JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF×××× — ××××

室内照明用LED产品能源效率计量检测规则

Rules of Metrology Testing for Energy Efficiency of LED Products used in Indoor Lighting

（征求意见稿）

××××－××－××发布  　　　   ××××－××－××实施

国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局　 发 布

JJF××××— ××××

室内照明用LED产品能源效率计量检测规则

Rules of Metrology Testing for Energy Efficiency

of LED Products used in Indoor Lighting

| 归口单位： | 全国能源资源计量技术委员会能效标识计量分技术委员会 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | X |
| 参加起草单位： | X X X |

本规范委托全国能源资源计量技术委员会能效标识计量分技术委员会负责解释

本规则主要起草人：

X

X

参加起草人：

X

X

X

X

目   录

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	2

3.1	光效	2

3.2	额定功率	2

3.3	总光通量	2

3.4	一般显色指数	2

3.5	总光通量标准灯	2

4  概述	2

5  计量检测要求	2

5.1能源效率标识标注	2

5.2能效指标（能源消耗量）	3

5.3能效等级	4

6  检测条件	4

6.1 环境条件	4

6.2 测量设备	4

7  检测项目和方法	6

7.1抽样原则和方法	6

7.2.2测量准备	7

7.3数据处理	9

8  检测结果	9

8.1能源消耗量计量检测结果合格判据	9

8.2检测结果评定准则	10

8.3 检测报告	10

附录A	12

吸收修正系数的计算	12

附录B	13

室内照明用LED产品能源效率测量不确定度评定示例	13

附录C	21

室内照明用LED产品能源效率计量检测抽样单(格式)	21

附录D.1	23

室内照明用LED产品-LED筒灯能源效率计量检测原始记录	23

（推荐格式）	23

附录D.2	27

室内照明用LED产品-定向集成式LED灯能源效率计量检测原始记录	27

（推荐格式）	27

附录D.3	31

普室内照明用LED产品-非定向自镇流LED灯能源效率计量检测原始记录	31

（推荐格式）	31

附录E.1	35

室内照明用LED产品能源效率计量检测报告（推荐格式）	35

附录E.2	41

室内照明用LED产品能源效率计量检测报告（推荐格式）	41

附录E.3	49

室内照明用LED产品能源效率计量检测报告（推荐格式）	49

引言

为了规范实行能源效率标识管理的室内照明用LED产品的能源效率计量检测工作，依据《用能产品能源效率计量检测规则》(JJF 1261.1-2017)的要求，制定本规则。

本规则为首次发布。

室内照明用LED产品能源效率计量检测规则

1  范围

本规则规定了室内照明用LED产品能源效率的计量要求、计量检测程序、计量检测方法、计量检测结果评定准则和检测报告等内容。

室内照明用LED产品分为普通室内照明用LED筒灯、定向集成式LED灯和非定向自镇流LED灯，具体包括：

(1)以LED为光源，电源电压不超过AC250V、频率50Hz、额定功率2W及以上，光束角＞60°的LED筒灯，不包括使用集成式LED灯的LED筒灯；

(2)额定电源电压AC250V、频率50Hz，灯头符合GU20、B22、E14或E27的要求，PAR16、PAR20、PAR30、PAR38系列的定向集成式LED灯；

(3)额定电源电压不超过AC220V、频率50Hz、额定功率大于等于2W、小于等于60W的非定向自镇流LED灯，不包括具有外加光学透镜设计的非定向自镇流LED灯。

不包括具有耗能的非照明附加功能或具备调光、调色和感应功能的室内照明LED产品。

本规则适用于室内照明用LED产品的能源效率计量监督检测，委托检测可参考本规范进行。生产和销售室内照明用LED产品的单位亦可参照本规范进行检测。

接受检测的室内照明用LED产品应是生产者自检合格的产品，或者是销售出口销售的商品。

2  引用文件

JJF 1261.1-2017用能产品能源效率计量检测规则

GB/T 2829周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 39394 LED灯、LED灯具和LED模组的测试方法

GB/T 24908普通照明用自镇流LED灯 性能要求

GB/T 29294 LED筒灯性能要求

GB/T 29296 LED反射型自镇流LED灯性能要求

GB/T 24826 普通照明用LED和LED模块术语和定义

GB 30255室内照明用LED产品能效限定值及能效等级

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规则；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规则。

3  术语和计量单位

下列术语和定义适用于本规则。

- 光效luminous efficacy

LED装置的光通量与LED装置工作时所有组件的电功率的比值，计量单位为lm/W。

- 额定功率 rated power

用于规定工作状态的功率值，计量单位为W。

- 总光通量 total luminous flux

### 光源向整个空间发出的光通量的总和，计量单位为lm。

- 一般显色指数 general color rendering index

### 一组8个特定色样的CIE 1974T特殊显色指数的平均值。

- 总光通量标准灯 standard lamp for total luminous flux

### 用于保存和传递总光通量单位量值的特种电光源。

4  概述

室内照明用LED产品是实行能源效率标识管理的产品，由交流供电并可能配置LED控制装置的LED产品。

5  计量检测要求

5.1能源效率标识标注

### 室内照明用LED产品包装的显著位置应正确使用能源效率标识。能源效率标识的信息包括生产者名称（或简称）、规格型号、能效等级、光效（lm/W）、额定功率（W）、额定相关色温、依据的能源效率强制性国家标准编号、能效信息码和能效“领跑者”信息（仅仅针对列入国家能效“领跑者”目录的产品）等内容。能源效率标识的样式应符合室内照明用LED产品能源效率标识的要求，计量单位标注应符合国家法定计量单位的要求。

5.2能效指标（能源消耗量）

- 光效

能源效率标识的光效标注值应符合GB 30255对室内照明用LED产品能效限定值的要求。各等级LED筒灯光效不应低于表1要求。

表1 LED筒灯能效等级

| 额定功率 W | 额定相关色温(CCT) K | 光效 lm/W |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| ≤5 | CCT＜3500 | 95 | 80 | 60 |
|  | CCT≥3500 | 100 | 85 | 65 |
| ＞5 | CCT＜3500 | 105 | 90 | 70 |
|  | CCT≥3500 | 110 | 95 | 75 |

各等级定向集成式LED灯光效不应低于表2要求。

表2定向集成式LED灯能效等级

| 灯类型 | 额定相关色温(CCT) K | 光效 lm/W |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| PAR16/PAR20 | CCT＜3500 | 95 | 80 | 65 |
|  | CCT≥3500 | 100 | 85 | 70 |
| PAR30/PAR38 | CCT＜3500 | 100 | 85 | 70 |
|  | CCT≥3500 | 105 | 90 | 75 |

各等级非定向自镇流LED灯的光效不应低于表3要求。

表3非定向自镇流LED灯能效等级

| 配光类型 | 额定相关色温(CCT) K | 光效 lm/W |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 全配光 | CCT＜3500 | 105 | 85 | 60 |
|  | CCT≥3500 | 115 | 95 | 65 |
| 半配光/准全配光 | CCT＜3500 | 110 | 90 | 70 |
|  | CCT≥3500 | 120 | 100 | 75 |

对于显色指数≥90的室内照明用LED产品，其各等级光效规定值在对应表格基础上降低10 lm/W。

- 灯功率

LED筒灯功率不应超过额定值的110%。

定向集成式LED灯在额定电压和额定频率下工作时，其实际消耗的功率与额定功率之差不大于15%或0.5W。

非定向自镇流LED灯在电压和额定频率下工作时，其实际消耗的功率不大于标称功率的110%，不小于标称功率的80%。

- 显色指数

LED筒灯、定向集成式LED灯、非定向自镇流LED灯的初始一般显色指数Ra不应低于80，R9应大于0。显色指数实测值相对于额定值的降低不应大于3。

5.3能效等级

室内照明用LED产品使用的能源效率标识标注的能效等级应符合GB30255对应能效等级的要求。

根据光效实测值确定的能效等级应不低于标注的能效等级。

6  检测条件

6.1   环境条件

    - 测量应在环境（如烟、尘、水汽和振动）对被测量的影响可忽略不计的房间内进行，周围布置应保证杂散光最小，如果杂散光较大，相关误差应被校正。环境温度:（23±5）℃；湿度：＜80%RH。

    - LED灯在进行老炼试验时，环境温度:（25±5）℃；湿度：＜80%RH。

6.2  测量设备

室内照明用LED产品的光度、色度和电学特性的测量应在规定的标准测试条件下采用适当的设备和测试程序进行，测量设备应满足相应技术指标要求并具有效溯源证书。

6.2.1供电电源

a)在稳定期间，电源电压应稳定在220V（1±0.5%）的范围之内；在测量时，应将至±0.2%的范围之内；对于老化试验应稳定在±2%的范围之内。

b)电源电压的谐波含量不超过3%，总谐波含量是基波为100%各次谐波分量的均方根之和。

c) 电源电压应能从零平滑而准确地调至额定电压值或额定电流值。

6.2.2电参数测量仪表。

电参数测量原理如图1所示。

a) 标准电阻准确度等级应不低于0.01级。

b) 数字电压表两台，最大允许误差±0.02%。

c) 数字功率计；

功率测量范围：（0~1000）W；

功率测量最大允许误差：±(0.1%的读数+0.1%的量程)。

图1电参数测量原理图

6.2.3总光通量和颜色测量系统

总光通量和颜色测量系统如图2所示。

图2  光谱光度法测量系统示意图

6.2.3.1测光用积分球

积分球、球体测量窗口、球内灯座、挡屏均应符合如下规定：

a)积分球直径：如灯的最大尺寸≥300mm，积分球直径应至少为2.0m; 如灯的最大尺寸＜300 mm，积分球直径应至少为灯最大尺寸的6倍，推荐(1.5-2.0)m直径；

b)球体内表面各处的曲率半径应基本一致，球体应有良好的光密封性。

c)球体内壁的涂层应具备漫反射、高反射率、无光谱选择性且没有荧光。对于积分球-光谱辐射计系统涂层的反射率宜大于90%。

d)总光通量标准灯的灯座位置应使灯垂直燃点且灯头朝上，被测灯的灯座位应使灯符合产品标准中规定的燃点位置和方向，且应使灯的发光中心位于积分球的球心。

6.2.3.2光谱辐射计

a) 光谱范围需覆盖（380～780）nm；

b) 波长示值误差不大于±1.0nm，重复性不大于0.5 nm；

c) 光谱辐射照(亮)度相对示值误差/相对光谱功率分布示值误差小于2.0%；

d) 非线性误差小于1.0%；

e) 杂散光系数小于1.0%。

6.2.3总光通量标准灯

总光通量标准灯应符合二级及以上。

6.2.4 分布光度计

a) 照度相对示值误差优于±1.5%；

b) 发光强度相对示值误差优于±1.5%；

c) 总光通量相对示值误差优于±2.5%；

d) 总光通量非线性误差±1%；

e) 旋转轴转角示值误差优于0.2°。

6.3能效等级检测结果的扩展不确定度

6.3.1室内照明用LED产品光效计量检测结果相对扩展不确定度Urel=3.0%(k=2)；

6.3.2室内照明用LED产品额定功率计量检测结果相对扩展不确定度Urel=0.8%(k=2)；

6.3.3室内照明用LED产品一般显色指数计量检测结果扩展不确定度U (R)=0.1(k=2)。

7  检测项目和方法

7.1抽样原则和方法

室内照明用LED产品的计量检测样本应在生产者自检合格的产品或者是销售领域的商品中随机抽取。

对检测批计量检测的，按GB/T2829中一次抽样方案抽取样本。在生产企业成品仓库内或生产线末端抽样时，批量原则上应不少于100只。随机抽样的样本量24只，其中12只用于检测，另12只用作备用样本。其中按GB/T29294中要求LED筒灯抽样量为3只。

对样本计量检测的，在生产企业成品仓库内或生产线末端抽样时，批量可少于100只。随机抽样的样本量为24只，其中12只用于检测，另12只用作备样。在销售领域抽样时，批量应不少于60只，抽样的样本量24只，其中12只用于检测，另12只用作备样。

抽样时应填写室内照明用LED产品能源效率计量检测抽样单（抽样单格式见附录D）。

7.2样本检测

7.2.1标识标注的检查

- 根据5.1的要求对室内照明用LED产品使用的能源效率标识进行检查。

7.2.2测量准备

室内照明用LED产品老化期间电源电压应稳定在LED产品额定电压的±2%以内。

选用与被测灯相同类型、光通量接近的预照灯置于积分球内燃点30 min，烘烤球壁，同时预照光谱辐射计，使系统的工作灵敏度相对稳定。当测量过程中断1h以上或被测灯电功率增大一倍以上时要重复预照过程。

7.2.3额定功率测量

a) 测量前室内照明用LED产品应在环境温度（23 ±5）℃下，经过最小调整时间至少1h；灯在试验位置稳定（15~60）min，稳定期间，电源电压应该稳定在220(1±0.5%)V的范围之内。当光输出读数在5min内变化小于1%，则室内照明用LED产品达到稳定。

b) 保证电源电压在220(1±0.2%)V，频率为50Hz的范围之内，待光源工作稳定后，对功率进行测量，得到被测灯的功率值。测量方式见图1。

7.2.4光参数测量

a)光谱光度法，将已知光通量的标准灯和被测灯分别置于积分球内，计算出被测灯的光通量和显色指数。测量系统见图2。

b)分布光度计，根据照度距离平方反比定律，在足够远的光度测试距离下通过照度测量得到被测灯的光强。

- 光谱光度法测量系统的校正

总光通量标准灯在额定电流/电压下燃点至稳定，测量标准灯的光通量和光谱功率分布，对测量系统进行校正。当总光通量标准灯和被测灯外形存在较明显差异，则应进行吸收修正（其方法见附录A）

- 总光通量

被测灯燃点至稳定，在与标准灯相同的条件下用图2所示系统进行测量并按公式(1)计算光通量。

(1)

式中：

、——分别为被测灯和标准灯光通量，lm；

、——分别为被测灯和标准灯相对光谱功率分布；

——光谱光视效率或视见函数；

——波长间隔。

- 光效

总光通量测量时记录电功率值，按公式(2)计算光效，再按公式(3)取样本量的算术平均值：

(2)

式中：

——LED灯的光效，lm/W；

——LED灯的光通量，lm；

——LED灯的实测功率，W。

(3)

式中：

——LED灯的平均光效，lm/W；

——样本量。，LED筒灯n=3，定向集成式LED灯和非定向自镇流LED灯n=12。

- 显色指数

一般显色指数由8个特殊显色指数(i=1,……,8)取算术平均值求得，见公式(4)。

Ra=18i=18Ri                             (4)

7.3数据处理

按本规则规定的样本检测要求测量室内照明用LED产品的光效、灯功率和一般显色指数，并按以下要求进行数据修约：

a) 光效均保留一位小数；

b) 灯功率保留两位小数；

c) 一般显色指数保留一位小数。

8  检测结果

8.1能源消耗量计量检测结果合格判据

8.1.1合格判据原则

光效、一般显色指数的合格评定采用宽限判据原则，额定功率检测结果不考虑测量不确定度的影响。

8.1.2合格判据

额定功率计量检测结果的合格评定不考虑测量不确定度的影响，实测值位于下述区间的判定为合格：

a）额定功率：LED筒灯功率不应超过额定值的110%。定向集成式LED灯和非定向自镇流LED灯在额定电压和额定频率下工作时，其实际消耗的功率与额定功率之差不大于15%或0.5W。

b）光效计量检测结果的合格评定考虑测量不确定度的影响，实测值位于下述区间的判定为合格：

实测值≥标注值-；

c)一般显色指数计量检测结果的合格评定不考虑测量不确定的影响，实测值位于下述区间的判定为合格：

一般显色指数Ra不应低于80，显色指数实测值相对于额定值的降低不应大于3。

8.2检测结果评定准则

8.2.1能源效率标识标注评定准则

能源效率标识标注出现下列情况之一的，评定为能源效率标识标注不合格。

a) 未在室内照明用LED产品包装上的显著位置正确使用能源效率标识的；

b) 未按规定的标识样式进行标注的；

c) 未按规定要求正确使用国家法定计量单位的。

8.2.2能源消耗量评定准则

8.2.2.1  额定功率评定准则

灯功率值不符合8.1.2a）规定的，评定为额定功率不合格。

8.2.2.2  光效评定准则

光效实测值不符合5.2.1对光效限定值要求的，评定为光效不合格。

8.2.2.3一般显色指数

一般显色指数标注值不符合5.2.3要求的，评定为一般显色指数不合格。

8.2.3  能源效率等级评定准则

能源效率等级标注出现下列情况之一的，评定为能效等级不合格。

a) 标注的能源效率等级不符合5.2对能源效率等级要求的；

b) 根据光效实测值确定的能源效率等级低于标注的能源效率等级的。

8.2.4检测评定准则

根据GB/T 2829，取不合格质量水平RQL=25,判别水平I,选择一次抽样方案样品数量12个，确定合格判定数Ac=2,不合格判定数Re=3。

8.2.5 备用样本检测

当样本检测不合格时，允许对备样进行检测，检测结论按备样检测结果作出。

8.3 检测报告

应准确、客观和规范的报告检测结果，出具检测报告。检测报告应包括足够的信息，报告中的结论应按8.2检测结果评定准则的规定出具。检测报告应由检测执行人员、报告审核人员和报告批准人员签名（检测报告格式见附录E）。

检测报告中的总体结论应根据检测结果并按下列情况给出：

a)能源效率标识的标注、光效标注值、额定功率标注值、一般显色指数和标注的能源效率等级均评定为合格的，则总体结论为合格；

b) 能源效率标识的标注、光效标注值、额定功率标注值、一般显色指数和标注的能源效率等级有不合格的，总体结论判定为不合格，但应分别标出合格项和不合格项。

检测报告应至少包括以下信息：

a) 标题；

b) 检测机构名称和地址；

c) 报告的唯一性标识，每页及总页的标识；

d) 受检单位、生产单位的名称和地址；

e) 被检样本的描述；

f) 进行检测的日期，被检样本的接收日期；

g) 样本的来源，如抽样、送样等；

h) 检测依据的技术规范；

i) 检测所用的测量仪器的溯源性及有效性说明；

j) 检测结论（样本、检测批）；

k) 检测环境的描述；

l) 检测结果及测量不确定度的说明；

m) 检测执行人员、报告审核人员和报告批准人员的签名；

n) 检测结果仅对被检测批次有效的声明；

o) 未经检测机构书面批准，不得部分复制报告的声明。

附录A

吸收修正系数的计算

A.1  当使用的标准灯与被测LED灯外形差异较大时，应通过对辅助灯的附加测量进行吸收修正。辅助灯的位置应在光探测器的对面，并且应该均匀的照射到球的内表面。出于这个目的，一个小的白色挡屏应放在辅助灯的前面，阻挡住被测光源的直射光。辅助灯的光通量不应随时间变化。

A.2 测量的实施

将环境温度设定在规定值，标准灯放入积分球，测量标准灯的数值为。

关闭标准灯，打开辅助灯，测量值为。

被测灯放入标准灯位置进行测量，记录辅助灯数值为。

关闭辅助灯，测量被测灯数值为。

每次测量都要考虑到灯的稳定时间。

A.3光通量计算

被测LED灯的光通量可以通过公式（A.1）计算。

（A.1）

式中：

——被测LED灯光通量,单位lm；

——标准灯光通量,单位lm。

附录B

室内照明用LED产品能源效率测量不确定度评定示例

依据本规范的检测方法，对室内照明用LED产品的测量不确定度进行评定。

B.1  光效测量不确定度评定

B.1.1 测量模型

LED灯的光效按照式（B.1）计算

（B.1）

式中：

——LED灯的光效，lm/W；

——LED灯的光通量，lm；

——LED灯的实测灯功率，W。

B.1.2  测量不确定度主要来源

LED灯光效测量不确定度的主要来源有：

a)光效重复性测量引入的标准不确定度；

b)有效功率测量中引入的标准不确定度；

c)初始光通量测量中引入的标准不确定度。

根据不确定度合成原理，LED灯的合成标准不确定度计算公式为：

（B.2）

B.1.3  不确定度分量的评定

a）标准不确定度的A类评定

LED灯初始光效的测量重复性引入的标准不确定度按A类评定。以额定功率为5.5W的非定向自镇流LED灯（半配光）进行12次独立的光效测量为例，测量结果如下：

表B.1非定向自镇流LED灯初始光效测量结果（单位：lm/W）

| 测量次数 | 样品1 |
| --- | --- |
| 1 | 92.08 |
| 2 | 92.07 |
| 3 | 92.04 |
| 4 | 92.01 |
| 5 | 91.91 |
| 6 | 91.96 |
| 7 | 91.93 |
| 8 | 91.95 |
| 9 | 91.90 |
| 10 | 91.93 |
| 11 | 91.99 |
| 12 | 92.01 |
| 平均值 | 92.00 |

用贝塞尔公式计算测量结果：可得A类评定的标准不确定分量，计算公式如下：

uAη=i=1nηi−η2n−1	（B.3）

式中：

——光效测量重复性引入的标准不确定度；

ηi——非定向自镇流LED灯第i次测量得到的光效；

η——非定向自镇流LED灯独立测量得到的光效的平均值；

n——独立测量的次数， n=12。

代入表B.1被测数据，得单样测量重复性引入的的标准不确定度为：

=0.02 lm/W

b）标准不确定度的B类评定

1）有效功率测量的标准不确定度

（1）功率计最大允许误差引入的标准不确定度

功率计功率测量最大允许误差为±(0.1%的读数+0.1%的量程），5.5W的非定向自镇流LED灯燃点稳定后功率计调整为100 mA档，该档满量程功率为30 W，按矩形分布估计，则最大允许误差引入的标准不确定度分量为：

(0.1%×5.31W+0.1%×30W)/=0.02W

（2）功率计分辨力引入的标准不确定度

功率计的分辨力为0.01 W，视其服从均匀分布，则功率计分辨力引入的标准不确定度分量为：

根据不确定度合成原理，有效功率测量引入的标准不确定度为：

=0.046W                （B.4）

2）初始光通量测量的标准不确定度

初始光通量测量的不确定度来源包括标准灯引入的不确定度、光谱辐射仪测量系统的测量误差和标准灯供电系统引入的不确定度。根据不确定度合成原理，初始光通量测量引入的相对合成标准不确定度为：

（B.5）

（1）标准灯引入的标准不确定度

依据检定/校准证书，总光通量标准灯量值的相对扩展不确定度为（k＝2），则标准灯引入的相对标准不确定度分量为：

（2）光谱辐射计和积分球引入的标准不确定度分量

根据检定/校准证书，本系统测量不确定度为（k=2），视其服从正态分布。则光谱辐射计和积分球引入的标准不确定度分量为：

（3）标准灯供电系统引入的标准不确定度分量

虽然供给标准灯工作与检定时的电流，数值上完全相同，但由于两种工作条件下所用电测设备一般不完全相同，所以供给灯的实际电流值存在差异，估计两者最大差异可达0.03%，此项服从均匀分布，则电流值的相对标准不确定度为：

由经验公式（B.6）：

（B.6）

可知，电流的不确定度对光通量的影响为：

（4）初始光通量测量的相对标准不确定度合成

根据不确定度合成原理，各分量之间无关，把以上的结果带入公式（B.5），可以得到，则初始光通量测量的合成标准不确定度为：

µB（Ф）=1.46%×488.5=7.13lm

B.1.4合成标准不确定度

非定向自镇流LED灯初始光效测量的各相对不确定度分量，见表B.2。

表B.2 测量不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值 | 灵敏系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性 | 0.02lm/W | 1 | 0.02 lm/W |
|  | 功率测量 | 0.02 W | 19.12 lm/W2 | 0.38lm/W |
|  | 光通量测量 | 7.13lm | 0.20W-1 | 1.43lm/W |

根据公式（B.2）可得到：

相对标准不确定度为：

urel()=1.5%

B.1.5  扩展不确定度

光效的相对扩展不确定度为：

Urel()=k×urel()=3.0%k=2

同理可以得到LED筒灯、定向集成式LED灯光效的相对不确定度为1.0%。

B.2  灯功率测量不确定度评定

B.2.1  LED灯的额定功率测量不确定度来源：

根据不确定度合成原理，LED灯额定功率相对标准不确定度由式（B.7）计算得到：

（B.7）

a)额定功率测量重复性引入的相对标准不确定度；

b)额定功率测量功率计引入的相对标准不确定度；

B.2.2  不确定度的A类评定

以本案例5.5W非定向自镇流LED灯为检测样本，进行12次独立的额定功率重复测量，测量结果见表B.3。

B.3 非定向自镇流LED灯额定功率12次独立测量数据表

| 第i次 | 额定功率（W） |
| --- | --- |
| 1 | 5.319 |
| 2 | 5.317 |
| 3 | 5.314 |
| 4 | 5.313 |
| 5 | 5.315 |
| 6 | 5.309 |
| 7 | 5.311 |
| 8 | 5.309 |
| 9 | 5.308 |
| 10 | 5.307 |
| 11 | 5.308 |
| 12 | 5.310 |
| 平均值 | 5.31 |

用贝塞尔公式计算测量结果，可得A类评定的标准不确定度分量，计算公式如下：

（B.8）

式中：额定功率测量重复性引入的标准不确定度分量；

第i次测量得到的额定功率值；

n次测量得到的额定功率平均值；

测量次数， =12。

根据公式（B.8），代入表B.3中的数据，可得到：

uA(P)=0.0013 W

则测量重复性引入的相对标准不确定度为：

uArel(P)=(0.0013 W/5.31 W)×100 %=0.02 %

B.2.3  合成相对标准不确定度

在B.1.3.b）中经分析得到：

uBrel(P)=(0.02W/5.31 W)×100 %=0.38%

由公式（B.7），得到：

=0.4%

B.2.4  相对扩展不确定度

取包含因子k＝2，则额定功率的相对扩展不确定度为：

Urel(P)=k×urel(P)=0.8%

同理可以得到LED筒灯、定向集成式LED灯额定功率的相对扩展不确定度为0.8%。

B.3  一般显色指数测量不确定度评定

B.3.1  数学模型

LED灯的一般显色指数按照式（B.9）计算

Ra=18Ri8	（B.9）

式中：Ri为第i种光源的一般显色指数，i=1,2,3···8。

B.3.2 测量不确定度主要来源

LED灯一般显色指数测量标准不确定度的主要来源有：

- 单个样品一般显色指数重复性测量引入的标准不确定度uA(R)；

- 测量系统引入的标准不确定度uB(R)。

B.3.3  不确定度的A类评定

以本案例5.5W非定向自镇流LED灯为检测样本，对十二只额定功率为5.5W的非定向自镇流LED灯进行12次独立显色指数测量，数据见表B.4。

B.4非定向自镇流LED灯显色指数测量数据表

| 测量次数 | 显色指数 |
| --- | --- |
| 1 | 84.8 |
| 2 | 84.8 |
| 3 | 84.8 |
| 4 | 84.9 |
| 5 | 84.7 |
| 6 | 84.9 |
| 7 | 84.8 |
| 8 | 84.7 |
| 9 | 84.9 |
| 10 | 84.8 |
| 11 | 84.9 |
| 12 | 84.8 |
| 平均值 | 84.8 |

本例中12个同规格非定向自镇流LED灯视为同类被测量，通过测量得到12组数据，每组测量12次，单个样品的测量重复性引入的标准不确定度即合并样本的标准偏差计算公式如下：

uAR=i=1 n(Ri−Ri)n−1	（C.10）

式中：

uAR光通量测量重复性引入的标准不确定度；

Ri第i次测量得到的显色指数；

Rj n次独立测量得到的显色指数的平均值；

n次数， n＝12。

代入表C.4被测数据，得到显色指数的单样测量重复性引入的不确定度分别为：uAR=0.071

根据上级证书得到测量系统的不确定度为U=0.4(k=2),得到B类不确定度评定为uB(R)=0.2

B.3.5  合成标准不确定度

根据下列公式计算，得到单个样品一般显色指数的合成标准不确定度u(R)和平均一般显色指数的合成不确定度u(R')。

u(R)2=uA(R)2+uB(R)2                           (C.11)

(得：uR=,0.04u

B.3.6  扩展不确定度

取包含因子k＝2，则：

单个样品一般显色指数的扩展不确定度为：U(R)=0.1；

同理可以得到LED筒灯、定向集成式LED灯一般显色指数的扩展不确定度为0.1。

附录C

室内照明用LED产品能源效率计量检测抽样单(格式)

编号：

| 任务来源 |  |  |  | 检测类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测规范 |  | JJFxxxx-xxxx《室内照明用LED产品能源效率计量检测规则》 |  |  |  |  |
| 受 检 单 位 | 单位名称 |  |  | 法人代表 |  |  |
|  | 联系地址 |  |  | 联 系人 |  |  |
|  | 邮 编 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | Email |  |  | 传 真 |  |  |
|  | 社会统一信用代码 |  |  |  |  |  |
| 生 产 单 位 | 单位名称 |  |  | 法人代表 |  |  |
|  | 联系地址 |  |  | 联 系 人 |  |  |
|  | 邮 编 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | Email |  |  | 传 真 |  |  |
|  | 营业执照 |  |  | 组织机构代码 |  |  |
| 样 本 信 息 | 样本名称 |  |  | 商 标 |  |  |
|  | 生产日期 |  |  | 规格型号 |  |  |
|  | 批 量 |  |  | 样 本 量 |  |  |
|  | 产品编号 |  |  | 封样状态 |  |  |
|  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |
|  | 抽样日期 |  |  | 寄送样要求 |  |  |
| 抽 样 单 位 | 单位名称 |  |  | 联 系 人 |  |  |
|  | 单位地址 |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  | 传真/Email |  |  |
| 需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |
| 受检单位（公章）： 受检单位负责人（签名） 年 月 日 |  |  | 生产单位（公章）： 生产单位负责人（签名）： 年 月 日 |  | 抽样单位/承检单位（公章） 抽样人（签名）： 年 月 日 |  |

说明：1、此抽样单一式四份，分别留存承检机构、受检单位、生产单位和任务下达部门。

2、检测类别分为：定期监督检测、不定期监督检测、复查监督检测、委托检测。

附录D.1

室内照明用LED产品-LED筒灯能源效率计量检测原始记录

（推荐格式）

编号：

1样本信息

| 样本名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 |  | 抽样单号 |  |
| 受检单位 |  | 生产单位 |  |
| 抽样地点 |  | 抽样时间 |  |
| 批 量 |  | 样 本 量 |  |
| 送检日期 |  | 接收状态 |  |
| 委托单号 |  | 检测日期 |  |
| 委托单位 |  | 检验类别 |  |

2测量设备

| 测量设备名称 | 规格型号 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 测量范围 | 设备编号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3检测依据

| 检测依据 | JJFxxxx- xxxx《室内照明用LED产品能源效率计量检测规则》 |
| --- | --- |

4测量条件

4.1试验条件

| 环境温度 | ℃ | 相对湿度 | %RH | 大气压 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他： |  |  |  |  |  |

4.2测量准备

| 外观检查 | □完好 □异常（异常状况描述： ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作状态 | □正常 □异常（异常状况描述： ） |  |  |  |  |
| 色调 | □65 □50 □40□35 □30 □27/P27 |  |  |  |  |
| 透光罩 | □PC□PMMA□玻璃 □其它 |  |  |  |  |
|  | □透明 □磨砂 □乳白 □其它 |  |  |  |  |
| 额定电压 |  | 额定功率 |  | 额定频率 |  |
| LED模块 | 型号 |  |  |  |  |
|  | 模块类型 | □集成式□非集成式□半集成式 |  |  |  |
|  | 灯珠类型 | □COB□SMD□其它 |  |  |  |
|  | LED单壳灯珠额定功率 |  |  | 数量 |  |
| 灯的控制装置 | 型号 |  |  |  |  |
|  | 结构 | □光源和电器一体式□光源和电器分离式 |  |  |  |
| 出光口面尺寸 |  |  |  |  |  |
| 质量 |  |  |  |  |  |
| 其他说明： |  |  |  |  |  |

5检查检测结果

5.1能源效率标识标注

| 检查项目 | 检查要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 能源效率 标识标注 | 室内照明用LED产品显著位置应正确使用能源效率标识。 其标注的生产者名称或简称、规格型号、光效、额定功率、色调、能源效率等级和依据的能源效率国家标准编号等信息应当正确、清晰。 | 生产者名称或简称： 规格型号： 光效： 额定功率： 能效等级： |
|  | 能源效率标识的样式应符合室内照明用LED产品能源效率标识标注的要求，计量单位的标注应当符合国家法定计量单位的要求。 | 符合 不符合 |

5.2能源消耗量的检测

| 样品 编号 测量项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光通量(lm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光效(lm/W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般显色指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6测试结果

| 检测项目 | 合格评定准则 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 光效 | 光效：实测值≥标注值-U(η) | 光效标注值： 光效实测值： 光效测量不确定度： |
| 额定功率 | 功率不应超过额定值的110% | 额定功率标注值： 额定功率实测值： 额定功率测量不确定度： |
| 一般显色指数 | 一般显色指数：实测值≥80 | 单样一般显色指数实测值： 单样一般显色指数测量不确定度： |

6能源效率等级的确定

| 检测项目 | 能源效率等级的确定 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 能源效率等级 | 根据能效实测值，按5.2的要求确定能源效率等级。 | 标注的能源效率等级： 计量检测确定的能源效率等级： |

7、其他说明

检测人员；                      核验人员：

附录D.2

室内照明用LED产品-定向集成式LED灯能源效率计量检测原始记录

（推荐格式）

编号：

1样本信息

| 样本名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 |  | 抽样单号 |  |
| 受检单位 |  | 生产单位 |  |
| 抽样地点 |  | 抽样时间 |  |
| 批 量 |  | 样 本 量 |  |
| 送检日期 |  | 接收状态 |  |
| 委托单号 |  | 检测日期 |  |
| 委托单位 |  | 检验类别 |  |

2测量设备

| 测量设备名称 | 规格型号 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 测量范围 | 设备编号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3检测依据

| 检测依据 | JJFxxxx- xxxx《室内照明用LED产品能源效率计量检测规则》 |
| --- | --- |

4测量条件

4.1试验条件

| 环境温度 | ℃ | 相对湿度 | %RH | 大气压 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他： |  |  |  |  |  |

4.2测量准备

| 外观检查 | □完好 □异常（异常状况描述： ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作状态 | □正常 □异常（异常状况描述： ） |  |  |  |  |
| 灯类型 | □PAR16 □PAR20 □PAR30□PAR38 |  |  |  |  |
| 灯头型号 | □GU10 □B22 □E14□E27 |  |  |  |  |
| 透光罩 | □PC□PMMA□玻璃 □其它 |  |  |  |  |
|  | □透明 □磨砂 □乳白 □其它 |  |  |  |  |
| 额定电压 |  | 额定功率 |  | 额定频率 |  |
| LED模块 | 型号 |  |  |  |  |
|  | 模块类型 | □集成式□非集成式□半集成式 |  |  |  |
|  | 灯珠类型 | □COB□SMD□其它 |  |  |  |
|  | LED单壳灯珠额定功率 |  |  | 数量 |  |
| 灯的控制装置 | 型号 |  |  |  |  |
|  | 结构 | □光源和电器一体式□光源和电器分离式 |  |  |  |
| 产品外形尺寸 （长度×灯体直径） |  |  |  |  |  |
| 质量 |  |  |  |  |  |
| 其他说明： |  |  |  |  |  |

5 检查检测结果

5.1能源效率标识标注

| 检查项目 | 检查要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 能源效率 标识标注 | 室内照明用LED产品显著位置应正确使用能源效率标识。 其标注的生产者名称或简称、规格型号、光效、额定功率、色调、能源效率等级和依据的能源效率国家标准编号等信息应当正确、清晰。 | 生产者名称或简称： 规格型号： 光效： 额定功率： 能效等级： |
|  | 能源效率标识的样式应符合室内照明用LED产品能源效率标识标注的要求，计量单位的标注应当符合国家法定计量单位的要求。 | 符合 不符合 |

5.2能源消耗量的检测

| 样品 编号 测量项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光通量(lm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光效(lm/W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般显色指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6测试结果

| 检测项目 | 合格评定准则 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 光效 | 光效：实测值≥标注值-U(η) | 光效标注值： 光效实测值： 光效测量不确定度： |
| 额定功率 | 额定功率×85%≤实测值≤额定功率×115% | 额定功率标注值： 额定功率实测值： 额定功率测量不确定度： |
| 一般显色指数 | 一般显色指数：实测值≥80 | 一般显色指数实测值： 一般显色指数测量不确定度： |

6能源效率等级的确定

| 检测项目 | 能源效率等级的确定 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 能源效率等级 | 根据能效实测值，按5.2的要求确定能源效率等级。 | 标注的能源效率等级： 计量检测确定的能源效率等级： |

7、其他说明

检测人员；                      核验人员：

附录D.3

普室内照明用LED产品-非定向自镇流LED灯能源效率计量检测原始记录

（推荐格式）

编号：

1样本信息

| 样本名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 |  | 抽样单号 |  |
| 受检单位 |  | 生产单位 |  |
| 抽样地点 |  | 抽样时间 |  |
| 批 量 |  | 样 本 量 |  |
| 送检日期 |  | 接收状态 |  |
| 委托单号 |  | 检测日期 |  |
| 委托单位 |  | 检验类别 |  |

2测量设备

| 测量设备名称 | 规格型号 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 测量范围 | 设备编号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3检测依据

| 检测依据 | JJFxxxx- xxxx《普通照明用LED产品能源效率计量检测规则》 |
| --- | --- |

4测量条件

4.1试验条件

| 环境温度 | ℃ | 相对湿度 | %RH | 大气压 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他： |  |  |  |  |  |

4.2测量准备

| 外观检查 | □完好 □异常（异常状况描述： ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作状态 | □正常 □异常（异常状况描述： ） |  |  |  |  |
| 灯头型号 | □B15d □B22d □E14□E27 □其它 |  |  |  |  |
| 透光罩 | □PC□PMMA□玻璃 □其它 |  |  |  |  |
|  | □透明 □磨砂 □乳白 □其它 |  |  |  |  |
| 额定电压 |  | 额定功率 |  | 额定频率 |  |
| LED模块 | 型号 |  |  |  |  |
|  | 模块类型 | □集成式□非集成式□半集成式 |  |  |  |
|  | 灯珠类型 | □COB□SMD□其它 |  |  |  |
|  | LED单壳灯珠额定功率 |  |  | 数量 |  |
| 灯的控制装置 | 型号 |  |  |  |  |
|  | 结构 | □光源和电器一体式□光源和电器分离式 |  |  |  |
| 产品外形尺寸 （长度×灯体直径） |  |  |  |  |  |
| 质量 |  |  |  |  |  |
| 其他说明： |  |  |  |  |  |

5 检查检测结果

5.1能源效率标识标注

| 检查项目 | 检查要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 能源效率 标识标注 | 普通照明用非定向自镇流LED灯的显著位置应正确使用能源效率标识。 其标注的生产者名称或简称、规格型号、光效、额定功率、色调、能源效率等级和依据的能源效率国家标准编号等信息应当正确、清晰。 | 生产者名称或简称： 规格型号： 光效： 额定功率： 能效等级： |
|  | 能源效率标识的样式应符合非定向自镇流LED灯产品能源效率标识标注的要求，计量单位的标注应当符合国家法定计量单位的要求。 | 符合 不符合 |

5.2能源消耗量的检测

| 样品 编号 测量项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光通量(lm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光效(lm/W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般显色指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6测试结果

| 检测项目 | 合格评定准则 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 初始光效 | 光效：实测值≥标注值-U(η) | 光效标注值： 光效实测值： 光效测量不确定度： |
| 额定功率 | 额定功率×80%≤实测值≤额定功率×110% | 额定功率标注值： 额定功率实测值： 额定功率测量不确定度： |
| 一般显色指数 | 一般显色指数：实测值≥80 | 一般显色指数实测值： 一般显色指数测量不确定度： |

6能源效率等级的确定

| 检测项目 | 能源效率等级的确定 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 能源效率等级 | 根据能效实测值，按5.2的要求确定能源效率等级。 | 标注的能源效率等级： 计量检测确定的能源效率等级： |

7、其他说明

检测人员；                      核验人员：

附录E.1

室内照明用LED产品能源效率计量检测报告（推荐格式）

室内照明用LED产品(LED筒灯)能源效率计量检测报告

样本名称

型号规格

受检单位

生产单位

检测类别

检测单位

声      明

1、本单位是国家法定计量检定机构，计量授权证书编号为ＸＸＸＸ。

2、本单位用于室内照明用LED产品能源效率计量检测的测量仪表具有有效的检定、校准证书，其量值可溯源到国家计量基准。

3、本报告无检测单位的检测专用章或公章无效。

4、本报告无主检人、审核人、批准人签名无效。

5、本报告涂改无效。

6、复制本报告未重新加盖检测单位的检测专用章或公章无效。

7、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向出具报告单位提出，逾期视为认可检测结果。

8、本报告仅对本检测样本（检测批）负责。

检测单位联系方式

地址：                         邮编：

电话：                         传真：

电子信箱：                     投诉电话：

报告编号：

- 样本信息

| 样本名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 |  | 抽样单号 |  |
| 受检单位 |  | 生产单位 |  |
| 抽样地点 |  | 抽样时间 |  |
| 批 量 |  | 样 本 量 |  |
| 送检日期 |  | 检测日期 |  |
| 任务单号 |  | 委托单位 |  |

2、检测用主要测量设备一览表

| 测量设备名称 | 规格型号 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 测量范围 | 设备编号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、检测依据

| 依据文件及编号 |  |
| --- | --- |

4、试验条件

4.1试验条件

| 环境温度 | ℃ | 相对湿度 | %RH | 大气压 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他： |  |  |  |  |  |

4.2测量准备

| 外观检查 | □完好 □异常（异常状况描述： ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作状态 | □正常 □异常（异常状况描述： ） |  |  |  |  |
| 色调 | □65 □50 □40 □35 □30 □27/P27 |  |  |  |  |
| 透光罩 | □PC□PMMA□玻璃 □其它 |  |  |  |  |
|  | □透明 □磨砂 □乳白 □其它 |  |  |  |  |
| 额定电压 |  | 额定功率 |  | 额定频率 |  |
| LED模块 | 型号 |  |  |  |  |
|  | 模块类型 | □集成式□非集成式□半集成式 |  |  |  |
|  | 灯珠类型 | □COB□SMD□其它 |  |  |  |
|  | LED单壳灯珠额定功率 |  |  | 数量 |  |
| 灯的控制装置 | 型号 |  |  |  |  |
|  | 结构 | □光源和电器一体式□光源和电器分离式 |  |  |  |
| 出光口面尺寸 |  |  |  |  |  |
| 质量 |  |  |  |  |  |
| 其他说明： |  |  |  |  |  |

5、检测结果

5.1能源效率标识标注

| 检查项目 | 检查要求 | 检查结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源效率 标识标注 | 室内照明用LED筒灯的显著位置应正确使用能源效率标识。 其标注的生产者名称或简称、规格型号、光效、额定功率、色调、能源效率等级和依据的能源效率国家标准编号等信息应当正确、清晰。 | 生产者名称或简称： 规格型号： 光效： 额定功率： 能效等级： |  |
|  | 能源效率标识的样式应符合室内照明用LED产品能源效率标识标注的要求，计量单位的标注应当符合国家法定计量单位的要求。 | 符合 不符合 |  |

5.2能源消耗量的检测

| 样品 编号 测量项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(W) |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 初始光通量(lm) |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 光效(lm/W) |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般显色指数 |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2能源消耗量

| 检测项目 | 检测要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光效 | 光效：实测值≥标注值-U(η) | 光效标注值： 光效实测值： 光效测量不确定度： |  |
| 额定功率 | 功率不应超过额定值的110% | 额定功率标注值： 额定功率实测值： 额定功率测量不确定度： |  |
| 一般显色指数 | 一般显色指数：实测值≥80 | 一般显色指数实测值： 一般显色指数测量不确定度： |  |

| 检测项目 | 检测要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源效率 | 能源效率标注值应符合JJF1261.X-XXXX 的5.3对能效限定值的要求； 光效实测值≥光效标注值－ | 光效标注值： 光效实测值： 测量不确定度： |  |

5.3能源效率等级

| 检测项目 | 检测要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源效率等级 | 标注的能源效率等级应符合JJF1261.X-XXXX的 5.2对能源效率等级的要求； 确定的能源效率等级≥标注的能源效率等级 | 标注的能源效率等级： 计量检测确定的能源效率等级： |  |

附表1：测量数据

| 样品 编号 测量项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(W) |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 初始光通量(lm) |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 光效(lm/W) |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般显色指数 |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6、结论

6.1能源效率标识标注的结论：

6.2光效的结论：

6.3额定功率的结论:

6.4能源效率等级的结论：

6.5总体结论:

7、报告说明

主检人员（签字）：  日期：

审核人员（签字）：  日期：

批准人员（签字）：  日期：

附件

1、能源效率标识（照片）

2、样本铭牌（照片）

3、样本外观照片（正面、背面）

以下空白

附录E.2

室内照明用LED产品能源效率计量检测报告（推荐格式）

室内照明用LED产品(定向集成式LED灯)能源效率计量检测报告

样本名称

型号规格

受检单位

生产单位

检测类别

检测单位

声      明

1、本单位是国家法定计量检定机构，计量授权证书编号为ＸＸＸＸ。

2、本单位用于室内照明用LED产品能源效率计量检测的测量仪表具有有效的检定、校准证书，其量值可溯源到国家计量基准。

3、本报告无检测单位的检测专用章或公章无效。

4、本报告无主检人、审核人、批准人签名无效。

5、本报告涂改无效。

6、复制本报告未重新加盖检测单位的检测专用章或公章无效。

7、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向出具报告单位提出，逾期视为认可检测结果。

8、本报告仅对本检测样本（检测批）负责。

检测单位联系方式

地址：                         邮编：

电话：                         传真：

电子信箱：                     投诉电话：

报告编号：

- 样本信息

| 样本名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 |  | 抽样单号 |  |
| 受检单位 |  | 生产单位 |  |
| 抽样地点 |  | 抽样时间 |  |
| 批 量 |  | 样 本 量 |  |
| 送检日期 |  | 检测日期 |  |
| 任务单号 |  | 委托单位 |  |

2、检测用主要测量设备一览表

| 测量设备名称 | 规格型号 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 测量范围 | 设备编号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、检测依据

| 依据文件及编号 |  |
| --- | --- |

4、试验条件

4.1试验条件

| 环境温度 | ℃ | 相对湿度 | %RH | 大气压 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他： |  |  |  |  |  |

4.2测量准备

| 外观检查 | □完好 □异常（异常状况描述： ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作状态 | □正常 □异常（异常状况描述： ） |  |  |  |  |
| 灯类型 | □PAR16 □PAR20 □PAR30□PAR38 |  |  |  |  |
| 灯头型号 | □GU10 □B22 □E14□E27 |  |  |  |  |
| 透光罩 | □PC□PMMA□玻璃 □其它 |  |  |  |  |
|  | □透明 □磨砂 □乳白 □其它 |  |  |  |  |
| 额定电压 |  | 额定功率 |  | 额定频率 |  |
| LED模块 | 型号 |  |  |  |  |
|  | 模块类型 | □集成式□非集成式□半集成式 |  |  |  |
|  | 灯珠类型 | □COB□SMD□其它 |  |  |  |
|  | LED单壳灯珠额定功率 |  |  | 数量 |  |
| 灯的控制装置 | 型号 |  |  |  |  |
|  | 结构 | □光源和电器一体式□光源和电器分离式 |  |  |  |
| 产品外形尺寸 （长度×灯体直径） |  |  |  |  |  |
| 质量 |  |  |  |  |  |
| 其他说明： |  |  |  |  |  |
| 外观检查 | □完好 □异常（异常状况描述： ） |  |  |  |  |
| 工作状态 | □正常 □异常（异常状况描述： ） |  |  |  |  |
| 色调 | □65 □50 □40 □35 □30 □27/P27 |  |  |  |  |
| 透光罩 | □PC□PMMA□玻璃 □其它 |  |  |  |  |
|  | □透明 □磨砂 □乳白 □其它 |  |  |  |  |
| 额定电压 |  | 额定功率 |  | 额定频率 |  |
| LED模块 | 型号 |  |  |  |  |
|  | 模块类型 | □集成式□非集成式□半集成式 |  |  |  |
|  | 灯珠类型 | □COB□SMD□其它 |  |  |  |
|  | LED单壳灯珠额定功率 |  |  | 数量 |  |
| 灯的控制装置 | 型号 |  |  |  |  |
|  | 结构 | □光源和电器一体式□光源和电器分离式 |  |  |  |
| 出光口面尺寸 |  |  |  |  |  |
| 质量 |  |  |  |  |  |
| 其他说明： |  |  |  |  |  |

5、检测结果

5.1能源效率标识标注

| 检查项目 | 检查要求 | 检查结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源效率 标识标注 | 室内照明用定向集成式LED灯的显著位置应正确使用能源效率标识。 其标注的生产者名称或简称、规格型号、光效、额定功率、色调、能源效率等级和依据的能源效率国家标准编号等信息应当正确、清晰。 | 生产者名称或简称： 规格型号： 光效： 额定功率： 能效等级： |  |
|  | 能源效率标识的样式应符合室内照明用LED产品能源效率标识标注的要求，计量单位的标注应当符合国家法定计量单位的要求。 | 符合 不符合 |  |

5.2能源消耗量的检测

| 样品 编号 测量项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初始光通量(lm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光效(lm/W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般显色指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2能源消耗量

| 检测项目 | 检测要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光效 | 光效：实测值≥标注值-U(η) | 光效标注值： 光效实测值： 光效测量不确定度： |  |
| 额定功率 | 额定功率×85%≤实测值≤额定功率×115% | 额定功率标注值： 额定功率实测值： 额定功率测量不确定度： |  |
| 一般显色指数 | 一般显色指数：实测值≥80 | 单样一般显色指数实测值： 单样一般显色指数测量不确定度： |  |

| 检测项目 | 检测要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源效率 | 能源效率标注值应符合JJF1261.X-XXXX 的5.3对能效限定值的要求； 光效实测值≥光效标注值－ | 光效标注值： 光效实测值： 测量不确定度： |  |

5.3能源效率等级

| 检测项目 | 检测要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源效率等级 | 标注的能源效率等级应符合JJF1261.X-XXXX的 5.2对能源效率等级的要求； 确定的能源效率等级≥标注的能源效率等级 | 标注的能源效率等级： 计量检测确定的能源效率等级： |  |

附表1：测量数据

| 样品 编号 测量项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光通量(lm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光效(lm/W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般显色指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6、结论

6.1能源效率标识标注的结论：

6.2光效的结论：

6.3额定功率的结论:

6.4能源效率等级的结论：

6.5总体结论:

7、报告说明

主检人员（签字）：  日期：

审核人员（签字）：  日期：

批准人员（签字）：  日期：

附件

1、能源效率标识（照片）

2、样本铭牌（照片）

3、样本外观照片（正面、背面）

以下空白

附录E.3

室内照明用LED产品能源效率计量检测报告（推荐格式）

室内照明用LED产品(非定向自镇流LED灯)能源效率计量检测报告

样本名称

型号规格

受检单位

生产单位

检测类别

检测单位

声      明

1、本单位是国家法定计量检定机构，计量授权证书编号为ＸＸＸＸ。

2、本单位用于室内照明用LED产品能源效率计量检测的测量仪表具有有效的检定、校准证书，其量值可溯源到国家计量基准。

3、本报告无检测单位的检测专用章或公章无效。

4、本报告无主检人、审核人、批准人签名无效。

5、本报告涂改无效。

6、复制本报告未重新加盖检测单位的检测专用章或公章无效。

7、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向出具报告单位提出，逾期视为认可检测结果。

8、本报告仅对本检测样本（检测批）负责。

检测单位联系方式

地址：                         邮编：

电话：                         传真：

电子信箱：                     投诉电话：

报告编号：

- 样本信息

| 样本名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 |  | 抽样单号 |  |
| 受检单位 |  | 生产单位 |  |
| 抽样地点 |  | 抽样时间 |  |
| 批 量 |  | 样 本 量 |  |
| 送检日期 |  | 检测日期 |  |
| 任务单号 |  | 委托单位 |  |

2、检测用主要测量设备一览表

| 测量设备名称 | 规格型号 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 测量范围 | 设备编号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、检测依据

| 依据文件及编号 |  |
| --- | --- |

4、试验条件

4.1试验条件

| 环境温度 | ℃ | 相对湿度 | %RH | 大气压 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他： |  |  |  |  |  |

4.2测量准备

| 外观检查 | □完好 □异常（异常状况描述： ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作状态 | □正常 □异常（异常状况描述： ） |  |  |  |  |
| 灯头型号 | □B15d □B22d □E14□E27 □其它 |  |  |  |  |
| 透光罩 | □PC□PMMA□玻璃 □其它 |  |  |  |  |
|  | □透明 □磨砂 □乳白 □其它 |  |  |  |  |
| 额定电压 |  | 额定功率 |  | 额定频率 |  |
| LED模块 | 型号 |  |  |  |  |
|  | 模块类型 | □集成式□非集成式□半集成式 |  |  |  |
|  | 灯珠类型 | □COB□SMD□其它 |  |  |  |
|  | LED单壳灯珠额定功率 |  |  | 数量 |  |
| 灯的控制装置 | 型号 |  |  |  |  |
|  | 结构 | □光源和电器一体式□光源和电器分离式 |  |  |  |
| 产品外形尺寸 （长度×灯体直径） |  |  |  |  |  |
| 质量 |  |  |  |  |  |
| 其他说明： |  |  |  |  |  |

5、检测结果

5.1能源效率标识标注

| 检查项目 | 检查要求 | 检查结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源效率 标识标注 | 室内照明用非定向自镇流LED灯的显著位置应正确使用能源效率标识。 其标注的生产者名称或简称、规格型号、光效、额定功率、色调、能源效率等级和依据的能源效率国家标准编号等信息应当正确、清晰。 | 生产者名称或简称： 规格型号： 光效： 额定功率： 能效等级： |  |
|  | 能源效率标识的样式应符合室内照明用LED产品能源效率标识标注的要求，计量单位的标注应当符合国家法定计量单位的要求。 | 符合 不符合 |  |

5.2能源消耗量的检测

| 样品 编号 测量项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初始光通量(lm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光效(lm/W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般显色指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2能源消耗量

| 检测项目 | 检测要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光效 | 光效：实测值≥标注值-U(η) | 光效标注值： 光效实测值： 光效测量不确定度： |  |
| 额定功率 | 额定功率×80%≤实测值≤额定功率×110% | 额定功率标注值： 额定功率实测值： 额定功率测量不确定度： |  |
| 一般显色指数 | 一般显色指数：实测值≥80 | 一般显色指数实测值： 一般显色指数测量不确定度： |  |

| 检测项目 | 检测要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源效率 | 能源效率标注值应符合JJF1261.X-XXXX 的5.3对能效限定值的要求； 光效实测值≥光效标注值－ | 光效标注值： 光效实测值： 测量不确定度： |  |

5.3能源效率等级

| 检测项目 | 检测要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源效率等级 | 标注的能源效率等级应符合JJF1261.X-XXXX的 5.2对能源效率等级的要求； 确定的能源效率等级≥标注的能源效率等级 | 标注的能源效率等级： 计量检测确定的能源效率等级： |  |

附表1：测量数据

| 样品 编号 测量项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初始光通量(lm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光效(lm/W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般显色指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6、结论

6.1能源效率标识标注的结论：

6.2光效的结论：

6.3额定功率的结论:

6.4能源效率等级的结论：

6.5总体结论:

7、报告说明

主检人员（签字）：  日期：

审核人员（签字）：  日期：

批准人员（签字）：  日期：

附件

1、能源效率标识（照片）

2、样本铭牌（照片）

3、样本外观照片（正面、背面）

以下空白