甲醇气体检测报警仪校准规范

实验报告

广东省计量科学研究院

2024年8月

一、实验目的

为了验证甲醇气体检测报警仪校准规范的校准项目、校准用设备、技术指标、校准方法和校准原始记录格式等的合理性、实用性，编制组由此对甲醇气体检测报警仪进行实验。

二、实验仪器

对甲醇气体检测报警仪，选取了常见的仪器生产厂家、型号和量程的仪器共25台，按校准规范的项目进行实验。实验仪器的相关信息汇总如下：

表1 实验用仪器的生产厂家、型号、测量范围

| 序号 | 型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESD100 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A201084 | （0～100）μmol/mol |
| 2 | ESD100 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A201085 | （0～100）μmol/mol |
| 3 | ESD200 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A601086 | （0～100）μmol/mol |
| 4 | ESD200 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A601087 | （0～100）μmol/mol |
| 5 | ESD500 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A801088 | （0～100）μmol/mol |
| 6 | ESD500 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A801089 | （0～100）μmol/mol |
| 7 | ESD100(2024) | 深圳市特安电子有限公司 | 202405075B01006 | （0～100）μmol/mol |
| 8 | H1 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240725B7011376 | （0～100）μmol/mol |
| 9 | H1 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240725B7011377 | （0～100）μmol/mol |
| 10 | HP1 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240725B8011378 | （0～100）μmol/mol |
| 11 | HP1 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240725B8011379 | （0～100）μmol/mol |
| 12 | AP-S | 深圳市安帕尔科技有限公司 | 240722002-001 | （0～100）μmol/mol |
| 13 | YT-1200H-S | 深圳市元特科技有限公司 | 240724E100 | （0～100）μmol/mol |
| 14 | BTYMQ-SKS-KD-CH4O | 广东斯柯森气体检测设备有限公司 | 240724002 | （0～100）μmol/mol |
| 15 | GT-SKSG-KD-CH4O | 广东斯柯森气体检测设备有限公司 | 240724001 | （0～100）μmol/mol |
| 16 | YT-95H | 深圳市元特科技有限公司 | 240724F100 | （0～100）μmol/mol |
| 17 | FGM-3300S/ETO-A | Honeywell | D0HN0007D5 | （0～100）μmol/mol |
| 18 | FGM-3300S/ETO-A | Honeywell | D0HN0011D5 | （0～100）μmol/mol |
| 19 | TS4000-C | 无锡格林通安全装备有限公司 | 6874536 | （0～50）μmol/mol |
| 20 | TS4000-C | 无锡格林通安全装备有限公司 | 6874535 | （0～50）μmol/mol |
| 21 | X-am 7000 | Drager | ARKM-0266 | （0～50）μmol/mol |
| 22 | APES | 深圳市安帕尔科技有限公司 | 240722001-001 | （0～50）μmol/mol |
| 23 | APES-CH4O-F | 深圳市安帕尔科技有限公司 | 240305024-001 | （0～50）μmol/mol |
| 24 | Ultima XE CH4O | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 722-AT-00209 | （0～50）μmol/mol |
| 25 | DF8500 CH4O | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 181009065 | （0～50）μmol/mol |

三、实验内容

根据规范的校准项目按照其规定的校准方法开展实验。实验结果汇总和原始记录见附件1，按校准项目分类，实验结果如下：

- 示值误差

示值误差的实验结果及符合性见表2.1~表2.3

表2.1甲醇气体检测报警仪示值误差测试结果汇总

| 型号 | 制造厂 | 编号 | 标准值/ μmol/mol | 平均值/ μmol/mol | 绝对误差/ μmol/mol | 相对误差/ % | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESD100 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A 201084 | 20.0 | 19 | -1.0 | -5.0 | ±2μmol/mol或±10% | 符合 |
|  |  |  | 50.1 | 50 | -0.1 | -0.2 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.3 | 80 | -0.3 | -0.4 |  | 符合 |
| ESD100 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A201085 | 20.0 | 18 | -2.0 | -10.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.1 | 48 | -2.1 | -4.2 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.3 | 80 | -0.3 | -0.4 |  | 符合 |
| ESD200 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A601086 | 20.0 | 18 | -2.0 | -10.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.1 | 49 | -1.1 | -2.2 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.3 | 80 | -0.3 | -0.4 |  | 符合 |
| ESD200 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A601087 | 20.0 | 18 | -2.0 | -10.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.1 | 47 | -3.1 | -6.2 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.3 | 79 | -1.3 | -1.6 |  | 符合 |
| ESD500 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A801088 | 20.0 | 18 | -2 | -10.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.1 | 48 | -2.1 | -4.2 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.3 | 80 | -0.3 | -0.4 |  | 符合 |
| ESD500 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A801089 | 20.0 | 18 | -2 | -10.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.1 | 48 | -2.1 | -4.2 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.3 | 80 | -0.3 | -0.4 |  | 符合 |
| ESD100 (2024) | 深圳市特安电子有限公司 | 202405075B01006 | 20.0 | 19.2 | -0.8 | -4.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.1 | 47.7 | -2.4 | -4.9 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.3 | 80.4 | +0.1 | +0.1 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.1 | 48.3 | -1.8 | -3.6 |  | 符合 |
| 型号 | 制造厂 | 编号 | 标准值/ μmol/mol | 平均值/ μmol/mol | 绝对误差/ μmol/mol | 相对误差/ % | 规范要求 | 符合性 |
| H1 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240725B7011376 | 20.0 | 18.9 | -1.1 | -5.5 | ±2μmol/mol或±10% | 符合 |
|  |  |  | 50.1 | 48.3 | -1.8 | -3.6 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.3 | 80.4 | -0.1 | -0.1 |  | 符合 |
| H1 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240725B7011377 | 20.0 | 19.4 | -0.6 | -3.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.1 | 48.3 | -1.7 | -3.5 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.3 | 80.6 | +0.3 | +0.4 |  | 符合 |
| HP1 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240725B8011378 | 20.0 | 18.8 | -1.2 | -6.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.1 | 49.1 | -1.0 | -2.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.3 | 80.5 | +0.2 | +0.2 |  | 符合 |
| HP1 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240725B8011379 | 20.0 | 18.5 | -1.5 | -7.5 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.1 | 47.3 | -2.8 | -5.7 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.3 | 80.6 | +0.3 | +0.4 |  | 符合 |
| AP-S | 深圳市安帕尔科技有限公司 | 240722002-001 | 20.0 | 18.2 | -1.8 | -9.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.1 | 45.5 | -4.6 | -9.1 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.3 | 80.3 | 0.0 | 0.0 |  | 符合 |
| YT-1200H-S | 深圳市元特科技有限公司 | 240724E100 | 20.0 | 19.2 | -0.8 | -4.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.1 | 47.9 | -2.2 | -4.4 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.3 | 80.7 | +0.4 | +0.5 |  | 符合 |
| BTYMQ-SKS-KD-CH4O | 广东斯柯森气体检测设备有限公司 | 240724002 | 20.0 | 18.0 | -2.0 | -10.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.1 | 44.0 | -6.1 | -9.6 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.3 | 81.4 | +1.1 | +1.4 |  | 符合 |
| GT-SKSG-KD-CH4O | 广东斯柯森气体检测设备有限公司 | 240724001 | 20.0 | 18.5 | -1.5 | -7.5 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.1 | 47.6 | -2.5 | -5.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.3 | 81.8 | +1.5 | +1.9 |  | 符合 |
| YT-95H | 深圳市元特科技有限公司 | 240724F100 | 20.0 | 16.4 | -1.6 | -8.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.1 | 46.7 | -3.4 | -6.8 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.3 | 80.5 | +0.2 | +0.3 |  | 符合 |
| FGM-3300S/ETO-A | Honeywell | D0HN0007D5 | 20.0 | 19 | -1 | -5.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.1 | 50 | -0.1 | -0.2 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.3 | 81 | +0.7 | +0.9 |  | 符合 |
| FGM-3300S/ETO-A | Honeywell | D0HN0011D5 | 20.0 | 19 | -1.0 | -5.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.1 | 50 | -0.1 | 0.2 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.3 | 82 | +1.7 | +2.1 |  | 符合 |
| TS4000-C | 无锡格林通安全装备有限公司 | 6874536 | 20.0 | 8 | -2.0 | / |  | 符合 |
|  |  |  | 50.1 | 23 | -2.0 | -8.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.3 | 38 | -2.0 | -5.0 |  | 符合 |
| TS4000-C | 无锡格林通安全装备有限公司 | 6874535 | 20.0 | 10 | 0.0 | 0.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 50.1 | 26 | +1.0 | +4.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.3 | 43 | +3.0 | +7.5 |  | 符合 |
| X-am 7000 | Drager | ARKM-0266 | 20.0 | 9.3 | -0.7 | / |  | 符合 |
|  |  |  | 50.1 | 19.5 | -0.5 | -2.5 |  | 符合 |
|  |  |  | 80.3 | 40.0 | -0.1 | -0.2 | ±2μmol/mol或±10% | 符合 |
| APES | 深圳市安帕尔科技有限公司 | 240722001-001 | 10.0 | 9.3 | -0.7 | -7.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 25.0 | 24.5 | -0.5 | -2.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 40.0 | 40.1 | 0.0 | 0.0 |  | 符合 |
| APES-CH4O-F | 深圳市安帕尔科技有限公司 | 240305024-001 | 10.0 | 10.1 | +0.1 | +1.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 25.0 | 25.4 | +0.1 | +1.6 |  | 符合 |
|  |  |  | 40.0 | 39.4 | -0.6 | -1.5 |  | 符合 |
| Ultima XE CH4O | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 722-AT-00209 | 10.0 | 10.6 | +0.6 | +6.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 20.0 | 20.6 | +0.6 | +3.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 40.0 | 41.1 | +1.0 | +2.5 |  | 符合 |
| DF8500 CH4O | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 181009065 | 10.0 | 10 | 0 | 0.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 20.0 | 19 | -1 | -5.0 |  | 符合 |
|  |  |  | 40.0 | 38 | -2.1 | -5.2 |  | 符合 |

- 重复性

表3 甲醇气体检测仪重复性测试结果汇总

| 型号 | 制造厂 | 编号 | 重复性/% | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESD100 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A201084 | 0.6 | 不大于3% | 符合 |
| ESD100 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A201085 | 0.5 |  | 符合 |
| ESD200 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A601086 | 0.9 |  | 符合 |
| ESD200 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A601087 | 1.1 |  | 符合 |
| ESD500 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A801088 | 0.9 |  | 符合 |
| ESD500 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A801089 | 0.6 |  | 符合 |
| ESD100 (2024) | 深圳市特安电子有限公司 | 202405075B01006 | 0.5 |  | 符合 |
| H1 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240725B7011376 | 0.6 |  | 符合 |
| H1 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240725B7011377 | 0.5 |  | 符合 |
| HP1 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240725B8011379 | 0.8 |  | 符合 |
| HP1 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240725B8011379 | 0.9 |  | 符合 |
| AP-S | 深圳市安帕尔科技有限公司 | 240722002-001 | 0.9 |  | 符合 |
| YT-1200H-S | 深圳市元特科技有限公司 | 240724E100 | 0.2 |  | 符合 |
| BTYMQ-SKS-KD-CH4O | 广东斯柯森气体检测设备有限公司 | 240724002 | 2.2 |  | 符合 |
| GT-SKSG-KD-CH4O | 广东斯柯森气体检测设备有限公司 | 240724001 | 0.6 |  | 符合 |
| YT-95H | 深圳市元特科技有限公司 | 240724F100 | 0.1 |  | 符合 |
| FGM-3300S/ETO-A | Honeywell | D0HN0007D5 | 0.6 | 不大于3% | 符合 |
| FGM-3300S/ETO-A | Honeywell | D0HN0011D5 | 0.6 |  | 符合 |
| TS4000-C | 无锡格林通安全装备有限公司 | 6874536 | 2.0 |  | 符合 |
| TS4000-C | 无锡格林通安全装备有限公司 | 6874535 | 1.8 |  | 符合 |
| X-am 7000 | Drager | ARKM-0266 | 0.8 |  | 符合 |
| APES | 深圳市安帕尔科技有限公司 | 240722001-001 | 0.8 |  | 符合 |
| APES-CH4O-F | 深圳市安帕尔科技有限公司 | 240305024-001 | 1.0 |  | 符合 |
| Ultima XE CH4O | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 722-AT-00209 | 0.4 |  | 符合 |
| DF8500 CH4O | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 181009065 | 1.1 |  | 符合 |

- 响应时间

表4 熏蒸气体检测仪响应时间测试结果汇总

| 型号 | 制造厂 | 编号 | 响应时间/s |  | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESD100 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A201084 | 扩散式 | 50 | 吸入式不大于90 s，扩散式不大于180 s | 符合 |
| ESD100 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A201085 | 扩散式 | 58 |  | 符合 |
| ESD200 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A601086 | 扩散式 | 51 |  | 符合 |
| ESD200 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A601087 | 扩散式 | 71 |  | 符合 |
| ESD500 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A801088 | 扩散式 | 60 |  | 符合 |
| ESD500 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A801089 | 扩散式 | 61 |  | 符合 |
| ESD100 (2024) | 深圳市特安电子有限公司 | 202405075B01006 | 扩散式 | 91 |  | 符合 |
| H1 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240725B7011376 | 扩散式 | 69 |  | 符合 |
| H1 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240725B7011377 | 扩散式 | 51 |  | 符合 |
| HP1 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240725B8011379 | 吸入式 | 70 |  | 符合 |
| HP1 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240725B8011379 | 吸入式 | 88 |  | 符合 |
| AP-S | 深圳市安帕尔科技有限公司 | 240722002-001 | 吸入式 | 67 |  | 符合 |
| YT-1200H-S | 深圳市元特科技有限公司 | 240724E100 | 扩散式 | 75 |  | 符合 |
| BTYMQ-SKS-KD-CH4O | 广东斯柯森气体检测设备有限公司 | 240724002 | 扩散式 | 172 |  | 符合 |
| GT-SKSG-KD-CH4O | 广东斯柯森气体检测设备有限公司 | 240724001 | 扩散式 | 168 |  | 符合 |
| YT-95H | 深圳市元特科技有限公司 | 240724F100 | 扩散式 | 64 |  | 符合 |
| FGM-3300S/ETO-A | Honeywell | D0HN0007D5 | 扩散式 | 107 |  | 符合 |
| FGM-3300S/ETO-A | Honeywell | D0HN0011D5 | 扩散式 | 105 |  | 符合 |
| TS4000-C | 无锡格林通安全装备有限公司 | 6874536 | 扩散式 | 62 |  | 符合 |
| TS4000-C | 无锡格林通安全装备有限公司 | 6874535 | 扩散式 | 69 |  | 符合 |
| X-am 7000 | Drager | ARKM-0266 | 吸入式 | 74 |  | 符合 |
| APES | 深圳市安帕尔科技有限公司 | 240722001-001 | 扩散式 | 95 |  | 符合 |
| APES-CH4O-F | 深圳市安帕尔科技有限公司 | 240305024-001 | 吸入式 | 56 |  | 符合 |
| Ultima XE CH4O | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 722-AT-00209 | 扩散式 | 57 |  | 符合 |
| DF8500 CH4O | 梅思安（中国）安全设备有限公司 | 181009065 | 扩散式 | 51 |  | 符合 |

- 漂移

零点漂移和示值漂见表5。

表5 熏蒸气体检测仪漂移测试结果汇总

| 型号 | 制造厂 | 编号 | 零点漂移/%FS | 量程漂移/%FS | 规范要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESD100 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A201084 | 0.0%FS | -1.0%FS | 零点漂移不大于±3%FS，量程漂移不大于±5%FS | 符合 |
| ESD100 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A201085 | 0.0%FS | 0.0%FS |  | 符合 |
| ESD200 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A601086 | 0.0%FS | +2.0%FS |  | 符合 |
| ESD200 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A601087 | 0.0%FS | -2.0%FS |  | 符合 |
| ESD500 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A801088 | 0.0%FS | -2.0%FS |  | 符合 |
| ESD500 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240726A801089 | 0.0%FS | 0.0%FS |  | 符合 |
| ESD100 (2024) | 深圳市特安电子有限公司 | 202405075B01006 | 0.0%FS | -1.4%FS |  | 符合 |
| H1 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240725B7011376 | 0.0%FS | -1.8%FS |  | 符合 |
| H1 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240725B7011377 | +1.1%FS | -0.5%FS |  | 符合 |
| HP1 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240725B8011379 | 0.0%FS | -1.2%FS |  | 符合 |
| HP1 | 深圳市特安电子有限公司 | 20240725B8011379 | 0.0%FS | -1.5%FS |  | 符合 |
| AP-S | 深圳市安帕尔科技有限公司 | 240722002-001 | +0.3%FS | -2.9%FS |  | 符合 |
| YT-1200H-S | 深圳市元特科技有限公司 | 240724E100 | 0.0%FS | -2.2%FS |  | 符合 |
| BTYMQ-SKS-KD-CH4O | 广东斯柯森气体检测设备有限公司 | 240724002 | 0.0%FS | -3.4%FS |  | 符合 |
| GT-SKSG-KD-CH4O | 广东斯柯森气体检测设备有限公司 | 240724001 | 0.0%FS | -1.0%FS |  | 符合 |
| YT-95H | 深圳市元特科技有限公司 | 240724F100 | 0.0%FS | -1.6%FS |  | 符合 |
| FGM-3300S/ETO-A | Honeywell | D0HN0007D5 | 0.0%FS | +2.0%FS |  | 符合 |
| TS4000-C | 无锡格林通安全装备有限公司 | 6874536 | 0.0%FS | +4.0%FS |  | 符合 |
| TS4000-C | 无锡格林通安全装备有限公司 | 6874535 | 0.0%FS | +2.0%FS |  | 符合 |

四、实验结论

通过开展的实验，其结果表明，甲醇气体检测报警仪校准规范的计量性能要求科学合理，校准条件充分有效，校准装置经济实用、校准方法具体可行，具有可操作性，能够满足甲醇气体检测报警仪的校准要求。

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 本院光谱实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | ESD100 |  | 校准日期 |  | 2024-08-02 |  |
| 出厂编号 | 20240726A201084 |  | 校准员 |  | 郭威 |  |
| 制造厂 | 深圳市特安电子有限公司 |  | 核验员 |  | 张猛 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 空气中甲醇气体标准物质 | 20.0μmol/mol 50.1μmol/mol 80.3μmol/mol | GBW(E)062300 (2025/6/18) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |

- 测量范围： （0～100）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 19 | 19 | 18 | 19 | -1.0 | -5.0 |  |
| 50.1 | 50 | 50 | 49 | 50 | -0.1 | -0.2 |  |
| 80.3 | 80 | 80 | 80 | 80 | -0.3 | -0.4 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 80.3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 80 | 0.6 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 49 | 43 | 57 | 50 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 25 | 25 | 25 | 25 |

- 漂移

| 时间 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0%FS | -1.0%FS |
| 示值 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 |  |  |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 本院光谱实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | ESD100 |  | 校准日期 |  | 2024-08-02 |  |
| 出厂编号 | 20240726A201085 |  | 校准员 |  | 郭威 |  |
| 制造厂 | 深圳市特安电子有限公司 |  | 核验员 |  | 张猛 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 空气中甲醇气体标准物质 | 20.0μmol/mol 50.1μmol/mol 80.3μmol/mol | GBW(E)062300 (2025/6/18) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |

1. 测量范围： （0～100）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 18 | 18 | 18 | 18 | -2.0 | -10.0 |  |
| 50.1 | 48 | 48 | 48 | 48 | -2.1 | -4.2 |  |
| 80.3 | 80 | 80 | 79 | 80 | -0.3 | -0.4 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 80.3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | 80 | 0.5 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 54 | 58 | 61 | 58 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 25 | 25 | 25 | 25 |

- 漂移

| 时间 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0%FS | 0.0%FS |
| 示值 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 本院光谱实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | ESD200 |  | 校准日期 |  | 2024-08-02 |  |
| 出厂编号 | 20240726A601086 |  | 校准员 |  | 郭威 |  |
| 制造厂 | 深圳市特安电子有限公司 |  | 核验员 |  | 张猛 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 空气中甲醇气体标准物质 | 20.0μmol/mol 50.1μmol/mol 80.3μmol/mol | GBW(E)062300 (2025/6/18) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |

1. 测量范围： （0～100）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 18 | 18 | 18 | 18 | -2.0 | -10.0 |  |
| 50.1 | 49 | 49 | 48 | 49 | -1.1 | -2.2 |  |
| 80.3 | 79 | 80 | 80 | 80 | -0.3 | -0.4 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 80.3 | 80 | 80 | 81 | 79 | 79 | 80 | 80 | 0.9 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 49 | 50 | 53 | 51 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 25 | 25 | 25 | 25 |

- 漂移

| 时间 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0%FS | +2.0%FS |
| 示值 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 |  |  |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 本院光谱实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | ESD200 |  | 校准日期 |  | 2024-08-02 |  |
| 出厂编号 | 20240726A601087 |  | 校准员 |  | 郭威 |  |
| 制造厂 | 深圳市特安电子有限公司 |  | 核验员 |  | 张猛 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 空气中甲醇气体标准物质 | 20.0μmol/mol 50.1μmol/mol 80.3μmol/mol | GBW(E)062300 (2025/6/18) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |

1. 测量范围： （0～100）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 18 | 18 | 18 | 18 | -2.0 | -10.0 |  |
| 50.1 | 47 | 47 | 47 | 47 | -3.1 | -6.2 |  |
| 80.3 | 79 | 79 | 79 | 79 | -1.3 | -1.6 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 80.3 | 79 | 79 | 78 | 79 | 79 | 77 | 79 | 1.1 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 69 | 79 | 65 | 71 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 25 | 25 | 25 | 25 |

- 漂移

| 时间 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0%FS | -2.0%FS |
| 示值 | 79 | 79 | 79 | 78 | 77 |  |  |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 本院光谱实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | ESD500 |  | 校准日期 |  | 2024-08-02 |  |
| 出厂编号 | 20240726A801088 |  | 校准员 |  | 郭威 |  |
| 制造厂 | 深圳市特安电子有限公司 |  | 核验员 |  | 张猛 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 空气中甲醇气体标准物质 | 20.0μmol/mol 50.1μmol/mol 80.3μmol/mol | GBW(E)062300 (2025/6/18) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |

1. 测量范围： （0～100）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 18 | 18 | 17 | 18 | -2 | -10.0 |  |
| 50.1 | 48 | 48 | 48 | 48 | -2.1 | -4.2 |  |
| 80.3 | 80 | 80 | 79 | 80 | -0.3 | -0.4 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 80.3 | 80 | 80 | 79 | 81 | 79 | 80 | 80 | 0.9 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 56 | 53 | 71 | 60 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 25 | 25 | 25 | 25 |

- 漂移

| 时间 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0%FS | -2.0%FS |
| 示值 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 |  |  |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 本院光谱实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | ESD500 |  | 校准日期 |  | 2024-08-02 |  |
| 出厂编号 | 20240726A801089 |  | 校准员 |  | 郭威 |  |
| 制造厂 | 深圳市特安电子有限公司 |  | 核验员 |  | 张猛 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 空气中甲醇气体标准物质 | 20.0μmol/mol 50.1μmol/mol 80.3μmol/mol | GBW(E)062300 (2025/6/18) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |

1. 测量范围： （0～100）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 18 | 18 | 18 | 18 | -2 | -10.0 |  |
| 50.1 | 48 | 48 | 47 | 48 | -2.1 | -4.2 |  |
| 80.3 | 80 | 80 | 79 | 80 | -0.3 | -0.4 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 80.3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 80 | 0.6 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 52 | 72 | 60 | 61 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 25 | 25 | 25 | 25 |

- 漂移

| 时间 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0%FS | 0.0%FS |
| 示值 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 本院光谱实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | ESD100(2024) |  | 校准日期 |  | 2024-08-06 |  |
| 出厂编号 | 202405075B01006 |  | 校准员 |  | 郭威 |  |
| 制造厂 | 深圳市特安电子有限公司 |  | 核验员 |  | 张猛 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 空气中甲醇气体标准物质 | 20.0μmol/mol 50.1μmol/mol 80.3μmol/mol | GBW(E)062300 (2025/6/18) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |

1. 测量范围： （0～100）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 19.3 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | -0.8 | -4.0 |  |
| 50.1 | 47.6 | 47.8 | 47.6 | 47.7 | -2.4 | -4.9 |  |
| 80.3 | 80.6 | 80.3 | 80.3 | 80.4 | +0.1 | +0.1 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.6 | 81.1 | 79.9 | 80.9 | 80.5 | 0.5 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 92 | 82 | 101 | 91 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 25 | 25 | 25 | 25 |

- 漂移

| 时间 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0%FS | -1.4%FS |
| 示值 | 80.6 | 80.6 | 79.9 | 79.6 | 79.2 |  |  |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 本院光谱实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | H1 |  | 校准日期 |  | 2024-08-06 |  |
| 出厂编号 | 20240725B7011376 |  | 校准员 |  | 郭威 |  |
| 制造厂 | 深圳市特安电子有限公司 |  | 核验员 |  | 张猛 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 空气中甲醇气体标准物质 | 20.0μmol/mol 50.1μmol/mol 80.3μmol/mol | GBW(E)062300 (2025/6/18) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |

1. 测量范围： （0～100）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 18.9 | 19.2 | 18.7 | 18.9 | -1.1 | -5.5 |  |
| 50.1 | 48.1 | 48.3 | 48.5 | 48.3 | -1.8 | -3.6 |  |
| 80.3 | 80.2 | 81.0 | 80.1 | 80.4 | -0.1 | -0.1 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 80.3 | 80.2 | 81.0 | 80.5 | 80.1 | 79.6 | 80.5 | 80.3 | 0.6 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 64 | 71 | 72 | 69 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |

- 漂移

| 时间 | 0 min | 15 min | 30 min | 45 min | 60 min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0%FS | -1.8%FS |
| 示值 | 80.0 | 79.9 | 79.6 | 79.2 | 78.2 |  |  |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 本院光谱实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | H1 |  | 校准日期 |  | 2024-08-06 |  |
| 出厂编号 | 20240725B7011377 |  | 校准员 |  | 郭威 |  |
| 制造厂 | 深圳市特安电子有限公司 |  | 核验员 |  | 张猛 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 空气中甲醇气体标准物质 | 20.0μmol/mol 50.1μmol/mol 80.3μmol/mol | GBW(E)062300 (2025/6/18) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |

1. 测量范围： （0～100）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 19.7 | 19.7 | 18.9 | 19.4 | -0.6 | -3.0 |  |
| 50.1 | 47.7 | 48.5 | 48.8 | 48.3 | -1.7 | -3.5 |  |
| 80.3 | 80.8 | 80.7 | 80.3 | 80.6 | +0.3 | +0.4 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 80.3 | 79.7 | 80.2 | 80.3 | 80.7 | 80.8 | 80.2 | 80.3 | 0.5 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 50 | 51 | 51 | 51 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |

- 漂移

| 时间 | 0 min | 15 min | 30 min | 45 min | 60 min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | +1.1 | +1.1%FS | -0.5%FS |
| 示值 | 79.7 | 79.7 | 79.5 | 80.0 | 80.4 |  |  |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 本院光谱实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | HP1 |  | 校准日期 |  | 2024-08-06 |  |
| 出厂编号 | 20240725B8011378 |  | 校准员 |  | 郭威 |  |
| 制造厂 | 深圳市特安电子有限公司 |  | 核验员 |  | 张猛 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 空气中甲醇气体标准物质 | 20.0μmol/mol 50.1μmol/mol 80.3μmol/mol | GBW(E)062300 (2025/6/18) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |

1. 测量范围： （0～100）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 18.7 | 18.5 | 19.2 | 18.8 | -1.2 | -6.0 |  |
| 50.1 | 49.2 | 48.7 | 49.5 | 49.1 | -1.0 | -2.0 |  |
| 80.3 | 80.0 | 80.5 | 81.1 | 80.5 | +0.2 | +0.2 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 80.3 | 80.3 | 80.5 | 80.0 | 81.1 | 81.5 | 81.6 | 80.8 | 0.8 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 71 | 67 | 73 | 70 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |

- 漂移

| 时间 | 0 min | 15 min | 30 min | 45 min | 60 min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0%FS | -1.2%FS |
| 示值 | 79.7 | 79.9 | 78.8 | 78.6 | 78.5 |  |  |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 本院光谱实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | HP1 |  | 校准日期 |  | 2024-08-06 |  |
| 出厂编号 | 20240725B8011379 |  | 校准员 |  | 郭威 |  |
| 制造厂 | 深圳市特安电子有限公司 |  | 核验员 |  | 张猛 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 空气中甲醇气体标准物质 | 20.0μmol/mol 50.1μmol/mol 80.3μmol/mol | GBW(E)062300 (2025/6/18) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |

1. 测量范围： （0～100）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | -1.5 | -7.5 |  |
| 50.1 | 47.4 | 46.9 | 47.5 | 47.3 | -2.8 | -5.7 |  |
| 80.3 | 80.6 | 80.6 | 80.5 | 80.6 | +0.3 | +0.4 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 80.3 | 80.6 | 80.6 | 80.5 | 80.1 | 79.3 | 78.9 | 80.0 | 0.9 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 75 | 98 | 92 | 88 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |

- 漂移

| 时间 | 0 min | 15 min | 30 min | 45 min | 60 min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0%FS | -1.5%FS |
| 示值 | 80.6 | 80.0 | 80.0 | 79.1 | 79.5 |  |  |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 本院光谱实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | AP-S |  | 校准日期 |  | 2024-08-07 |  |
| 出厂编号 | 240722002-001 |  | 校准员 |  | 郭威 |  |
| 制造厂 | 深圳市安帕尔科技有限公司 |  | 核验员 |  | 张猛 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 空气中甲醇气体标准物质 | 20.0μmol/mol 50.1μmol/mol 80.3μmol/mol | GBW(E)062300 (2025/6/18) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |

1. 测量范围： （0～100）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | -1.8 | -9.0 |  |
| 50.1 | 45.7 | 45.5 | 45.4 | 45.5 | -4.6 | -9.1 |  |
| 80.3 | 80.5 | 80.1 | 80.3 | 80.3 | 0.0 | 0.0 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 80.3 | 80.5 | 80.1 | 80.3 | 79.7 | 79.5 | 78.5 | 79.8 | 0.9 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 55 | 60 | 87 | 67 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |

- 漂移

| 时间 | 0 min | 15 min | 30 min | 45 min | 60 min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | +0.3%FS | -2.9%FS |
| 示值 | 80.5 | 80.0 | 79.5 | 78`.7 | 77.6 |  |  |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 本院光谱实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | YT-1200H-S |  | 校准日期 |  | 2024-08-07 |  |
| 出厂编号 | 240724E100 |  | 校准员 |  | 郭威 |  |
| 制造厂 | 深圳市元特科技有限公司 |  | 核验员 |  | 张猛 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 空气中甲醇气体标准物质 | 20.0μmol/mol 50.1μmol/mol 80.3μmol/mol | GBW(E)062300 (2025/6/18) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |

1. 测量范围： （0～100）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 19.2 | 19.3 | 19.0 | 19.2 | -0.8 | -4.0 |  |
| 50.1 | 48.0 | 47.9 | 47.7 | 47.9 | -2.2 | -4.4 |  |
| 80.3 | 80.5 | 80.7 | 81.0 | 80.7 | +0.4 | +0.5 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 80.3 | 80.5 | 80.7 | 81.0 | 80.8 | 80.7 | 80.5 | 80.7 | 0.2 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 60 | 80 | 84 | 75 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |

- 漂移

| 时间 | 0 min | 15 min | 30 min | 45 min | 60 min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0%FS | -2.2%FS |
| 示值 | 80.8 | 80.0 | 81.6 | 78.6 | 79.0 |  |  |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 本院光谱实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | BTYMQ-SKS-KD-CH4O |  | 校准日期 |  | 2024-08-07 |  |
| 出厂编号 | 240724002 |  | 校准员 |  | 郭威 |  |
| 制造厂 | 广东斯柯森气体检测设备有限公司 |  | 核验员 |  | 谢昭群 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 空气中甲醇气体标准物质 | 20.0μmol/mol 50.1μmol/mol 80.3μmol/mol | GBW(E)062300 (2025/6/18) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |

1. 测量范围： （0～100）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 18.1 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | -2.0 | -10.0 |  |
| 50.1 | 45.1 | 45.9 | 45.0 | 45.3 | -4.7 | -9.6 |  |
| 80.3 | 81.8 | 81.3 | 81.1 | 81.4 | +1.1 | +1.4 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 80.3 | 83.6 | 81.8 | 81.3 | 81.1 | 79.3 | 78.6 | 81.0 | 2.2 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 166 | 170 | 179 | 172 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |

- 漂移

| 时间 | 0 min | 15 min | 30 min | 45 min | 60 min | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0%FS | -3.4%FS |
| 示值 | 81.2 | 79.9 | 78.4 | 78.2 | 77.8 |  |  |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 本院光谱实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 固定式甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | GT-SKSG-KD-CH4O |  | 校准日期 |  | 2024-08-07 |  |
| 出厂编号 | 240724001 |  | 校准员 |  | 郭威 |  |
| 制造厂 | 广东斯柯森气体检测设备有限公司 |  | 核验员 |  | 谢昭群 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 空气中甲醇气体标准物质 | 20.0μmol/mol 50.1μmol/mol 80.3μmol/mol | GBW(E)062300 (2025/6/18) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |

1. 测量范围： （0～100）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 18.2 | 18.5 | 18.9 | 18.5 | -1.5 | -7.5 |  |
| 50.1 | 47.6 | 47.5 | 47.7 | 47.6 | -2.5 | -5.0 |  |
| 80.3 | 81.9 | 81.7 | 81.7 | 81.8 | +1.5 | +1.9 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 80.3 | 81.9 | 81.7 | 81.7 | 82.3 | 80.9 | 81.1 | 81.6 | 0.6 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 170 | 174 | 160 | 168 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |

- 漂移

| 时间 | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0%FS | -1.0%FS |
| 示值 | 81.9 | 81.7 | 81.5 | 81.0 | 80.9 |  |  |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 本院光谱实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 固定式甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | YT-95H |  | 校准日期 |  | 2024-08-07 |  |
| 出厂编号 | 240724F100 |  | 校准员 |  | 郭威 |  |
| 制造厂 | 深圳市元特科技有限公司 |  | 核验员 |  | 谢昭群 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 空气中甲醇气体标准物质 | 20.0μmol/mol 50.1μmol/mol 80.3μmol/mol | GBW(E)062300 (2025/6/18) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |

1. 测量范围： （0～100）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | -1.6 | -8.0 |  |
| 50.1 | 46.9 | 46.5 | 46.8 | 46.7 | -3.4 | -6.8 |  |
| 80.3 | 80.4 | 80.6 | 80.6 | 80.5 | +0.2 | +0.3 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 80.3 | 80.4 | 80.6 | 80.6 | 80.5 | 80.3 | 80.5 | 80.5 | 0.1 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 52 | 68 | 73 | 64 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |

- 漂移

| 时间 | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0%FS | -1.6%FS |
| 示值 | 80.5 | 79.8 | 79.6 | 79.7 | 78.9 |  |  |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 本院光谱实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 固定式甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | FGM-3300S/ETO-A |  | 校准日期 |  | 2024-08-07 |  |
| 出厂编号 | D0HN0007D5 |  | 校准员 |  | 郭威 |  |
| 制造厂 | Honeywell |  | 核验员 |  | 谢昭群 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 空气中甲醇气体标准物质 | 20.0μmol/mol 50.1μmol/mol 80.3μmol/mol | GBW(E)062300 (2025/6/18) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |

1. 测量范围： （0～100）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 19 | 19 | 20 | 19 | -1 | -5.0 |  |
| 50.1 | 50 | 50 | 49 | 50 | -0.1 | -0.2 |  |
| 80.3 | 81 | 81 | 81 | 81 | +0.7 | +0.9 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 80.3 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 81 | 0.6 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 94 | 118 | 110 | 107 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 5 | 5 | 5 | 5 |

- 漂移

| 时间 | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0%FS | +2.0%FS |
| 示值 | 81 | 81 | 81 | 82 | 83 |  |  |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 本院光谱实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 固定式甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | FGM-3300S/ETO-A |  | 校准日期 |  | 2024-07-15 |  |
| 出厂编号 | D0HN0011D5 |  | 校准员 |  | 郭威 |  |
| 制造厂 | Honeywell |  | 核验员 |  | 谢昭群 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 空气中甲醇气体标准物质 | 20.0μmol/mol 50.1μmol/mol 80.3μmol/mol | GBW(E)062300 (2025/6/18) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |

1. 测量范围： （0～100）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 20.0 | 19 | 18 | 19 | 19 | -1.0 | -5.0 |  |
| 50.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | -0.1 | 0.2 |  |
| 80.3 | 82 | 82 | 81 | 82 | +1.7 | +2.1 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 80.3 | 82 | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 82 | 0.6 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 110 | 108 | 96 | 105 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 5 | 5 | 5 | 5 |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 本院光谱实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 固定式甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | TS4000-C |  | 校准日期 |  | 2024-07-15 |  |
| 出厂编号 | 6874536 |  | 校准员 |  | 郭威 |  |
| 制造厂 | 无锡格林通安全装备有限公司 |  | 核验员 |  | 谢昭群 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中甲醇气体标准物质 | 80.3μmol/mol | GBW(E)062300 (2025/06/17) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |
| 全自动高精度气体稀释混合装置 | （0～10）L | HJqt2024-01418 (2025/03/04) |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.5% |

1. 测量范围： （0～50）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 10.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | -2.0 | / |  |
| 25.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | -2.0 | -8.0 |  |
| 40.0 | 37 | 38 | 39 | 38 | -2.0 | -5.0 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 40.0 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 38 | 2.0 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 60 | 57 | 69 | 62 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 10 | 10 | 10 | 10 |

- 漂移

| 时间 | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0%FS | +4.0%FS |
| 示值 | 38 | 38 | 39 | 42 | 42 |  |  |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 本院光谱实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 固定式甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | TS4000-C |  | 校准日期 |  | 2024-07-15 |  |
| 出厂编号 | 6874535 |  | 校准员 |  | 郭威 |  |
| 制造厂 | 无锡格林通安全装备有限公司 |  | 核验员 |  | 谢昭群 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中甲醇气体标准物质 | 80.3μmol/mol | GBW(E)062300 (2025/06/17) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |
| 全自动高精度气体稀释混合装置 | （0～10）L | HJqt2024-01418 (2025/03/04) |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.5% |

1. 测量范围： （0～50）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 10.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 |  |
| 25.0 | 26 | 26 | 26 | 26 | +1.0 | +4.0 |  |
| 40.0 | 43 | 43 | 42 | 43 | +3.0 | +7.5 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 40.0 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 44 | 43 | 1.8 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 70 | 59 | 79 | 69 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 10 | 10 | 10 | 10 |

- 漂移

| 时间 | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 零点漂移 | 量程漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 | 43 | 43 | 44 | 43 | 45 | 0.0%FS | +2.0%FS |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 本院光谱实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | X-am 7000 |  | 校准日期 |  | 2024-07-15 |  |
| 出厂编号 | ARKM-0266 |  | 校准员 |  | 郭威 |  |
| 制造厂 | Drager |  | 核验员 |  | 谢昭群 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中甲醇气体标准物质 | 10.0μmol/mol 20.0μmol/mol 40.1μmol/mol | GBW(E)062300 (2024/10/18) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |

1. 测量范围： （0～50）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 10.0 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | -0.7 | / |  |
| 20.0 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | -0.5 | -2.5 |  |
| 40.1 | 40.0 | 40.0 | 40.1 | 40.0 | -0.1 | -0.2 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 40.1 | 40.0 | 40.0 | 40.1 | 40.4 | 39.7 | 39.5 | 40.0 | 0.8 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 80 | 77 | 66 | 74 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 10 | 10 | 10 | 10 |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 本院光谱实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | APES |  | 校准日期 |  | 2024-07-15 |  |
| 出厂编号 | 240722001-001 |  | 校准员 |  | 郭威 |  |
| 制造厂 | 深圳市安帕尔科技有限公司 |  | 核验员 |  | 谢昭群 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中甲醇气体标准物质 | 80.3μmol/mol | GBW(E)062300 (2025/06/17) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |
| 全自动高精度气体稀释混合装置 | （0～10）L | HJqt2024-01418 (2025/03/04) |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.5% |

1. 测量范围： （0～50）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 10.0 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | -0.7 | -7.0 |  |
| 25.0 | 24.5 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | -0.5 | -2.0 |  |
| 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.1 | 40.1 | 0.0 | 0.0 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 40.1 | 40.2 | 40.1 | 40.1 | 40.0 | 40.8 | 40.5 | 40.3 | 0.8 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 90 | 92 | 102 | 95 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 10 | 10 | 10 | 10 |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 本院光谱实验室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | APES-CH4O-F |  | 校准日期 |  | 2024-06-20 |  |
| 出厂编号 | 240305024-001 |  | 校准员 |  | 郭威 |  |
| 制造厂 | 深圳市安帕尔科技有限公司 |  | 核验员 |  | 谢昭群 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中甲醇气体标准物质 | 80.3μmol/mol | GBW(E)062300 (2025/06/17) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |
| 全自动高精度气体稀释混合装置 | （0～10）L | HJqt2024-01418 (2025/03/04) |  | 中国计量科学研究院 |  | MPE: ±0.5% |

1. 测量范围： （0～50）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | +0.1 | +1.0 |  |
| 25.0 | 25.3 | 25.3 | 25.6 | 25.4 | +0.1 | +1.6 |  |
| 40.0 | 39.4 | 39.5 | 39.4 | 39.4 | -0.6 | -1.5 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 40.0 | 39.4 | 39.5 | 39.4 | 39.2 | 40.1 | 38.9 | 39.4 | 1.0 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 50 | 55 | 63 | 56 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 10 | 10 | 10 | 10 |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 中海油惠州石化有限公司（煤制氢部） |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 固定式甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | Ultima XE CH4O |  | 校准日期 |  | 2024-07-27 |  |
| 设备编号 | 722-AT-00209 |  | 校准员 |  | 郭威、江鲜明 |  |
| 制造厂 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 |  | 核验员 |  | 张猛 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中甲醇气体标准物质 | 10.0μmol/mol 20.0μmol/mol 40.1μmol/mol | GBW(E)062300 (2024/10/18) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |

1. 测量范围： （0～50）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 10.0 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | +0.6 | +6.0 |  |
| 20.0 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | +0.6 | +3.0 |  |
| 40.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | +1.0 | +2.5 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 40.1 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 0.4 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 55 | 56 | 60 | 57 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |

# 甲醇气体检测报警仪校准原始记录

| 校准地点 | 中海油惠州石化有限公司（煤制氢部） |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25_℃ __60_% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 固定式甲醇气体检测报警仪 |  | 技术依据 |  | 《甲醇气体检测报警仪校准规范》 |  |
| 仪器型号 | DF8500 CH4O |  | 校准日期 |  | 2024-07-27 |  |
| 出厂编号 | 181009065 |  | 校准员 |  | 郭威、江鲜明 |  |
| 制造厂 | 梅思安（中国）安全设备有限公司 |  | 核验员 |  | 张猛 |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 测量范围 | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |
| 氮中甲醇气体标准物质 | 10.0μmol/mol 20.0μmol/mol 40.1μmol/mol | GBW(E)062300 (2024/10/18) |  | 四川中测标物科技有限公司 |  | Urel=2%;k=2 |

1. 测量范围： （0～50）μmol/mol

- 示值误差

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  | 平均值(μmol/mol) | 绝对误差(μmol/mol) | 相对误差 % | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 10.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.0 |  |
| 20.0 | 19 | 19 | 19 | 19 | -1 | -5.0 |  |
| 40.1 | 38 | 38 | 38 | 38 | -2.1 | -5.2 |  |

- 重复性

| 标准气体浓度(μmol/mol) | 仪器测量值(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 平均值 (μmol/mol) | 重复性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 40.1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | 1.1 |

- 响应时间                                                                （s）

| 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 54 | 52 | 46 | 51 |

- 报警功能和报警动作值

| 报警功能 | 实测报警值(μmol/mol) |  |  | 报警值(μmol/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 正常 □异常 | 10 | 10 | 10 | 10 |