甲醇气体检测报警仪校准规范

校准结果的不确定度评定

2024年7月

# 《甲醇气体检测报警仪校准规范》

# 示值误差校准结果的不确定度评定

1 概述

1.1 环境条件：符合本校准规范的环境条件

1.2 测量标准：空气中或氮中甲醇气体标准物质，相对扩展不确定度为Urel = 2%（k=2）

1.3 被校仪器：甲醇气体检测报警仪，测量范围：（0～100）μmol/mol

2 测量模型

（C.1）

（C.2）

式中：

——绝对误差，μmol/mol；

——相对误差，%；

——3次示值的算术平均值，μmol/mol；

——气体标准物质的浓度值，μmol/mol。

3 不确定度来源

3.1 甲醇气体标准物质定值引入的不确定度。

3.2 测量重复性引入的不确定度，包括：环境条件、人员操作、流量控制、取样系统吸附和被校仪器的变动性等各种随机因素。

4 标准不确定度评定

4.1 甲醇气体标准物质的定值引入的标准不确定度

采用的甲醇气体标准物质，相对扩展不确定度为2%，包含因子k=2。则甲醇气体标准物质定值引入的标准不确定度为：

=(×2%)/2                          (C.3)

各校准点见表C.1。

表C.1标准物质引入的标准不确定度       μmol/mol

| 测量范围 | 校准点 |  |
| --- | --- | --- |
| （0～100）μmol/mol | 20.0 | 0.200 |
|  | 50.1 | 0.501 |
|  | 80.3 | 0.803 |

4.2 测量重复性引入的不确定度

对（0～100）μmol/mol的甲醇气体仪器依次通入浓度约为满量程20%、50%、80%的甲醇气体标准物质，重复测量10次，具体测量结果见表C.2。

表C.2 各校准点测量结果                     μmol/mol

| 测量范围 | 气体标准物质浓度值 | 仪器示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| （0～100）μmol/mol | 20.0 | 18.7 | 18.8 | 19.1 | 19.2 | 18.6 | 19.0 | 19.3 | 19.6 | 19.1 | 18.6 |
|  | 50.1 | 48.3 | 48.6 | 48.5 | 49.0 | 49.2 | 48.2 | 48.1 | 48.2 | 48.5 | 48.9 |
|  | 80.3 | 80.2 | 80.1 | 81.0 | 80.2 | 80.5 | 80.1 | 80.1 | 80.0 | 78.9 | 79.2 |

本规范规定，每个校准点重复测量3次，取3次示值的算术平均值作为仪器示值，故各校准点分别按（C.4）计算实验标准偏差s，各校准点相应的标准不确定度按（C.5）计算。

（C.4）

＝/                             （C.5）

各校准点的实验标准偏差与标准不确定度的计算结果见表C.3。

表C.3 各校准点的实验标准偏差与标准不确定度的计算结果

| 测量范围 | 气体标准物质浓度值 | 仪器示值平均值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （0～100）μmol/mol | 20.0 | 19.0 | 0.327 | 0.189 |
|  | 50.1 | 48.6 | 0.375 | 0.216 |
|  | 80.3 | 80.0 | 0.596 | 0.344 |

4.3 被检仪器分辨力引起的不确定度分量

仪器的分辨力为0.1μmol/mol，按均匀分布，取，得到

=0.1μmol/mol=0.0289 μmol/mol

由于被检仪器分辨力引起的不确定度小于测量重复性引起的不确定度，简化计算中可以忽略被检仪器分辨力引起的不确定度。

5  合成标准不确定度

5.1 合成标准不确定度公式

合成标准不确定度按公式（C.6）计算：

方差：

（C.6）

灵敏系数：,  则：

（C.7）

5.2扩展不确定度

取包含因子k=2，则各校准点示值误差的扩展不确定度按式（C.8）计算

（C.8）

6 标准不确定度分量一览表

表C.4标准不确定度一览表

| 测量范围 | 气体标准 物质浓度值 | 不确定度度来源 |  | 合成标准不确定的度 | 扩展不确定度U（k=2） | 相对扩展不确定度Ur（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量重复性引入的标准不确定度 | 甲醇气体标准物质定值引入的不确定度 |  |  |  |
| （0～100）μmol/mol | 20.0 | 0.189 | 0.200 | 0.275 | 0.6 | 3.0% |
|  | 50.1 | 0.216 | 0.501 | 0.546 | 1.1 | 2.2% |
|  | 80.3 | 0.344 | 0.803 | 0.874 | 1.8 | 2.2% |

━━━━━━━━━━━