X射线荧光光谱法土壤重金属

分析仪校准规范试验报告

2024年7月

规范起草组

为验证本规范提出的校准项目和校准方法的可操作性和适用性，验证本规范所规定的计量性能指标的科学性和合理性，起草小组选择了苏州浪声科学仪器有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司、艾利特克、佳谱仪器、BRUKER、三值仪器、OLYMPUS、钢研纳克、THERMO等多家仪器制造单位生产的X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪进行了实验。

实验数据汇总表

| 序号 | 仪器型号 | 生产厂家 | 元素 | 标准值 (mg/kg) | 实测值 (mg/kg) | 绝对误差 (mg/kg) | 相对误差 (%) | 重复性(%) | 稳定性(%) | 检出限 (mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TrueX 200S | 苏州浪声科学仪器有限公司 | As | 33 | 53.3 | 20.3 | / | 1.9 | 4.1 | 6.8 |
|  |  |  |  | 88 | 111.9 | 23.9 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 242 | 206 | / | -14.9 |  |  |  |
|  |  |  | Cr | 65 | 82.8 | 17.8 | / | 6.1 | 9.3 | 14.2 |
|  |  |  |  | 113 | 99.7 | / | -11.7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 379 | 387.5 | / | 2.2 |  |  |  |
|  |  |  | Cu | 84 | 64.7 | -19.3 | / | 3.6 | 7.8 | 13.9 |
|  |  |  |  | 147 | 146.8 | / | -0.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 358 | 293.4 | / | -18.0 |  |  |  |
|  |  |  | Ni | 38 | 53.1 | 15.1 | / | 4.5 | 8.0 | 7.8 |
|  |  |  |  | 75 | 95.3 | 20.3 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 217 | 281.7 | / | 29.8 |  |  |  |
|  |  |  | Pb | 37 | 32.3 | -4.7 | / | 3.7 | 5.3 | 11.9 |
|  |  |  |  | 245 | 202 | / | -17.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 478 | 340.3 | / | -28.8 |  |  |  |
|  |  |  | Zn | 92 | 89.3 | -2.7 | / | 1.3 | 2.9 | 8.4 |
|  |  |  |  | 172 | 159.6 | / | -7.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 475 | 361.3 | / | -23.9 |  |  |  |
| 2 | S350 | 佳谱仪器(苏州)有限公司 | As | 18 | 13.5 | -4.5 | / | 0.8 | 4.3 | 13.3 |
|  |  |  |  | 88 | 60.6 | -27.4 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 242 | 231.3 | / | -4.4 |  |  |  |
|  |  |  | Cr | 52 | 51 | -1.0 | / | 1.1 | 4.0 | 18.3 |
|  |  |  |  | 113 | 107 | / | -5.3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 379 | 481.7 | / | 27.1 |  |  |  |
|  |  |  | Cu | 84 | 54.7 | -29.3 | / | 2.0 | 2.9 | 7.5 |
|  |  |  |  | 147 | 139 | / | -5.4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 358 | 330 | / | -7.8 |  |  |  |
|  |  |  | Ni | 38 | 36.1 | -1.9 | / | 3.7 | 5.5 | 6.7 |
|  |  |  |  | 75 | 99 | 24.0 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 217 | 206.7 | / | -4.8 |  |  |  |
|  |  |  | Pb | 27 | 18 | -9.0 | / | 2.9 | 3.7 | 8.2 |
|  |  |  |  | 245 | 236.7 | / | -3.4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 478 | 473.7 | / | -0.9 |  |  |  |
|  |  |  | Zn | 58 | 64.5 | 6.5 | / | 0.5 | 3.5 | 12.6 |
|  |  |  |  | 172 | 163 | / | -5.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 475 | 443.3 | / | -6.7 |  |  |  |
| 3 | S350 | 佳谱仪器(苏州)有限公司 | As | 18 | 12 | -6.0 | / | 4.4 | 8.4 | 7.1 |
|  |  |  |  | 88 | 66.7 | -21.3 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 242 | 230 | / | -5.1 |  |  |  |
|  |  |  | Cr | 52 | 66 | 14.0 | / | 4.7 | 8.5 | 10.4 |
|  |  |  |  | 113 | 136 | / | 20.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 379 | 407 | / | 7.3 |  |  |  |
|  |  |  | Cu | 84 | 74.9 | -9.1 | / | 1.8 | 5.7 | 6.1 |
|  |  |  |  | 147 | 142 | / | -3.4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 358 | 350 | / | -2.2 |  |  |  |
|  |  |  | Ni | 38 | 22.2 | -15.8 | / | 2.3 | 6.2 | 21.4 |
|  |  |  |  | 75 | 59.8 | -15.2 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 217 | 193.3 | / | -10.9 |  |  |  |
|  |  |  | Pb | 27 | 24.6 | -2.4 | / | 3.3 | 6.1 | 5.2 |
|  |  |  |  | 245 | 284 | / | 16.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 478 | 584 | / | 22.1 |  |  |  |
|  |  |  | Zn | 58 | 65.5 | 7.5 | / | 3.1 | 6.8 | 8.6 |
|  |  |  |  | 172 | 171 | / | -0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 475 | 418 | / | -12.1 |  |  |  |
| 4 | EXPLORER 9000 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | As | 18 | 12.1 | -6.0 | / | 5.9 | 3.7 | 3.0 |
|  |  |  |  | 88 | 63.7 | -24.3 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 242 | 179.5 | / | -25.8 |  |  |  |
|  |  |  | Cr | 52 | 58.6 | 6.6 | / | 1.7 | 2.3 | 18.2 |
|  |  |  |  | 113 | 129.4 | / | 14.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 379 | 387.2 | / | 2.2 |  |  |  |
|  |  |  | Cu | 84 | 82.5 | -1.5 | / | 4.4 | 3.3 | 8.5 |
|  |  |  |  | 147 | 146.1 | / | -0.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 358 | 349.7 | / | -2.3 |  |  |  |
|  |  |  | Ni | 38 | 37.2 | -0.8 | / | 2.3 | 3.4 | 8.3 |
|  |  |  |  | 75 | 68.8 | -6.2 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 217 | 249.7 | / | 15.1 |  |  |  |
|  |  |  | Pb | 27 | 23.9 | -3.1 | / | 5.2 | 3.2 | 9.2 |
|  |  |  |  | 245 | 237.6 | / | -3.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 478 | 460.1 | / | -3.7 |  |  |  |
|  |  |  | Zn | 58 | 43.3 | -14.7 | / | 4.0 | 7.1 | 11.1 |
|  |  |  |  | 172 | 161 | / | -6.4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 475 | 429 | / | -9.7 |  |  |  |
| 5 | TrueX 760 | 苏州浪声科学仪器有限公司 | As | 33 | 18.5 | -14.5 | / | 3.2 | 5.2 | 5.3 |
|  |  |  |  | 88 | 108.1 | 20.1 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 242 | 243.4 | / | 0.6 |  |  |  |
|  |  |  | Cr | 52 | 61.3 | 9.3 | / | 4.2 | 7.4 | 24.0 |
|  |  |  |  | 113 | 103.3 | / | -8.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 379 | 369.4 | / | -2.5 |  |  |  |
|  |  |  | Cu | 84 | 78.1 | -5.9 | / | 2.9 | 4.6 | 11.7 |
|  |  |  |  | 147 | 129.6 | / | -11.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 358 | 397.5 | / | 11.0 |  |  |  |
|  |  |  | Ni | 38 | 61.1 | 23.1 | / | 5.0 | 9.5 | 18.2 |
|  |  |  |  | 80 | 97.1 | 17.1 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 217 | 271.2 | / | 25.0 |  |  |  |
|  |  |  | Pb | 37 | 27.8 | -9.2 | / | 1.4 | 2.9 | 5.1 |
|  |  |  |  | 245 | 199.4 | / | -18.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 478 | 404.5 | / | -15.4 |  |  |  |
|  |  |  | Zn | 92 | 81.1 | -10.9 | / | 0.8 | 2.0 | 14.6 |
|  |  |  |  | 172 | 154.6 | / | -10.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 475 | 532.4 | / | 12.1 |  |  |  |
| 6 | TrueX 760 | 苏州浪声科学仪器有限公司 | As | 21.2 | 15.2 | -6.0 | / | 2.4 | 1.8 | 6.1 |
|  |  |  |  | 88 | 113.0 | 25.0 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 242 | 244.0 | / | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | Cr | 62 | 77.3 | 15.3 | / | 4.5 | 9.2 | 21.0 |
|  |  |  |  | 113 | 110.5 | / | -2.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 379 | 393.3 | / | 3.8 |  |  |  |
|  |  |  | Cu | 84 | 87.3 | 3.3 | / | 2.9 | 4.8 | 12.3 |
|  |  |  |  | 147 | 135.6 | / | -7.7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 358 | 403.8 | / | 12.8 |  |  |  |
|  |  |  | Ni | 38 | 58.8 | 20.8 | / | 2.1 | 3.7 | 10.2 |
|  |  |  |  | 83 | 57.8 | -25.2 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 217 | 253.9 | / | 17.0 |  |  |  |
|  |  |  | Pb | 37 | 24.6 | -12.4 | / | 1.9 | 1.7 | 6.5 |
|  |  |  |  | 245 | 196.3 | / | -19.9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 478 | 384.3 | / | -19.6 |  |  |  |
|  |  |  | Zn | 92 | 82.4 | -9.6 | / | 1.2 | 2.7 | 9.0 |
|  |  |  |  | 172 | 160.4 | / | -6.7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 475 | 512.8 | / | 8.0 |  |  |  |
| 7 | DPO-4050-C | OLYMPUS | As | 33 | 38.0 | 5.0 | / | 1.4 | 2.2 | 5.9 |
|  |  |  |  | 88 | 93.3 | 5.3 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 242 | 213.0 | / | -12.0 |  |  |  |
|  |  |  | Cr | 65 | 42.0 | -23.0 | / | 1.5 | 4.2 | 7.3 |
|  |  |  |  | 113 | 88.3 | / | -21.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 379 | 267.7 | / | -29.4 |  |  |  |
|  |  |  | Cu | 62 | 46.3 | -15.7 | / | 1.0 | 3.0 | 5.4 |
|  |  |  |  | 147 | 105.7 | / | -28.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 358 | 292.0 | / | -18.4 |  |  |  |
|  |  |  | Ni | 38 | 45.7 | 7.7 | / | 3.7 | 3.6 | 11.4 |
|  |  |  |  | 75 | 75.0 | 0.0 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 217 | 250.3 | / | 15.4 |  |  |  |
|  |  |  | Pb | 37 | 34.5 | -2.5 | / | 0.5 | 2.1 | 6.1 |
|  |  |  |  | 245 | 234.3 | / | -4.4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 478 | 477.7 | / | -0.1 |  |  |  |
|  |  |  | Zn | 92 | 81.3 | -10.7 | / | 0.9 | 2.7 | 4.7 |
|  |  |  |  | 172 | 150.3 | / | -12.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 475 | 430.0 | / | -9.5 |  |  |  |
| 8 | EDX P3600 | 苏州三值精密仪器有限公司 | As | 37 | 30.2 | -6.8 | / | 0.8 | 2.0 | 3.4 |
|  |  |  |  | 88 | 106.6 | 18.6 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 323 | 395.0 | / | 22.3 |  |  |  |
|  |  |  | Cr | 65 | 36.4 | -28.6 | / | 5.3 | 8.1 | 13.0 |
|  |  |  |  | 121 | 92.1 | / | -23.9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 379 | 327.2 | / | -13.7 |  |  |  |
|  |  |  | Cu | 84 | 70.2 | -13.8 | / | 4.9 | 5.8 | 1.5 |
|  |  |  |  | 173 | 157.7 | / | -8.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 358 | 426.4 | / | 19.1 |  |  |  |
|  |  |  | Ni | 38 | 28.5 | -9.5 | / | 6.0 | 7.3 | 21.4 |
|  |  |  |  | 75 | 97.7 | 22.7 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 217 | 209.6 | / | -3.4 |  |  |  |
|  |  |  | Pb | 37 | 35.7 | -1.3 | / | 2.5 | 1.7 | 5.9 |
|  |  |  |  | 245 | 245.2 | / | 0.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 478 | 518.4 | / | 8.5 |  |  |  |
|  |  |  | Zn | 92 | 91.2 | -0.8 | / | 2.4 | 3.3 | 7.8 |
|  |  |  |  | 180 | 180.9 | / | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 514 | 529.7 | / | 3.1 |  |  |  |
| 9 | NX-200S | 钢研纳克 | As | 37 | 32.8 | -4.2 | / | 0.9 | 2.8 | 3.4 |
|  |  |  |  | 88 | 74.4 | -13.6 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 242 | 219.9 | / | -9.1 |  |  |  |
|  |  |  | Cr | 65 | 55.4 | -9.6 | / | 1.4 | 3.1 | 9.8 |
|  |  |  |  | 113 | 111.2 | / | -1.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 379 | 353.8 | / | -6.7 |  |  |  |
|  |  |  | Cu | 84 | 58.4 | -25.6 | / | 0.9 | 4.5 | 6.0 |
|  |  |  |  | 147 | 113.6 | / | -22.7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 358 | 274.0 | / | -23.5 |  |  |  |
|  |  |  | Ni | 38 | 33.5 | -4.5 | / | 3.1 | 3.8 | 7.2 |
|  |  |  |  | 75 | 63.0 | -12.0 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 217 | 175.2 | / | -19.3 |  |  |  |
|  |  |  | Pb | 37 | 32.5 | -4.5 | / | 0.4 | 1.3 | 2.6 |
|  |  |  |  | 245 | 215.4 | / | -12.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 478 | 396.2 | / | -17.1 |  |  |  |
|  |  |  | Zn | 92 | 79.8 | -12.2 | / | 0.6 | 1.7 | 3.9 |
|  |  |  |  | 172 | 138.5 | / | -19.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 475 | 506.6 | / | 6.7 |  |  |  |
| 10 | S1 TITAN 800 | BRUKER | As | 33 | 32.3 | -0.7 | / | 6.6 | 6.8 | 13.3 |
|  |  |  |  | 88 | 91.7 | 3.7 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 242 | 231.7 | / | -4.3 |  |  |  |
|  |  |  | Cr | 65 | 163.0 | 98.0 | / | 7.1 | 8.5 | 57.4 |
|  |  |  |  | 113 | 223.3 | / | 97.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 379 | 639.7 | / | 68.8 |  |  |  |
|  |  |  | Cu | 84 | 77.3 | -6.7 | / | 2.2 | 5.1 | 15.9 |
|  |  |  |  | 147 | 125.0 | / | -15.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 358 | 302.0 | / | -15.6 |  |  |  |
|  |  |  | Ni | 38 | 61.3 | 23.3 | / | 4.6 | 6.3 | 20.9 |
|  |  |  |  | 83 | 99.3 | 16.3 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 217 | 272.7 | / | 25.7 |  |  |  |
|  |  |  | Pb | 37 | 37.7 | 0.7 | / | 2.4 | 5.0 | 14.6 |
|  |  |  |  | 245 | 244.0 | / | -0.4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 478 | 500.7 | / | 4.7 |  |  |  |
|  |  |  | Zn | 92 | 71.0 | -21.0 | / | 1.9 | 6.5 | 5.0 |
|  |  |  |  | 180 | 151.0 | / | -16.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 475 | 386.7 | / | -18.6 |  |  |  |
| 11 | Atom 800 | 艾利特克 | As | 33 | 20.8 | -12.2 | / | 3.9 | 6.2 | 7.8 |
|  |  |  |  | 88 | 80.2 | -7.8 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 242 | 223.7 | / | -7.6 |  |  |  |
|  |  |  | Cr | 65 | 69.0 | 4.0 | / | 1.7 | 2.8 | 7.1 |
|  |  |  |  | 113 | 124.9 | / | 10.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 379 | 390.0 | / | 2.9 |  |  |  |
|  |  |  | Cu | 62 | 33.8 | -28.2 | / | 2.2 | 3.2 | 18.2 |
|  |  |  |  | 147 | 158.9 | / | 8.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 358 | 370.4 | / | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | Ni | 38 | 39.1 | 1.1 | / | 1.1 | 2.9 | 5.1 |
|  |  |  |  | 75 | 70.8 | -4.2 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 217 | 210.3 | / | -3.1 |  |  |  |
|  |  |  | Pb | 37 | 39.2 | 2.2 | / | 1.9 | 2.0 | 10.2 |
|  |  |  |  | 245 | 236.2 | / | -3.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 478 | 476.1 | / | -0.4 |  |  |  |
|  |  |  | Zn | 92 | 89.6 | -2.4 | / | 0.9 | 1.0 | 4.7 |
|  |  |  |  | 172 | 174.8 | / | 1.7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 475 | 450.2 | / | -5.2 |  |  |  |
| 12 | EXPLORER 9000 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | As | 33 | 35.0 | 2.0 | / | 2.3 | 2.4 | 4.5 |
|  |  |  |  | 88 | 86.5 | -1.5 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 242 | 223.9 | / | -7.5 |  |  |  |
|  |  |  | Cr | 65 | 68.0 | 3.0 | / | 1.0 | 4.7 | 5.4 |
|  |  |  |  | 113 | 106.9 | / | -5.4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 379 | 371.1 | / | -2.1 |  |  |  |
|  |  |  | Cu | 84 | 83.1 | -0.9 | / | 2.7 | 6.6 | 4.2 |
|  |  |  |  | 147 | 141.4 | / | -3.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 358 | 360.6 | / | 0.7 |  |  |  |
|  |  |  | Ni | 38 | 35.4 | -2.6 | / | 7.7 | 8.9 | 3.6 |
|  |  |  |  | 75 | 75.1 | 0.1 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 217 | 223.6 | / | 3.0 |  |  |  |
|  |  |  | Pb | 37 | 35.3 | -1.7 | / | 1.2 | 2.7 | 5.6 |
|  |  |  |  | 245 | 239.5 | / | -2.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 478 | 476.7 | / | -0.3 |  |  |  |
|  |  |  | Zn | 92 | 85.6 | -6.4 | / | 0.9 | 1.8 | 4.0 |
|  |  |  |  | 172 | 164.3 | / | -4.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 475 | 505.6 | / | 6.4 |  |  |  |
| 13 | Niton XL5plus | THERMO | As | 33 | 34.3 | 1.3 | / | 1.3 | 3.0 | 7.0 |
|  |  |  |  | 88 | 98.2 | 10.2 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 242 | 234.5 | / | -3.1 |  |  |  |
|  |  |  | Cr | 65 | 78.0 | 13.0 | / | 3.4 | 7.6 | 9.5 |
|  |  |  |  | 113 | 126.1 | / | 11.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 379 | 355.3 | / | -6.2 |  |  |  |
|  |  |  | Cu | 84 | 84.7 | 0.7 | / | 1.7 | 3.3 | 8.0 |
|  |  |  |  | 147 | 135.6 | / | -7.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 358 | 364.2 | / | 1.7 |  |  |  |
|  |  |  | Ni | 38 | 53.0 | 15.0 | / | 2.6 | 9.7 | 15.2 |
|  |  |  |  | 83 | 101.7 | 18.7 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 217 | 277.0 | / | 27.6 |  |  |  |
|  |  |  | Pb | 37 | 35.2 | -1.8 | / | 1.2 | 1.5 | 5.4 |
|  |  |  |  | 245 | 264.0 | / | 7.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 478 | 535.2 | / | 12.0 |  |  |  |
|  |  |  | Zn | 92 | 92.6 | 0.6 | / | 1.2 | 3.1 | 5.3 |
|  |  |  |  | 172 | 176.8 | / | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 475 | 492.7 | / | 3.7 |  |  |  |
| 14 | Niton XL3t | THERMO | As | 33 | 36.0 | 3.3 | / | 2.4 | 4.5 | 11.3 |
|  |  |  |  | 88 | 99.0 | 11.3 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 242 | 217.0 | / | -10.2 |  |  |  |
|  |  |  | Cr | 65 | 69.0 | 4.2 | / | 4.2 | 6.2 | 25.0 |
|  |  |  |  | 113 | 102.0 | / | -9.4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 379 | 389.0 | / | 2.6 |  |  |  |
|  |  |  | Cu | 84 | 86.4 | 2.4 | / | 3.0 | 8.7 | 16.2 |
|  |  |  |  | 147 | 142.3 | / | -3.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 358 | 347.0 | / | -3.0 |  |  |  |
|  |  |  | Ni | 38 | 66.0 | 28.0 | / | 5.4 | 7.8 | 15.1 |
|  |  |  |  | 75 | 104.0 | 28.9 | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 217 | 235.0 | / | 8.2 |  |  |  |
|  |  |  | Pb | 37 | 28.0 | -9.3 | / | 0.9 | 1.1 | 9.4 |
|  |  |  |  | 245 | 236.0 | / | -3.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 478 | 478.0 | / | 0.1 |  |  |  |
|  |  |  | Zn | 92 | 86.0 | -5.6 | / | 1.8 | 2.1 | 8.9 |
|  |  |  |  | 172 | 161.0 | / | -6.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 475 | 443.0 | / | -6.8 |  |  |  |

X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪校准原始记录

| 委托单位 |  | / |  | 编号 |  | 01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  | 苏州市协兴街6号C606室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _23.5_℃ _46_% |  |
| 仪器名称 |  | X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪 |  | 技术依据 |  | / |  |
| 仪器型号 |  | TrueX 200S |  | 校准日期 |  | 2024.3.19 |  |
| 出厂编号 |  | 1454627 |  | 校准人员 |  | 张诚春 |  |
| 制造厂 |  | 苏州浪声科学仪器有限公司 |  | 核验人员 |  | / |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 编号 |  | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 扩展不确定度 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07401a~ GBW07408a |  | 2029.12 |  | 中国地质科学院地球物理地球化学勘察研究所 |  | U=(0.5~79)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07536~ GBW07573 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.5~7)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07980 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.9~16)mg/kg, k=2 |

- 示值误差

| 元素 | 标准值 （mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  | 平均值（mg/kg） | 示值绝对误差（mg/kg） | 示值相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| As | 33 | 52.3 | 54.8 | 52.8 | 53.3 | 20.3 | / |
|  | 88 | 110.3 | 112.1 | 113.2 | 111.9 | 23.9 | / |
|  | 242 | 209.6 | 206.0 | 202.4 | 206.0 | / | -14.9 |
| Cr | 65 | 78.8 | 92.5 | 77.0 | 82.8 | 17.8 | / |
|  | 113 | 99.6 | 103.0 | 96.6 | 99.7 | / | -11.7 |
|  | 379 | 399.7 | 355.5 | 407.3 | 387.5 | / | 2.2 |
| Cu | 84 | 61.6 | 61.5 | 71.1 | 64.7 | -19.3 | / |
|  | 147 | 152.3 | 154.7 | 133.4 | 146.8 | / | -0.1 |
|  | 358 | 302.1 | 287.7 | 290.4 | 293.4 | / | -18.0 |
| Ni | 38 | 50.2 | 56.4 | 52.7 | 53.1 | 15.1 | / |
|  | 75 | 92.1 | 99.9 | 93.8 | 95.3 | 20.3 | / |
|  | 217 | 272.2 | 290.4 | 282.6 | 281.7 | / | 29.8 |
| Pb | 37 | 32.1 | 31.8 | 32.9 | 32.3 | -4.7 | / |
|  | 245 | 187.7 | 208.7 | 209.5 | 202.0 | / | -17.6 |
|  | 478 | 333.6 | 346.2 | 341.1 | 340.3 | / | -28.8 |
| Zn | 92 | 88.1 | 92.0 | 87.9 | 89.3 | -2.7 | / |
|  | 172 | 157.4 | 164.0 | 157.5 | 159.6 | / | -7.2 |
|  | 475 | 361.4 | 361.7 | 360.9 | 361.3 | / | -23.9 |

- 重复性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/kg） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| As | 242 | 209.6 | 206.0 | 202.4 | 214.9 | 210.8 | 211.2 | 209.1 | 209.1 | 1.9 |
| Cr | 379 | 399.7 | 355.5 | 407.3 | 389.6 | 416.7 | 426.8 | 379.9 | 396.5 | 6.1 |
| Cu | 358 | 302.1 | 287.7 | 290.4 | 285.5 | 301.6 | 315.2 | 289.9 | 296.1 | 3.6 |
| Ni | 217 | 272.2 | 290.4 | 282.6 | 280.6 | 262.3 | 288.0 | 258.5 | 276.4 | 4.5 |
| Pb | 478 | 333.6 | 346.2 | 341.1 | 336.1 | 366.4 | 351.5 | 328.2 | 343.3 | 3.7 |
| Zn | 475 | 361.4 | 361.7 | 360.9 | 370.1 | 373.6 | 366.8 | 367.1 | 365.9 | 1.3 |

- 稳定性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 稳定性 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初始值C0 |  | C1 | C2 | C3 | C4 |  |
| As | 242 | 210.8 | 210.4 | 216.5 | 211.7 | 201.7 | 206.8 | 4.1 |
|  |  | 211.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 209.1 |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 379 | 416.7 | 407.8 | 369.8 | 387.2 | 412.6 | 407.5 | 9.3 |
|  |  | 426.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 379.9 |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 358 | 301.6 | 302.2 | 285.4 | 325.7 | 297.4 | 286.0 | 7.8 |
|  |  | 315.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 289.9 |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 217 | 262.3 | 269.6 | 291.1 | 266.3 | 287.5 | 285.9 | 8.0 |
|  |  | 288.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 258.5 |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 478 | 366.4 | 348.7 | 357.9 | 344.3 | 367.2 | 335.0 | 5.3 |
|  |  | 351.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 328.2 |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 475 | 373.6 | 369.2 | 378.4 | 372.1 | 358.5 | 366.1 | 2.9 |
|  |  | 366.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 367.1 |  |  |  |  |  |  |

- 检出限

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 检出限（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 33 | 52.3 | 54.8 | 52.8 | 54.3 | 53.7 | 55.0 | 6.8 |
|  |  | 49.0 | 48.3 | 51.4 | 50.3 | 52.4 | / |  |
| Cr | 44 | 45.2 | 54.6 | 50.4 | 51.2 | 58.9 | 54.3 | 14.2 |
|  |  | 48.5 | 45.5 | 52.2 | 43.6 | 46.7 | / |  |
| Cu | 43 | 41.7 | 45.7 | 39.7 | 35.3 | 45.8 | 43.6 | 13.9 |
|  |  | 34.1 | 37.9 | 32.1 | 36.3 | 40.1 | / |  |
| Ni | 38 | 50.2 | 56.4 | 52.7 | 54.2 | 55.9 | 53.7 | 7.8 |
|  |  | 57.6 | 53.4 | 57.7 | 58.9 | 56.5 | / |  |
| Pb | 37 | 32.1 | 31.8 | 32.9 | 33.2 | 35.9 | 36.7 | 11.9 |
|  |  | 26.9 | 27.6 | 26.2 | 24.8 | 30.8 | / |  |
| Zn | 39 | 31.1 | 32.2 | 33.4 | 25.0 | 34.8 | 32.3 | 8.4 |
|  |  | 29.3 | 28.8 | 30.8 | 29.6 | 27.5 | / |  |

X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪校准原始记录

| 委托单位 |  | / |  | 编号 |  | 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  | 苏州市协兴街6号C606室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _24.5_℃ _43_% |  |
| 仪器名称 |  | X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪 |  | 技术依据 |  | / |  |
| 仪器型号 |  | S350 |  | 校准日期 |  | 2024.4.10 |  |
| 出厂编号 |  | S817169 |  | 校准人员 |  | 张诚春 |  |
| 制造厂 |  | 佳谱仪器(苏州)有限公司 |  | 核验人员 |  | / |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 编号 |  | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 扩展不确定度 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07401a~ GBW07408a |  | 2029.12 |  | 中国地质科学院地球物理地球化学勘察研究所 |  | U=(0.5~79)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07536~ GBW07573 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.5~7)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07980 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.9~16)mg/kg, k=2 |

- 示值误差

| 元素 | 标准值 （mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  | 平均值（mg/kg） | 示值绝对误差（mg/kg） | 示值相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| As | 18 | 19.0 | 6.5 | 15.1 | 13.5 | -4.5 | / |
|  | 88 | 62.9 | 52.9 | 66.1 | 60.6 | -27.4 | / |
|  | 242 | 229 | 233 | 232 | 231.3 | / | -4.4 |
| Cr | 52 | 50.1 | 50.2 | 52.7 | 51.0 | -1.0 | / |
|  | 113 | 108 | 106 | 107 | 107.0 | / | -5.3 |
|  | 379 | 483 | 482 | 480 | 481.7 | / | 27.1 |
| Cu | 84 | 44.1 | 45.5 | 74.6 | 54.7 | -29.3 | / |
|  | 147 | 136 | 138 | 143 | 139.0 | / | -5.4 |
|  | 358 | 332 | 336 | 322 | 330.0 | / | -7.8 |
| Ni | 38 | 35.7 | 36.4 | 36.2 | 36.1 | -1.9 | / |
|  | 75 | 104 | 95 | 98 | 99.0 | 24.0 | / |
|  | 217 | 206 | 211 | 203 | 206.7 |  | -4.8 |
| Pb | 27 | 17.5 | 16.1 | 20.3 | 18.0 | -9.0 |  |
|  | 245 | 236 | 235 | 239 | 236.7 | / | -3.4 |
|  | 478 | 491 | 474 | 456 | 473.7 | / | -0.9 |
| Zn | 58 | 68.5 | 60.4 | 64.7 | 64.5 | 6.5 | / |
|  | 172 | 160 | 162 | 167 | 163.0 | / | -5.2 |
|  | 475 | 443 | 443 | 444 | 443.3 | / | -6.7 |

- 重复性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/kg） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| As | 242 | 229 | 233 | 232 | 234 | 235 | 233 | 234 | 232.9 | 0.8 |
| Cr | 379 | 483 | 482 | 480 | 480 | 479 | 495 | 482 | 483.0 | 1.1 |
| Cu | 358 | 332 | 336 | 322 | 343 | 332 | 337 | 340 | 334.6 | 2.0 |
| Ni | 217 | 206 | 211 | 203 | 224 | 208 | 220 | 206 | 211.1 | 3.7 |
| Pb | 478 | 491 | 474 | 456 | 461 | 464 | 488 | 463 | 471.0 | 2.9 |
| Zn | 475 | 443 | 443 | 444 | 440 | 442 | 444 | 447 | 443.3 | 0.5 |

- 稳定性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 稳定性 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初始值C0 |  | C1 | C2 | C3 | C4 |  |
| As | 242 | 235 | 234 | 224 | 238 | 232 | 230 | 4.3 |
|  |  | 233 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 379 | 479 | 485 | 466 | 493 | 490 | 482 | 4.0 |
|  |  | 495 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 482 |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 358 | 332 | 336 | 331 | 344 | 346 | 335 | 2.9 |
|  |  | 337 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 340 |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 217 | 208 | 211 | 203 | 201 | 223 | 207 | 5.5 |
|  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 206 |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 478 | 464 | 472 | 489 | 455 | 470 | 478 | 3.7 |
|  |  | 488 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 463 |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 475 | 442 | 444 | 441 | 438 | 429 | 442 | 3.5 |
|  |  | 444 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 447 |  |  |  |  |  |  |

- 检出限

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 检出限（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 18 | 19.0 | 6.5 | 15.1 | 19.6 | 20.5 | 14.6 | 13.3 |
|  |  | 15.9 | 11.3 | 13.6 | 18.5 | 21.3 | / |  |
| Cr | 44 | 40.5 | 40.2 | 42.7 | 41.3 | 37.7 | 58.4 | 18.3 |
|  |  | 40.7 | 41.3 | 36.3 | 48.9 | 41.2 | / |  |
| Cu | 20 | 22.2 | 16.4 | 17.7 | 23.4 | 19.7 | 23.9 | 7.5 |
|  |  | 18.8 | 20.3 | 21.1 | 17.9 | 22.6 | / |  |
| Ni | 38 | 35.7 | 36.4 | 36.2 | 33.3 | 36.1 | 35.8 | 6.7 |
|  |  | 36.1 | 31.0 | 36.6 | 30.4 | 35.2 | / |  |
| Pb | 27 | 17.5 | 16.1 | 20.3 | 16.3 | 10.5 | 18.7 | 8.2 |
|  |  | 13.5 | 14.4 | 13.2 | 15.5 | 14.9 | / |  |
| Zn | 39 | 48.5 | 40.4 | 44.7 | 35.9 | 39.3 | 40.4 | 12.6 |
|  |  | 33.4 | 37.2 | 43.4 | 42.1 | 39.9 | / |  |

X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪校准原始记录

| 委托单位 |  | / |  | 编号 |  | 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  | 苏州市协兴街6号C606室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _24.5_℃ _43_% |  |
| 仪器名称 |  | X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪 |  | 技术依据 |  | / |  |
| 仪器型号 |  | S350 |  | 校准日期 |  | 2024.4.10 |  |
| 出厂编号 |  | S479758 |  | 校准人员 |  | 张诚春 |  |
| 制造厂 |  | 佳谱仪器(苏州)有限公司 |  | 核验人员 |  | / |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 编号 |  | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 扩展不确定度 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07401a~ GBW07408a |  | 2029.12 |  | 中国地质科学院地球物理地球化学勘察研究所 |  | U=(0.5~79)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07536~ GBW07573 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.5~7)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07980 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.9~16)mg/kg, k=2 |

- 示值误差

| 元素 | 标准值 （mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  | 平均值（mg/kg） | 示值绝对误差（mg/kg） | 示值相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| As | 18 | 13.8 | 13.9 | 8.3 | 12.0 | -6.0 | / |
|  | 88 | 65.1 | 64.3 | 70.6 | 66.7 | -21.3 | / |
|  | 242 | 230 | 231 | 228 | 230 | / | -5.1 |
| Cr | 52 | 68.7 | 69.7 | 59.5 | 66.0 | 14.0 | / |
|  | 113 | 122 | 149 | 138 | 136 | / | 20.6 |
|  | 379 | 385 | 433 | 402 | 407 | / | 7.3 |
| Cu | 84 | 63.6 | 78.0 | 83.1 | 74.9 | -9.1 | / |
|  | 147 | 139 | 150 | 137 | 142 | / | -3.4 |
|  | 358 | 358 | 348 | 344 | 350 | / | -2.2 |
| Ni | 38 | 37.0 | 16.8 | 12.7 | 22.2 | -15.8 | / |
|  | 75 | 59.4 | 60.8 | 59.2 | 59.8 | -15.2 | / |
|  | 217 | 193 | 192 | 195 | 193.3 | / | -10.9 |
| Pb | 27 | 23.9 | 23.6 | 26.2 | 24.6 | -2.4 | / |
|  | 245 | 233 | 301 | 319 | 284 | / | 16.1 |
|  | 478 | 581 | 609 | 561 | 584 | / | 22.1 |
| Zn | 58 | 67.6 | 67.3 | 61.6 | 65.5 | 7.5 | / |
|  | 172 | 160 | 172 | 181 | 171 | / | -0.6 |
|  | 475 | 428 | 421 | 404 | 418 | / | -12.1 |

- 重复性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/kg） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| As | 242 | 230 | 231 | 228 | 241 | 228 | 216 | 248 | 232 | 4.4 |
| Cr | 379 | 385 | 433 | 402 | 427 | 408 | 386 | 392 | 405 | 4.7 |
| Cu | 358 | 358 | 348 | 344 | 342 | 345 | 342 | 340 | 346 | 1.8 |
| Ni | 217 | 193 | 192 | 195 | 198 | 192 | 203 | 190 | 195 | 2.3 |
| Pb | 478 | 581 | 609 | 561 | 566 | 599 | 560 | 577 | 579 | 3.3 |
| Zn | 475 | 428 | 421 | 404 | 436 | 405 | 413 | 404 | 416 | 3.1 |

- 稳定性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 稳定性 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初始值C0 |  | C1 | C2 | C3 | C4 |  |
| As | 242 | 228 | 231 | 222 | 245 | 250 | 224 | 8.4 |
|  |  | 216 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 248 |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 379 | 408 | 395 | 417 | 429 | 402 | 388 | 8.5 |
|  |  | 386 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 392 |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 358 | 345 | 342 | 352 | 359 | 343 | 362 | 5.7 |
|  |  | 342 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 340 |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 217 | 192 | 195 | 193 | 207 | 205 | 197 | 6.2 |
|  |  | 203 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 478 | 599 | 579 | 588 | 592 | 605 | 614 | 6.1 |
|  |  | 560 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 577 |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 475 | 405 | 407 | 419 | 410 | 435 | 422 | 6.8 |
|  |  | 413 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 404 |  |  |  |  |  |  |

- 检出限

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 检出限（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 18 | 13.8 | 13.9 | 8.3 | 13.9 | 13.9 | 8.1 | 7.1 |
|  |  | 13.9 | 13.2 | 9.8 | 11.4 | 13.7 | / |  |
| Cr | 44 | 58.6 | 59.4 | 49.8 | 60.0 | 60.1 | 58.6 | 10.4 |
|  |  | 59.6 | 53.2 | 61.5 | 55.7 | 57.2 | / |  |
| Cu | 20 | 23.7 | 24.2 | 19.1 | 25.2 | 24.1 | 19.2 | 6.1 |
|  |  | 23.6 | 23.1 | 22.5 | 20.7 | 21.9 | / |  |
| Ni | 38 | 37.0 | 16.8 | 12.7 | 16.1 | 10.5 | 17.9 | 21.4 |
|  |  | 17.3 | 14.5 | 18.9 | 22.4 | 24.1 | / |  |
| Pb | 27 | 23.9 | 23.6 | 26.2 | 23.8 | 23.5 | 26.7 | 5.2 |
|  |  | 23.7 | 25.2 | 26.8 | 27.4 | 28.1 | / |  |
| Zn | 39 | 47.6 | 47.3 | 41.6 | 49.3 | 49.5 | 49.4 | 8.6 |
|  |  | 49.3 | 42.2 | 48.4 | 46.5 | 44.6 | / |  |

X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪校准原始记录

| 委托单位 |  | / |  | 编号 |  | 04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  | 现场 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _23.7_℃ _52_% |  |
| 仪器名称 |  | X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪 |  | 技术依据 |  | / |  |
| 仪器型号 |  | EXPLORER 9000 |  | 校准日期 |  | 2024.4.12 |  |
| 出厂编号 |  | 100900004-00913A |  | 校准人员 |  | 吴桂锋 |  |
| 制造厂 |  | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |  | 核验人员 |  | / |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 编号 |  | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 扩展不确定度 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07401a~ GBW07408a |  | 2029.12 |  | 中国地质科学院地球物理地球化学勘察研究所 |  | U=(0.5~79)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07536~ GBW07573 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.5~7)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07980 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.9~16)mg/kg, k=2 |

- 示值误差

| 元素 | 标准值 （mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  | 平均值（mg/kg） | 示值绝对误差（mg/kg） | 示值相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| As | 18 | 11.7 | 12.5 | 12.0 | 12.1 | -6.0 | / |
|  | 88 | 68.5 | 62.1 | 60.5 | 63.7 | -24.3 | / |
|  | 242 | 180.8 | 194.3 | 163.3 | 179.5 | / | -25.8 |
| Cr | 52 | 63.6 | 49.3 | 63.0 | 58.6 | 6.6 | / |
|  | 113 | 131.8 | 136.3 | 120.2 | 129.4 | / | 14.5 |
|  | 379 | 397.5 | 377.3 | 386.9 | 387.2 | / | 2.2 |
| Cu | 84 | 83.8 | 83.7 | 80.1 | 82.5 | -1.5 | / |
|  | 147 | 155.8 | 147.2 | 135.4 | 146.1 | / | -0.6 |
|  | 358 | 322.3 | 360.7 | 366.1 | 349.7 | / | -2.3 |
| Ni | 38 | 39.0 | 37.4 | 35.4 | 37.2 | -0.8 | / |
|  | 75 | 52.2 | 78.9 | 75.3 | 68.8 | -6.2 | / |
|  | 217 | 255.3 | 240.9 | 252.9 | 249.7 | / | 15.1 |
| Pb | 27 | 27.2 | 19.2 | 25.4 | 23.9 | -3.1 | / |
|  | 245 | 253.3 | 242.5 | 216.9 | 237.6 | / | -3.0 |
|  | 478 | 419.6 | 479.6 | 481.3 | 460.1 | / | -3.7 |
| Zn | 58 | 48.9 | 33.4 | 47.6 | 43.3 | -14.7 | / |
|  | 172 | 153.8 | 162.4 | 166.8 | 161.0 | / | -6.4 |
|  | 475 | 425.7 | 436.1 | 425.2 | 429.0 | / | -9.7 |

- 重复性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/kg） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| As | 242 | 180.8 | 194.3 | 163.3 | 173.5 | 184.0 | 189.1 | 189.2 | 182.0 | 5.9 |
| Cr | 379 | 397.5 | 377.3 | 386.9 | 394.9 | 390.7 | 393.4 | 393.1 | 390.5 | 1.7 |
| Cu | 358 | 322.3 | 360.7 | 366.1 | 360.2 | 365.0 | 352.1 | 367.4 | 356.3 | 4.4 |
| Ni | 217 | 255.3 | 240.9 | 252.9 | 254.5 | 253.7 | 251.0 | 243.1 | 250.2 | 2.3 |
| Pb | 478 | 419.6 | 479.6 | 481.3 | 496.3 | 477.6 | 473.0 | 480.9 | 472.6 | 5.2 |
| Zn | 475 | 425.7 | 436.1 | 425.2 | 452.3 | 398.3 | 415.2 | 435.5 | 426.9 | 4.0 |

- 稳定性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 稳定性 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初始值C0 |  | C1 | C2 | C3 | C4 |  |
| As | 242 | 184.0 | 187.4 | 180.5 | 188.2 | 183.4 | 192.6 | 3.7 |
|  |  | 189.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 189.2 |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 379 | 390.7 | 392.4 | 386.9 | 389.4 | 394.1 | 383.2 | 2.3 |
|  |  | 393.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 393.1 |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 358 | 365.0 | 361.5 | 355.1 | 353.6 | 368.9 | 373.5 | 3.3 |
|  |  | 352.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 367.4 |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 217 | 253.7 | 249.3 | 242.6 | 252.3 | 255.1 | 257.7 | 3.4 |
|  |  | 251.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 243.1 |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 478 | 477.6 | 477.2 | 466.2 | 462.1 | 483.2 | 482.5 | 3.2 |
|  |  | 473.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 480.9 |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 475 | 398.3 | 416.3 | 421.8 | 430.5 | 445.7 | 420.3 | 7.1 |
|  |  | 415.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 435.5 |  |  |  |  |  |  |

- 检出限

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 检出限（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 18 | 11.7 | 12.5 | 12.0 | 11.7 | 12.4 | 13.3 | 3.0 |
|  |  | 13.3 | 14.4 | 12.5 | 11.2 | 13.8 | / |  |
| Cr | 44 | 50.4 | 42.3 | 53.1 | 46.5 | 46.5 | 62.8 | 18.2 |
|  |  | 46.2 | 41.1 | 43.9 | 44.7 | 46.1 | / |  |
| Cu | 20 | 20.1 | 12.8 | 16.4 | 21.4 | 17.5 | 18.8 | 8.5 |
|  |  | 20.0 | 14.6 | 15.1 | 19.3 | 20.8 | / |  |
| Ni | 38 | 39.0 | 37.4 | 35.4 | 41.5 | 34.5 | 39.1 | 8.3 |
|  |  | 34.3 | 36.3 | 34.5 | 32.0 | 38.1 | / |  |
| Pb | 27 | 27.2 | 19.2 | 25.4 | 26.5 | 26.7 | 23.1 | 9.2 |
|  |  | 29.0 | 22.4 | 25.6 | 27.8 | 29.4 | / |  |
| Zn | 39 | 37.8 | 29.5 | 35.6 | 31.1 | 35.9 | 37.5 | 11.1 |
|  |  | 34.0 | 32.6 | 41.3 | 34.2 | 40.5 | / |  |

X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪校准原始记录

| 委托单位 |  | / |  | 编号 |  | 05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  | 现场 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25.3_℃ _48_% |  |
| 仪器名称 |  | X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪 |  | 技术依据 |  | / |  |
| 仪器型号 |  | TrueX 760 |  | 校准日期 |  | 2024.5.15 |  |
| 出厂编号 |  | 2814578 |  | 校准人员 |  | 吴桂锋 |  |
| 制造厂 |  | 苏州浪声科学仪器有限公司 |  | 核验人员 |  | / |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 编号 |  | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 扩展不确定度 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07401a~ GBW07408a |  | 2029.12 |  | 中国地质科学院地球物理地球化学勘察研究所 |  | U=(0.5~79)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07536~ GBW07573 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.5~7)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07980 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.9~16)mg/kg, k=2 |

- 示值误差

| 元素 | 标准值 （mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  | 平均值（mg/kg） | 示值绝对误差（mg/kg） | 示值相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| As | 33 | 17.7 | 21.3 | 16.5 | 18.5 | -14.5 | / |
|  | 88 | 105.5 | 109.1 | 109.6 | 108.1 | 20.1 | / |
|  | 242 | 253.0 | 239.7 | 237.4 | 243.4 | / | 0.6 |
| Cr | 52 | 57.2 | 51.3 | 75.4 | 61.3 | 9.3 | / |
|  | 113 | 102.7 | 92.6 | 114.6 | 103.3 | / | -8.6 |
|  | 379 | 376.8 | 354.6 | 376.8 | 369.4 | / | -2.5 |
| Cu | 84 | 69.2 | 81.4 | 83.6 | 78.1 | -5.9 | / |
|  | 147 | 125.9 | 139.0 | 123.9 | 129.6 | / | -11.8 |
|  | 358 | 405.5 | 389.6 | 397.2 | 397.5 | / | 11.0 |
| Ni | 38 | 54.7 | 65.8 | 62.8 | 61.1 | 23.1 | / |
|  | 80 | 94.2 | 99.2 | 97.8 | 97.1 | 17.1 | / |
|  | 217 | 267.0 | 265.4 | 281.4 | 271.2 | / | 25.0 |
| Pb | 37 | 26.8 | 27.3 | 29.4 | 27.8 | -9.2 | / |
|  | 245 | 199.2 | 191.1 | 208.0 | 199.4 | / | -18.6 |
|  | 478 | 405.4 | 405.7 | 402.6 | 404.5 | / | -15.4 |
| Zn | 92 | 82.3 | 77.0 | 84.0 | 81.1 | -10.9 | / |
|  | 172 | 159.9 | 156.7 | 147.1 | 154.6 | / | -10.1 |
|  | 475 | 527.9 | 537.1 | 532.1 | 532.4 | / | 12.1 |

- 重复性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/kg） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| As | 242 | 253.0 | 239.7 | 237.4 | 240.5 | 255.6 | 244.7 | 235.6 | 243.8 | 3.2 |
| Cr | 379 | 376.8 | 354.6 | 376.8 | 405.3 | 367.8 | 373.7 | 388.8 | 377.7 | 4.2 |
| Cu | 358 | 405.5 | 389.6 | 397.2 | 396.3 | 415.2 | 383.7 | 384.8 | 396.1 | 2.9 |
| Ni | 217 | 267.0 | 265.4 | 281.4 | 266.7 | 247.4 | 245.3 | 252.7 | 260.8 | 5.0 |
| Pb | 478 | 405.4 | 405.7 | 402.6 | 400.8 | 408.2 | 391.8 | 396.4 | 401.5 | 1.4 |
| Zn | 475 | 527.9 | 537.1 | 532.1 | 527.9 | 534.1 | 525.6 | 533.9 | 531.2 | 0.8 |

- 稳定性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 稳定性 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初始值C0 |  | C1 | C2 | C3 | C4 |  |
| As | 242 | 255.6 | 245.3 | 244.6 | 244.2 | 234.0 | 232.5 | 5.2 |
|  |  | 244.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 235.6 |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 379 | 367.8 | 376.7 | 404.7 | 388.3 | 382.4 | 402.1 | 7.4 |
|  |  | 373.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 388.8 |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 358 | 415.2 | 394.6 | 394.3 | 412.7 | 393.7 | 380.7 | 4.6 |
|  |  | 383.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 384.8 |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 217 | 247.4 | 248.4 | 265.7 | 272.1 | 268.4 | 261.3 | 9.5 |
|  |  | 245.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 252.7 |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 478 | 408.2 | 398.8 | 394.5 | 402.8 | 402.1 | 410.2 | 2.9 |
|  |  | 391.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 396.4 |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 475 | 534.1 | 531.2 | 520.5 | 524.4 | 531.8 | 536.8 | 2.0 |
|  |  | 525.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 533.9 |  |  |  |  |  |  |

- 检出限

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 检出限（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 33 | 17.7 | 21.3 | 16.5 | 19.3 | 20.5 | 18.1 | 5.3 |
|  |  | 19.1 | 16.1 | 16.2 | 19.3 | 20.1 | / |  |
| Cr | 44 | 65.8 | 70.1 | 45.9 | 60.3 | 58.5 | 68.9 | 24.0 |
|  |  | 75.9 | 61.8 | 62.5 | 59.7 | 70.3 | / |  |
| Cu | 43 | 31.2 | 31.9 | 36.8 | 31.9 | 35.0 | 33.9 | 11.7 |
|  |  | 33.5 | 42.4 | 38.0 | 38.8 | 41.4 | / |  |
| Ni | 38 | 54.7 | 65.8 | 62.8 | 51.4 | 72.3 | 59.1 | 18.2 |
|  |  | 61.5 | 58.3 | 57.9 | 62.9 | 52.5 | / |  |
| Pb | 37 | 26.8 | 27.3 | 29.4 | 27.8 | 26.0 | 23.8 | 5.1 |
|  |  | 27.2 | 26.7 | 25.5 | 28.3 | 24.1 | / |  |
| Zn | 39 | 43.1 | 41.0 | 44.8 | 48.6 | 37.4 | 46.9 | 14.6 |
|  |  | 36.8 | 51.4 | 39.3 | 46.6 | 38.9 | / |  |

X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪校准原始记录

| 委托单位 |  | / |  | 编号 |  | 06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  | 现场 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25.3_℃ _48_% |  |
| 仪器名称 |  | X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪 |  | 技术依据 |  | / |  |
| 仪器型号 |  | TrueX 760 |  | 校准日期 |  | 2024.5.15 |  |
| 出厂编号 |  | 2814579 |  | 校准人员 |  | 吴桂锋 |  |
| 制造厂 |  | 苏州浪声科学仪器有限公司 |  | 核验人员 |  | / |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 编号 |  | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 扩展不确定度 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07401a~ GBW07408a |  | 2029.12 |  | 中国地质科学院地球物理地球化学勘察研究所 |  | U=(0.5~79)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07536~ GBW07573 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.5~7)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07980 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.9~16)mg/kg, k=2 |

- 示值误差

| 元素 | 标准值 （mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  | 平均值（mg/kg） | 示值绝对误差（mg/kg） | 示值相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| As | 21.2 | 15.6 | 13.8 | 16.3 | 15.2 | -6.0 | / |
|  | 88 | 114.8 | 115.3 | 108.8 | 113.0 | 25.0 | / |
|  | 242 | 242.8 | 242.1 | 247.1 | 244.0 | / | 0.8 |
| Cr | 62 | 74.3 | 87.4 | 70.4 | 77.3 | 15.3 | / |
|  | 113 | 97.7 | 116.9 | 117.0 | 110.5 | / | -2.2 |
|  | 379 | 393.6 | 401.4 | 384.8 | 393.3 | / | 3.8 |
| Cu | 84 | 80.7 | 87.5 | 93.6 | 87.3 | 3.3 | / |
|  | 147 | 119.9 | 142.7 | 144.4 | 135.6 | / | -7.7 |
|  | 358 | 398.4 | 408.8 | 404.2 | 403.8 | / | 12.8 |
| Ni | 38 | 58.7 | 56.2 | 61.6 | 58.8 | 20.8 | / |
|  | 83 | 64.9 | 53.9 | 54.4 | 57.8 | -25.2 | / |
|  | 217 | 256.8 | 249.4 | 255.6 | 253.9 | / | 17.0 |
| Pb | 37 | 25.8 | 22.7 | 25.4 | 24.6 | -12.4 | / |
|  | 245 | 193.9 | 195.0 | 200.0 | 196.3 | / | -19.9 |
|  | 478 | 374.8 | 381.5 | 396.4 | 384.3 | / | -19.6 |
| Zn | 92 | 83.1 | 80.6 | 83.5 | 82.4 | -9.6 | / |
|  | 172 | 163.0 | 156.6 | 161.8 | 160.4 | / | -6.7 |
|  | 475 | 507.4 | 507.4 | 523.7 | 512.8 | / | 8.0 |

- 重复性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/kg） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| As | 242 | 242.8 | 242.1 | 247.1 | 235.7 | 244.4 | 249.2 | 254.5 | 245 | 2.4 |
| Cr | 379 | 393.6 | 401.4 | 384.8 | 379.4 | 430.5 | 418.2 | 401.1 | 401 | 4.5 |
| Cu | 358 | 398.4 | 408.8 | 404.2 | 408.3 | 378.5 | 405.2 | 387.8 | 399 | 2.9 |
| Ni | 217 | 256.8 | 249.4 | 255.6 | 252.4 | 249.3 | 264.6 | 252.7 | 254 | 2.1 |
| Pb | 478 | 374.8 | 381.5 | 396.4 | 379.2 | 384.3 | 391.8 | 382.1 | 384 | 1.9 |
| Zn | 475 | 507.4 | 507.4 | 523.7 | 510.8 | 512.8 | 513.3 | 519.3 | 514 | 1.2 |

- 稳定性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 稳定性 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初始值C0 |  | C1 | C2 | C3 | C4 |  |
| As | 242 | 244.4 | 249.4 | 245.2 | 249.8 | 252.0 | 253.8 | 1.8 |
|  |  | 249.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 254.5 |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 379 | 430.5 | 416.6 | 409.0 | 378.1 | 416.1 | 422.5 | 9.2 |
|  |  | 418.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 401.1 |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 358 | 378.5 | 390.5 | 393.8 | 405.7 | 406.9 | 409.2 | 4.8 |
|  |  | 405.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 387.8 |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 217 | 249.3 | 255.6 | 257.9 | 253.8 | 263.7 | 265.1 | 3.7 |
|  |  | 264.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 252.7 |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 478 | 384.3 | 386.0 | 384.5 | 384.1 | 382.1 | 392.6 | 1.7 |
|  |  | 391.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 382.1 |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 475 | 512.8 | 515.1 | 511.0 | 504.5 | 509.7 | 501.3 | 2.7 |
|  |  | 513.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 519.3 |  |  |  |  |  |  |

- 检出限

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 检出限（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 21.2 | 15.6 | 13.8 | 16.3 | 18.5 | 17.4 | 12.9 | 6.1 |
|  |  | 18.3 | 17.2 | 16.3 | 13.4 | 18.1 | / |  |
| Cr | 44 | 71.0 | 67.9 | 73.4 | 53.1 | 63.7 | 74.7 | 21.0 |
|  |  | 63.8 | 67.3 | 77.4 | 62.6 | 73.5 | / |  |
| Cu | 43 | 40.2 | 36.1 | 39.5 | 33.3 | 38.9 | 28.9 | 12.3 |
|  |  | 37.4 | 42.3 | 41.2 | 37.6 | 42.6 | / |  |
| Ni | 38 | 58.7 | 56.2 | 61.6 | 53.3 | 60.2 | 62.5 | 10.2 |
|  |  | 59.9 | 62.1 | 57.0 | 53.8 | 62.8 | / |  |
| Pb | 37 | 25.8 | 22.7 | 25.4 | 29.1 | 23.4 | 25.6 | 6.5 |
|  |  | 26.0 | 25.8 | 23.4 | 21.5 | 27.2 | / |  |
| Zn | 39 | 49.0 | 47.6 | 38.8 | 48.4 | 45.5 | 42.3 | 9.0 |
|  |  | 46.8 | 44.0 | 46.4 | 46.4 | 43.2 | / |  |

X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪校准原始记录

| 委托单位 |  | / |  | 编号 |  | 07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  | 苏州市协兴街6号C606室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _23.8_℃ _43_% |  |
| 仪器名称 |  | X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪 |  | 技术依据 |  | / |  |
| 仪器型号 |  | DPO-4050-C |  | 校准日期 |  | 2024.5.16 |  |
| 出厂编号 |  | 590168 |  | 校准人员 |  | 王钊 |  |
| 制造厂 |  | OLYMPUS |  | 核验人员 |  | / |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 编号 |  | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 扩展不确定度 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07401a~ GBW07408a |  | 2029.12 |  | 中国地质科学院地球物理地球化学勘察研究所 |  | U=(0.5~79)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07536~ GBW07573 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.5~7)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07980 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.9~16)mg/kg, k=2 |

- 示值误差

| 元素 | 标准值 （mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  | 平均值（mg/kg） | 示值绝对误差（mg/kg） | 示值相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| As | 33 | 38 | 38 | 38 | 38.0 | 5.0 | / |
|  | 88 | 92 | 94 | 94 | 93.3 | 5.3 | / |
|  | 242 | 212 | 218 | 209 | 213.0 | / | -12.0 |
| Cr | 65 | 42 | 44 | 40 | 42.0 | -23.0 | / |
|  | 113 | 86 | 87 | 92 | 88.3 | / | -21.8 |
|  | 379 | 268 | 270 | 265 | 267.7 | / | -29.4 |
| Cu | 62 | 47 | 44 | 48 | 46.3 | -15.7 | / |
|  | 147 | 108 | 105 | 104 | 105.7 | / | -28.1 |
|  | 358 | 293 | 289 | 294 | 292.0 | / | -18.4 |
| Ni | 38 | 45 | 44 | 48 | 45.7 | 7.7 | / |
|  | 75 | 77 | 68 | 80 | 75.0 | 0.0 | / |
|  | 217 | 238 | 260 | 253 | 250.3 | / | 15.4 |
| Pb | 37 | 37 | 35 | 32 | 34.5 | -2.5 | / |
|  | 245 | 240 | 233 | 230 | 234.3 | / | -4.4 |
|  | 478 | 478 | 476 | 479 | 477.7 | / | -0.1 |
| Zn | 92 | 81 | 81 | 82 | 81.3 | -10.7 | / |
|  | 172 | 151 | 154 | 146 | 150.3 | / | -12.6 |
|  | 475 | 431 | 426 | 433 | 430.0 | / | -9.5 |

- 重复性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/kg） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| As | 242 | 212 | 218 | 209 | 213 | 213 | 209 | 212 | 212 | 1.4 |
| Cr | 379 | 268 | 270 | 265 | 258 | 267 | 266 | 270 | 266 | 1.5 |
| Cu | 358 | 293 | 289 | 294 | 295 | 287 | 289 | 293 | 291 | 1.0 |
| Ni | 217 | 238 | 260 | 253 | 241 | 244 | 243 | 234 | 245 | 3.7 |
| Pb | 478 | 478 | 476 | 479 | 476 | 480 | 483 | 477 | 478 | 0.5 |
| Zn | 475 | 431 | 426 | 433 | 424 | 428 | 434 | 433 | 430 | 0.9 |

- 稳定性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 稳定性 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初始值C0 |  | C1 | C2 | C3 | C4 |  |
| As | 242 | 213 | 211 | 216 | 210 | 215 | 207 | 2.2 |
|  |  | 209 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 212 |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 379 | 267 | 268 | 277 | 273 | 262 | 279 | 4.2 |
|  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 358 | 287 | 290 | 296 | 285 | 281 | 297 | 3.0 |
|  |  | 289 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 293 |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 217 | 244 | 240 | 233 | 236 | 247 | 249 | 3.6 |
|  |  | 243 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 234 |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 478 | 480 | 480 | 472 | 488 | 470 | 490 | 2.1 |
|  |  | 483 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 477 |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 475 | 428 | 432 | 425 | 436 | 420 | 421 | 2.7 |
|  |  | 434 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 433 |  |  |  |  |  |  |

- 检出限

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 检出限（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 33 | 38 | 38 | 38 | 34 | 34 | 38 | 5.9 |
|  |  | 33 | 35 | 34 | 36 | 35 | / |  |
| Cr | 44 | 34 | 32 | 25 | 33 | 33 | 31 | 7.3 |
|  |  | 32 | 31 | 30 | 29 | 31 | / |  |
| Cu | 43 | 18 | 19 | 24 | 20 | 22 | 20 | 5.4 |
|  |  | 19 | 23 | 20 | 21 | 20 | / |  |
| Ni | 38 | 45 | 44 | 48 | 38 | 48 | 40 | 11.4 |
|  |  | 37 | 39 | 40 | 42 | 41 | / |  |
| Pb | 37 | 37 | 35 | 32 | 32 | 33 | 33 | 6.1 |
|  |  | 34 | 35 | 30 | 31 | 35 | / |  |
| Zn | 39 | 31 | 33 | 34 | 34 | 32 | 31 | 4.7 |
|  |  | 32 | 30 | 31 | 34 | 35 | / |  |

X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪校准原始记录

| 委托单位 |  | / |  | 编号 |  | 08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  | 现场 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _ 26.2_℃ _63_% |  |
| 仪器名称 |  | X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪 |  | 技术依据 |  | / |  |
| 仪器型号 |  | EDX P3600 |  | 校准日期 |  | 2024.5.17 |  |
| 出厂编号 |  | 360622 |  | 校准人员 |  | 吴桂锋 |  |
| 制造厂 |  | 苏州三值精密仪器有限公司 |  | 核验人员 |  | / |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 编号 |  | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 扩展不确定度 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07401a~ GBW07408a |  | 2029.12 |  | 中国地质科学院地球物理地球化学勘察研究所 |  | U=(0.5~79)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07536~ GBW07573 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.5~7)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07980 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.9~16)mg/kg, k=2 |

- 示值误差

| 元素 | 标准值 （mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  | 平均值（mg/kg） | 示值绝对误差（mg/kg） | 示值相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| As | 37 | 29.4 | 27.9 | 33.5 | 30.2 | -6.8 | / |
|  | 88 | 112.7 | 104.0 | 103.1 | 106.6 | 18.6 | / |
|  | 323 | 395.9 | 395.0 | 394.1 | 395.0 | / | 22.3 |
| Cr | 65 | 41.7 | 32.7 | 34.8 | 36.4 | -28.6 | / |
|  | 121 | 92.4 | 90.6 | 93.3 | 92.1 | / | -23.9 |
|  | 379 | 308.7 | 338.6 | 334.2 | 327.2 | / | -13.7 |
| Cu | 84 | 76.8 | 71.3 | 62.4 | 70.2 | -13.8 | / |
|  | 173 | 146.8 | 160.6 | 165.6 | 157.7 | / | -8.8 |
|  | 358 | 436.9 | 424.9 | 417.4 | 426.4 | / | 19.1 |
| Ni | 38 | 33.5 | 37.1 | 14.8 | 28.5 | -9.5 | / |
|  | 75 | 94.9 | 107.5 | 90.6 | 97.7 | 22.7 | / |
|  | 217 | 192.4 | 221.6 | 214.9 | 209.6 | / | -3.4 |
| Pb | 37 | 36.1 | 35.2 | 35.7 | 35.7 | -1.3 | / |
|  | 245 | 253.8 | 231.1 | 250.8 | 245.2 | / | 0.1 |
|  | 478 | 501.5 | 519.2 | 534.5 | 518.4 | / | 8.5 |
| Zn | 92 | 91.7 | 93.0 | 88.7 | 91.2 | -0.8 | / |
|  | 180 | 178.3 | 192.1 | 172.3 | 180.9 | / | 0.5 |
|  | 514 | 531.4 | 520.6 | 537.2 | 529.7 | / | 3.1 |

- 重复性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/kg） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| As | 323 | 395.9 | 395.0 | 394.1 | 396.2 | 396.9 | 397.9 | 403.5 | 397.1 | 0.8 |
| Cr | 379 | 308.7 | 338.6 | 334.2 | 303.9 | 335.8 | 320.8 | 352.3 | 327.8 | 5.3 |
| Cu | 358 | 436.9 | 424.9 | 417.4 | 471.4 | 449.5 | 411.7 | 418.3 | 432.9 | 4.9 |
| Ni | 217 | 192.4 | 221.6 | 214.9 | 211.6 | 224.8 | 200.4 | 197.3 | 209.0 | 6.0 |
| Pb | 478 | 501.5 | 519.2 | 534.5 | 503.5 | 499.7 | 518.6 | 519.7 | 513.8 | 2.5 |
| Zn | 514 | 531.4 | 520.6 | 537.2 | 528.1 | 525.1 | 508.5 | 502.2 | 521.9 | 2.4 |

- 稳定性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 稳定性 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初始值C0 |  | C1 | C2 | C3 | C4 |  |
| As | 323 | 396.9 | 399.4 | 391.6 | 399.7 | 400.1 | 405.6 | 2.0 |
|  |  | 397.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 403.5 |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 379 | 335.8 | 336.3 | 316.5 | 363.5 | 334.1 | 326.3 | 8.1 |
|  |  | 320.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 352.3 |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 358 | 449.5 | 426.5 | 435.9 | 431.4 | 451.0 | 406.8 | 5.8 |
|  |  | 411.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 418.3 |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 217 | 224.8 | 207.5 | 213.6 | 210.4 | 215.4 | 222.6 | 7.3 |
|  |  | 200.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 197.3 |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 478 | 499.7 | 512.7 | 512.7 | 515.2 | 515.3 | 521.2 | 1.7 |
|  |  | 518.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 519.7 |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 514 | 525.1 | 511.9 | 512.6 | 528.7 | 511.4 | 501.5 | 3.3 |
|  |  | 508.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 502.2 |  |  |  |  |  |  |

- 检出限

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 检出限（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 33 | 8.9 | 8.8 | 9.6 | 12.2 | 9.5 | 9.3 | 3.4 |
|  |  | 10.4 | 10.3 | 8.7 | 9.2 | 11.6 | / |  |
| Cr | 44 | 72.1 | 71.5 | 71.8 | 59.6 | 73.2 | 73.8 | 13.0 |
|  |  | 74.4 | 74.3 | 75.0 | 74.5 | 70.2 | / |  |
| Cu | 43 | 41.6 | 41.4 | 41.7 | 41.7 | 42.0 | 41.6 | 1.5 |
|  |  | 41.2 | 42.4 | 41.2 | 41.4 | 40.5 | / |  |
| Ni | 23 | 5.7 | 23.3 | 10.1 | 12.2 | 7.4 | 14.4 | 21.4 |
|  |  | 23.8 | 19.4 | 7.6 | 6.8 | 22.5 | / |  |
| Pb | 37 | 29.4 | 27.9 | 33.5 | 32.0 | 31.4 | 29.7 | 5.9 |
|  |  | 29.8 | 30.1 | 31.7 | 29.5 | 34.6 | / |  |
| Zn | 39 | 33.7 | 32.6 | 31.0 | 30.4 | 35.4 | 31.0 | 7.8 |
|  |  | 26.8 | 33.3 | 31.5 | 29.1 | 27.5 | / |  |

X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪校准原始记录

| 委托单位 |  | / |  | 编号 |  | 09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  | 苏州市协兴街6号C606室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _ 24.5_℃ _53_% |  |
| 仪器名称 |  | X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪 |  | 技术依据 |  | / |  |
| 仪器型号 |  | NX-200S |  | 校准日期 |  | 2024.5.22 |  |
| 出厂编号 |  | NS-23019 |  | 校准人员 |  | 张诚春 |  |
| 制造厂 |  | 钢研纳克 |  | 核验人员 |  | / |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 编号 |  | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 扩展不确定度 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07401a~ GBW07408a |  | 2029.12 |  | 中国地质科学院地球物理地球化学勘察研究所 |  | U=(0.5~79)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07536~ GBW07573 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.5~7)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07980 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.9~16)mg/kg, k=2 |

- 示值误差

| 元素 | 标准值 （mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  | 平均值（mg/kg） | 示值绝对误差（mg/kg） | 示值相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| As | 37 | 33.6 | 33.7 | 31.2 | 32.8 | -4.2 | / |
|  | 88 | 71.9 | 74.4 | 76.9 | 74.4 | -13.6 | / |
|  | 242 | 221.8 | 220.1 | 217.9 | 219.9 | / | -9.1 |
| Cr | 65 | 52.6 | 57.3 | 56.2 | 55.4 | -9.6 | / |
|  | 113 | 114.3 | 104.8 | 114.4 | 111.2 | / | -1.6 |
|  | 379 | 355.4 | 352.7 | 353.2 | 353.8 | / | -6.7 |
| Cu | 84 | 60.6 | 59.7 | 55.1 | 58.4 | -25.6 | / |
|  | 147 | 114.1 | 112.4 | 114.3 | 113.6 | / | -22.7 |
|  | 358 | 275.9 | 276.5 | 269.5 | 274.0 | / | -23.5 |
| Ni | 38 | 37.7 | 30.7 | 31.9 | 33.5 | -4.5 | / |
|  | 75 | 60.5 | 65.3 | 63.4 | 63.0 | -12.0 | / |
|  | 217 | 172.7 | 173.0 | 179.8 | 175.2 | / | -19.3 |
| Pb | 37 | 32.0 | 33.8 | 31.8 | 32.5 | -4.5 | / |
|  | 245 | 214.8 | 214.9 | 216.6 | 215.4 | / | -12.1 |
|  | 478 | 396.7 | 394.7 | 397.1 | 396.2 | / | -17.1 |
| Zn | 92 | 78.7 | 80.4 | 80.3 | 79.8 | -12.2 | / |
|  | 172 | 138.3 | 139.3 | 138.0 | 138.5 | / | -19.5 |
|  | 475 | 504.4 | 505.6 | 509.9 | 506.6 | / | 6.7 |

- 重复性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/kg） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| As | 242 | 221.8 | 220.1 | 217.9 | 221.1 | 218.9 | 216.9 | 222.5 | 219.9 | 0.9 |
| Cr | 379 | 355.4 | 352.7 | 353.2 | 367.3 | 359.5 | 359.3 | 355.3 | 357.5 | 1.4 |
| Cu | 358 | 275.9 | 276.5 | 269.5 | 273.1 | 274.0 | 271.1 | 272.7 | 273.2 | 0.9 |
| Ni | 217 | 172.7 | 173.0 | 179.8 | 178.9 | 182.6 | 184.6 | 170.5 | 177.5 | 3.1 |
| Pb | 478 | 396.7 | 394.7 | 397.1 | 398.5 | 398.2 | 396.9 | 395.1 | 396.7 | 0.4 |
| Zn | 475 | 504.4 | 505.6 | 509.9 | 510.2 | 510.3 | 511.7 | 511.6 | 509.1 | 0.6 |

- 稳定性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 稳定性 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初始值C0 |  | C1 | C2 | C3 | C4 |  |
| As | 242 | 218.9 | 219.4 | 225.6 | 213.2 | 220.4 | 218.7 | 2.8 |
|  |  | 216.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 222.5 |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 379 | 359.5 | 358.0 | 369.2 | 361.8 | 353.4 | 356.9 | 3.1 |
|  |  | 359.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 355.3 |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 358 | 274.0 | 272.6 | 265.5 | 260.4 | 261.2 | 267.6 | 4.5 |
|  |  | 271.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 272.7 |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 217 | 182.6 | 179.2 | 183.4 | 173.2 | 175.8 | 186.1 | 3.8 |
|  |  | 184.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 170.5 |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 478 | 398.2 | 396.7 | 397.5 | 399.3 | 391.5 | 396.7 | 1.3 |
|  |  | 396.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 395.1 |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 475 | 510.3 | 511.2 | 502.6 | 506.1 | 513.7 | 517.8 | 1.7 |
|  |  | 511.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 511.6 |  |  |  |  |  |  |

- 检出限

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 检出限（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 37 | 33.6 | 33.7 | 31.2 | 34.0 | 32.4 | 31.6 | 3.4 |
|  |  | 31.5 | 32.3 | 30.7 | 33.4 | 31.8 | / |  |
| Cr | 44 | 33.4 | 36.6 | 36.4 | 26.3 | 31.7 | 29.3 | 9.8 |
|  |  | 27.9 | 30.2 | 33.8 | 32.4 | 31.2 | / |  |
| Cu | 43 | 45.3 | 46.0 | 45.7 | 46.5 | 42.6 | 44.5 | 6.0 |
|  |  | 41.2 | 43.7 | 42.8 | 40.5 | 42.2 | / |  |
| Ni | 38 | 37.7 | 30.7 | 31.9 | 35.7 | 32.2 | 29.2 | 7.2 |
|  |  | 32.3 | 34.5 | 32.6 | 33.8 | 31.1 | / |  |
| Pb | 37 | 32.0 | 33.8 | 31.8 | 33.6 | 32.3 | 33.7 | 2.6 |
|  |  | 32.5 | 33.2 | 32.9 | 33.4 | 31.2 | / |  |
| Zn | 39 | 36.2 | 36.5 | 37.9 | 37.8 | 36.0 | 36.0 | 3.9 |
|  |  | 39.4 | 37.5 | 38.1 | 37.2 | 39.9 | / |  |

X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪校准原始记录

| 委托单位 |  | / |  | 编号 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  | 苏州市协兴街6号C606室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _ 24.3_℃ _55_% |  |
| 仪器名称 |  | X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪 |  | 技术依据 |  | / |  |
| 仪器型号 |  | S1 TITAN 800 |  | 校准日期 |  | 2024.5.23 |  |
| 出厂编号 |  | 800N11722 |  | 校准人员 |  | 张诚春 |  |
| 制造厂 |  | BRUKER |  | 核验人员 |  | / |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 编号 |  | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 扩展不确定度 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07401a~ GBW07408a |  | 2029.12 |  | 中国地质科学院地球物理地球化学勘察研究所 |  | U=(0.5~79)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07536~ GBW07573 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.5~7)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07980 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.9~16)mg/kg, k=2 |

- 示值误差

| 元素 | 标准值 （mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  | 平均值（mg/kg） | 示值绝对误差（mg/kg） | 示值相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| As | 33 | 35 | 34 | 28 | 32.3 | -0.7 | / |
|  | 88 | 89 | 80 | 106 | 91.7 | 3.7 | / |
|  | 242 | 236 | 227 | 232 | 231.7 | / | -4.3 |
| Cr | 65 | 153 | 144 | 192 | 163.0 | 98.0 | / |
|  | 113 | 238 | 216 | 216 | 223.3 | / | 97.6 |
|  | 379 | 691 | 603 | 625 | 639.7 | / | 68.8 |
| Cu | 84 | 81 | 75 | 76 | 77.3 | -6.7 | / |
|  | 147 | 131 | 116 | 128 | 125.0 | / | -15.0 |
|  | 358 | 304 | 294 | 308 | 302.0 | / | -15.6 |
| Ni | 38 | 61 | 67 | 56 | 61.3 | 23.3 | / |
|  | 83 | 101 | 96 | 101 | 99.3 | 16.3 | / |
|  | 217 | 267 | 277 | 274 | 272.7 | / | 25.7 |
| Pb | 37 | 38 | 44 | 31 | 37.7 | 0.7 | / |
|  | 245 | 240 | 245 | 247 | 244.0 | / | -0.4 |
|  | 478 | 486 | 514 | 502 | 500.7 | / | 4.7 |
| Zn | 92 | 67 | 76 | 70 | 71.0 | -21.0 | / |
|  | 180 | 155 | 149 | 149 | 151.0 | / | -16.1 |
|  | 475 | 377 | 391 | 392 | 386.7 | / | -18.6 |

- 重复性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/kg） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| As | 242 | 236 | 227 | 232 | 199 | 219 | 208 | 204 | 218 | 6.6 |
| Cr | 379 | 691 | 603 | 625 | 590 | 692 | 697 | 683 | 654 | 7.1 |
| Cu | 358 | 304 | 294 | 308 | 303 | 295 | 303 | 290 | 300 | 2.2 |
| Ni | 217 | 301 | 277 | 274 | 267 | 283 | 269 | 264 | 276 | 4.6 |
| Pb | 478 | 486 | 514 | 502 | 501 | 489 | 507 | 519 | 503 | 2.4 |
| Zn | 475 | 377 | 391 | 392 | 386 | 377 | 387 | 375 | 384 | 1.9 |

- 稳定性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 稳定性 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初始值C0 |  | C1 | C2 | C3 | C4 |  |
| As | 242 | 219 | 210 | 205 | 196 | 198 | 211 | 6.8 |
|  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 204 |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 379 | 692 | 691 | 644 | 645 | 676 | 632 | 8.5 |
|  |  | 697 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 683 |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 358 | 295 | 296 | 286 | 301 | 297 | 281 | 5.1 |
|  |  | 303 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 290 |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 217 | 283 | 272 | 260 | 278 | 289 | 284 | 6.3 |
|  |  | 269 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 264 |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 478 | 489 | 505 | 482 | 496 | 492 | 480 | 5.0 |
|  |  | 507 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 519 |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 475 | 377 | 380 | 362 | 373 | 366 | 355 | 6.5 |
|  |  | 387 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 375 |  |  |  |  |  |  |

- 检出限

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 检出限（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 33 | 35 | 34 | 28 | 29 | 29 | 36 | 13.3 |
|  |  | 31 | 37 | 42 | 30 | 29 | / |  |
| Cr | 44 | 134 | 133 | 149 | 138 | 195 | 153 | 57.4 |
|  |  | 173 | 135 | 159 | 162 | 145 | / |  |
| Cu | 43 | 45 | 45 | 45 | 36 | 34 | 39 | 15.9 |
|  |  | 37 | 46 | 33 | 38 | 32 | / |  |
| Ni | 38 | 61 | 67 | 56 | 71 | 72 | 59 | 20.9 |
|  |  | 55 | 63 | 65 | 53 | 52 | / |  |
| Pb | 37 | 38 | 44 | 31 | 34 | 38 | 43 | 14.6 |
|  |  | 33 | 37 | 40 | 31 | 30 | / |  |
| Zn | 39 | 31 | 31 | 29 | 30 | 30 | 31 | 5.0 |
|  |  | 26 | 28 | 30 | 29 | 27 | / |  |

X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪校准原始记录

| 委托单位 |  | / |  | 编号 |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  | 现场 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _ 25.7_℃ _60_% |  |
| 仪器名称 |  | X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪 |  | 技术依据 |  | / |  |
| 仪器型号 |  | Atom 800 |  | 校准日期 |  | 2024.5.27 |  |
| 出厂编号 |  | 99122405112 |  | 校准人员 |  | 吴桂锋 |  |
| 制造厂 |  | 艾利特克 |  | 核验人员 |  | / |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 编号 |  | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 扩展不确定度 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07401a~ GBW07408a |  | 2029.12 |  | 中国地质科学院地球物理地球化学勘察研究所 |  | U=(0.5~79)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07536~ GBW07573 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.5~7)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07980 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.9~16)mg/kg, k=2 |

- 示值误差

| 元素 | 标准值 （mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  | 平均值（mg/kg） | 示值绝对误差（mg/kg） | 示值相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| As | 33 | 20.1 | 21.2 | 21.0 | 20.8 | -12.2 | / |
|  | 88 | 80.4 | 81.7 | 78.4 | 80.2 | -7.8 | / |
|  | 242 | 216.1 | 219.7 | 235.3 | 223.7 | / | -7.6 |
| Cr | 65 | 70.9 | 62.5 | 73.7 | 69.0 | 4.0 | / |
|  | 113 | 123.3 | 126.4 | 124.9 | 124.9 | / | 10.5 |
|  | 379 | 395.8 | 390.3 | 384.0 | 390.0 | / | 2.9 |
| Cu | 62 | 34.6 | 34.2 | 32.7 | 33.8 | -28.2 | / |
|  | 147 | 153.4 | 161.6 | 161.8 | 158.9 | / | 8.1 |
|  | 358 | 364.7 | 376.0 | 370.5 | 370.4 | / | 3.5 |
| Ni | 38 | 38.1 | 40.6 | 38.7 | 39.1 | 1.1 | / |
|  | 75 | 72.7 | 72.9 | 66.8 | 70.8 | -4.2 | / |
|  | 217 | 208.6 | 212.6 | 209.6 | 210.3 | / | -3.1 |
| Pb | 37 | 35.1 | 39.1 | 43.5 | 39.2 | 2.2 | / |
|  | 245 | 233.1 | 231.4 | 244.0 | 236.2 | / | -3.6 |
|  | 478 | 477.6 | 482.5 | 468.3 | 476.1 | / | -0.4 |
| Zn | 92 | 89.0 | 87.8 | 92.1 | 89.6 | -2.4 | / |
|  | 172 | 174.6 | 177.0 | 172.9 | 174.8 | / | 1.7 |
|  | 475 | 452.8 | 444.7 | 453.0 | 450.2 | / | -5.2 |

- 重复性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/kg） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| As | 242 | 216.1 | 219.7 | 235.3 | 242.4 | 228.2 | 229.9 | 231.8 | 229.1 | 3.9 |
| Cr | 379 | 395.8 | 390.3 | 384.0 | 383.7 | 395.6 | 401.1 | 387.2 | 391.1 | 1.7 |
| Cu | 358 | 364.7 | 376.0 | 370.5 | 352.4 | 357.2 | 366.4 | 362.7 | 364.3 | 2.2 |
| Ni | 217 | 208.6 | 212.6 | 209.6 | 209.0 | 212.6 | 211.9 | 206.6 | 210.1 | 1.1 |
| Pb | 478 | 477.6 | 482.5 | 468.3 | 466.7 | 460.4 | 484.4 | 472.3 | 473.2 | 1.9 |
| Zn | 475 | 452.8 | 444.7 | 453.0 | 453.3 | 458.9 | 453.5 | 452.2 | 452.6 | 0.9 |

- 稳定性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 稳定性 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初始值C0 |  | C1 | C2 | C3 | C4 |  |
| As | 242 | 228.2 | 230.0 | 242.9 | 242.6 | 231.6 | 215.6 | 6.2 |
|  |  | 229.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 231.8 |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 379 | 395.6 | 394.6 | 404.8 | 384.3 | 384.9 | 405.5 | 2.8 |
|  |  | 401.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 387.2 |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 358 | 357.2 | 362.1 | 370.1 | 373.0 | 370.9 | 350.5 | 3.2 |
|  |  | 366.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 362.7 |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 217 | 212.6 | 210.3 | 208.1 | 212.7 | 214.6 | 204.3 | 2.9 |
|  |  | 211.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 206.6 |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 478 | 460.4 | 472.3 | 476.8 | 472.7 | 470.5 | 462.9 | 2.0 |
|  |  | 484.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 472.3 |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 475 | 458.9 | 454.9 | 451.2 | 452.2 | 454.6 | 450.2 | 1.0 |
|  |  | 453.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 452.2 |  |  |  |  |  |  |

- 检出限

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 检出限（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 33 | 20.1 | 21.2 | 21.0 | 23.4 | 18.8 | 25.7 | 7.8 |
|  |  | 17.4 | 17.2 | 21.9 | 21.5 | 18.1 | / |  |
| Cr | 44 | 51.4 | 48.5 | 47.3 | 47.9 | 53.5 | 45.6 | 7.1 |
|  |  | 50.7 | 47.9 | 46.1 | 49.1 | 50.1 | / |  |
| Cu | 43 | 70.4 | 56.5 | 73.5 | 61.0 | 60.8 | 59.3 | 18.2 |
|  |  | 54.4 | 68.8 | 58.5 | 61.3 | 65.5 | / |  |
| Ni | 38 | 38.1 | 40.6 | 38.7 | 36.5 | 38.7 | 39.8 | 5.1 |
|  |  | 38.9 | 39.2 | 40.3 | 35.2 | 36.6 | / |  |
| Pb | 37 | 35.1 | 39.1 | 43.5 | 39.0 | 37.8 | 46.6 | 10.2 |
|  |  | 42.9 | 42.2 | 36.3 | 40.3 | 38.4 | / |  |
| Zn | 39 | 39.1 | 39.3 | 39.6 | 39.4 | 37.9 | 38.3 | 4.7 |
|  |  | 36.3 | 36.2 | 36.6 | 36.7 | 35.2 | / |  |

X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪校准原始记录

| 委托单位 |  | / |  | 编号 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  | 现场 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _25.5_℃ _63_% |  |
| 仪器名称 |  | X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪 |  | 技术依据 |  | / |  |
| 仪器型号 |  | EXPLORER 9000 |  | 校准日期 |  | 2024.5.29 |  |
| 出厂编号 |  | 299990004-01049 |  | 校准人员 |  | 吴桂锋 |  |
| 制造厂 |  | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |  | 核验人员 |  | / |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 编号 |  | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 扩展不确定度 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07401a~ GBW07408a |  | 2029.12 |  | 中国地质科学院地球物理地球化学勘察研究所 |  | U=(0.5~79)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07536~ GBW07573 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.5~7)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07980 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.9~16)mg/kg, k=2 |

- 示值误差

| 元素 | 标准值 （mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  | 平均值（mg/kg） | 示值绝对误差（mg/kg） | 示值相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| As | 33 | 36.9 | 33.3 | 34.7 | 35.0 | 2.0 | / |
|  | 88 | 89.1 | 87.1 | 83.3 | 86.5 | -1.5 | / |
|  | 242 | 221.5 | 230.9 | 219.1 | 223.9 | / | -7.5 |
| Cr | 65 | 68.8 | 68.3 | 67.1 | 68.0 | 3.0 | / |
|  | 113 | 108.9 | 105.9 | 106.0 | 106.9 | / | -5.4 |
|  | 379 | 368.1 | 371.0 | 374.3 | 371.1 | / | -2.1 |
| Cu | 84 | 83.3 | 82.0 | 84.0 | 83.1 | -0.9 | / |
|  | 147 | 144.0 | 137.3 | 142.8 | 141.4 | / | -3.8 |
|  | 358 | 359.1 | 367.1 | 355.5 | 360.6 | / | 0.7 |
| Ni | 38 | 34.8 | 36.6 | 34.7 | 35.4 | -2.6 | / |
|  | 75 | 78.4 | 72.4 | 74.4 | 75.1 | 0.1 | / |
|  | 217 | 241.5 | 201.9 | 227.3 | 223.6 | / | 3.0 |
| Pb | 37 | 35.5 | 34.7 | 35.5 | 35.3 | -1.7 | / |
|  | 245 | 236.5 | 241.5 | 240.5 | 239.5 | / | -2.2 |
|  | 478 | 479.7 | 479.0 | 471.4 | 476.7 | / | -0.3 |
| Zn | 92 | 85.1 | 89.4 | 82.4 | 85.6 | -6.4 | / |
|  | 172 | 162.6 | 168.4 | 161.8 | 164.3 | / | -4.5 |
|  | 475 | 504.9 | 508.0 | 503.9 | 505.6 | / | 6.4 |

- 重复性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/kg） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| As | 242 | 221.5 | 230.9 | 219.1 | 216.4 | 217.4 | 220.1 | 216.8 | 220.3 | 2.3 |
| Cr | 379 | 368.1 | 371.0 | 374.3 | 369.1 | 362.4 | 369.5 | 372.4 | 369.5 | 1.0 |
| Cu | 358 | 359.1 | 367.1 | 355.5 | 374.2 | 384.4 | 373.8 | 372.6 | 369.5 | 2.7 |
| Ni | 217 | 241.5 | 201.9 | 227.3 | 217.4 | 206.7 | 195.1 | 202.8 | 213.2 | 7.7 |
| Pb | 478 | 479.7 | 479.0 | 471.4 | 477.7 | 478.7 | 479.6 | 464.5 | 475.8 | 1.2 |
| Zn | 475 | 504.9 | 508.0 | 503.9 | 515.9 | 509.4 | 505.8 | 514.5 | 508.9 | 0.9 |

- 稳定性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 稳定性 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初始值C0 |  | C1 | C2 | C3 | C4 |  |
| As | 242 | 217.4 | 218.1 | 221.2 | 223.4 | 222.4 | 213.6 | 2.4 |
|  |  | 220.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 216.8 |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 379 | 362.4 | 368.1 | 385.4 | 383.7 | 368.9 | 357.2 | 4.7 |
|  |  | 369.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 372.4 |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 358 | 384.4 | 376.9 | 354.4 | 353.8 | 359.3 | 352.1 | 6.6 |
|  |  | 373.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 372.6 |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 217 | 206.7 | 201.5 | 203.4 | 214.4 | 219.4 | 202.3 | 8.9 |
|  |  | 195.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 202.8 |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 478 | 478.7 | 474.3 | 476.5 | 479.7 | 470.4 | 461.6 | 2.7 |
|  |  | 479.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 464.5 |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 475 | 509.4 | 509.9 | 501.5 | 507.3 | 502.5 | 500.7 | 1.8 |
|  |  | 505.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 514.5 |  |  |  |  |  |  |

- 检出限

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 检出限（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 33 | 36.9 | 33.3 | 34.7 | 34.8 | 37.8 | 32.9 | 4.5 |
|  |  | 35.1 | 35.4 | 36.9 | 35.4 | 34.5 | / |  |
| Cr | 44 | 47.8 | 43.8 | 45.8 | 44.0 | 45.4 | 44.4 | 5.4 |
|  |  | 44.1 | 43.8 | 44.4 | 47.9 | 48.5 | / |  |
| Cu | 43 | 47.8 | 46.6 | 48.5 | 46.7 | 49.3 | 47.8 | 4.2 |
|  |  | 45.5 | 47.3 | 49.4 | 48.3 | 45.1 | / |  |
| Ni | 38 | 34.8 | 36.6 | 34.7 | 35.4 | 33.8 | 36.9 | 3.6 |
|  |  | 34.3 | 34.5 | 33.4 | 34.3 | 33.1 | / |  |
| Pb | 37 | 35.5 | 34.7 | 35.5 | 36.6 | 34.4 | 34.7 | 5.6 |
|  |  | 35.7 | 38.5 | 38.9 | 33.0 | 33.4 | / |  |
| Zn | 39 | 35.5 | 37.2 | 34.2 | 36.7 | 37.3 | 36.8 | 4.0 |
|  |  | 37.5 | 37.5 | 35.6 | 34.5 | 38.4 | / |  |

X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪校准原始记录

| 委托单位 |  | / |  | 编号 |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  | 苏州市协兴街6号C606室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _24.8_℃ _53_% |  |
| 仪器名称 |  | X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪 |  | 技术依据 |  | / |  |
| 仪器型号 |  | Niton XL5plus |  | 校准日期 |  | 2024.6.5 |  |
| 出厂编号 |  | X502056 |  | 校准人员 |  | 吴桂锋 |  |
| 制造厂 |  | THERMO |  | 核验人员 |  | / |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 编号 |  | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 扩展不确定度 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07401a~ GBW07408a |  | 2029.12 |  | 中国地质科学院地球物理地球化学勘察研究所 |  | U=(0.5~79)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07536~ GBW07573 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.5~7)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07980 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.9~16)mg/kg, k=2 |

- 示值误差

| 元素 | 标准值 （mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  | 平均值（mg/kg） | 示值绝对误差（mg/kg） | 示值相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| As | 33 | 38 | 32 | 33 | 34.3 | 1.3 | / |
|  | 88 | 94 | 95 | 106 | 98.2 | 10.2 | / |
|  | 242 | 235 | 232 | 237 | 234.5 | / | -3.1 |
| Cr | 65 | 77 | 75 | 82 | 78.0 | 13.0 | / |
|  | 113 | 122 | 129 | 127 | 126.1 | / | 11.6 |
|  | 379 | 355 | 348 | 363 | 355.3 | / | -6.2 |
| Cu | 84 | 83 | 85 | 86 | 84.7 | 0.7 | / |
|  | 147 | 140 | 132 | 135 | 135.6 | / | -7.8 |
|  | 358 | 369 | 360 | 364 | 364.2 | / | 1.7 |
| Ni | 38 | 49 | 56 | 54 | 53.0 | 15.0 | / |
|  | 83 | 102 | 94 | 109 | 101.7 | 18.7 | / |
|  | 217 | 272 | 289 | 270 | 277.0 | / | 27.6 |
| Pb | 37 | 35 | 36 | 35 | 35.2 | -1.8 | / |
|  | 245 | 263 | 262 | 267 | 264.0 | / | 7.8 |
|  | 478 | 537 | 539 | 530 | 535.2 | / | 12.0 |
| Zn | 92 | 93 | 90 | 95 | 92.6 | 0.6 | / |
|  | 172 | 176 | 173 | 181 | 176.8 | / | 2.8 |
|  | 475 | 491 | 502 | 485 | 492.7 | / | 3.7 |

- 重复性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/kg） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| As | 242 | 235 | 232 | 237 | 234 | 232 | 236 | 241 | 235 | 1.3 |
| Cr | 379 | 355 | 348 | 363 | 343 | 340 | 326 | 351 | 347 | 3.4 |
| Cu | 358 | 369 | 360 | 364 | 358 | 373 | 357 | 358 | 363 | 1.7 |
| Ni | 217 | 272 | 289 | 270 | 267 | 273 | 275 | 278 | 275 | 2.6 |
| Pb | 478 | 537 | 539 | 530 | 531 | 525 | 522 | 529 | 530 | 1.2 |
| Zn | 475 | 491 | 502 | 485 | 486 | 493 | 487 | 486 | 490 | 1.2 |

- 稳定性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 稳定性 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初始值C0 |  | C1 | C2 | C3 | C4 |  |
| As | 242 | 232 | 236 | 234 | 233 | 229 | 230 | 3.0 |
|  |  | 236 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 379 | 340 | 339 | 344 | 318 | 343 | 365 | 7.6 |
|  |  | 326 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 351 |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 358 | 373 | 363 | 356 | 375 | 363 | 351 | 3.3 |
|  |  | 357 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 358 |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 217 | 273 | 275 | 295 | 284 | 302 | 273 | 9.7 |
|  |  | 275 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 278 |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 478 | 525 | 525 | 532 | 531 | 533 | 522 | 1.5 |
|  |  | 522 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 529 |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 475 | 493 | 489 | 486 | 487 | 497 | 504 | 3.1 |
|  |  | 487 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 486 |  |  |  |  |  |  |

- 检出限

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 检出限（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 33 | 38 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 7.0 |
|  |  | 38 | 39 | 34 | 36 | 33 | / |  |
| Cr | 44 | 72 | 65 | 66 | 67 | 63 | 68 | 9.5 |
|  |  | 65 | 64 | 63 | 71 | 70 | / |  |
| Cu | 43 | 43 | 38 | 39 | 40 | 42 | 41 | 8.0 |
|  |  | 34 | 41 | 39 | 41 | 44 | / |  |
| Ni | 38 | 49 | 56 | 54 | 58 | 59 | 53 | 15.2 |
|  |  | 50 | 51 | 43 | 54 | 45 | / |  |
| Pb | 37 | 35 | 36 | 35 | 38 | 37 | 33 | 5.4 |
|  |  | 36 | 34 | 35 | 34 | 32 | / |  |
| Zn | 39 | 37 | 36 | 35 | 36 | 39 | 37 | 5.3 |
|  |  | 33 | 38 | 38 | 38 | 35 | / |  |

X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪校准原始记录

| 委托单位 |  | / |  | 编号 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 |  | 苏州市协兴街6号C606室 |  | 环境温度及相对湿度 |  | _24.8_℃ _53_% |  |
| 仪器名称 |  | X射线荧光光谱法土壤重金属分析仪 |  | 技术依据 |  | / |  |
| 仪器型号 |  | Niton XL3t |  | 校准日期 |  | 2024.6.5 |  |
| 出厂编号 |  | 105372 |  | 校准人员 |  | 吴桂锋 |  |
| 制造厂 |  | THERMO |  | 核验人员 |  | / |  |
| 主要测量设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 | 编号 |  | 证书号/有效期 |  | 溯源单位 |  | 扩展不确定度 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07401a~ GBW07408a |  | 2029.12 |  | 中国地质科学院地球物理地球化学勘察研究所 |  | U=(0.5~79)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07536~ GBW07573 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.5~7)mg/kg, k=2 |
| 土壤成分分析 标准物质 | GBW07980 |  | 2031.1 |  |  |  | U=(0.9~16)mg/kg, k=2 |

- 示值误差

| 元素 | 标准值 （mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  | 平均值（mg/kg） | 示值绝对误差（mg/kg） | 示值相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| As | 33 | 31 | 40 | 38 | 36 | 3.3 | / |
|  | 88 | 98 | 106 | 95 | 99 | 11.3 | / |
|  | 242 | 214 | 219 | 219 | 217 | / | -10.2 |
| Cr | 65 | 63 | 68 | 77 | 69 | 4.2 | / |
|  | 113 | 91 | 115 | 102 | 102 | / | -9.4 |
|  | 379 | 385 | 409 | 372 | 389 | / | 2.6 |
| Cu | 84 | 85 | 95 | 79 | 86.4 | 2.4 | / |
|  | 147 | 143 | 147 | 137 | 142.3 | / | -3.2 |
|  | 358 | 338 | 343 | 362 | 347 | / | -3.0 |
| Ni | 38 | 65 | 61 | 72 | 66 | 28.0 | / |
|  | 75 | 103 | 113 | 96 | 104 | 28.9 | / |
|  | 217 | 247 | 230 | 227 | 235 | / | 8.2 |
| Pb | 37 | 27 | 27 | 30 | 28 | -9.3 | / |
|  | 245 | 234 | 234 | 239 | 236 | / | -3.6 |
|  | 478 | 471 | 483 | 481 | 478 | / | 0.1 |
| Zn | 92 | 84 | 87 | 89 | 86 | -5.6 | / |
|  | 172 | 166 | 160 | 159 | 161 | / | -6.2 |
|  | 475 | 447 | 439 | 443 | 443 | / | -6.8 |

- 重复性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  |  | 平均值（mg/kg） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| As | 242 | 214 | 219 | 219 | 215 | 214 | 227 | 224 | 219 | 2.4 |
| Cr | 379 | 385 | 409 | 372 | 388 | 407 | 416 | 381 | 394 | 4.2 |
| Cu | 358 | 338 | 343 | 362 | 358 | 333 | 348 | 343 | 346 | 3.0 |
| Ni | 217 | 247 | 230 | 227 | 235 | 242 | 225 | 209 | 231 | 5.4 |
| Pb | 478 | 471 | 483 | 481 | 482 | 482 | 483 | 478 | 480 | 0.9 |
| Zn | 475 | 447 | 439 | 443 | 458 | 459 | 448 | 442 | 448 | 1.8 |

- 稳定性

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 稳定性 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初始值C0 |  | C1 | C2 | C3 | C4 |  |
| As | 242 | 214 | 222 | 228 | 216 | 216 | 212 | 4.5 |
|  |  | 227 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 224 |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 379 | 407 | 401 | 407 | 376 | 393 | 413 | 6.2 |
|  |  | 416 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 381 |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 358 | 333 | 341 | 371 | 351 | 337 | 332 | 8.7 |
|  |  | 348 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 343 |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 217 | 242 | 226 | 223 | 214 | 213 | 208 | 7.8 |
|  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 209 |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 478 | 482 | 481 | 477 | 478 | 484 | 486 | 1.1 |
|  |  | 483 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 478 |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 475 | 459 | 449 | 443 | 457 | 453 | 440 | 2.1 |
|  |  | 448 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 442 |  |  |  |  |  |  |

- 检出限

| 元素 | 标准值（mg/kg） | 仪器测量值（mg/kg） |  |  |  |  |  | 检出限（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 33 | 31 | 40 | 38 | 37 | 41 | 36 | 11.3 |
|  |  | 38 | 33 | 31 | 32 | 30 | / |  |
| Cr | 44 | 58 | 50 | 48 | 43 | 45 | 41 | 25.0 |
|  |  | 60 | 65 | 42 | 41 | 47 | / |  |
| Cu | 43 | 48 | 44 | 54 | 50 | 54 | 53 | 16.2 |
|  |  | 55 | 53 | 64 | 51 | 45 | / |  |
| Ni | 38 | 65 | 61 | 72 | 70 | 70 | 75 | 15.1 |
|  |  | 65 | 70 | 60 | 61 | 66 | / |  |
| Pb | 37 | 27 | 27 | 30 | 28 | 25 | 34 | 9.4 |
|  |  | 30 | 34 | 32 | 31 | 33 | / |  |
| Zn | 39 | 38 | 37 | 39 | 34 | 32 | 35 | 8.9 |
|  |  | 34 | 40 | 40 | 36 | 41 | / |  |