《电感工作基准检定规程》

试验验证报告

电感工作基准检定规程修订小组

2024年8月

《电感工作基准检定规程》试验验证报告

- 试验目的

选取标准电感器作为试验对象，按规程中规定的主要项目进行试验，验证该校准规范条款的正确性和可行性。

- 试验方法

按照校准规范的要求进行试验。

- 试验时间

- 2023年03月~2024年08月

试验报告（一）

1．试验目的

测试精密十进电感箱的量值。

2．试验地点、试验时间、试验人员、试验设备

试验环境条件、时间、地点及人员： 2.1环境温度：20.2℃ 相对湿度：45.5% 2.2试验时间：2023.10 2.3试验地点：中国计量科学研究院 2.4试验人员：xx、xx

2.5计量标准设备： 标准名称:电感工作基准装置 证书编号:[1988] 国 量 标 计 证字 第 083 号 测量范围:1 μH~100 mH 不确定度:3 nH~30 µH/H(k=2)

2.6被校精密十进电感箱 名称：精密十进电感箱(型号SB2011，051100046)

3．试验方法

参照规程7.3.2节检定步骤，用电感工作基准装置测量精密十进电感箱的电感实际值。

- 试验结果

1). 原始记录

表1  电感工作基准装置测量1 μH原始记录

| 标称值（ 1μH） | 电桥读数 | 证书值（μH） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.022552 |  |
|  | 0.093055 |  |
| 1 | 0.032600 | 1.005 |
|  | 0.149790 |  |
| 2 | 0.042670 | 2.012 |
|  | 0.190235 |  |
| 3 | 0.052660 | 3.010 |
|  | 0.238550 |  |
| 4 | 0.062595 | 4.004 |
|  | 0.282750 |  |
| 5 | 0.072530 | 4.997 |
|  | 0.328560 |  |
| 6 | 0.082722 | 6.016 |
|  | 0.375125 |  |
| 7 | 0.092690 | 7.013 |
|  | 0.419695 |  |
| 8 | 0.102760 | 8.020 |
|  | 0.458605 |  |
| 9 | 0.112810 | 9.025 |
|  | 0.502690 |  |
| 10 | 0.122705 | 10.014 |
|  | 0.544815 |  |

表2  电感工作基准装置测量10 μH原始记录

| 标称值（10 μH） | 电桥读数 | 证书值（μH） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.022595 |  |
|  | 0.094670 |  |
| 1 | 0.122665 | 10.006 |
|  | 0.218900 |  |
| 2 | 0.222560 | 19.994 |
|  | 0.248155 |  |
| 3 | 0.322580 | 29.995 |
|  | 0.271595 |  |
| 4 | 0.422615 | 39.997 |
|  | 0.296720 |  |
| 5 | 0.522590 | 49.993 |
|  | 0.309300 |  |
| 6 | 0.622470 | 59.980 |
|  | 0.335890 |  |
| 7 | 0.722725 | 70.004 |
|  | 0.333155 |  |
| 8 | 0.822550 | 79.986 |
|  | 0.341795 |  |
| 9 | 0.922525 | 89.982 |
|  | 0.360785 |  |
| 10 | 1.022690 | 99.997 |
|  | 0.359795 |  |

表3  电感工作基准装置测量100 μH原始记录

| 标称值（100 μH） | 电桥读数 | 证书值（μH） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.002250 |  |
|  | 0.019720 |  |
| 1 | 0.102262 | 100.005 |
|  | 0.095795 |  |
| 2 | 0.202272 | 200.003 |
|  | 0.121255 |  |
| 3 | 0.302287 | 300.006 |
|  | 0.143170 |  |
| 4 | 0.402315 | 400.022 |
|  | 0.164670 |  |
| 5 | 0.502320 | 500.015 |
|  | 0.189635 |  |
| 6 | 0.602332 | 600.015 |
|  | 0.213875 |  |
| 7 | 0.702352 | 700.022 |
|  | 0.223490 |  |
| 8 | 0.802332 | 799.990 |
|  | 0.240690 |  |
| 9 | 0.902325 | 899.970 |
|  | 0.262525 |  |
| 10 | 1.002479 | 1000.11 |
|  | 0.271135 |  |

表4电感工作基准装置测量1000 μH原始记录

| 标称值（1000 μH） | 电桥读数 | 证书值（μH） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.000217 |  |
|  | 0.004643 |  |
| 1 | 0.100218 | 1000.01 |
|  | 0.088833 |  |
| 2 | 0.200215 | 1999.92 |
|  | 0.129295 |  |
| 3 | 0.300234 | 3000.01 |
|  | 0.149585 |  |
| 4 | 0.400218 | 3999.77 |
|  | 0.173690 |  |
| 5 | 0.500235 | 4999.85 |
|  | 0.196130 |  |
| 6 | 0.600287 | 6000.27 |
|  | 0.212078 |  |
| 7 | 0.700230 | 6999.63 |
|  | 0.252398 |  |
| 8 | 0.800315 | 8000.35 |
|  | 0.245790 |  |
| 9 | 0.900335 | 9000.46 |
|  | 0.263560 |  |
| 10 | 1.000290 | 9999.9 |
|  | 0.274355 |  |

表5  电感工作基准装置测量10000 μH原始记录

| 标称值（10000 μH） | 电桥读数 | 证书值（μH） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.000022 |  |
|  | 0.001447 |  |
| 1 | 0.100023 | 10000.3 |
|  | 0.235690 |  |
| 2 | 0.200007 | 19998.4 |
|  | 0.336750 |  |
| 3 | 0.300007 | 29998.0 |
|  | 0.416935 |  |
| 4 | 0.400013 | 39998.1 |
|  | 0.485595 |  |
| 5 | 0.500020 | 49998.3 |
|  | 0.546780 |  |
| 6 | 0.600030 | 59998.8 |
|  | 0.600740 |  |
| 7 | 0.700045 | 69999.8 |
|  | 0.652595 |  |
| 8 | 0.800045 | 79999.2 |
|  | 0.702595 |  |
| 9 | 0.900080 | 90002.2 |
|  | 0.748930 |  |
| 10 | 1.000050 | 99998.6 |
|  | 0.789690 |  |

2). 各盘电感实际值

表6  电感工作基准装置测量各盘实际值

| 转盘位置 | 实 际 值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ×1μH | ×10μH | ×100μH | ×1000μH | ×10000μH |
| 1 | 1.005 | 10.006 | 100.005 | 1000.01 | 10000.3 |
| 2 | 2.012 | 19.994 | 200.003 | 1999.92 | 19998.4 |
| 3 | 3.010 | 29.995 | 300.006 | 3000.01 | 29998.0 |
| 4 | 4.004 | 39.997 | 400.022 | 3999.77 | 39998.1 |
| 5 | 4.997 | 49.993 | 500.015 | 4999.85 | 49998.3 |
| 6 | 6.016 | 59.980 | 600.015 | 6000.27 | 59998.8 |
| 7 | 7.013 | 70.004 | 700.022 | 6999.63 | 69999.8 |
| 8 | 8.020 | 79.986 | 799.990 | 8000.35 | 79999.2 |
| 9 | 9.025 | 89.982 | 899.970 | 9000.46 | 90002.2 |
| 10 | 10.014 | 99.997 | 1000.11 | 9999.9 | 99998.6 |

校准条件：频率：1000Hz；接线方式：三端。

5．试验结论

在规定的试验条件下，采用规范中的方法，实验结果符合设备的指数指标要求。验证结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确。

试验报告（二）

1．试验目的

测试标准电感器及精密十进电感箱的量值。

2．试验地点、试验时间、试验人员、试验设备

试验环境条件、时间、地点及人员： 2.1环境温度：20.2℃ 相对湿度：45.5% 2.2试验时间：2023.11 2.3试验地点：中国计量科学研究院 2.4试验人员：xx、xx

2.5计量标准设备： 标准名称:电感工作基准装置 证书编号:[1988] 国 量 标 计 证字 第 083 号 测量范围:1 μH~100 H 不确定度:20μH/H~2000μH/H(k=2)

2.6被校标准电感器及精密十进电感箱 名称：标准电感器(型号SB2017，031701001等) 精密十进电感箱(型号ZK-2718A，KP740)

3．试验方法

参照规程6.3.2节检定步骤，用电感工作基准装置测量标准电感器及精密十进电感箱的电感实际值。

- 试验结果

1). 原始记录

表7  标准电感器实测数据 (1 kHz)

| 标称值(ZK2718) | 电感工作基准装置 |  |  |  | 测量不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电桥读数 |  | 实际值 | 备注 |  |
| 0 | α | 026190 |  |  |  |
|  | β | 123220 |  |  |  |
| 1 µH | α | 036250 | 1.009 µH |  | Urel=2000 μH/H |
|  | β | 326740 |  |  |  |
| 2 µH | α | 046195 | 2.005 µH |  | Urel=1000 μH/H |
|  | β | 416490 |  |  |  |
| 5 µH | α | 076145 | 5.003 µH |  | Urel=400 μH/H |
|  | β | 616880 |  |  |  |
| 10 µH | α | 126040 | 9.997 µH |  | Urel=200 μH/H |
|  | β | 903750 |  |  |  |
| 0 | α | 002610 |  |  |  |
|  | β | 024550 |  |  |  |
| 20 µH | α | 022550 | 20.008 µH |  | Urel=100 μH/H |
|  | β | 233720 |  |  |  |
| 50 µH | α | 052583 | 50.005 µH |  | Urel=40 μH/H |
|  | β | 368280 |  |  |  |
| 100 µH | α | 102570 | 100.014 µH |  | Urel=20 μH/H |
|  | β | 627180 |  |  |  |

表7续  标准电感器实测数据(1 kHz)

| 标称值(ZK2718) | 电感工作基准装置 |  |  |  |  | 测量不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电桥读数 |  | 实际值 |  | 备注 |  |
| 0 | α | 002610 |  |  |  |  |
|  | β | 024550 |  |  |  |  |
| 200 µH | α | 202650 |  | 200.103µH |  | Urel= 20 μH/H |
|  | β | 829280 |  |  |  |  |
| 500 µH | α | 502745 |  | 500.093µH |  | Urel= 20 μH/H |
|  | β | 658785 |  |  |  |  |
| 1 mH | α | （10）03070 |  | 1.00036mH |  | Urel= 20 μH/H |
|  | β | 926075 |  |  |  |  |
| 2 mH | α | 200202 |  | 2.00021mH |  | Urel= 20 μH/H |
|  | β | 647790 |  |  |  |  |
| 5 mH | α | 500255 |  | 5.00095mH |  | Urel= 20 μH/H |
|  | β | 990120 |  |  |  |  |
| 10 mH | α | 100025 |  | 10.0015mH |  | Urel= 20 μH/H |
|  | β | 378020 |  |  |  |  |
| 0 | α | 000025 |  |  |  |  |
|  | β | 001830 |  |  |  |  |
| 20 mH | α | 200022 |  | 20.0016mH |  | Urel= 20 μH/H |
|  | β | 565810 |  |  |  |  |
| 50 mH | α | 500055 |  | 50.0042mH |  | Urel= 20 μH/H |
|  | β | 870810 |  |  |  |  |
| 100 mH | α | 100024 |  | 100.015mH |  | Urel= 20 μH/H |
|  | β | 184120 |  |  |  |  |
| 0 | α | / |  |  |  |  |
|  | β | / |  |  |  |  |
| 200 mH | α | 200035 |  | 200.018mH |  | Urel= 20 μH/H |
|  | β | 245200 |  |  |  |  |
| 500 mH | α | 500040 |  | 499.997mH |  | Urel= 20 μH/H |
|  | β | 864000 |  |  |  |  |
| 1 H | α | 1000263 |  | 1.00185H |  | Urel= 20 μH/H |
|  | β | 299900 |  |  |  |  |

表8  标准电感器实测数据(10 kHz)

| 标称值(ZK2718) | 电感工作基准装置 |  |  |  | 测量不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电桥读数 |  | 实际值 | 备注 |  |
| 0 | α | 022355 |  |  |  |
|  | β | 138620 |  |  |  |
| 1 µH | α | 032196 | 0.986 µH |  | Urel=5000 μH/H |
|  | β | 340920 |  |  |  |
| 2 µH | α | 042070 | 1.974 µH |  | Urel=2500 μH/H |
|  | β | 430280 |  |  |  |
| 5 µH | α | 071959 | 4.965 µH |  | Urel=1000 μH/H |
|  | β | 639610 |  |  |  |
| 10 µH | α | 121799 | 9.951 µH |  | Urel=500 μH/H |
|  | β | 914040 |  |  |  |
| 0 | α | 002255 |  |  |  |
|  | β | 028840 |  |  |  |
| 20 µH | α | 022200 | 19.962 µH |  | Urel=250 μH/H |
|  | β | 238830 |  |  |  |
| 50 µH | α | 052180 | 49.950 µH |  | Urel=100 μH/H |
|  | β | 374530 |  |  |  |
| 100 µH | α | 102170 | 99.958 µH |  | Urel=50 μH/H |
|  | β | 634530 |  |  |  |
| 0 | α | 002231 |  |  |  |
|  | β | 013710 |  |  |  |
| 200 µH | α | 202266 | 200.033 µH |  | Urel=50 μH/H |
|  | β | 416450 |  |  |  |
| 500 µH | α | 502355 | 500.095 µH |  | Urel=50 μH/H |
|  | β | 668290 |  |  |  |
| 1 mH | α | （10）02996 | 1.00068 mH |  | Urel=50 μH/H |
|  | β | 956200 |  |  |  |

表9 标准电感器实测数据(100 Hz)

| 标 称 值 | 型 号 | 电感工作基准装置 |  |  |  | 测量不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电桥读数 |  | 实际值 | 备注 |  |
| 100 mH | SB2017 | α(0) | 000020 |  |  |  |
|  |  | β(0) | 001840 |  |  |  |
|  |  | α | （10）00430 | 100.036mH |  | Urel= 50 μH/H |
|  |  | β | 511000 |  |  |  |
| 1 H | SB2017 | α | （10）（-1）8660 | 0.99858H |  | Urel= 50 μH/H |
|  |  | β | 794610 |  |  |  |
| 10 H | SB2017 | α | （10）00325 | 9.99932H |  | Urel= 80 μH/H |
|  |  | β | 750370 |  |  |  |
| 100 H | ZK-2718A | α | （01）01580 | 100.008 H |  | Urel= 100 μH/H |
|  |  | β | 297790 |  |  |  |

2). 各盘电感实际值

表10  电感数据 (100 Hz)

| 标 称 值 | 实 际 值 | 测量不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- |
| 100 mH | 100.036 mH | Urel=50μH/H |
| 1 H | 0.99858 H | Urel=50μH/H |
| 10 H | 9.99932 H | Urel=80μH/H |
| 100 H | 100.008 H | Urel=100μH/H |

表11  标准电感器实测数据(1 kHz)

| 标 称 值 | 实 际 值 | 测量不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- |
| 1 µH | 1.009 µH | Urel=2000μH/H |
| 2 µH | 2.005 µH | Urel=1000μH/H |
| 5 µH | 5.003 µH | Urel=400μH/H |
| 10 µH | 9.997 µH | Urel=200μH/H |
| 20 µH | 20.008 µH | Urel=100μH/H |
| 50 µH | 50.005 µH | Urel=40μH/H |
| 100 µH | 100.014 µH | Urel=20μH/H |
| 200 µH | 200.103 µH | Urel=20μH/H |
| 500 µH | 500.093 µH | Urel=20μH/H |
| 1 mH | 1.00036 mH | Urel=20μH/H |
| 2 mH | 2.00021 mH | Urel=20μH/H |
| 5 mH | 5.00095 mH | Urel=20μH/H |
| 10 mH | 10.0015 mH | Urel=20μH/H |
| 20 mH | 20.0016 mH | Urel=20μH/H |
| 50 mH | 50.0042 mH | Urel=20μH/H |
| 100 mH | 100.015 mH | Urel=20μH/H |
| 200 mH | 200.018 mH | Urel=20μH/H |
| 500 mH | 499.997 mH | Urel=20μH/H |
| 1 H | 1.00185 H | Urel=20μH/H |

表12 电感数据 (10 kHz)

| 标 称 值 | 实 际 值 | 测量不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- |
| 1 µH | 0.986 µH | Urel=5000μH/H |
| 2 µH | 1.974 µH | Urel=2500μH/H |
| 5 µH | 4.965 µH | Urel=1000μH/H |
| 10 µH | 9.951 µH | Urel=500μH/H |
| 20 µH | 19.962 µH | Urel=250μH/H |
| 50 µH | 49.950 µH | Urel=100μH/H |
| 100 µH | 99.958 µH | Urel=50μH/H |
| 200 µH | 200.033 µH | Urel=50μH/H |
| 500 µH | 500.095 µH | Urel=50μH/H |
| 1 mH | 1.00068 mH | Urel=50μH/H |

5．试验结论

在规定的试验条件下，采用规范中的方法，实验结果符合设备的指数指标要求。验证结果表明规范项目和技术要求合理、方法正确。