- 电工钢片(带)磁性测量仪校准规范

- 试验报告

- 2024年4月

- 电工钢片(带)磁性测量仪校准规范

- 试验报告

- 试验目的

选取五台电工钢交流磁性和直流磁性测量仪作为校准对象，分别为进口和国产测量仪，按校准规范中规定的主要校准项目进行校准，以验证规范中“计量特性”、“校准条件”、“校准项目和校准方法”等内容的科学性、合理性和可操作性。

进口仪器有方圈法交流磁性测量仪和单片法交流磁性测量仪。

国产仪器有交流磁性测量仪和直流磁性测量仪。

| 设备信息 | 设备名称 | 电工钢磁性测量仪 | 型 号 | SK200, MPG200D,SST-500E,TD8545, TD8545 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 送检单位 | 规范编写组 | 制造厂 | 日本Metron，德国Brockhaus，中国计量技术开发总公司、长沙天恒测控技术有限公司 |
|  | 磁化装置 | 方圈，单片磁导计 | 技术指标 | Ps:0.5%~1.5%, J:0.5%~1% |

- 试验方法

依据校准规范中的校准方法，对电工钢片（带）磁性测量仪进行校准。

- 试验设备

试验所使用的主要计量标准见表１。

表１ 计量标准一览表

| 名称 | 主要计量特性 |
| --- | --- |
| 高精度功率分析仪，标准功率源 | 频率：测量范围（50-10000）Hz，最大允许误差±0.01% |
|  | 电压：电压平均值最大允许误差±0.02%，有效值最大允许误差±0.02%。 |
|  | 电流：有效值电流最大允许误差±0.02%，峰值电流最大允许误差±0.2%。 |
|  | 功率：最大允许误差±0.03%； 视在功率：最大允许误差±0.1%。 |
|  | 功率源稳定性：0.005%/h |
| 数字电压表 | 直流电压：最大允许误差±0.003% |
| 标准电阻 | 电阻：最大允许误差±0.01% |
| 伏秒发生器 | 最大允许误差±0.05% |
| 卡尺 | 最大允许误差±0.05mm |
| 标准样品 | 比总损耗不确定度0.5%（k=2）, 比视在功率不确定度1%（k=2），磁极化强度峰值不确定度0.3%（k=2） |

- 试验地点：中国计量科学研究院16号楼，温度22C~24C，湿度：20%RH~40RH%

根据被校仪器的特点，分别采用标准表比较法校准两台国产设备，采用标准功率源法校准进口设备。

- 试验结果（被校设备一）

被校设备：交流磁性测量仪（进口设备）

型号：MPG200D

制造厂家：德国Brockhaus

5.1. 外观及通电检查：正常

5.2. 电参量          标准表比较法

5.2.1  电压有效值

| 频率(Hz) | 磁极化强度峰值 (T) | 标准值(V) | 仪器示值(V) | 示值误差(V) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1.0 | 12.702 | 12.723 | 0.021 | 0.006 |
| 50 | 1.5 | 19.057 | 19.089 | 0.032 | 0.010 |
| 50 | 1.7 | 21.617 | 21.651 | 0.034 | 0.011 |

5.2.2 电流有效值

| 频率(Hz) | 磁极化强度峰值 (T) | 标准值(A) | 仪器示值(A) | 示值误差(A) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 800 | 0.01780 | 0.01777 | 0.00003 | 0.014 |
| 50 | 2500 | 0.03192 | 0.03190 | 0.00002 | 0.016 |
| 50 | 10000 | 0.06183 | 0.06178 | 0.00005 | 0.016 |

5.2.3功率

| 频率(Hz) | 磁极化强度峰值(T) | 标准值(W) | 仪器示值(W) | 示值误差(W) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1.0 | 0.16636 | 0.16623 | -0.00013 | 0.00023 |
| 50 | 1.5 | 0.37226 | 0.37216 | -0.00010 | 0.00024 |
| 50 | 1.7 | 0.52095 | 0.52085 | -0.00010 | 0.00035 |

5.3 参数设定值

5.3.1  频率

| 设38值(Hz) | 标准值(Hz) | 示值误差(Hz) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 50.000 | 0 | 0.007 |
| 60 | 60.001 | -0.001 | 0.006 |
| 400 | 400.00 | 0 | 0.06 |
| 1000 | 999.96 | 0.04 | 0.15 |
| 10000 | 9999.6 | 0.4 | 1.5 |

5.3.2  磁极化强度峰值设定值

| 频率(Hz) | 设定值(T) | 仪器示值(T) | 标准值(T) | 示值误差(T) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1.0 | 1.0000 | 0.9985 | 0.0015 | 0.0005 |
| 50 | 1.5 | 1.5000 | 1.4977 | 0.0023 | 0.0007 |
| 50 | 1.7 | 1.7000 | 1.6975 | 0.0025 | 0.0008 |
| 400 | 1.0 | 1.0000 | 0.9988 | 0.0012 | 0.0008 |
| 1000 | 1.0 | 1.0000 | 0.9987 | 0.0013 | 0.0010 |
| 10000 | 0.1 | 0.10000 | 0.10003 | -0.00003 | 0.00008 |

5.3.3  磁场强度设定峰值设定值

| 频率(Hz) | 设定值(A/m) | 仪器示值(A/m) | 标准值(A/m) | 示值误差(A/m) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 800 | 800.0 | 804.4 | -4.4 | 2.2 |
| 50 | 1000 | 1000.0 | 999.6 | 0.4 | 5.5 |
| 50 | 2500 | 2500.0 | 2512.6 | -12.6 | 5.9 |
| 50 | 5000 | 5000.0 | 5040.9 | -40.9 | 28.1 |
| 50 | 10000 | 10000.0 | 10069.7 | -69.7 | 94.8 |

5.3.4波形因素

| 频率(Hz) | 磁极化强度峰值(T) | 仪器示值 | 标准值 | 示值误差 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1.0 | 1.1108 | 1.1108 | 0 | 0.0006 |
| 50 | 1.5 | 1.1111 | 1.1111 | 0 | 0.0006 |
| 50 | 1.7 | 1.1120 | 1.1119 | 0.0001 | 0.0006 |
| 400 | 1.0 | 1.1124 | 1.1126 | 0.0002 | 0.0006 |
| 1000 | 1.0 | 1.1132 | 1.1132 | 0 | 0.0006 |
| 10000 | 0.1 | 1.1143 | 1.1146 | 0.0003 | 0.0008 |

5.4 磁性能参数

5.4.1  比总损耗（单片标样BQ1710，方圈标样取向Q20208，方圈无取向W20272）

| 标样 规格 | 频率(Hz) | 磁极化强度峰值(T) | 标准值(W/kg) | 仪器示值(W/kg) | 示值误差 (W/kg) | 不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单片 取向 | 50 | 1.5 | 0.750 | 0.754 | 0.004 | 0.009 |
|  | 50 | 1.7 | 1.046 | 1.051 | 0.005 | 0.010 |
| 方圈 取向 | 50 | 1.5 | 0.631 | 0.638 | 0.007 | 0.006 |
|  | 50 | 1.7 | 0.900 | 0.899 | -0.001 | 0.009 |
| 方圈 无取向 | 50 | 1.5 | 2.844 | 2.854 | 0.010 | 0.021 |
|  | 400 | 1.0 | 27.90 | 28.12 | 0.22 | 0.28 |

5.4.2  磁极化强度峰值（单片标样BQ1710，方圈标样Q20208）

| 标样 规格 | 频率(Hz) | 磁场强度峰值(A/m) | 标准值(T) | 仪器示值(T) | 示值误差 (T) | 不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单片取向 | 50 | 800 | 1.866 | 1.868 | 0.002 | 0.009 |
|  | 50 | 2500 | 1.938 | 1.941 | 0.003 | 0.010 |
|  | 50 | 10000 | 1.939 | 1.943 | 0.004 | 0.009 |
| 方圈取向 | 50 | 800 | 1.874 | 1.877 | 0.001 | 0.009 |
|  | 50 | 2500 | 1.915 | 1.919 | 0.004 | 0.010 |
|  | 50 | 10000 | 1.928 | 1.933 | 0.005 | 0.010 |

- 试验结果（被校设备二）

被校设备：交流磁性测量仪（进口设备）

型号：SK200

制造厂家：日本美多隆技研（Metron）

6.1. 外观及通电检查：正常

6.2. 电参量         标准功率源法

6.2.1  电压有效值

| 频率(Hz) | 标准值(V) | 仪器示值(V) | 示值误差(V) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 5.0000 | 5.000 | 0.000 | 0.0019 |
| 50 | 10.000 | 9.999 | 0.001 | 0.003 |
| 50 | 20.000 | 19.997 | 0.003 | 0.006 |
| 50 | 50.000 | 49.993 | 0.007 | 0.015 |

6.2.2 电流有效值

| 频率(Hz) | 标准值(mA) | 仪器示值(mA) | 示值误差(mA) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 10.000 | 10.001 | 0.0000 | 0.0003 |
| 50 | 100.00 | 100.01 | -0.001 | 0.003 |
| 50 | 1000.0 | 999.9 | -0.01 | 0.08 |
| 50 | 10000 | 10000 | 0.1 |  |

6.2.3功率

| 频率(Hz) | 设定值 | 标准值(W) | 仪器示值(W) | 示值误差(W) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 20V/0.5A/PF=1 | 10.000 | 9.998 | -0.002 | 0.004 |
| 50 | 20V/0.5A/PF=0.866 | 8.6603 | 8.658 | -0.0020 | 0.0029 |
| 50 | 20V/0.5A/PF=0.5 | 5.0000 | 4.998 | -0.0017 | 0.0019 |
| 50 | 20V/0.5A/PF=0.00105 | 0.0105 | 0.01 | -0.0005 | 0.0000 |

6.3 参数设定值

6.3.1  频率

| 设置值(Hz) | 标准值(Hz) | 示值误差(Hz) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 50.000 | -0.000 | 0.007 |
| 60 | 60.001 | -0.001 | 0.006 |
| 400 | 400.01 | -0.01 | 0.04 |

6.3.2  磁极化强度峰值设定值

| 频率(Hz) | 设定值(T) | 标准值(T) | 示值误差(T) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1.0 | 0.9991 | 0.0009 | 0.0004 |
| 50 | 1.5 | 1.4979 | 0.0021 | 0.0004 |
| 50 | 1.7 | 1.6969 | 0.0031 | 0.0005 |

6.3.3  磁场强度设定峰值设定值

| 频率(Hz) | 设定值(A/m) | 标准值(A/m) | 示值误差(A/m) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 800 | 800.7 | -0.7 | 2.1 |
| 50 | 2500 | 2500.6 | -0.6 | 5.4 |
| 50 | 10000 | 10037 | -37 | 21 |

6.3.4  波形因数

| 频率(Hz) | 磁极化强度峰值(T) | 电压有效值(V) | 电压平均值(V) | 波形因数 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1.0 | 8.4276 | 7.5876 | 1.1107 | 0.0004 |
| 50 | 1.5 | 12.6407 | 11.3761 | 1.1112 | 0.0004 |
| 50 | 1.7 | 14.3310 | 12.8876 | 1.1120 | 0.0004 |

6.4  磁性能参数

6.4.1  比总损耗（标样Q20208）

| 标样 规格 | 频率(Hz) | 磁极化强度峰值(T) | 标准值(W/kg) | 仪器示值(W/kg) | 示值误差 (W/kg) | 不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方圈取向 | 50 | 1.0 | 0.284 | 0.282 | -0.002 | 0.002 |
|  | 50 | 1.5 | 0.633 | 0.636 | 0.004 | 0.004 |
|  | 50 | 1.7 | 0.900 | 0.898 | -0.002 | 0.008 |

6.4.2  磁极化强度峰值（标样Q20208）

| 标样 规格 | 频率(Hz) | 磁场强度峰值(A/m) | 标准值(T) | 仪器示值(T) | 示值误差 (T) | 不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方圈取向 | 50 | 800 | 1.874 | 1.872 | -0.002 | 0.006 |
|  | 50 | 2500 | 1.915 | 1.915 | 0.000 | 0.006 |
|  | 50 | 10000 | 1.929 | 1.930 | 0.001 | 0.006 |

- 试验结果（被校设备三）

被校设备： 电工钢交流磁性测量仪（国产设备）

型号：SST-500E

制造厂家：中国计量技术开发总公司

7.1. 外观及通电检查：正常

7.2. 电参量

7.2.1  电压平均值

| 频率(Hz) | 磁场强度峰值(A/m) | 标准值(V) | 仪器示值(V) | 示值误差(V) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 800 | 21.903 | 21.897 | -0.006 | 0.013 |
| 50 | 2500 | 22.810 | 22.812 | 0.002 | 0.014 |
| 50 | 10000 | 23.170 | 23.172 | 0.002 | 0.014 |

7.2.1  电压有效值

| 频率(Hz) | 磁场强度峰值(A/m) | 标准值(V) | 仪器示值(V) | 示值误差(V) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 800 | 24.328 | 24.321 | -0.007 | 0.014 |
| 50 | 2500 | 25.337 | 25.340 | 0.002 | 0.016 |
| 50 | 10000 | 25.742 | 25.744 | 0.002 | 0.016 |

7.2.2功率

| 频率(Hz) | 磁极化强度峰值(T) | 标准值(W) | 仪器示值(W) | 示值误差(W) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1.0 | 0.2156 | 0.2156 | 0.0000 | 0.0003 |
| 50 | 1.5 | 0.4893 | 0.4890 | -0.0003 | 0.0006 |
| 50 | 1.7 | 0.6853 | 0.6852 | -0.0001 | 0.0009 |

7.2.3  视在功率

| 频率(Hz) | 磁极化强度峰值(T) | 标准值(W) | 仪器示值(W) | 示值误差(W) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1.0 | 0.2937 | 0.2938 | 0.0001 | 0.0004 |
| 50 | 1.5 | 0.6224 | 0.6223 | -0.0001 | 0.0007 |
| 50 | 1.7 | 1.2070 | 1.2061 | -0.0009 | 0.0015 |

7.2 参数设定值

7.2.1  频率

| 设置值(Hz) | 标准值(Hz) | 示值误差(Hz) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 50.001 | -0.001 | 0.006 |
| 60 | 60.002 | -0.002 | 0.007 |
| 400 | 400.00 | -0.00 | 0.05 |

7.2.2  磁极化强度峰值设定值

| 频率(Hz) | 设定值(T) | 标准值(T) | 示值误差(T) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1.0 | 0.9999 | 0.0001 | 0.0004 |
| 50 | 1.5 | 1.4998 | 0.0002 | 0.0006 |
| 50 | 1.7 | 1.6998 | 0.0002 | 0.0007 |

7.2.3  磁场强度设定峰值设定值

| 频率(Hz) | 设定值(A/m) | 标准值(A/m) | 示值误差(A/m) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 800 | 800.12 | -0.12 | 1.8 |
| 50 | 2500 | 2506.8 | -6.8 | 5.6 |
| 50 | 10000 | 10025 | -25 | 23 |

7.2.4波形因素

| 频率(Hz) | 磁极化强度峰值(T) | 电压有效值(V) | 电压平均值(V) | 波形因数 | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1.0 | 13.0563 | 11.7571 | 1.1105 | 0.0009 |
| 50 | 1.5 | 19.5865 | 17.6354 | 1.1106 | 0.0009 |
| 50 | 1.7 | 22.2009 | 19.9866 | 1.1108 | 0.0009 |

7.3磁化装置参数

7.3.1空气磁通补偿

| 频率(Hz) | 空气磁通补偿系数 | 不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0.8% | 0.5% |

7.3.2 几何尺寸

方圈内边缘长度

|  | 边长1(mm) | 边长2(mm) | 边长3(mm) | 边长4(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 220.25 | 220.35 | 220.42 | 220.38 |
| 不确定度(k=2) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

7.4 磁性能参数

7.4.1  比总损耗（标样Q20165）

| 标样 规格 | 频率(Hz) | 磁极化强度峰值(T) | 标准值(W/kg) | 仪器示值(W/kg) | 示值误差 (W/kg) | 不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方圈取向 | 50 | 1.0 | 0.352 | 0.353 | 0.001 | 0.002 |
|  | 50 | 1.5 | 0.803 | 0.805 | 0.002 | 0.004 |
|  | 50 | 1.7 | 1.126 | 1.129 | 0.003 | 0.006 |

7.4.2  磁极化强度峰值（标样Q20165）

| 标样 规格 | 频率(Hz) | 磁场强度峰值(A/m) | 标准值(T) | 仪器示值(T) | 示值误差 (T) | 不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方圈取向 | 50 | 800 | 1.861 | 1.861 | 0.000 | 0.010 |
|  | 50 | 2500 | 1.939 | 1.940 | 0.001 | 0.010 |
|  | 50 | 10000 | 1.969 | 1.970 | 0.001 | 0.010 |

7.4.3  比视在功率（标样Q20165）

| 标样 规格 | 频率(Hz) | 磁极化强度峰值(T) | 标准值(W/kg) | 仪器示值(W/kg) | 示值误差 (W/kg) | 不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方圈取向 | 50 | 1.0 | 0.484 | 0.486 | 0.002 | 0.005 |
|  | 50 | 1.5 | 1.027 | 1.030 | 0.003 | 0.011 |
|  | 50 | 1.7 | 1.991 | 1.997 | 0.006 | 0.022 |

- 试验结果（被校设备四）

被校设备：交流磁性测量仪（国产设备）

型号：TD8545

制造厂家：长沙天恒测控技术有限公司

8.1. 外观及通电检查：正常

8.2. 电参量          标准表比较法

8.2.1  电压有效值

| 频率(Hz) | 磁极化强度峰值 (T) | 标准值(V) | 仪器示值(V) | 示值误差(V) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1.0 | 9.3174 | 9.317 | -0.0004 | 0.0047 |
| 50 | 1.3 | 12.134 | 12.132 | -0.002 | 0.006 |
| 50 | 1.5 | 14.109 | 14.107 | -0.001 | 0.007 |

8.2.2  电流有效值

| 频率(Hz) | 磁场强度设定峰值(A/m) | 标准值(A) | 仪器示值(A) | 示值误差(A) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 800 | 0.4574 | 0.4570 | -0.0004 | 0.0003 |
| 50 | 1000 | 0.5579 | 0.5580 | 0.0001 | 0.0003 |
| 50 | 2500 | 1.4069 | 1.4070 | 0.0001 | 0.0009 |
| 50 | 5000 | 3.0464 | 3.0460 | -0.0004 | 0.0021 |
| 50 | 10000 | 6.7086 | 6.7060 | -0.0025 | 0.0041 |

8.2.3功率

| 频率(Hz) | 磁极化强度峰值(T) | 标准值(W) | 仪器示值(W) | 示值误差(W) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1.0 | 0.9379 | 0.9379 | 0.0000 | 0.0006 |
| 50 | 1.5 | 1.5534 | 1.5533 | -0.0001 | 0.0010 |
| 50 | 1.7 | 2.1368 | 2.1368 | 0.0000 | 0.0013 |

8.2 参数设定值

8.2.1  频率

| 设置值(Hz) | 标准值(Hz) | 示值误差(Hz) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 49.999 | 0.001 | 0.006 |
| 60 | 60.000 | 0 | 0.007 |
| 400 | 400.00 | 0 | 0.040 |

8.2.2  磁极化强度峰值设定值

| 频率(Hz) | 设定值(T) | 仪器示值(T) | 标准值(T) | 示值误差(T) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1.0 | 0.9998 | 0.9999 | -0.0001 | 0.0005 |
| 50 | 1.3 | 1.2992 | 1.2992 | 0 | 0.0006 |
| 50 | 1.5 | 1.4987 | 1.4986 | 0.0001 | 0.0007 |

8.2.3  磁场强度设定峰值设定值

| 频率(Hz) | 设定值(A/m) | 仪器示值(A/m) | 标准值(A/m) | 示值误差(A/m) | 不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 800 | 800.2 | 801.4 | -1.2 | 2.4 |
| 50 | 1000 | 1000.0 | 1001.2 | -1.2 | 3.0 |
| 50 | 2500 | 2496.2 | 2504.4 | -8.2 | 7.5 |
| 50 | 5000 | 5001.6 | 5009.9 | -8.3 | 15.0 |
| 50 | 10000 | 9999.1 | 10037.3 | -38.2 | 30.1 |

8.3 磁性能参数

8.3.1  比总损耗（方圈标样W20269）

| 标样 规格 | 频率(Hz) | 磁极化强度峰值(T) | 标准值(W/kg) | 仪器示值(W/kg) | 示值误差 (W/kg) | 不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方圈无取向 | 50 | 1.0 | 2.143 | 2.134 | -0.009 | 0.021 |
|  | 50 | 1.3 | 3.549 | 3.533 | -0.016 | 0.035 |
|  | 50 | 1.5 | 4.860 | 4.861 | 0.001 | 0.049 |

8.3.2  磁极化强度峰值（方圈标样W20269）

| 标样 规格 | 频率(Hz) | 磁场强度峰值(A/m) | 标准值(T) | 仪器示值(T) | 示值误差 (T) | 不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方圈无取向 | 50 | 800 | 1.486 | 1.484 | -0.002 | 0.007 |
|  | 50 | 1000 | 1.512 | 1.511 | -0.001 | 0.008 |
|  | 50 | 2500 | 1.612 | 1.611 | -0.001 | 0.008 |
|  | 50 | 5000 | 1.699 | 1.699 | 0 | 0.008 |
|  | 50 | 10000 | 1.816 | 1.817 | 0.001 | 0.009 |

- 试验结果（被校设备五）

被校设备：电工钢直流磁性测量系统（国产设备）

型号：TD8540

制造厂家：长沙天恒测控技术有限公司

9.1. 外观及通电检查：正常

9.2直流电流

| 量程(A) | 标准值(A) | 仪器示值(A) | 示值误差(A) | 测量不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.099878 | 0.099935 | 0.00006 | 0.00004 |
| 0.5 | 0.49953 | 0.49981 | 0.00028 | 0.00020 |
| 10 | 1.00711 | 1.00620 | -0.00091 | 0.00042 |
| 10 | 10.0634 | 10.0557 | -0.0077 | 0.0040 |

9.2磁通

| 量程(Wb) | 标准值(Wb) | 仪器示值(Wb) | 示值误差(Wb) | 测量不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.05000 | 0.05008 | 0.00008 | 0.00012 |
| 0.1 | 0.10000 | 0.10018 | 0.00018 | 0.00007 |
| 0.35 | 0.10000 | 0.10018 | 0.00018 | 0.00007 |
| 0.35 | 0.30000 | 0.30047 | 0.00034 | 0.00013 |

9.3直流磁极化强度

| 磁场强度(A/m) | 标准值(T) | 仪器示值(T) | 示值误差(T) | 不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 1.485 | 1.486 | 0.001 | 0.015 |
| 1000 | 1.511 | 1.513 | 0.002 | 0.015 |
| 2500 | 1.609 | 1.611 | 0.002 | 0.016 |

经过判断，被校仪器磁性能参数的示值误差符合仪器说明书标称的不确定度。

10 试验结论

试验验证结果表明电工钢片（带）磁性测量仪校准规范对于电工钢片（带）磁性测量仪校准和技术要求合理、校准方法正确，可操作性较强。

11. 验证时间和人员

进口交流磁测仪验证时间：2021年10月22日，2024年2月28日

验证人员：龚文杰、张志高

国产交流磁测仪验证时间：2018年10月18日，2023年8月2日

验证人员：张志高、龚文杰

国产直流磁测仪验证时间：2022年10月13日

验证人员：龚文杰、侯瑞芬