国家计量技术规范实验报告

规范名称: 太阳模拟器校准规范

归口单位: 全国光伏专用计量器具计量技术委员会

主要起草单位：中国计量科学研究院、

广东省计量科学研究院

参加起草单位：福建省计量科学研究院、

中国测试技术研究院

规范制定或修订:  修订

组织审定单位: 全国光伏专用计量器具计量技术委员会

- 实验目的

太阳模拟器校准

- 实验地点及时间

实验地点：****；时间：****年**月**日

- 环境条件

温度：（24.8±0.2）℃；湿度：（51±3）%RH。

- 检定/校准设备

| 检定/校准使用的计量标准装置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 测量范围 | 不确定度 | 计量标准证书编号 | 有效期至 |
| 光谱仪 | (300-1700)nm | Urel=6%(k=2) | **** | **** |
| 硅太阳电池(带IV 转换器)&数据 采集器 | 辐照不均匀度 (0-100)% 辐照不稳定度 (0-100)% | 不稳定度： 0.14% | **** | **** |
| 组件测试仪IV 校准装置 | (0.1-20)A | Urel=0.02%(k=2) | **** | **** |
| 数据采集器 | (0-80)V | U=0.1mV-0.01V(k=2) | **** | **** |

- 校准人：***

- 被校样品信息：

器具名称：太阳模拟器

型号/规格：******

出厂编号：******

生产厂商：******

- 校准方法及结果：

1 光谱匹配度校准

图1光谱辐照度测量位置示意图

1.1 1#位置光谱匹配度

图2 1#位置光谱分布图

|  | 波长范围（nm） | AM1.5G条件有效波段内积分辐照度的百分比 | 太阳模拟器有效波段内积分辐照度的百分比 | 光谱匹配度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300-470 | 16.61 | 16.59 | 0.999 |
| 2 | 470-561 | 16.74 | 16.80 | 1.004 |
| 3 | 561-657 | 16.67 | 16.35 | 0.981 |
| 4 | 657-772 | 16.63 | 16.84 | 1.013 |
| 5 | 772-919 | 16.66 | 16.10 | 0.967 |
| 6 | 919-1200 | 16.69 | 17.31 | 1.037 |

1.2 2#位置光谱匹配度

图3 2#位置光谱分布图

|  | 波长范围（nm） | AM1.5G条件有效波段内积分辐照度的百分比 | 太阳模拟器有效波段内积分辐照度的百分比 | 光谱匹配度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300-470 | 16.61 | 16.47 | 0.992 |
| 2 | 470-561 | 16.74 | 16.84 | 1.006 |
| 3 | 561-657 | 16.67 | 16.29 | 0.977 |
| 4 | 657-772 | 16.63 | 16.91 | 1.017 |
| 5 | 772-919 | 16.66 | 17.25 | 1.035 |
| 6 | 919-1200 | 16.69 | 16.25 | 0.974 |

1.3 3#位置光谱匹配度

图4 3#位置光谱分布图

|  | 波长范围（nm） | AM1.5G条件有效波段内积分辐照度的百分比 | 太阳模拟器有效波段内积分辐照度的百分比 | 光谱匹配度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300-470 | 16.61 | 16.59 | 0.999 |
| 2 | 470-561 | 16.74 | 16.81 | 1.004 |
| 3 | 561-657 | 16.67 | 16.30 | 0.978 |
| 4 | 657-772 | 16.63 | 16.83 | 1.012 |
| 5 | 772-919 | 16.66 | 16.10 | 0.967 |
| 6 | 919-1200 | 16.69 | 17.37 | 1.041 |

1.4  4#位置光谱匹配度

图5  4#位置光谱分布图

|  | 波长范围（nm） | AM1.5G条件有效波段内积分辐照度的百分比 | 太阳模拟器有效波段内积分辐照度的百分比 | 光谱匹配度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300-470 | 16.61 | 16.56 | 0.997 |
| 2 | 470-561 | 16.74 | 16.80 | 1.004 |
| 3 | 561-657 | 16.67 | 16.34 | 0.980 |
| 4 | 657-772 | 16.63 | 16.91 | 1.017 |
| 5 | 772-919 | 16.66 | 16.91 | 1.015 |
| 6 | 919-1200 | 16.69 | 16.48 | 0.987 |

通过比较各位置处光谱匹配度数据，选取最差光谱匹配度数据所在位置点3#对应光谱匹配度为太阳模拟器光谱匹配度。

2 光谱覆盖率校准

将所测试的图2-图5太阳模拟器光谱辐照度曲线数据及AM1.5G标准太阳光谱分别进行归一化，使得（300nm~1200nm）总积分辐照度为1。计算所有满足条件的光谱辐照度数据点的AM1.5光谱积分辐照度。

根据如下公式计算各采样点光谱覆盖率：

各采样点位置处的光谱覆盖率计算结果如下表所示：

| 位置 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光谱覆盖率/% | 100% | 100% | 100% | 100% |

取各采样点光谱覆盖率的最小值作为太阳模拟器光谱覆盖率的最终结果，太阳模拟器光谱覆盖率为：

。

3 光谱偏离度校准

将B.2.1所测试的图2-图5太阳模拟器光谱辐照度曲线数据及AM1.5G标准太阳光谱分别进行归一化，使得（300nm~1200nm）总积分辐照度为1。计算每个波长下的。

根据如下公式计算各采样点的光谱偏离度：

各采样点位置处的光谱偏离度计算结果如下表所示：

| 位置 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光谱偏离度/% | 27.9% | 28.5% | 28.0% | 28.3% |

取各采样点光谱偏离度的最大值作为太阳模拟器光谱偏离度的最终结果，太阳模拟器光谱偏离度为：

。

4 辐照度不均匀度校准

将太阳模拟器的有效辐照面(2.6m×1.4m)均等划分为91个区域，横向为1~13，纵向为A~G。将硅太阳电池分别放置在这91个区域内，用快速采集卡采集太阳模拟器每个位置处硅太阳电池的短路电流（测试时经I-V转换器转化为电压信号），从而得出太阳模拟器的辐照度变化。

图6 不均匀度校准区域划分示意图

辐照不均匀度测量数据如下(单位：mV)：

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 163.0 | 162.9 | 162.4 | 162.9 | 162.5 | 162.3 |
| B | 162.9 | 162.9 | 164.1 | 163.0 | 162.4 | 162.9 |
| C | 164.3 | 163.8 | 163.6 | 163.9 | 163.9 | 163.7 |
| D | 164.7 | 164.6 | 164.3 | 164.4 | 164.1 | 164.1 |
| E | 162.4 | 165.4 | 165.2 | 165.2 | 164.6 | 164.6 |
| F | 162.8 | 164.1 | 165.1 | 165.2 | 164.9 | 165.0 |
| G | 165.5 | 165.4 | 165.4 | 165.1 | 165.1 | 164.8 |

|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 163.2 | 163.1 | 162.8 | 162.5 | 162.4 | 162.3 | 162.4 |
| B | 163.1 | 163.0 | 163.4 | 163.0 | 163.4 | 163.1 | 162.4 |
| C | 164.0 | 164.0 | 163.7 | 163.8 | 163.5 | 163.4 | 162.8 |
| D | 164.5 | 164.9 | 164.4 | 164.2 | 164.2 | 164.7 | 163.3 |
| E | 165.2 | 165.0 | 165.2 | 165.3 | 164.7 | 165.1 | 163.5 |
| F | 164.6 | 165.4 | 165.3 | 165.0 | 163.9 | 163.6 | 163.9 |
| G | 165.0 | 165.3 | 165.0 | 165.4 | 165.4 | 165.0 | 165.3 |

不均匀度（%）=。

其中， = 165.5 mV；= 162.3 mV。

5 辐照度不稳定度校准

由于太阳模拟器可同时采集辐照度、电压和电流信号，短期不稳定度判定为A+级。用快速采集卡采集在太阳模拟器IV曲线测量时间范围内硅太阳电池的短路电流变化(测试时经I-V转换器转化为电压信号)，从而得出太阳模拟器辐照度的长期不稳定度，采样时间为：9 ms。

辐照长期不稳定度(%)：×100% =0.2%，

其中输出信号最大值：=165.6 mV，最小值：=164.9 mV。

6 伏安特性曲线校准

利用电流传感器标准器、电压采集器标准器和被校准电子负载同时测量光伏电池组件的I-V曲线关键参数，测试结果如下：

|  | 标准器示值 |  |  | 被校准设备示值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 短路电流Isc /A | 开路电压Voc /V | 最大功率Pm /W | 短路电流 Isc /A | 开路电压 Voc /V | 最大功率 Pm /W |
| 1 | 8.036 | 40.98 | 242.7 | 8.057 | 40.96 | 242.8 |
| 2 | 8.033 | 40.98 | 242.7 | 8.049 | 40.95 | 242.9 |
| 3 | 8.031 | 40.98 | 242.6 | 8.039 | 40.97 | 242.8 |
| 平均值 | 8.033 | 40.98 | 242.7 | 8.048 | 40.96 | 242.8 |

被校准电子负载各关键参数修正系数如下：

|  | 短路电流Isc | 开路电压Voc | 最大功率Pm |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 0.998 | 1.000 | 0.999 |

太阳模拟器等级为：

| 光谱匹配度 | 辐照度不均匀度 | 辐照度不稳定度 |
| --- | --- | --- |
| 在300-470nm范围内0.999（A+） 在470-561nm范围内1.004（A+） 在561-657nm范围内0.978（A+） 在657-772nm范围内1.012（A+） 在772-919nm范围内0.967（A+） 在919-1200nm范围内1.041（A+） | 在2.6m×1.4m的测试面内辐照度不均匀度为1.0%。 | 短期不稳定度 （ A+ ） |
|  |  | 长期不稳定度 0.2%（A+ ） |
| 等级（A+） | 等级（A+） | 等级 （A+） |

校准不确定度：

- 光谱匹配度：Urel=6.1%(k=2)；

- 光谱覆盖率：Urel=6.0%(k=2)；

- 光谱偏离度：Urel=6.1%(k=2)；

- 辐照不均匀度：U=0.5%(k=2)；

- 辐照不稳定度：U=0.5%(k=2)；

- 伏安特性曲线：

短路电流:Urel(Isc)=0.2%(k=2)；

开路电压 Urel(Voc)=0.2%(k=2)；

最大功率 Urel(Pm)=0.3%(k=2)。

- 检定/校准结果的不确定度评定

1  太阳模拟器光谱匹配度校准不确定度的评定

测量不确定度的A类评定

1.1 测量重复性引起的不确定度

同等条件下重复测量同一太阳模拟器的光谱，其光谱匹配度数据如下表所示，

| 测量次数 | 300nm-470nm | 470nm-561nm | 561nm-657nm | 657nm-772nm | 772nm-919nm | 919nm-1200nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.9235 | 0.9857 | 1.1309 | 1.0872 | 0.9367 | 0.9360 |
| 2 | 0.9240 | 0.9859 | 1.1310 | 1.0870 | 0.9363 | 0.9359 |
| 3 | 0.9238 | 0.9858 | 1.1309 | 1.0870 | 0.9365 | 0.9362 |
| 4 | 0.9234 | 0.9853 | 1.1303 | 1.0871 | 0.9371 | 0.9369 |
| 5 | 0.9231 | 0.9850 | 1.1301 | 1.0870 | 0.9375 | 0.9373 |
| 6 | 0.9235 | 0.9857 | 1.1309 | 1.0872 | 0.9367 | 0.9360 |
| 相对标准差S | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.01% | 0.05% | 0.07% |

通常以单次测量作为最终校准结果，n=1。

取重复性偏差最大波段对应重复性数据作为太阳模拟器光谱匹配度重复性测量数据。

重复性引入的不确定度。

测量不确定度的B类评定

1.2  由光谱辐照度计校准引入的不确定度

经NIM标准灯标定后的光纤光谱仪，用于测量光源的光谱分布时，所测量光谱范围（300-1200）nm内，最大校准不确定度为:Urel= 6.0% (k = 2)。

光谱辐照度计校准引入不确定度：。

1.3  入射角度引入的不确定度

校准用光谱辐照度计采用积分球作为入射光接收器，由于光谱辐照度计安装角度引入的不确定度u1.3 可以忽略。

1.4  温度偏差引起的不确定度

光谱匹配度测试过程中，光谱辐照度计使用温度范围为（25±15）℃，在10℃、25℃和40℃条件下分别测量同一太阳模拟器的光谱辐照度分布，测量光谱匹配度数据如下：

| 温度/℃ | 300nm-470nm | 470nm-561nm | 561nm-657nm | 657nm-772nm | 772nm-919nm | 919nm-1200nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.880 | 1.038 | 1.009 | 1.024 | 0.982 | 1.066 |
| 25 | 0.879 | 1.038 | 1.008 | 1.022 | 0.980 | 1.073 |
| 40 | 0.873 | 1.032 | 1.003 | 1.020 | 0.985 | 1.087 |

光谱辐照度计使用环境偏离其校准温度25℃±15℃条件下，测量太阳模拟器光谱匹配度相对偏差如下：

| 温度偏离/℃ | 300nm-470nm | 470nm-561nm | 561nm-657nm | 657nm-772nm | 772nm-919nm | 919nm-1200nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -15 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | -0.7% |
| 15 | -0.7% | -0.5% | -0.5% | -0.2% | 0.5% | 1.3% |

采用最大偏差波段范围对应数据作为太阳模拟器光谱匹配度影响分析数据，判定为高斯分布，由此引入的不确定度u1.4 =0.65%。

太阳模拟器光谱匹配度校准的相对合成标准不确定度：

。

相对扩展不确定度为：

Urel（SM）=2urel（SM）=6.1% （k = 2）。

2  太阳模拟器光谱覆盖率校准不确定度的评定

测量不确定度的A类评定

2.1 测量重复性引起的不确定度

同等条件下重复测量同一太阳模拟器的光谱，其光谱覆盖率数据如下表所示，

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光谱 覆盖率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

测量重复性相对标准差S=0.0%。通常以单次测量作为最终校准结果，n=1。

由测量重复性引入的不确定度。

测量不确定度的B类评定

2.2  由光谱辐照度计校准引入的不确定度

经NIM标准灯标定后的光纤光谱仪，用于测量光源的光谱分布时，所测量光谱范围（300-1200）nm内，最大校准不确定度为:Urel= 6% (k = 2)。

光谱辐照度计校准引入不确定度：。

2.3  入射角度引入的不确定度

校准用光谱辐照度计采用积分球作为入射光接收器，由于光谱辐照度计安装角度引入的不确定度u2.3 可以忽略。

2.4  温度偏差引起的不确定度

光谱匹配度测试过程中，光谱辐照度计使用温度范围为（25±15）℃，在10℃、25℃和40℃条件下分别测量同一太阳模拟器的光谱辐照度分布，测量光谱覆盖率数据如下：

| 温度/℃ | 10 | 25 | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光谱覆盖率 | 99.9% | 99.9% | 100.0% |

光谱辐照度计使用环境偏离其校准温度25℃±15℃条件下，测量太阳模拟器光谱覆盖率相对偏差如下：

| 温度偏离/℃ | -15 | +15 |
| --- | --- | --- |
| 相对偏差 | 0.0% | 0.1% |

判定为高斯分布，由此引入的不确定度u2.4 =0.1%。

太阳模拟器光谱覆盖率校准的相对合成标准不确定度：

。

相对扩展不确定度为：

Urel（SPC）=2urel（SPC）=6.0% （k = 2）。

3 太阳模拟器光谱偏离度校准不确定度的评定

测量不确定度的A类评定

3.1 测量重复性引起的不确定度

同等条件下重复测量同一太阳模拟器的光谱，其光谱偏离度数据如下表所示，

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光谱 偏离度 | 12.05% | 12.05% | 12.04% | 12.02% | 12.01% | 12.02% |

测量重复性相对标准差S=0.14%，通常以单次测量作为最终校准结果，n=1。

由测量重复性引入的不确定度。

测量不确定度的B类评定

3.2  由光谱辐照度计校准引入的不确定度

经NIM标准灯标定后的光纤光谱仪，用于测量光源的光谱分布时，所测量光谱范围（300-1200）nm内，最大校准不确定度为:Urel= 6% (k = 2)。

光谱辐照度计校准引入不确定度：。

3.3  入射角度引入的不确定度

校准用光谱辐照度计采用积分球作为入射光接收器，由于光谱辐照度计安装角度引入的不确定度u2.3 可以忽略。

3.4  温度偏差引起的不确定度

光谱匹配度测试过程中，光谱辐照度计使用温度范围为（25±15）℃，在10℃、25℃和40℃条件下分别测量同一太阳模拟器的光谱辐照度分布，测量光谱偏离度数据如下：

| 温度/℃ | 10 | 25 | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光谱偏离度 | 17.8% | 17.8% | 17.7% |

光谱辐照度计使用环境偏离其校准温度25℃±15℃条件下，测量太阳模拟器光谱覆盖率偏差如下：

| 温度偏离/℃ | -15 | +15 |
| --- | --- | --- |
| 相对偏差 | 0.0% | 0.1% |

判定为高斯分布，由此引入的相对不确定度u2.4 =0.56%。

太阳模拟器光偏离度覆盖率校准的相对合成标准不确定度：

。

相对扩展不确定度为：

Urel（SPD）=2urel（SPD）=6.1% （k = 2）。

4  太阳模拟器辐照度不均匀度校准不确定度评定

测量不确定度的A类评定

4.1 测量重复性引入不确定度

对某一太阳模拟器某部分测试区域均匀性进行6次重复测试，不均匀度分别为：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不均匀度 | 0.96% | 0.97% | 1.05% | 1.05% | 1.02% | 1.03% |

由贝塞尔公式计算重复测量引入不确定度：u4.1 =0.02%。

测量不确定度的B类评定

4.2 硅太阳电池（带IV转换器）&数据采集器不稳定度引入不确定度

采用高稳定度光源对硅太阳电池（带IV转换器）标准器进行持续辐照，待硅电池温度稳定后，利用数据采集器对其输出的光电流进行IV转换后的信号进行连续采集，采样时间为20min，输出信号随时间的变化如下图所示。

图1 输出信号随时间的变化曲线

由不稳定度公式(%)=×100%，计算得到硅太阳电池（带IV转换器）&数据采集器的不稳定度为0.11%。

考虑选用作为检测器的太阳电池不稳定度最高为0.2%。由此引入不确定度取为：u4.2=0.2%。

4.3仪器读数有效位数引入不确定度

使用快速采集卡系统采集电压信号，最低档位为200mV，分辨率为 16bit，1/216 =1.5*10-5。由此引起的不确定度u4.3可忽略不计。

4.4硅参考太阳电池（带I-V转换器）温度变化引入不确定度

所用硅参考太阳电池（带I-V转换器）的温度系数为0.15mV/℃。对瞬态模拟器，由于测试条件均有环境控温装置，测试过程温度最大变化为3℃。对于稳态模拟器，测量前需要将其置于辐照面内20min，待其温度稳定后测试，测试过程温度变化也能保证在3℃以内。所用标准器在标准辐照度条件（1000W/m2）下输出量值在180mV左右，判定温度分布满足高斯分布，温度变化引入不确定度： 。

4.5位置偏差引入不确定度

将测试面进行细分，每个细分区域面积要小于400cm2且探测器面积测试细分区域面积的80%。因此探测器位于细分区域不同位置对测量结果将产生影响。基于直射光模式的模拟器，细分区域内辐照度分布均匀性能较容易保证。基于漫反射模式的模拟器，细分区域内辐照度分布均匀性稍差。

将156mm*156mm检测器分别置于某一太阳模拟器测试平面内400cm2区域内的四个边角及中央5个不同位置，测量数据如下(mV):

| 180.31 |  | 180.89 |
| --- | --- | --- |
|  | 180.71 |  |
| 179.75 |  | 180.76 |

检测器放置位置引入辐照度不均匀度最大偏差为±0.16%，考虑均匀分布，由探测器放置位置重复性引入的不确定度为：u4.5=0.09%。

4.6太阳模拟器辐照不稳定度引入不确定度

不同的太阳模拟器其辐照不稳定度不一样，性能优者重复性好。对于瞬态太阳模拟器，是其每次脉冲闪光的重复性；而对于稳态模拟器指测量周期内的稳定性。将探测器置于某一瞬态模拟器测试面内的固定位置，连续闪光40次，测量太阳模拟器辐照度的变化。数据如下(mV):

| 180.2 | 180.1 | 180.2 | 180.2 | 180.1 | 180.2 | 180.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180.1 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 179.9 | 179.9 | 180.0 |
| 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 179.9 | 180.0 |
| 179.9 | 179.9 | 179.9 | 179.9 | 179.8 | 179.9 | 179.8 |
| 179.9 | 179.9 | 179.8 | 179.9 | 179.8 | 179.8 | 179.9 |
| 179.6 | 179.9 | 179.8 | 179.9 | 179.7 |  |  |

太阳模拟器辐照度不稳定度引入不均匀度测量最大偏差为±0.08%，考虑均匀分布，太阳模拟器辐照不稳定性引入的不确定度为：u4.6=0.05%。

太阳模拟器辐照度不均匀度校准的合成标准不确定度：

扩展不确定度为：

U（NU）=2uc（NU）=0.5% （k = 2）。

5  太阳模拟器辐照度不稳定度校准不确定度评定

测量不确定度的A类评定

5.1 测量重复性引入不确定度

对某一太阳模拟器稳定性进行6次重复测试，不稳定度分别为：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不稳定度 | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.11% | 0.10% |

由贝塞尔公式计算重复测量引入不确定度：u5.1=0.01%。

测量不确定度的B类评定

5.2硅太阳电池（带IV转换器）&数据采集器不稳定度引入不确定度

此处同太阳模拟器辐照不均匀度中硅参考太阳电池稳定性，选用作为检测器的太阳电池不稳定度最高为0.2%。由此引入不确定度取为：u5.2=0.2%。

5.3长期稳定性划分的起止时间偏差引入不确定度

对于稳态太阳模拟器，起止时间引起的偏差可以忽略；对于瞬态太阳模拟器，由于一般太阳模拟器设备IV采样时间可调整，因此采样取值的起始位置和终点位置对结果有一定的影响。对于某一瞬态模拟器，测量40ms内的长期不稳定度，分别由脉冲开始后的4ms，8ms开始采样，测得不稳定度分别为0.3%，0.2%，由此引起的不稳定度测量不确定度为：u5.3=0.1%。

5.4仪器读数有效位数引入不确定度

使用快速采集卡系统采集电压信号，最低档位为200mV，分辨率为 16bit，1/216 =1.5*10-5。由此引起的不确定度u5.4可忽略不计。

5.5硅太阳电池（带I-V转换器）温度变化引入不确定度

所用硅太阳电池（带I-V转换器）的温度系数为0.15mV/℃。对瞬态模拟器，由于测试条件均有环境控温，测试过程温度最大变化为3℃。对于稳态模拟器，测量前需要将其置于辐照面内20min，待其温度稳定后测试，测试过程温度变化也能保证在3℃以内。由温度变化引入的不确定度u5.5=0.13%。

太阳模拟器辐照不稳定度校准的合成不确定度

。

扩展不确定度为：

U（NS）=2uc（NS）=0.5% （k = 2）。

6  伏安特性曲线校准不确定度评定

6.1短路电流校准不确定度的评定

测量不确定度的A类评定

6.1.1测量重复性引入不确定度

对I-V曲线测试仪短路电流修正系数进行重复测量，测试数据如下：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准测量值/A | 9.368 | 9.378 | 9.367 | 9.376 | 9.361 | 9.360 |
| 被测显示值/A | 9.409 | 9.420 | 9.407 | 9.414 | 9.402 | 9.401 |
| 修正系数 | 0.9956 | 0.9955 | 0.9957 | 0.9960 | 0.9956 | 0.9956 |

采用贝塞尔公式计算标准偏差， ，校准取3次测量的平均值作为最终结果，故由重复性引入的不确定度为：。

测量不确定度的B类评定

6.1.2电流传感器校准引入不确定度

电流传感器经过中国计量科学研究院校准，校准不确定度为：0.02%(k=2)，故由此引入的不确定度为：。

6.1.3 电流传感器测量非线性引入不确定度

实际校准过程中电流受所用的光伏组件样品和太阳模拟器辐照度的影响，通过对电流传感器在（8-11）A不同电流量程下灵敏系数的校准，最大值为4.994，最小值为4.988，考虑均匀分布，此项引入的不确定度。

6.1.4 电流传感器测量精度引入不确定度

电流传感器易受环境磁场等因素的影响，经查询校准所用电流传感器说明书，测量精度为0.05%，故由此引入的不确定度为：。

6.1.5 电压采集器校准引入不确定度

电压采集卡经过中国计量科学研究院校准，校准不确定度为：0.04%(k=2)。故由此引入的不确定度为：。

1.6 短路电流取值（电压零点漂移及选取）引入不确定度

为减小单点测量的随机误差，通常选取短路电流处两端较小电压变化范围内的电流平均值为短路电流值，最大值为9.402A，最小值为9.394A，考虑均匀分布，由此引入的不确定度为：。

短路电流校准标准不确定度为：

。

短路电流校准扩展不确定度为：（k=2）。

6.2开路电压校准不确定度的评定

测量不确定度的A类评定

6.2.1测量重复性引入不确定度

对I-V曲线测试仪开路电压修正系数进行重复测量，测试数据如下：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准测量值/V | 39.692 | 39.692 | 39.692 | 39.692 | 39.692 | 39.682 |
| 被测显示值/V | 39.965 | 39.980 | 39.979 | 39.970 | 39.979 | 39.953 |
| 修正系数 | 0.9932 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9931 | 0.9928 | 0.9932 |

采用贝塞尔公式计算标准偏差， 标准偏差为 。

校准取为3次测量的平均值作为最终结果，故由重复性引入的不确定度为：。

测量不确定度的B类评定

6.2.2电压采集器校准引入不确定度

电压采集器经过中国计量科学研究院校准，校准不确定度为：0.04%(k=2)。故由此引入的不确定度为：。

6.2.3 电压采集器测量非线性引入不确定度

电压采集器校准电压量程为40V，实际校准过程中电压受所用的光伏组件样品和光伏电池温度的影响，通过对电压采集器在（30-50）V不同量程下修正系数的校准，最大值为1.0019，最小值为1.0012，考虑均匀分布，故由此引入的不确定度为：。

6.2.4 开路电压取值（电流零点漂移及选取）引入不确定度

为减小单点测量的随机误差，通常选取开路电压处两端较小电流变化范围内的电压平均值为开路电压值，最大值为39.73A，最小值为39.69A，考虑均匀分布，由此引入的不确定度为：。

开路电压校准标准不确定度为：

开路电压校准扩展不确定度为：（k=2）

6.3最大功率校准不确定度的评定

测量不确定度的A类评定

6.3.1测量重复性引入不确定度

对I-V曲线测试仪最大功率修正系数进行重复测量，测试数据如下：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准测量值/V | 243.1 | 243.4 | 242.9 | 243.6 | 243.6 | 243.3 |
| 被测显示值/V | 242.8 | 242.7 | 242.5 | 242.8 | 242.9 | 242.8 |
| 修正系数 | 1.0012 | 1.0029 | 1.0016 | 1.0033 | 1.0029 | 1.0021 |

采用贝塞尔公式计算标准偏差， 标准偏差为 。

校准取为3次测量的平均值作为最终结果，故由重复性引入的不确定度为：。

测量不确定度的B类评定

6.3.2电流传感器校准引入不确定度

电流传感器经过中国计量科学研究院校准，校准不确定度为：0.02%(k=2)，故由此引入的不确定度为：。

6.3.3 电压采集器校准引入不确定度

电压采集卡经过中国计量科学研究院校准，校准不确定度为：0.04%(k=2)。故由此引入的不确定度为：。

6.3.4 电流传感器测量精度引入不确定度

电流传感器易受环境磁场等因素的影响，经查询校准所用电流传感器说明书，测量精度为0.05%，故由此引入的不确定度为：。

6.3.5 电流传感器测量非线性引入不确定度

实际校准过程中电流受所用的光伏组件样品和太阳模拟器辐照度的影响，最佳工作电流分布于（8-11）A范围内，通过对电流传感器在此范围内不同电流量程下灵敏系数的校准，最大值为4.994，最小值为4.988，考虑均匀分布，此项引入的不确定度。

6.3.6 电压采集器测量非线性引入不确定度

电压采集器校准电压量程为40V，实际校准过程中电压受所用的光伏组件和光伏电池温度的影响，最佳工作电压分布于（30-50）V之间，通过对电压采集器在此范围内不同量程下修正系数的校准，最大值为1.0019，最小值为1.0012，考虑均匀分布，故由此引入的不确定度为：。

6.3.7 最大功率点取值引入不确定度

校准过程中采用的电压采集器采样频率为97kHz，电子负载采样频率约为200kHz，由于两设备采样频率差异导致最大功率取值存在差异。查询电子负载输出功率随时间的变化曲线数据，考虑两设备采样频率的差异，在其最大功率点左右各选取两个功率值，分别为：242.51W、242.66W、242.79W、242.67W、242.70W，5个功率值中，最大功率值为：242.79W，最小功率值为：242.51W，考虑均匀分布，由最大功率点取值差异引入不确定度为：

最大功率校准标准不确定度为：

最大功率校准扩展不确定度为：（k=2）