中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××××××

地磁矢量场用磁通门磁力仪校准规范

Calibration Specification of Fluxgate Magnetometer for Geomagnetic Vector Field

（征求意见稿）

××××××××发布                  ××××××××实施

国家市场监督管理总局  发 布

地磁矢量场用磁通门

磁力仪校准规范

Calibration Specification of Fluxgate

Magnetometer for Geomagnetic Vector Field

JJF XXXX-XX

归 口 单 位：全国地震专用计量测试技术委员会

主要起草单位：中国地震局地球物理研究所

中国计量科学研究院

参加起草单位：江苏省地震局高邮地震台

天津市地震局

本规范委托全国地震专用计量测试技术委员会负责解释。

本规范主要起草人：

王晓美（中国地震局地球物理研究所）

张  伟（中国计量科学研究院）

王  晨（中国地震局地球物理研究所）

汤一翔（中国地震局地球物理研究所）

参加起草人：

高熹微（江苏省地震局高邮地震台）

康  健（天津市地震局）

目 录

引言	II

1 范围	3

2 引用文件	3

3 术语和计量单位	3

4 概述	4

5 计量特性	5

5.1  磁场噪声	5

5.2  最大允许误差	5

5.3  测量范围	5

5.4  频带范围	5

5.5  零偏	5

5.6  正交度	5

5.7  温度系数	5

5.8  补偿磁场值范围	5

6 校准条件	5

6.1  环境条件	5

6.2  测量标准及其他设备	6

7 校准项目和校准方法	6

7.1  校准项目	6

7.2  校准方法	6

8 校准结果表达	13

9 复校时间间隔	14

附录A 磁感应强度最大允许误差测量不确定度评定示例	15

附录B 校准原始记录格式	18

附录C  校准证书内页格式	21

# 引言

JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

地磁矢量场用磁通门磁力仪校准规范

  - 范围

本规范适用于地磁矢量场用磁通门磁力仪的校准。

  - 引用文件

本规范引用了下列文件。

JJF 1013  磁学计量常用名词术语及定义

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

  - 术语和计量单位

JJF 1013 界定的及以下术语和定义适用于本规范。

- 3.1  磁通门磁力仪  fluxgate magnetometer

利用高磁导率材料在交变磁场的饱和激励下其磁感应强度与磁场强度呈非线性，其缠绕在磁芯上的感应线圈的感应电动势与外磁场成一定函数关系的原理制成具有测量磁场强度大小和方向的测量仪器。

注：用于观测地磁场水平南北、水平东西和垂直三分量磁场值和一分量观测环境的温度值，并按照地磁场水平分量（强度）H、磁偏角变化量D、垂直分量（强度）Z、温度T或地磁场北向分量X、东向分量Y、垂直分量（强度）Z、温度T输出四个分量信号。

- 3.2  零磁空间  magnetic field free space

采用磁屏蔽技术对外界磁场实施屏蔽，内部剩余磁场强度近似为零的空间。

- 3.3  磁场噪声  magnetic noise

当外磁场不变时，磁通门磁力仪输出示值在短时间内的随机变化。

注：

1.磁场噪声一般采用峰-峰值或有效值方式表示。

2.磁场噪声的峰-峰值单位为纳特（nT），用符号BN,P-P表示；噪声的有效值单位为纳特（nT），用符号BN,RMS表示。

- 3.4  磁感应强度最大允许误差 maximum permissible error

磁感应强度仪器示值与对应输入量的参考量值之差。

注：单位为纳特（nT），用符号ΔB表示。

- 3.5  测量范围 measuring range

按规定准（精）确度进行测量的被测量的范围。

注：单位为纳特（nT），用符号BF表示。

- 3.6  频带范围 frequency respond range

测量仪器的幅频特性曲线的两截止频率（-3dB）之间的频率范围。

注：单位为分贝（dB），用符号ƒB表示。

- 3.7  零偏 zero offset

仪器在外磁场为零时的示值。

注：单位为纳特（nT），用符号BOffset表示。

- 3.8  正交度 orthogonality

三分量磁传感器各磁轴之间的夹角相对90°的偏差。

注：单位为分（ˊ），用符号θB表示。

- 3.9 温度系数 temperature coefficient

当输入磁场不变时，在给定温度范围内仪器示值随温度的变化。

注：当该变化为线性时，可以用示值相对温度的变化率表示磁通门磁力仪的温漂，单位为纳特每摄氏度（nT/℃），用符号βi表示；当该变化为非线性时，可用示值随温度的最大变化量表示磁通门磁力仪在给定温度范围内的温漂，单位为纳特（nT），用符号δBT表示。

- 3.10  补偿磁场值范围 range of magnetic field value of geomagnetic compensating  field

用来抵消地磁场的外加磁场强度值的范围。

注：单位为纳特（nT），用符号BC表示。

  - 概述

磁通门传感器的基本原理是基于磁芯材料的非线性磁化效应。磁芯在交变激励信号的磁化作用下，磁芯的磁化特性发生周期性的饱和与非饱和变化，从而使缠绕在磁芯上的感应线圈感应输出与外磁场成一定函数关系的调制信号，通过特定的检测电路，提取被测外磁场信息。

传感器的感应线圈输出的感应信号经放大后，与二倍于激励信号频率的参考信号进行相位检波，并经积分处理后，变成准直流电压信号，该直流电压信号通过反馈电阻再反馈到传感器的感应线圈中，产生与被测场相反的磁场，从而构成负反馈系统。补偿电流源是用来产生一定量值的人工磁场，以补偿抵消绝大部分地磁场的基本量，使传感器工作在零场附近，提高仪器的测量灵敏度。

- 地磁矢量场用磁通门磁力仪（以下简称磁通门磁力仪）一般有探头、模拟单元和主机三部分组成。

  - 计量特性

- 5.1  磁场噪声

峰-峰值不大于100 pT；有效值不大于50 pT。

- 5.2  最大允许误差

不大于±（0.5%读数+0.5）nT。

- 5.3  测量范围

不小于-2500nT～2500 nT。

- 5.4  频带范围

不小于DC～0.3Hz。

- 5.5  零偏

不大于20 nT。

- 5.6  正交度

一般不大于20ˊ。

- 5.7  温度系数

在规定的温度范围内，温度系数不大于1 nT/℃（线性变化），最大磁场示值变化不大于10 nT（非线性变化）。

- 5.8  补偿磁场值范围

不小于60000 nT。

注：以上指标不用于合格性判别，仅供参考。

  - 校准条件

- 6.1  环境条件

6.1.1  温度：15 ℃～30 ℃；

6.1.2  相对湿度：不大于80%；

6.1.3  供电电源：（220±22）V，（50±1）Hz。

- 6.2  测量标准及其他设备

6.2.1  弱磁感应强度检定系统

磁场测量范围应覆盖被校磁通门磁力仪的磁场范围，均匀区应大于被校磁通门磁力仪的探头尺寸，均匀区内磁感应强度的最大允许误差不大于被校磁通门磁力仪最大允许误差的1/3，零磁空间内的剩余磁场强度不大于20nT，工作区内各点的磁场差值应不大于0.1 nT。

6.2.2  比测用标准磁通门磁力仪

其技术指标应不低于被校磁通门磁力仪，且安装在基准地磁台的相对记录室内。

- 6.2.3  无磁恒温系统

温度范围-40℃～70℃，温度波动度不超过±2℃，温度均匀度不大于3℃，工作区内各点的磁场差值应不大于1 nT，工作区应大于被校磁通门磁力仪的探头尺寸。

  - 校准项目和校准方法

- 7.1  校准项目

表1  校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 计量特性条款 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁场噪声 | 5.1 | 7.2.2 |
| 2 | 最大允许误差 | 5.2 | 7.2.3 |
| 3 | 测量范围 | 5.3 | 7.2.3 |
| 4 | 频带范围 | 5.4 | 7.2.4 |
| 5 | 零偏 | 5.5 | 7.2.5 |
| 6 | 正交度 | 5.6 | 7.2.6 |
| 7 | 温度系数 | 5.7 | 7.2.7 |
| 8 | 补偿磁场值范围 | 5.8 | 7.2.8 |

- 7.2  校准方法

- 7.2.1  外观、工作正常性检查

被校磁通门磁力仪外观应完好，无影响正常工作的机械损伤，不缺少影响正常工作的附件，各种功能标志应齐全；通电后应能正常工作。

- 7.2.2  磁场噪声

用磁场屏蔽法校准磁通门磁力仪的磁场噪声，校准原理框图如图1所示。

图1 磁场噪声校准原理框图

- 7.2.2.1  根据被校磁通门磁力仪的使用要求选定磁场校准点和采样时间间隔；如使用要求没有规定，磁场校准点一般选择零点或50 μT，采样时间间隔一般选择1s 。

7.2.2.2  保持磁场不变，将被校磁通门磁力仪的探头放在标准线圈的工作区中心，被校磁通门磁力仪自动记录不少于100个连续示值Bx。

7.2.2.3  计算每10秒钟的秒数据的峰-峰值或有效值，取10个峰-峰值或有效值的平均值作为磁通门磁力仪的噪声。

按式（1）计算100个秒数据中的每10个秒数据的最大值与最小值的差值ΔB。

ΔBn=Bx,max−Bx,min                                          （1）

按式（2）计算磁场噪声的峰-峰值：

BN,p−p=110n=110ΔBn                           （2）

式中：

Bx,max——磁场噪声校准时被校磁通门磁力仪的最大示值，nT；

Bx,min——磁场噪声校准时被校磁通门磁力仪的最小示值，nT。

Bx分别为被校磁通门磁力仪H、Z、D三分量的示值BH、BZ、BD。

按式（3）计算100个秒数据中的每10个秒数据的的标准偏差S：

Sn=i=110(Bx,i−Bx−)210−1                               （3）

按式（4）计算计算磁场噪声的有效值 ：

BN,RMS=110n=110Sn                               （4）

式中：

Bx,i——磁场噪声校准时被校磁通门磁力仪的第i个示值，nT；

——磁场噪声校准时被校磁通门磁力仪10个示值的平均值，nT。

Bx分别为被校磁通门磁力仪H、Z、D三分量的示值BH、BZ、BD。

- 7.2.3  最大允许误差和测量范围

7.2.3.1  用直接测量法校准磁通门磁力仪的最大允许误差，校准原理框图如图1所示。

7.2.3.2  一般应选择包含被校磁通门磁力仪测量范围上下限及中间值的12个磁场校准点，并使被校点平均分布在所选量程上；必要时，可适当增加或减少磁场校准点。

7.2.3.3  将被校磁通门磁力仪的探头放在标准线圈的工作区中心，且将被校分量传感器的磁轴与标准线圈的磁轴平行。调整方法为：标准线圈内产生约50000nT的磁场，调整磁通门探头至被校分量的示值为最大值时，可认为被校分量传感器的磁轴与标准线圈的磁轴已平行。

7.2.3.4  标准线圈不加电流，记录被校分量传感器的示值B0。

7.2.3.5  调节电流源的输出电流，使标准线圈的工作区复现校准点的磁场，标准磁场值通过标准线圈的线圈常数与电流源的输出电流值计算得到。记录被校分量传感器的示值Bx。

7.2.3.6  按式（5）计算被校分量传感器的最大允许误差。

ΔB=Bx−B0−Bs                              （5）

式中：

ΔB——被校分量传感器的最大允许误差，nT；

Bx ——被校分量传感器的示值，nT；

B0 ——被校分量传感器的零场示值，nT；

Bs ——标准线圈复现的磁场值，nT。

注：Bs=k×i，k为标准线圈的线圈常数，nT/mA；i为电流源的输出电流值，mA。

7.2.3.7  在其他校准点，重复7.2.3.5～7.2.3.6的操作，优先测量对称点。

7.2.3.8  被校磁通门磁力仪的其他分量，重复7.2.3.3～7.2.3.7的操作。

7.2.3.9  校准磁通门磁力仪的测量范围可以在校准磁感应强度最大允许误差的上下校准点进行，适当增加电流源的输出值，直至被校分量的输出值不变。

- 7.2.4  频带范围

7.2.4.1  用间接测量法校准磁通门磁力仪的频带范围，校准原理框图如图1所示。

7.2.4.2  将被校磁通门磁力仪的探头放在标准线圈的工作区中心，调节恒流电流源的输出电流，使被校磁通门磁力仪的3个分量均有磁场变化，且3个分量的输出差值相差在10%之内。

7.2.4.3  进一步调整恒流电流源的输出电流，使被校磁通门磁力仪的3个分量的输出差值接近被校磁通门磁力仪测量范围上线的70%的磁场，记录被校磁通门磁力仪3个分量的示值以及恒流电流源的输出值。

7.2.4.4  将恒流电流源的输出电流反向，记录被校磁通门磁力仪3个分量的示值。计算恒流电流源的输出正反向被校磁通门磁力仪3个分量输出示值的峰-峰值。

7.2.4.5  将恒流电流源的输出与标准线圈断开，将交流电流源接入标准线圈，施加电流值与恒流电流源相同的正弦波，频率的选择应包含下限接近DC、上限接近采样率。被校磁通门磁力仪检测施加正弦波磁场并自动记录磁场强度值。每个频点至少记录3个完整波形。

通过被校正磁通门磁力仪的记录数据，计算不同频点下输出磁场强度的峰峰值，当频率高于0.1Hz时，通过对输入和输出信号同时进行傅里叶（FFT）分析，得到输入和输出信号的峰峰值。

7.2.4.6  按式（6）计算被校分量传感器在频点i的幅频衰减值。

fBi=20lgBACip−pBDCp−pBDCp−p                     （6）

式中：

fBi    ——被校分量传感器的在频点i的幅频衰减值，dB；

BADip−p ——被校分量传感器在频点i的输出示值的峰峰值，nT；

BDCp−p  ——被校分量传感器在恒流正反向输出示值的峰峰值，nT；

- 7.2.5  零偏

7.2.5.1  用磁场屏蔽法校准磁通门磁力仪的零偏，校准原理框图如图1所示。

7.2.5.2  将被校磁通门磁力仪的探头放在标准线圈的工作区中心，且将被校分量传感器的磁轴与标准线圈的磁轴平行。

7.2.5.3  标准线圈不加电流，记录被校分量传感器的示值B+。

7.2.5.4  保持零磁空间的磁场不变，将被校分量传感器方向水平旋转180°，记录被校分量传感器的示值B−。

7.2.5.5  按式（7）计算被校分量传感器的零偏。

Boffset=B++B−2                             (7)

式中：

Boffset ——被校分量传感器的零偏，nT；

B+ ——被校分量传感器在零磁场中的正向示值，nT；

B− ——被校分量传感器在零磁场中的反向示值，nT。

7.2.5.6  被校磁通门磁力仪的其他分量，重复7.2.5.2～7.2.5.5的操作。

- 7.2.6  正交度

7.2.6.1  用间接测量法校准磁通门磁力仪的正交度，校准原理框图如图1所示。

7.2.6.2  将被校磁通门磁力仪的探头放在标准线圈的工作区中心，且将被校磁通门磁力仪的H分量的磁轴与标准线圈的磁轴平行。按照7.2.3.2进行调整，并保证被校磁通门磁力仪的探头水平。

7.2.6.3  标准线圈不加电流，记录被校磁通门磁力仪在零磁场状态下的3个分量的示值。

7.2.6.4  调节电流源的输出电流，使标准线圈的工作区复现接近被校磁通门磁力仪测量范围上线的90%的磁场，记录被校磁通门磁力仪的3个分量的示值。

7.2.6.5  按式（8）、式（9）分别计算被校磁通门磁力仪D轴、Z轴与H轴之间的非正交性。

θDH=arcsinBDF−BD0BHF−BH0×180π×60                       （8）

θZH=arcsinBZF−BZ0BHF−BH0×180π×60                      （9）

式中：

θDH——被校磁通门磁力仪的H轴与D轴之间的非正交性，单位为（ˊ）；

θZH——被校磁通门磁力仪的H轴与Z轴之间的非正交性，单位为（ˊ）；

BH0、BZ0、BD0——被校磁通磁力仪在零磁场状态下的3个分量的示值，单位为nT；

BHF、BZF、BDF——被校磁通磁力仪在外加磁场状态下的3个分量的示值，单位为nT。

7.2.6.6  调整被校磁通门磁力仪的探头，使D分量的磁轴与标准线圈的磁轴平行。重复7.2.6.3～7.2.6.5的操作，测量校磁通磁力仪的D轴与Z轴的非正交性θZD。 按式（10）计算被校磁通门磁力仪Z轴和D轴之间的非正交性。

θZD=arcsinBZF−BZ0BDF−BD0×180π×60               （10）

式中：

θZD——被校磁通门磁力仪的Z轴与D轴之间的非正交性，单位为（ˊ）。

- 7.2.7  温度系数

- 优先选用实验室内的无磁高低温试验箱测试，也可以选用地磁台站对比测试法。

7.2.7.1 无磁高低温试验箱测试

- 7.2.7.1.1  根据使用要求选定磁场校准点；如使用要求没有规定，磁场校准点一般可选择零点或50 μT附近点。

- 7.2.7.1.2  根据使用要求选择温度范围和温度间隔；如使用要求没有规定，一般选择每10℃作为一个温度校准点。

- 7.2.7.1.3  将无磁恒温系统的恒温箱体放置在磁场复现系统的工作区，并使两者工作区中心重合；将被磁通门磁力仪的探头和模拟装置放置在恒温箱体中心；被校磁通门磁力仪的主机一般放置在室温环境中。

- 7.2.7.1.4  磁场复现系统复现选定的磁场校准点，并保持校准过程中磁场恒定。

- 7.2.7.1.5  无磁恒温系统复现最低温度校准点，一般应保温不少于30 min，记录被校磁通门磁力仪的示值BT,1。

- 7.2.7.1.6  按选定的温度校准点，逐步升高温度，每个温度点一般应保温不少于30 min，记录被校磁通门磁力仪在不同温度点的示值BT,i。

- 7.2.7.1.7  绘制被校磁通门磁力仪的示值与温度的变化曲线。

- 7.2.7.1.8  对于线性变化的磁通门磁力仪，按最小二乘法拟合计算温度系数βi，按公式（10）计算温度系数。

ΔT=βi×ΔB+a                               （10）

式中：

ΔT——被校磁通门磁力仪温度变化的差值，℃；

ΔB——被校磁通门磁力仪的输出值的变化差值，nT。

- 7.2.7.1.9  对于非线性变化的磁通门磁力仪，按公式（11）计算温漂，此状态下不给出温度系数。

（11）

式中：

BT,max——被校磁通门磁力仪在不同温度点的最大示值，nT；

BT,min——被校磁通门磁力仪在不同温度点的最小示值，nT。

7.2.7.2  地磁台站对比测试

7.2.7.2.1 温度系数测试应在基准地磁台的比测室（或绝对观测时）内进行，室内温度的日变化应大于5℃。

7.2.7.2.2 将被校磁通门磁力仪安装在地磁台的比测室（或绝对观测室）内，至少连续记录72h。被校磁通门磁力仪记录结果数据和同一时段比测用标准磁通门磁力仪的记录数据进行地磁日变的差值运算，得到H、Z、D 3分量磁场和1分量温度的差值曲线。

7.2.7.2.3 根据H、Z、D 3分量差值曲线和温度差值曲线，利用线性回归分析程序可求出各分量的温度系数βH、 βZ、 βD，单位为nT/℃。按公式（11）、（12）、（13）计算H、Z、D 3分量的温度系数。

ΔT=βH×ΔBH+aH                               （11）

ΔT=βZ×ΔBZ+aZ                               （12）

ΔT=βD×ΔBD+aD                               （13）

式中：

ΔT——被校磁通门磁力仪余标准磁通门磁力仪的温度变化的差值，℃；

ΔBH——被校磁通门磁力仪的H分量与标准磁通门磁力仪H分量输出值的变化差值，nT。

ΔBZ——被校磁通门磁力仪的Z分量与标准磁通门磁力仪Z分量输出值的变化差值，nT。

ΔBD——被校磁通门磁力仪的D分量与标准磁通门磁力仪D分量输出值的变化差值，nT。

- 7.2.8  补偿磁场值范围

用直接测量法校准磁通门磁力仪的正交度，校准原理框图如图1所示。

7.2.8.1  将被校磁通门磁力仪的探头放在标准线圈的工作区中心，且将被校磁通门磁力仪的H分量的磁轴与标准线圈的磁轴平行。按照7.2.3.2进行调整，并保证被校磁通门磁力仪的探头水平。

7.2.8.2   调节电流源的输出电流，使标准线圈的工作区复现不小于60 μT的磁场值，对H分量进行补偿操作，使其输出值应小于50 nT。

7.2.8.3  被校磁通门磁力仪的Z分量，重复7.2.8.1～7.2.8.2的操作。

  - 校准结果表达

校准结果应在校准证书（报告）上反映，校准证书（报告）应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

校准原始记录格式见附录B，校准证书（报告）内页格式见附录C。

  - 复校时间间隔

建议复校时间间隔为12个月。送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

- 附录A 磁感应强度最大允许误差测量不确定度评定示例

  - 概述

根据JJF 1059.1规定的方法，对磁感应强度最大允许误差进行测量不确定度评定。

A.2  磁感应强度最大允许误差的测量不确定度

A.2.1 测量模型

ΔB=Bx−B0−Bs

式中：

ΔB——被校分量传感器的最大允许误差，nT；

Bx ——被校分量传感器的示值，nT；

B0 ——被校分量传感器的零场示值，nT；

Bs ——标准线圈复现的磁场值，nT。

A.2.2  测量不确定度的主要来源

磁感应强度的测量不确定度主要来源有：

- 由测量重复性引入的测量不确定度分量u(r)；

- 由标准磁场的非均匀性引入的测量不确定度分量u(BG)

- 由标准磁场波动引入的测量不确定度分量u(Bδ)。

A.2.3  标准不确定度分量评定

A.2.3.1  由测量重复性引入的测量不确定度分量

测量重复性用测量结果平均值的实验标准偏差表示，重复测量10次，用贝塞尔公式计算实验标准偏差。重复性测量数据见表1。

表1  磁感应强度800 nT点重复性测量数据

| 测量次数 | 磁感应强度测量值（nT） |
| --- | --- |
| 第1次 | 826.79 |
| 第2次 | 826.80 |
| 第3次 | 826.79 |
| 第4次 | 826.79 |
| 第5次 | 826.79 |
| 第6次 | 826.80 |
| 第7次 | 826.79 |
| 第8次 | 826.78 |
| 第9次 | 826.79 |
| 第10次 | 826.77 |
| 平均值 | 826.789 |

则由测量重复性引入的测量不确定度分量为：

u(r)=s(Bxi)n=i=1n(Bxi−Bxi−)2n(n−1)≈0.003nT

A.2.3.2  由标准磁场非均匀性引入的测量不确定度分量

标准磁场工作区的磁场非均匀性不超过0.1 nT，假设其服从均匀分布，则由标准磁场非均匀性引入的测量不确定度分量u(BG)为：

u(BG)=BG3=0.13=0.058nT

A.2.3.3  由标准磁场波动引入的测量不确定度分量

工作区磁场波动不超过0.01 nT，假设其服从均匀分布，则由干扰磁场引入的测量不确定度分量u(Bδ)为：

u(Bδ)=Bδ3=0.013=0.006nT

A.2.4  标准不确定度分量一栏表

表A.1 磁感应强度校准的不确定度分量一览表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 |  | 分布 | k值 | u |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u(r) | 测量重复性 |  | 正态 | 1 | 0.003 nT |
| u(BG) | 标准磁场非均匀性 |  | 均匀 |  | 0.058 nT |
| u(Bδ) | 标准磁场波动 |  | 均匀 |  | 0.006 nT |

A.2.5  合成标准不确定度

各个测量不确定度分量不相关，则被校准磁通门磁力仪磁感应强度的最大允许误差的合成标准不确定度uc(ΔB)为：

uc(ΔB)=u(r)2+u(BG)2+u(Bδ)2≈0.06nT

A.2.6  扩展不确定度

被校准质子磁强计磁感应强度的扩展不确定度U (ΔB)为：

取k=2，则被校准质子磁强计磁感应强度的扩展不确定度U(ΔB)为：

U(ΔB)=k×uc≈2×0.06≈0.12nT

- 附录B 校准原始记录格式

地磁矢量场用磁通门磁力仪校准原始记录

证书编号：XXXX-XXXX

| 送校仪器信息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单号 |  |  |  |  |  | 送校单位 |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  |  |  |  | 制造单位 |  |  |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  |  | 地 点 |  |  |  |  |  |  |
| 相对湿度 | % |  |  |  | 其 它 |  |  |  |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示 JJF XXXX-XXXX 地磁矢量场用磁通门磁力仪校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 |  |  |  | 证书编号 |  | 证书有效期至 (YYYY-MM-DD) |  |

第   页  共   页

XXXXX校准原始记录

证书编号：XXXX-XXXX

校准结果记录

1 磁场噪声 采样时间间隔： s。. 序号; 被校磁通门磁力仪示值; 磁场噪声（峰-峰值/有效值）. BH,i/nT; BZ,i/nT; BD,i/nT; BHN,PP（BHN,RMS）/nT; BZN,PP（BZN,RMS）/nT; BZN,PP（BZN,RMS）/nT. 1. 2. 3. ……. 2 最大允许误差 标准磁场值 Bn/nT; 标准线圈复现磁场值 Bs/nT; 被校分量示值Bx/nT; 示值误差 ΔB/nT; 测量不确定度 U(ΔB)/nT. 0. 200.00. 400.00. .... .... -400. -200. 3 测量范围 正向最大示值 Bmax+/nT; 反向最小示值 Bmin－/nT; 备注. 4 频带范围 ƒ/Hz; 被校磁通门磁力仪示值的峰峰值; 幅值衰减系数. BHp-p/nT; BZp-p/nT; BDp-p/nT; dBH/ dB; dBZ/ dB; dBD/ dB. DC. 0.005. 0.01. 0.02. 0.04. .... 0.3. 0.4. 5 零偏 正向示值 B+/nT; 反向示值 B－/nT; 零偏 Boffset/nT; 备注. 6 正交度 方向; 未加外磁场; 加外磁场; 非正交性 θ/ (ˊ); 备注. BH0/nT; BZ0/nT; BD0/nT; BHF/nT; BZF/nT; BDF/nT. H-D. H-Z. D-Z. 7 温度系数 温度 T/℃; 被校磁强计示值 BT,i/nT; 温漂 δBT/nT（nT/℃）. 8 补偿磁场值范围

校准员：           核验员：                     校准日期：    年   月   日

第   页  共   页

- 附录C  校准证书内页格式

证书编号 XXXXXX-XXXX

| <校准机构授权说明> 校准结果不确定度的评估和表述均符合JJF1059.1的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  | 地 点 |  |  |  |
| 相对湿度 | % |  |  | 其 它 |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示 JJF XXXX-XXXX 地磁矢量场用磁通门磁力仪校准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 |  |  | 证书编号 | 证书有效期至 (YYYY-MM-DD) |

第X页 共X页

证书编号 XXXXXX-XXXX

校 准 结 果

1噪声 被校分量; 噪声/nT; 测量不确定度 U/nT. H. Z. D. 2 最大允许误差 标准磁场值 Bn/nT; 标准线圈复现磁场值 Bs/nT; 被校分量示值Bx/nT; 示值误差 ΔB/nT; 测量不确定度 U(ΔB)/nT. 0. 200.00. 400.00. .... .... -400. -200. 3 测量范围 测量范围： nT。 4 频带范围 3dB的截至频率： Hz。 5 零偏 被校分量; 零偏/nT; 测量不确定度 U/nT. H. Z. D.

第X页 共X页

证书编号 XXXXXX-XXXX

校 准 结 果

6 正交度 方向; 非正交性 θ/ (ˊ); 测量不确定度 U/(ˊ). H-D. H-Z. D-Z. 7 温度系数 被校分量; 温度系数 （nT/℃）; 测量不确定度 U/(nT/℃). H. Z. D. 8 补偿磁场值范围 补偿磁场值范围： nT。

说明： 根据客户要求和校准文件的规定，通常情况下 个月校准一次。

声明： 1. 仅对加盖“XXXXX校准专用章”的完整证书负责。 2. 本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效。

校 准 员：                           核 验 员：

第×页 共×页