卡套预装机内插误差的不确定度评定报告

- 测量方案

1.1校准依据JJF（吉）XXX-2024《卡套预装机校准规范》

1.2 计量标准

主要计量标准设备为标准测力仪，测量范围（0～150）kN，准确度等级0.1级。

1.3 被校对象

卡套预装机，型号规格：EOMAT ECO  编号：949-2。

1.4 校准方法

启动卡套预装机油泵，施加最大力值两次。随后从卡套预装机额定预设压力值的20%开始设置校准点，加载过程应缓慢平稳，不得有冲击和超载现象。按递增顺序逐点进行校准，至各校准点保持稳定后记录相应的进程示值，直至最大压力值。校准点应尽量均匀分布，一般不少于5点，每一校准点重复测量3次。以卡套预装机指示器为依据，在测力仪上读数。

- 测量模型

- 内插误差计算公式

- 将代入上式，得

- 式中：——卡套预装机的内插误差，%；

- ——由校准方程求出的与输出力值对应的指示器拟合值，MPa；

- ——同设定压力值相对应的标准测力仪读数值，kN；

- ——卡套预装机压力指示器的设定值,MPa；

- 、——校准方程的相关系数。

- 方差和灵敏系数

由于各输入量之间不相关，合成方差为：

- 式中灵敏系数为：

- 标准不确定度分量的计算

- 4.1标准测力仪的测量重复性引入的不确定度分量

- 在卡套预装机压力指示器设定为55bar（5.5MPa）时，在相同条件下进行3次重复测量，按照下式计算测量点重复性引入的不确定度分量

- 0.079kN

- 4.2 标准测力仪准确度等级引入的不确定度分量

- 具体以5.5MPa，62.14kN为例计算，校准用的标准测力仪的准确度等级为0.1级，按均匀分布处理，其引入的标准不确定度为：

- 0.036kN

- 4.3 同轴度引入的不确定度分量

- 由分析得知，同轴度只会引起测量力值的减小，在肉眼观察两轴重合时，能引起力值的减小量最大不超过0.3%，则取区间半宽为0.15%，按均匀分布处理，其引入的标准不确定度为：

- 0.054kN

- 4.4 输入量P引入的不确定度分量

- 主要由压力变送器准确度等级引入的不确定度分量，采用准确度等级为0.2级，量程为200bar的压力变送器，按均匀分布处理，在20MPa时，其引入的不确定度分量为：

- 0.023MPa

- 4.5标准不确定度分量来源一览表

- 各标准不确定度分量来源见表C.1

- C.1 标准不确定度分量来源一览表

| - 序号 | - 不确定度分量 | - 不确定度来源 |  | - 灵敏系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - 测量重复性引入 | - 0.079kN | - -0.017kN-1 | - 0.13% |
| - 2 |  | - 标准测力仪 - 准确度等级 | - 0.036kN | - -0.017kN-1 | - 0.061% |
| - 3 |  | - 同轴度 | - 0.054kN | - -0.017kN-1 | - 0.092% |
| - 4 |  | - 压力变送器准确度 | - 0.023MPa | - 0.18MPa-1 | - 0.42% |

- （由测量数据，通过最小二乘法求得千斤顶的拟合方程为则=0.092MPa/kN；=-0.343MPa）

- 计算合成标准不确定度

- 由于个不确定度分量之间互不相关，故合成标准不确定度为：

- 0.45%

- 扩展不确定度U

- 取包含因子=2，则卡套预装机内插误差的扩展不确定度为：

- 2×0.45%=0.90%