工程类比长仪校准规范

编写说明

主要起草人：郝入锦

长春市计量检定测试技术研究院

2024年06月

工程类比长仪校准规范编写说明

一、任务来源

依据《吉林省市场监督管理厅地方计量检定规程和计量校准规范制定修订工作办理程序》，通知要求起草地方标准规范。地方校准规范的制定，旨在加强计量监督管理，保障国家计量单位制的统一和量值的准确，促进生产、贸易和科学技术的发展。

二、项目背景

工程类比长仪被广泛应用工程领域，其给出的数据参与混凝土、砂浆等试件膨胀率的计算，直接影响工程建设的整体质量。因此工程类比长仪需要进行计量校准。

目前我省尚无正式颁布的工程类比长仪检定规程和校准规范等相关技术法规，为了保证工程类比长仪计量特性的准确可靠，需要制定等工程类比长仪专门技术规范，为确保量值准确、统一，建立一套科学的量值评价体系是非常必要的。

三、项目必要性

从加强计量管理的角度出发，可使工程类比长仪的校准工作有据可循。工程类比长仪广泛应用于公路工程、建筑工程等制造研究领域，它是测量砂浆、混凝土等试件在硬化过程中长度变化的一种专用计量器具。以工程类比长仪给出的数据为依据，计算砂浆、混凝土等试件的收缩率，确定其在工作中的使用比例。从源头打牢地基，为工程安全生产服务，制定本规范是非常有必要的。

四、编写依据

本规范在编写过程中参考了国内相关技术文献：

JJF 1071-2010           国家计量校准规范编写规则

JJF 1059.1-2012         测量不确定度评定与表示

JJF 1001-2011           通用计量术语及定义

SL 137-2017             砂浆和混凝土测长仪校验方法

JC/T 313-2009           膨胀水泥膨胀率试验方法

GB/T 23439-2017         混凝土膨胀剂

五、研究内容

本规范适用于新购和使用中及修理后的工程类比长仪，包括水泥比长仪、砂浆比长仪、碱骨料比长仪和其他结构相同或类似的比长仪的校准。

本次规范的制定，对工程类比长仪全项目指标及所用的标准器进行了详细阐述，对校准方法进行了全方位讲解，对不确定度进行了评定分析，给出了原始记录与校准证书参考格式。

规范主要内容包括：范围、引用文件、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果、复校时间间隔。

六、项目可行性

本规范的框架与初稿已形成，项目建议单位为长春市计量检定测试技术研究院，为独立法人的集计量检定、校准、检验、科研等职能为一体的公益性技术机构，是长春市政府依法设立并经相关部门授权的法定计量技术机构。本单位现有的标准器和各方面的基础条件完全满足规范规定的校准需求。

主要建议人于2017年至今一直从事相关计量检定工作。

起草本校准规范的技术关键在于工程类比长仪量杆长度偏差及其示值误差的校准方法、明确校准时应使用的标准器和校准周期等。

本规范填补了我省在工程类比长仪检测方法研究的空白。工程类比长仪在建筑领域的应用非常广泛，这就决定工程类比长仪的生产、使用量非常庞大。我单位自2023年至今，已服务40余家企业，校准工程类比长仪100余台，收入10万余元，潜在的可服务用户100余家，预计收入30万余元，市场容量与收益非常可观。

以上阐述充分说明了本项目的可行性。

七、整改内容

- 专家提出的意见

- 示值误差校准方法部分，塞尺是否必要？

- 示值误差计量特性±0.01mm过小，是否应重新考虑？

- 在附录C“工程类比长仪示值误差测量不确定度评定”中，重复性是否过小，数据是否有代表性？

- 在附录C“工程类比长仪示值误差测量不确定度评定”中，不确定度分量过少，是否需要酌情添加？

2、整改内容

（1）已将标准器“塞尺”删除。

（2）经多次试验和计算，将示值误差计量特性更改为±0.03mm。

（3）已重新做重复性试验并重新评定重复性。

（4）在附录C“工程类比长仪示值误差测量不确定度评定”中，已将量块和工程类比长仪的线膨胀系数引入的不确定度分量与量块和工程类比长仪的温度差引入的不确定度分量添加到不确定度评定之中。