|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JJF(吉) XXXX-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工程类比长仪校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Calibration specification for engineering analogy length instrument |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-0X-XX发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-0X-XX实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吉林省市场监督管理厅发 布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 工程类比长仪校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JJF(吉) XXXX-2024 | 编号（黑体四号） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Calibration specification for engineering analogy length instrument |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本规范经吉林省市场监督管理厅于2024年0X月XX日批准，并自2024年0X月XX日起实行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 归口单位： |  |  |  |  | 吉林省市场监督管理厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主 要 起 草 单 位： |  |  |  |  | 长春市计量检定测试技术研究院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参 加 起 草 单 位： |  |  |  |  | 吉林省计量科学研究院 玮湃汽车电子（长春）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本规范条文由长春市计量检定测试技术研究院负责解释 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 本规范主要起草人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 郝入锦 |  |  | (长春市计量检定测试技术研究院) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 刘丹 |  |  | (长春市计量检定测试技术研究院) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 刘会秋 |  |  | (长春市计量检定测试技术研究院) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 钱程 |  |  | (长春市计量检定测试技术研究院) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参加起草人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 孙璐璐 |  |  | (长春市计量检定测试技术研究院) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 穆丽红 |  |  | (吉林省计量科学研究院) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 庞敏 |  |  | (玮湃汽车电子（长春）有限公司) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | 目 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 引 | 言 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |
|  | 1 | 范围……………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 2 | 引用文献………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 3 | 概述……………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 4 | 计量特性………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 5 | 校准条件………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 5.1 | 校准环境条件…………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 5.2 | 计量标准及其他设备………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 6 | 校准项目和校准方法…………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 6.1 | 外观……………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 6.2 | 各部分相互作用………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 6.3 | 指示表示值误差校准…………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 6.4 | 量杆尺寸偏差…………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 6.5 | 示值误差………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 6.6 | 重复性…………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 7 | 校准结果表达…………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 8 | 复校时间间隔…………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 附录A | 工程类比长仪校准记录格式…………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  | 附录B | 工程类比长仪校准证书内容与内页格式……………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 附录C | 工程类比长仪示值误差测量结果不确定度评定……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |

引言

本规范以JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础和依据。

本规范在技术方面参考了JJF(苏) 217-2019《水泥比长仪校准规范》、SL 137-2017《砂浆和混凝土测长仪校验方法》并结合本省目前工程类比长仪的生产是使用情况，对具体的技术指标与校准方法进行了整合与界定。

本规范为首次发布。

工程类比长仪校准规范

- 范围：

本规范适用于新购和使用中及修理后的工程类比长仪，包括水泥比长仪、砂浆比长仪、碱骨料比长仪和其他结构相同或相似比长仪的校准。

- 引用文件：

JJG 34-2022《指示表检定规程》

JJF (苏)217-2019《水泥比长仪校准规范》

SL 137-2017《砂浆和混凝土测长仪校验方法》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规则。

- 概述：

工程类比长仪用于测量砂浆或混凝土等试件的长度变化，主要由支架、夹具和指示表组成，并附一个量杆（或称标准杆）。

图1立式V型槽比长仪

1—基座 2—V型槽支架 3—量杆  4—固定螺丝 5—指示表

图2 支撑杆式比长仪

1—底座 2—立柱 3—量杆 4—夹具 5—指示表

图3 补偿式比长仪

1—支架 2—立柱 3—量杆4—指示表

图4 卧式比长仪

1—底座 2—支架 3—夹具 4—量杆 5—指示表

4. 计量特性：

4.1指示表

工程类比长仪配备的指示表，应符合JJG 34-2022《指示表检定规程》要求。

4.2量杆尺寸偏差

量杆尺寸应不小于100mm，偏差应不超过±0.02mm。

4.3 示值误差

工程类比长仪示值误差应不大于±0.03mm。

4.4重复性

重复性应不大于0.01mm。

注：校准不做合格性判定，上述计量特性仅供参考。

5. 校准条件

5.1环境条件

5.1.1环境温度：（20±5）℃

5.1.2相对湿度：不大于80%

5.2计量标准及其他设备

校准项目和标准器见表Ⅰ

表Ⅰ工程类比长仪校准项目和标准器

| 校准项目 | 校准用标准器和技术要求 |
| --- | --- |
| 指示表示值误差 | 指示表检定仪 |
| 量杆尺寸偏差 | 测长机或测长仪、量块：5等 |
| 示值误差 | 量块：5等 |
| 重复性 | 量块：5等 |

6. 校准方法

6.1 外观

仪器上无影响使用的外观缺陷，如锈蚀、磕碰伤、主要部分的划痕等。

6.2 各部分的相互作用

6.2.1 指示表在支架上能固定良好，测头无松动，无锈蚀，测杆和指针运行灵活，无卡滞现象。

6.2.2 量杆外观应洁净光滑，无锈蚀，无弯曲，有区分上下标记的箭头。

6.3 指示表示值误差校准

JJG 34-2022《指示表检定规程》中的方法，对指示表全程误差和回程误差进行校准。

6.4 量杆尺寸偏差

用测长机进行直接测量，或用测长仪和量块对量杆进行比较测量。量杆尺寸偏差可按式（1）计算：

ℷ=d1-d2                                                            （1）

式中：

ℷ —— 量杆尺寸偏差，mm；

d1 —— 量杆的测得值，mm；

d2 —— 量杆的标称值，mm。

6.5 示值误差

将被校仪器配备的指示表平均分出5个校准点，把相应校准点的5等量块依次放于两测量面之间，必要的情况下需使用夹具对量杆进行固定。有特殊要求时，可以适当增加测量点。工程类比长仪的示值与量块实际值之差即为该测量点的示值误差。

工程类比长仪示值误差可按式（2）计算：

Δ=L1-L2（2）

式中：

Δ——示值误差，mm；

L1——工程类比长仪示值，mm；

L2——量块实际值，mm。

6.6 重复性

按照6.5方法，选取一个校准点，连续进行5次测量，取5次示值的极差作为重复性，按式（3）计算：

s（x）=（xmax-xmin）/Cn（3）

式中：

s（x）——重复性，mm；

xmax——测得最大值，mm；

xmin——测得最小值，mm；

Cn ——极差系数（n=5，Cn=2.33）。

上述校准项目也可以使用满足测量不确定度要求的其他方法测量。

- 校准结果的表达

经校准的工程类比长仪出具校准证书，并给出校准结果和测量不确定度。

- 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

工程类比长仪校准记录格式

记录（证书）编号：                                          第   页  共   页

| 委托单位 |  |  |  | 地 址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校准计量器具 | 名称 |  |  | 型号规格 |  |  |
|  | 制造厂 |  |  | 出厂编号 |  |  |
|  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |
| 标准器名称 | 编号 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 溯源单位及证书编号 | 有效期至 |
| 校准依据 |  |  | 校准地点 |  |  |  |
| 温度 |  |  | 湿度 |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  |  | 核验员 |  |  |  |

| 序号 | 校准项目 | 校准结果 |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度U, k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 2 | 各部分相互作用 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 3 | 指示表 | 数显式□ 指针式□ 厂家： 编号： 规格型号： |  | 全程误差 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 回程误差 |  |  |  |  |  |
| 4 | 量杆尺寸 | 测得值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 偏差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 示值误差 | 校准点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测得值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 重复性 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 |  | 极差 |  |

附录B

工程类比长仪校准证书内容与内页格式

B.1

校准证书内容

校准证书应至少包括以下信息：

a)标题：“校准证书”；

b)实验室名称和地址；

c)进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)证书的唯一性标识 （如编号），每页及总页数的标识；

e)客户的名称和地址；

f)被校对象的描述和明确标识；

g)进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的

接收日期；

h)如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i)校准所依据的技术规范的标识,包括名称及代号；

j)本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)校准环境的描述；

l)校准结果及其测量不确定度的说明；

m)对校准规范的偏离的说明；

n)校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o)校准结果仅对被校对象有效的声明；

p)未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

B.2

工程类比长仪校准证书内页格式

证书编号

| 序号 | 校准项目 | 校准结果 |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度U,k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 2 | 各部分相互作用 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 3 | 指示表 | 数显式□ 指针式□ 厂家： 编号： 规格型号： |  | 全程误差 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 回程误差 |  |  |  |  |  |
| 4 | 量杆尺寸偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 示值误差 | 校准点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录C

工程类比长仪示值误差测量结果不确定度评定

C.1 测量方法

工程类比长仪示值误差用5等量块进行校准，以配备范围（0~10）mm的数显百分表的混凝土比长仪10mm校准点为例进行测量不确定度评定，环境温度（20±5）℃，相对湿度不大于80%。

C.2 测量模型

Δ=L1-L2（C1）

式中：

Δ——工程类比长仪示值误差，mm；

L1——工程类比长仪示值，mm；

L2——量块（塞尺）的标称值，mm。

考虑到温度偏离20℃时，线膨胀系数、温差及相关性等测量不确定度因素影响，公式变换为如下形式：

Δ=Lc-Ls+L·Δt·δa+L·α·δ1               （C2）

式中：

Δ——工程类比长仪示值误差，mm；

Lc——工程类比长仪示值（20℃条件下），mm；

Ls——量块的实际尺寸（20℃条件下），mm；

Δt——工程类比长仪和量块平均温度对20℃的差值，℃；

δα——工程类比长仪和量块的线膨胀系数差，℃-1；

α——工程类比长仪和量块的平均线膨胀系数，℃-1；

δ1——工程类比长仪和量块的温度差，℃。

由公式（C2）可看出，各变量之间彼此不相关

由公式uc2=（∂f∂xi）·u2（x）

得：uc2=u2(Δ)=c12u12+c22u22+c32u32+c42u42

式中：c1=∂e∂Lc=1；c2=∂δ∂Ls=-1

c3=∂δ∂δα=L·Δt；c4=∂δ∂δt=L·α

C.3 不确定度分量的来源与评定

C.3.1 测量重复性引入的标准不确定度分量u1

测量10mm点，测量重复性引起的标准不确定度可以通过复性测量得到，采用A类方法进行评定。对10mm测量点复性测量10次，得到测量值10.01mm，10.01mm，10.01mm，10.01mm，10.00mm，10.01mm，10.01mm，10.00mm，10.01mm，10.01mm。

单次测量试验标准差：

则：u1=4.2μm

C.3.2量块最大允许误差引入的标准不确定度分量u2

根据JJG 146—2011《量块检定规程》，10mm的5等量块的最大允许误差为MPE=±1μm，区间半宽度a=1μm，均匀分布，k=2.7，则：

u2= 0.001mm2.7≈0.00037mm=0.37μm

C.3.3工程类比长仪和量块间线膨胀系数差引入的标准不确定度分量u3

工程类比长仪和量块的线膨胀系数均为α=（11.5±1）×10-6℃-1，线膨胀系数差为∆α=2×10-6℃-1，服从三角分布，k =6，测量尺寸为10mm，温度偏离标准温度最大为5℃，则：

U3=L•∆α•∆t6=10×2×10-6×56=0.04μm

C.3.4量块与工程类比长仪的温度差引入的标准不确定度分量 u4

工程类比长仪和量块的温度差，以等概率落于区间±1℃内任何处，其区间半宽为1℃，服从均匀分布，k=3，测量尺寸L=10mm，工程类比长仪线膨胀系数为α =11.5×10-6℃-1，则：

u4= L•α•∆t3=10×11.5×10-6×13=0.06μm

C.4输入量的标准不确定度汇总表

| 标准不确定度 u (Xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值 | 灵敏系数Ci | ︱Ci︱u (Xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 重复性实验 | 4.2μm | 1 | 4.2μm |
| u2 | 量块最大允许误差 | 0.37μm | -1 | 0.37μm |
| u3 | 线膨胀系数 | 2×10-6C-1 | L•∆t | 0.04μm |
| u4 | 温度差 | 1℃ | L•α | 0.06μm |

C.5合成标准不确定度uc

uc=u12+u22+u32+u42=4.22+0.372+0.042+0.062=4.2μm

C.6 扩展不确定度U

取包含因子k=2，则：

U= k·uc= 2×4.2μm=8.4μm，k=2

JJF（吉）XX -2022

吉林省地方计量技术规范

工程类比长仪校准规范

JJF(吉)XX—202X

吉林省市场监督管理厅发布

﹡

版权所有  不得翻印

297㎜×210㎜ A4纸

202X年X月第X版    202 X年X月第

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JJF(吉) xxxx-2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吉林省地方计量技术规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程类比长仪 校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JJF(吉)xxxx—2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吉林省市场监督管理厅发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ﹡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 版权所有 不得翻印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297㎜×210㎜ A4纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 202x年x月第1版 202x年x月第1次印刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 统一书号 xxxxxx-xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |