《工程类比长仪校准规范》试验报告

一、任务来源

依据《吉林省市场监督管理厅地方计量检定规程和计量校准规范制定修订工作办理程序》，通知要求起草地方标准规范。地方校准规范的制定，旨在加强计量监督管理，保障国家计量单位制的统一和量值的准确，促进生产、贸易和科学技术的发展。

二、试验设备与环境：

## 1、试验依据

## 本次试验的依据：《工程类比长仪校准规范》报审稿。

## 2、试验对象

## 砂浆比长仪、水泥比长仪、混凝土比长仪。

## 3、试验设备

## 主标准器

## 指示表检定仪；测长仪；5等量块。

- 环境条件

## 环境温度：21.5℃

## 相对湿度：57.9%

- 试验地点

本院（金宝街）长度室

- 校准方法

1、指示表校准：

按照JJG 34《指示表检定规程》中的方法，对指示表全程误差和回程误差进行校准。

- 量杆尺寸偏差

用测长机进行直接测量，或用测长仪和量块对量杆进行比较测量。量杆尺寸偏差可按式（1）计算：

δ=d1−d2                                                                                           （1）

式中：

δ —— 量杆尺寸偏差，mm；

d1 —— 量杆的测得值，mm；

d2 —— 量杆的标称值，mm。

- 示值误差校准

将被校仪器配备的指示表平均分出5个校准点，把相应校准点的5等量块依次放于两测量面之间，必要的情况下需使用夹具对量杆进行固定。有特殊要求时，可以适当增加测量点。工程类比长仪的示值与量块实际值之差即为该测量点的示值误差。

工程类比长仪示值误差可按式（2）计算：

Δ=L1-L2                                                               （2）

式中：

Δ——示值误差，mm；

L1——工程类比长仪示值，mm；

L2——量块实际值，mm。

- 重复性

按照上述示值误差校准方法，选取一个校准点，连续进行5次测量，取5次示值的极差作为重复性，按式（3）计算：

sx=(xmax−xmin)/Cn                             （3）

式中：

sx——重复性，mm；

xmax——测得最大值，mm；

xmin——测得最小值，mm；

Cn ——极差系数。

四、试验指标与数据：

试验数据一：

数据如下：

- 被测仪器信息

| ## 设备名称 | ## 砂浆比长仪 | ## 生产厂家 | ## 北京路工建仪器科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 规格型号 | ## HSP-540 | ## 出厂编号 | ## 78514 |

  - 指示表校准：

技术指标要求：根据要求，（0~25）mm数显千分表全程误差的最大允许误差为全程误差为10μm，回程误差为3μm。

| 校准项目 |  |  | 校准结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指示表 | 数显式☑ 指针式□ 厂家：桂林广陆 编号：78658 规格型号：（0~25）mm | 全程误差 | 7μm | 符合要求 |
|  |  | 回程误差 | 1μm |  |

1.2、量杆尺寸偏差：

技术指标要求：偏差应不超过±0.02mm

数据如下：

| 校准项目 |  | 校准结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 量杆尺寸偏差 | 标称值 | 540mm | 符合要求 |
|  | 测得值 | 539.988mm |  |
|  | 偏差 | 0.012mm |  |

1.3、示值误差：

技术指标要求：工程类比长仪示值误差应不大于±0.03mm

数据如下：

| 校准项目 |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值误差 | 校准点 | 5mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 符合要求 |
|  | 测得值 | 5.007mm | 10.012mm | 15.013mm | 20.018mm | 25.021mm |  |
|  | 误差 | 0.007mm | 0.012mm | 0.013mm | 0.018mm | 0.021mm |  |

1.4、重复性：

技术指标要求：重复性应不大于0.01mm

数据如下：

| 校准项目 | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 极差 | 符合要求 |
|  | 5.010mm | 5.007mm | 5.009mm | 5.009mm | 5.006mm | 0.002mm |  |

2、试验数据二：

## 2.1、被测仪器信息

| ## 设备名称 | ## 水泥比长仪 | ## 生产厂家 | ## 天津 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 规格型号 | ## BY-175 | ## 出厂编号 | ## 22050691 |

2.2、指示表校准：

技术指标要求：根据要求，（0~10）mm指针式百分表全程误差的最大允许误差全程误差为20μm，回程误差为3μm。

| 校准项目 |  |  | 校准结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指示表 | 数显式☑ 指针式□ 厂家：桂林广陆 编号：632598 规格型号：（0~10）mm | 全程误差 | 11μm | 符合要求 |
|  |  | 回程误差 | 2μm |  |

2.3、量杆尺寸偏差：

技术指标要求：偏差应不超过±0.02mm。

| 校准项目 |  | 校准结论 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 量杆尺寸偏差 | 标称值 | 175mm | 符合要求 |
|  | 测得值 | 174.989mm |  |
|  | 偏差 | 0.011mm |  |

2.4、示值误差：

技术指标要求：工程类比长仪示值误差应不大于±0.03mm。

| 校准项目 |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值误差 | 校准点 | 2mm | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 符合要求 |
|  | 测得值 | 2.00mm | 4.00mm | 6.00mm | 8.01mm | 10.01mm |  |
|  | 误差 | 0.00mm | 0.00mm | 0.00mm | 0.01mm | 0.01mm |  |

2.5、重复性：

技术指标要求：重复性应不大于0.01mm。

| 校准项目 | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 极差 | 符合要求 |
|  | 6.00mm | 6.00mm | 6.00mm | 6.00mm | 6.01mm | 0.004mm |  |

3、试验数据三：

3.1、被测仪器信息

| ## 设备名称 | ## 混凝土比长仪 | ## 生产厂家 | ## 天津 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 规格型号 | ## BC-175 | ## 出厂编号 | ## / |

3.2、指示表校准：

技术指标要求：根据要求，（0~12.7）mm数显千分表全程误差的最大允许误差全程误差为10μm，回程误差为3μm。

| 校准项目 |  |  | 校准结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指示表 | 数显式☑ 指针式□ 厂家：川量 编号：483695 规格型号：（0~12.7）mm | 全程误差 | 9μm | 符合要求 |
|  |  | 回程误差 | 1μm |  |

3.3、量杆尺寸偏差：

技术指标要求：偏差应不超过±0.02mm。

| 校准项目 |  | 校准结论 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 量杆尺寸偏差 | 标称值 | 175mm | 符合要求 |
|  | 测得值 | 174.986mm |  |
|  | 偏差 | 0.014mm |  |

3.4、示值误差：

技术指标要求：工程类比长仪示值误差应不大于±0.03mm。

| 校准项目 |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值误差 | 校准点 | 2mm | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 符合要求 |
|  | 测得值 | 2.004mm | 4.008mm | 6.008mm | 8.011mm | 10.011mm |  |
|  | 误差 | 0.004mm | 0.008mm | 0.008mm | 0.011mm | 0.011mm |  |

3.5、重复性：

技术指标要求：重复性应不大于0.01mm。

| 校准项目 | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 极差 | 符合要求 |
|  | 6.009mm | 6.008mm | 6.010mm | 6.009mm | 6.009mm | 0.001mm |  |

四、结论

从上述校准结果来看，以上均满足工程类比长仪技术指标要求。

实验人：郝入锦                核验人：刘会秋

实验日期2024年5月17日