《电火花检漏仪校准规范》

实  验  报  告

一、任务来源

2024年6月，起草单位：长春市计量检定测试技术研究院正式向省厅提交了《电火花检漏仪校准规范》立项申请书。

二、实验设备与环境

1、校准依据

本次叫校准的测量依据：《电火花检漏仪校准规范》报审稿。

2、校准对象

电火花检漏仪

3、校准介质

空气

4、实验设备

4.1 主标准器

示波器+高压探头：测量范围：频率:（0～100）MHz，电压:（0～40）kV；

准确度等级：频率:MPE:±0.5％，电压:MPE:±0.5％。

4.2 主要配套设备

绝缘电阻表：测量范围：500V，(0～500)MΩ；MPE：10.0级。

耐压测试仪：测量范围：交直流电压：(0～5)kV，交流电流：2/20/100mA，

直流电流：（0～10）mA；准确度等级：5.0级。

电子秒表：测量范围：(0～3600)s；MPE：±0.1s。

量块：测量范围：1mm，10mm；准确度等级：4等。

5 环境条件。

环境：22.1℃，相对湿度：50%。

6 实验地点

长春市计量检定测试技术研究院（硅谷大街）305室。

- 校准方法

1、脉冲电压示值误差的校准

在其电压量程的20%~100%范围内均匀选取5个点进行校准，也可根据用户的要求确定校准点。采用直接测量法，将数字示波器与高压探头相连接，将检漏仪的高端与高压探头的高端相连接，检漏仪与高压探头的低端连接后接地。设置数字示波器的量程及变比，调节检漏仪输出脉冲电压，确保显示幅度值占到显示页面的80%以上，同时读取数字示波器所测量的电压峰值。

2、脉冲电压输出稳定度的校准

选取客户常用的脉冲电压点进行稳定度的校准，在1min内，每隔10s读取并记录7个数据，选取此数据中的最大值与最小值。

3、放电距离

将高压发生器和接地线夹接入检漏仪的相应端子，并与高压输出端处于同一水平直线，用1mm和10mm标准量块，分别与高压发生器的探刷顶部紧密接触，标记标准量块外侧与探刷顶部距离。移走标准试块，开通检漏仪，调节输出相应的脉冲电压值，接地线夹夹住检漏仪备用金属连接杆，将金属连接杆顶端延水平直线缓慢接近标记点，观察在靠近标记点处是否出现放电及报警现象。

四、实验指标与数据

受省市监厅的委托，对王影负责起草的《电火花检漏仪校准规范》所列各项技术指标进行现场实验，结果如下：

1、被检仪器信息：

| 仪器名称 | 电火花检漏仪 | 型号规格 | OU-D3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 沧州欧普检测仪器有限公司 | 仪器编号 | / |

| 一、外观及通电检查： |  | 符合规范中第6.2.1条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、脉冲电压输出基本误差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程（kV） |  | 输出示值（kV） |  |  |  |  | 标准值 （kV） |  |  |  |  |  | 相对扩展不确定度 （Urel k=2） |  |
| 35 |  | 6.00 |  |  |  |  | 6.002 |  |  |  |  |  | 0.7% |  |
|  |  | 12.0 |  |  |  |  | 12.03 |  |  |  |  |  | 0.7% |  |
|  |  | 18.0 |  |  |  |  | 18.03 |  |  |  |  |  | 0.7% |  |
|  |  | 24.0 |  |  |  |  | 24.04 |  |  |  |  |  | 0.7% |  |
|  |  | 30.0 |  |  |  |  | 30.05 |  |  |  |  |  | 0.7% |  |
| 三、脉冲电压输出稳定度：1min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量次数 | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| 测量值（kV） | 12.03 |  | 12.05 |  |  | 12.03 |  | 12.04 | 12.02 |  |  | 12.06 |  | 12.05 |
| = 12.06 kV |  |  |  |  | = 12.02 kV |  |  |  |  | = 0.33 % |  |  |  |  |
| 四、放电距离： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检漏仪输出值（ kV） |  |  |  | 标记点（ mm） |  |  |  |  |  |  | 是否存在放电及报警现象 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |
| 五、绝缘电阻： |  |  |  | 符合规范中第4.4条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、工频耐压： |  |  |  | 符合规范中第4.5条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、被检仪器信息：

| 仪器名称 | 电火花检漏仪 | 型号规格 | MD-III |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 南京迈迪 | 仪器编号 | / |

| 一、外观及通电检查： |  |  | 符合规范中第6.2.1条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、外观及通电检查： |  | 符合规范中第6.2.1条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、脉冲电压输出基本误差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程（kV） |  |  | 输出示值（kV） |  |  |  |  | 标准值 （kV） |  |  |  |  |  | 相对扩展不确定度 （Urel k=2） |  |
| 35 |  |  | 6.00 |  |  |  |  | 5.998 |  |  |  |  |  | 0.7% |  |
|  |  |  | 12.0 |  |  |  |  | 11.98 |  |  |  |  |  | 0.7% |  |
|  |  |  | 18.0 |  |  |  |  | 18.00 |  |  |  |  |  | 0.7% |  |
|  |  |  | 24.0 |  |  |  |  | 24.03 |  |  |  |  |  | 0.7% |  |
|  |  |  | 30.0 |  |  |  |  | 30.02 |  |  |  |  |  | 0.7% |  |
| 三、脉冲电压输出稳定度：1min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量次数 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| 测量值（kV） | 11.98 |  |  | 11.98 |  |  | 11.99 |  | 11.97 | 11.98 |  |  | 11.99 |  | 11.95 |
| = 11.99 kV |  |  |  |  |  | = 11.95 kV |  |  |  |  | = 0.33 % |  |  |  |  |
| 四、放电距离： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检漏仪输出值（ kV） |  |  |  |  | 标记点（ mm） |  |  |  |  |  |  | 是否存在放电及报警现象 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |
| 五、绝缘电阻： |  |  |  |  | 符合规范中第4.4条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、工频耐压： |  |  |  |  | 符合规范中第4.5条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、被检仪器信息：

| 仪器名称 | 电火花检漏仪 | 型号规格 | MD68 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 德杜仪器 | 仪器编号 | / |

| 一、外观及通电检查： |  | 符合规范中第6.2.1条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、脉冲电压输出基本误差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程（kV） |  | 输出示值（kV） |  |  |  |  | 标准值 （kV） |  |  |  |  |  | 相对扩展不确定度 （Urel k=2） |  |
| 35 |  | 6.00 |  |  |  |  | 6.001 |  |  |  |  |  | 0.7% |  |
|  |  | 12.0 |  |  |  |  | 12.04 |  |  |  |  |  | 0.7% |  |
|  |  | 18.0 |  |  |  |  | 18.05 |  |  |  |  |  | 0.7% |  |
|  |  | 24.0 |  |  |  |  | 24.06 |  |  |  |  |  | 0.7% |  |
|  |  | 30.0 |  |  |  |  | 30.06 |  |  |  |  |  | 0.7% |  |
| 三、脉冲电压输出稳定度：1min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量次数 | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| 测量值（kV） | 12.01 |  | 12.04 |  |  | 12.03 |  | 12.04 | 12.03 |  |  | 12.06 |  | 12.05 |
| = 12.06 kV |  |  |  |  | = 12.01 kV |  |  |  |  | = 0.41 % |  |  |  |  |
| 四、放电距离： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检漏仪输出值（ kV） |  |  |  | 标记点（ mm） |  |  |  |  |  |  | 是否存在放电及报警现象 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |
| 五、绝缘电阻： |  |  |  | 符合规范中第4.4条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、工频耐压： |  |  |  | 符合规范中第4.5条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

经现场试验其结果符合本规程所列技术指标，该规程可作为校准电火花检漏仪的技术依据。

实验人：王影         核验人：马欣

实验日期：2024年6月20日