电火花检漏仪校准规范

编写说明

主要起草人：王影

长春市计量检定测试技术研究院

2024年09月

电火花检漏仪校准规范编写说明

一、任务来源

吉林省质量技术监督局将《电火花检漏仪校准规范》地方计量技术规范制定任务书下达给长春市计量检定测试技术研究院，由长春市计量检定测试技术研究院成立了起草小组，并于2022年启动了规范编制工作。现在又通过一年多时间的查阅资料、调研、实验、编写规程文本、征求意见等，较好的完成了这项任务。

二、项目背景

电火花检漏仪主要用来检测金属基材上的厚的非导电基体是否存在针孔，砂眼等缺陷的仪器。通过使用电火花检测仪，我们可以更好地保障各种材料和设备的质量和安全性，推动工业制造的发展。电火花检漏仪属于高压放电装置，如果安全措施不利，轻者被电击灼伤，重者危及生命。

但是由于专业知识的局限，使用人员对于这种高电击设备的电击伤害意识较弱，因此制定本规范，通过对设备的安全性能的提前预知与防范，防止电击事故的发生。

三、项目必要性

1、许多的化工、石油、橡胶行业都使用到电火花检漏仪，电火花检漏仪的电气安全问题急需专业的计量标准器具依据相应的校准规范进行安全计量校准工作，以确保使用者的人身安全。

2、我省的汽车与化工产业属于两大龙头产业，在这两大产业中电火花检漏仪的应用非常广泛，这些场所利用电火花检漏仪来检测和评估金属防腐涂层的质量，这些行业需要对金属防腐涂层质量进行严格控制，以确保产品的质量和安全性，它可以提供准确的检测结果，帮助企业及时发现并解决潜在的质量问题。使用频率非常之高，对于电火花检漏仪的计量安全问题就必须引起重视。

四、编写依据

本规范在编写过程中参考了国内相关技术文献：

JJF 1071—2010            国家计量校准规范编写规则

JJF 1059.1—2012         测量不确定度评定与表示

JJF 1001—2011            通用计量术语及定义

B4793.1-2007             测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第一部分：通用要求

- 研究内容

1、本校准规范主要对被检的电火花检漏仪的范围以及检漏仪的主要用途和工作原理进行了概述。

2、编写检漏仪的计量特性要求，包括外观及通电检查，脉冲输出电压、脉冲稳定度、放电距离的测试，绝缘电阻试验，工频耐压试验。

3、对校准的条件进行规定，包括环境温度的范围，所使用的主要标准器和配套设备的范围及不确定度要求。

4、详细描述了校准的项目和脉冲电压、脉冲电压输出稳定度的校准方法，放电距离的试验方法。

5、对校准结果的表达做了详细规定，以及复校时间间隔，给出了出具校准证书的原始记录和校准证书的模板。给出了不确定度评定示例。

- 项目可行性

1、本项目已初步形成初稿，项目建议单位为长春市计量检定测试技术研究院，是长春市政府依法设立并经相关部门授权的法定计量技术机构，可开展相应的检定或校准工作。

2、此校准规范的主要起草人于2017年取二级注册计量师资格证书，于2021年取得工程师资格，于2024年取得一级注册计量师资格，于2015年至今一直从事电磁计量方面的工作，从事该项目研究的人员有高级工程师3人，一级注册计量师4人。

3、由于电火花检漏仪在各个生产企业的应用非常广泛，通常会输出（0.5~35）kV的高压，因此仪器的安全计量性能需要引起极大重视，目前本省对于电火花检漏仪的计量工作还处于空白状态，随着国家对计量工作的普及，依据中华人民计量法的相关要求，编写并出具本省的电火花检漏仪地方校准规范是大趋所势。

七、整改内容

1、项目立项专家建议：

1.1、多收集各个生产厂家的电火花检漏仪，在标准器允许的范围内要覆盖到最高的电火花检漏仪电压测量范围；注意查新国家近期是否有制定电火花检漏仪校准规范的计划，查询所引用的文件是否是现行有效版本。引言：引言的表述做调整。

2、项目立项整改内容：

2.1、按照专家提出意见将电火花检漏仪的使用范围调整35kV，并查询了所引用的文件均为现行有效版本，并且国家没有发布制定电火花检漏仪校准规范的计划。

3、送审稿评审专家意见：

3.1、引用文件：引用文件清单顺序调整，国家标准应排序在国家计量技术法规之后。

3.2、校准条件：5.2中“校准用仪器设备”，修改为“测量标准及其他设备”。5.2.1和5.2.2中标准器表述不清晰，重新整理进行描述。5.2.5中秒表的最大允许误差表述不准确。

3.3、 校准项目：6.2.2中“电压峰峰值”表述不清晰，修改为“电压峰值”。公式（1）公式（2）中字母表述不准确。6.2.3中“在1min内，每隔10s读取并记录10个数据”修改为“在1min内，每隔10s读取并记录7个数据”。

3.4、全文做规范性、编辑性修改。

4、送审稿整改内容：

4.1、引用文件将国家技术法规调整到国标前。

4.2、将标准器的表述重新整理，将每一个标准器的表述形式重新排版为测量范围在前，不确定度等级在后。秒表的最大允许误差改为±0.1s。

4.3、校准项目中电压峰峰值改为峰值。公式中的字母下脚标斜体改为正体。脉冲电压稳定度改为1min之内每隔10s读取7个数值。

4.4、全文首行缩进2字符。字体大小格式正确。