在线挥发性有机化合物

氢火焰离子化分析仪校准规范

实验报告

中国石油天然气股份有限公司

吉林石化分公司检测中心

2024年8月

为验证校准规范制定提出计量特性的科学性、合理性及校准方法的实用性、可行性，起草小组选择了青岛聚创环保集团有限公司、赛默飞世尔科技（中国）有限公司、山东新泽仪器有限公司、青岛精诚仪器仪表有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司、四川瞭望环保科技有限公司、河南汉威科技有限公司等厂家生产的在线挥发性有机化合物氢火焰离子化分析仪进行了实验。实验结果汇总如下表：

| 序号 | 生产厂家 | 型号 | 测量范围 | 相对误差 /% | 重复性/% | 响应时间/s | 漂移 /%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛聚创环保集团有限公司 | PHTH-2020 | （0～20000）µmol/mol | -2.6 | 0.4 | 16 | 零点：0.01 量程：-0.1 |
| 2 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | # TVA-2020 | （0～20000）µmol/mol | 5.2 | 0.8 | 6 | 零点：0.05 量程：-1.7 |
|  |  | # TVA-2020C | （0～50000）µmol/mol | -3.4 | 0.7 | 5 | 零点：0.01 量程：-0.6 |
| 3 | 山东新泽仪器有限公司 | TK-1200 | （0～20000）µmol/mol | 3.1 | 0.4 | 21 | 零点：0.04 量程：0.06 |
| 4 | 青岛精诚仪器仪表有限公司 | VOC-8000 | （0～50000）µmol/mol | -4.2 | 1.1 | 27 | 零点：0.04 量程：0.08 |
| 5 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | VOC3000 | （0～50000）µmol/mol | 7.6 | 1.2 | 16 | 零点：0.04 量程：-0.06 |
| 6 | 四川瞭望环保科技有限公司 | BR-ZS4T-VOCS | （0～2000）µmol/mol | 8.9 | 1.2 | 7 | 零点：0.8 量程：1.0 |
| 7 | 河南汉威科技有限公司 | TVOC9600 | （0～30000）µmol/mol | 2.2 | 1.0 | 11 | 零点：0.0 量程：1.0 |
|  |  | TVOC9600 | （0～50000）µmol/mol | 5.8 | 0.5 | 15 | 零点：0.01 量程：-0.8 |

在线挥发性有机化合物氢火焰离子化分析仪校准记录

试验单位：   中国石油吉林石化公司检测中心  证书编号：            /

仪器名称：在线挥发性有机化合物氢火焰离子化分析仪制造厂商：青岛聚创环保有限公司

仪器型号：  PHTH-2020     仪器编号：  AT-1306   测量范围:（0～20000）µmol/mol

校准环境温度：     18.8   ℃   相对湿度：    40    % 校准地点:合成树脂厂ABS装置

校准用气体标准物质及主要设备GBW(E)060357空气中甲烷气体标准物质、秒表、转子流量计

1.校准前检查

| 外观、通电、点火检查 | 无异常 |
| --- | --- |
| 报警功能及报警动作值检查 | 声光报警正常，报警动作值：1000µmol/mol |

2、示值误差

| 气体标准物质浓度值(µmol/mol) | 示值1 (µmol/mol) | 示值2 (µmol/mol) | 示值3 (µmol/mol) | 平均值 (µmol/mol) | 相对误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 399.5 | 380.0 | 390.5 | 395.0 | 388.5 | -2.8 |
| 10010 | 9950 | 9900 | 9900 | 9917 | -0.93 |
| 16006 | 15650 | 15600 | 15500 | 15583 | -2.6 |

3、响应时间

| 气体标准物质浓度值 (µmol/mol) | 响应时间/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 10010 | 16 | 16 | 15 | 16 |

4、重复性                                                             (µmol/mol)

| 气体标准物质浓度值 | 示值1 | 示值2 | 示值3 | 示值4 | 示值5 | 示值6 |  | /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10010 | 9950 | 9900 | 9900 | 9900 | 9920 | 9927 | 9927 | 0.4 |

5、漂移

| 时间 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | max | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 µmol/mol | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 0.01% | -0.1% |
| 示值/ µmol/mol | 15650 | 15600 | 15600 | 15650 | 15650 |  |  |

示值误差校准结果的扩展不确定度：Ur=3.6%  （k=2）

校准员：党玉军			    核验员：	刘盾		 	校准日期：2023.12.12

在线挥发性有机化合物氢火焰离子化分析仪校准记录

试验单位：   中国石油吉林石化公司检测中心  证书编号：            /

仪器名称：在线挥发性有机化合物氢火焰离子化分析仪制造厂商：赛默飞世尔科技（中国）有限公司

仪器型号：  TVA-2020    仪器编号：  202018063434   测量范围:（0～20000）µmol/mol

校准环境温度：     20.8   ℃   相对湿度：    45    % 校准地点:  污水处理厂

校准用气体标准物质及主要设备GBW(E)060357空气中甲烷气体标准物质、秒表、转子流量计

1.校准前检查

| 外观、通电、点火检查 | 无异常 |
| --- | --- |
| 报警功能及报警动作值检查 | 声光报警正常，报警动作值：1000µmol/mol |

2、示值误差

| 气体标准物质浓度值(µmol/mol) | 示值1 (µmol/mol) | 示值2 (µmol/mol) | 示值3 (µmol/mol) | 平均值 (µmol/mol) | 相对误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 399.5 | 410 | 400 | 420 | 410.0 | 2.6 |
| 10010 | 10150 | 10150 | 10095 | 10132 | 1.2 |
| 16006 | 16500 | 17000 | 17000 | 16833 | 5.2 |

3、响应时间

| 气体标准物质浓度值 (µmol/mol) | 响应时间/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 10010 | 6 | 6 | 5 | 6 |

4、重复性                                                             (µmol/mol)

| 气体标准物质浓度值 | 示值1 | 示值2 | 示值3 | 示值4 |  | 示值5 |  | 示值6 |  |  |  | /% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10010 | 10150 | 10150 | 10095 | 10110 | 10250 |  | 10005 |  | 10127 |  | 0.8 |  |

5、漂移

| 时间 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | max | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 µmol/mol | 0.0 | 20 | 20 | 25 | 20 | 0.05% | -1.7% |
| 示值/ µmol/mol | 16500 | 17000 | 17000 | 16500 | 15650 |  |  |

示值误差校准结果的扩展不确定度：Ur=4.1%  （k=2）

校准员：党玉军			    核验员：	刘盾		 	校准日期：2024. 3.7

在线挥发性有机化合物氢火焰离子化分析仪校准记录

试验单位：   中国石油吉林石化公司检测中心  证书编号：            /

仪器名称：在线挥发性有机化合物氢火焰离子化分析仪制造厂商：赛默飞世尔科技（中国）有限公司

仪器型号：  TVA-2020    仪器编号：  202018063427   测量范围:（0～20000）µmol/mol

校准环境温度：     15.8   ℃   相对湿度：    30    % 校准地点:  炼油厂芳烃装置

校准用气体标准物质及主要设备GBW(E)060357空气中甲烷气体标准物质、秒表、转子流量计

1.校准前检查

| 外观、通电、点火检查 | 无异常 |
| --- | --- |
| 报警功能及报警动作值检查 | 声光报警正常，报警动作值：1000µmol/mol |

2、示值误差

| 气体标准物质浓度值(µmol/mol) | 示值1 (µmol/mol) | 示值2 (µmol/mol) | 示值3 (µmol/mol) | 平均值 (µmol/mol) | 相对误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 399.5 | 380 | 400 | 380 | 386.7 | -3.2 |
| 10010 | 10500 | 10550 | 10425 | 10491.7 | 4.8 |
| 16006 | 17500 | 17000 | 17000 | 17166.7 | 7.3 |

3、响应时间

| 气体标准物质浓度值 (µmol/mol) | 响应时间/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 10010 | 5 | 5 | 5 | 5 |

4、重复性                                                             (µmol/mol)

| 气体标准物质浓度值 | 示值1 | 示值2 | 示值3 | 示值4 |  | 示值5 |  | 示值6 |  |  |  | /% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10010 | 17500 | 17000 | 17000 | 17200 | 17700 |  | 17350 |  | 17292 |  | 1.6 |  |

5、漂移

| 时间 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | max | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 µmol/mol | / | / | / | / | / | / | / |
| 示值/ µmol/mol | / | / | / | / | / |  |  |

示值误差校准结果的扩展不确定度：Ur =4.1%  （k=2）

校准员：党玉军			    核验员：	刘盾		 	校准日期：2024. 3.13

在线挥发性有机化合物氢火焰离子化分析仪校准记录

试验单位：   中国石油吉林石化公司检测中心  证书编号：            /

仪器名称：在线挥发性有机化合物氢火焰离子化分析仪制造厂商：赛默飞世尔科技（中国）有限公司

仪器型号：  TVA-2020    仪器编号：  202017052323   测量范围:（0～20000）µmol/mol

校准环境温度：     20.8   ℃   相对湿度：    45    % 校准地点:  检测中心212室

校准用气体标准物质及主要设备GBW(E)060357空气中甲烷气体标准物质、秒表、转子流量计

1.校准前检查

| 外观、通电、点火检查 | 无异常 |
| --- | --- |
| 报警功能及报警动作值检查 | 声光报警正常，报警动作值：1000µmol/mol |

2、示值误差

| 气体标准物质浓度值(µmol/mol) | 示值1 (µmol/mol) | 示值2 (µmol/mol) | 示值3 (µmol/mol) | 平均值 (µmol/mol) | 相对误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 399.5 | 415 | 420 | 425 | 420 | 5.1 |
| 10010 | 10100 | 10150 | 10150 | 10133 | 1.2 |
| 16006 | 15500 | 15000 | 15000 | 15167 | -5.2 |

3、响应时间

| 气体标准物质浓度值 (µmol/mol) | 响应时间/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 10010 | 8 | 8 | 8 | 8 |

4、重复性                                                             (µmol/mol)

| 气体标准物质浓度值 | 示值1 | 示值2 | 示值3 | 示值4 |  | 示值5 |  | 示值6 |  |  |  | /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10010 | 10100 | 10150 | 10150 | 10200 | 10100 |  | 10250 |  | 10150 |  | 0.7 |  |

5、漂移

| 时间 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | max | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 µmol/mol | 10 | 15 | 10 | 5 | 15 | -0.05% | -1.1% |
| 示值/ µmol/mol | 15500 | 15000 | 15000 | 15500 | 15000 |  |  |

示值误差校准结果的扩展不确定度：Ur =4.1%  （k=2）

校准员：党玉军			    核验员：	刘盾		 	校准日期：2024. 3.13

在线挥发性有机化合物氢火焰离子化分析仪校准记录

试验单位：   中国石油吉林石化公司检测中心  证书编号：            /

仪器名称：在线挥发性有机化合物氢火焰离子化分析仪制造厂商：山东新泽仪器有限公司

仪器型号：  TK-1200    仪器编号：  060812001144   测量范围:（0～50000）µmol/mol

校准环境温度：     21.8   ℃   相对湿度：   30    % 校准地点:  染料厂苯酚装置

校准用气体标准物质及主要设备GBW(E)060357空气中甲烷气体标准物质、秒表、转子流量计

1.校准前检查

| 外观、通电、点火检查 | 无异常 |
| --- | --- |
| 报警功能及报警动作值检查 | 声光报警正常，报警动作值：1000µmol/mol |

2、示值误差

| 气体标准物质浓度值(µmol/mol) | 示值1 (µmol/mol) | 示值2 (µmol/mol) | 示值3 (µmol/mol) | 平均值 (µmol/mol) | 相对误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10010 | 10300 | 10350 | 10300 | 10312 | 3.1 |
| 25020 | 25600 | 25650 | 25590 | 25613 | 2.4 |
| 40009 | 40900 | 41000 | 40900 | 40933 | 2.3 |

3、响应时间

| 气体标准物质浓度值 (µmol/mol) | 响应时间/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 25020 | 21 | 21 | 20 | 21 |

4、重复性                                                             (µmol/mol)

| 气体标准物质浓度值 | 示值1 | 示值2 | 示值3 | 示值4 | 示值5 | 示值6 |  |  |  | /% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25020 | 25600 | 25650 | 25590 | 25460 | 25620 |  | 25400 |  | 25333 |  | 0.4 |

5、漂移

| 时间 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | max | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 µmol/mol | 0 | 10 | 20 | 15 | 20 | 0.04% | 0.06% |
| 示值/ µmol/mol | 41000 | 41500 | 41000 | 41000 | 41050 |  |  |

示值误差校准结果的扩展不确定度：Ur=2.3%  （k=2）

校准员：党玉军			    核验员：	刘盾		 	校准日期：2024. 5.13

在线挥发性有机化合物氢火焰离子化分析仪校准记录

试验单位：   中国石油吉林石化公司检测中心  证书编号：            /

仪器名称：在线挥发性有机化合物氢火焰离子化分析仪制造厂商：青岛精诚仪器仪表公司

仪器型号：  VOC-8000    仪器编号：  83263420236   测量范围:（0～50000）µmol/mol

校准环境温度：     20.1   ℃   相对湿度：   32   % 校准地点:  炼油厂芳烃装置

校准用气体标准物质及主要设备GBW(E)060357空气中甲烷气体标准物质、秒表、转子流量计

1.校准前检查

| 外观、通电、点火检查 | 无异常 |
| --- | --- |
| 报警功能及报警动作值检查 | 声光报警正常，报警动作值：1000µmol/mol |

2、示值误差

| 气体标准物质浓度值(µmol/mol) | 示值1 (µmol/mol) | 示值2 (µmol/mol) | 示值3 (µmol/mol) | 平均值 (µmol/mol) | 相对误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10010 | 9800 | 9600 | 9600 | 9667 | -3.4 |
| 25020 | 24600 | 24650 | 24500 | 24583 | -1.7 |
| 40009 | 38000 | 38500 | 38500 | 38333 | -4.2 |

3、响应时间

| 气体标准物质浓度值 (µmol/mol) | 响应时间/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 25020 | 28 | 28 | 25 | 27 |

4、重复性                                                             (µmol/mol)

| 气体标准物质浓度值 | 示值1 | 示值2 | 示值3 | 示值4 | 示值5 | 示值6 |  |  |  | /% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25020 | 24600 | 24650 | 24500 | 24800 | 25000 |  | 24200 |  | 24625 |  | 1.1 |

5、漂移

| 时间 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | max | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 µmol/mol | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0.04% | 0.08% |
| 示值/ µmol/mol | 38000 | 38500 | 38500 | 38000 | 38000 |  |  |

示值误差校准结果的扩展不确定度：Ur =2.4%  （k=2）

校准员：党玉军			    核验员：	刘盾		 	校准日期：2024. 5.15

在线挥发性有机化合物氢火焰离子化分析仪校准记录

试验单位：   中国石油吉林石化公司检测中心  证书编号：            /

仪器名称：在线挥发性有机化合物氢火焰离子化分析仪制造厂商：江苏天瑞仪器股份公司

仪器型号：  VOC3000    仪器编号： AIA-1115   测量范围:（0～50000）µmol/mol

校准环境温度：     20.1   ℃   相对湿度：   40   % 校准地点:  检测中心212室

校准用气体标准物质及主要设备GBW(E)060357空气中甲烷气体标准物质、秒表、转子流量计

1.校准前检查

| 外观、通电、点火检查 | 无异常 |
| --- | --- |
| 报警功能及报警动作值检查 | 声光报警正常，报警动作值：1000µmol/mol |

2、示值误差

| 气体标准物质浓度值(µmol/mol) | 示值1 (µmol/mol) | 示值2 (µmol/mol) | 示值3 (µmol/mol) | 平均值 (µmol/mol) | 相对误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10010 | 10800 | 10600 | 10900 | 10767 | 7.6 |
| 25020 | 25800 | 25500 | 25500 | 25600 | 2.3 |
| 40009 | 41000 | 40900 | 41000 | 40967 | 2.4 |

3、响应时间

| 气体标准物质浓度值 (µmol/mol) | 响应时间/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 25020 | 18 | 15 | 15 | 16 |

4、重复性                                                             (µmol/mol)

| 气体标准物质浓度值 | 示值1 | 示值2 | 示值3 | 示值4 | 示值5 | 示值6 |  |  |  | /% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25020 | 25800 | 25500 | 25500 | 25100 | 25100 |  | 25000 |  | 25333 |  | 1.2 |

5、漂移

| 时间 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | max | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 µmol/mol | 0 | 0 | 30 | 30 | 20 | 0.04% | -0.06% |
| 示值/ µmol/mol | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 |  |  |

示值误差校准结果的扩展不确定度：Ur =2.8%  （k=2）

校准员：党玉军			    核验员：	刘盾		 	校准日期：2024. 5.17

在线挥发性有机化合物氢火焰离子化分析仪校准记录

试验单位：   中国石油吉林石化公司检测中心  证书编号：            /

仪器名称：在线挥发性有机化合物氢火焰离子化分析仪制造厂商：四川瞭望环保科技公司

仪器型号：  BR-ZS4T-VOCS   仪器编号：  3GT-1036   测量范围:（0～2000）µmol/mol

校准环境温度：     20.1   ℃   相对湿度：   40   % 校准地点:  化肥厂丁辛醇装置

校准用气体标准物质及主要设备GBW(E)060357空气中甲烷气体标准物质、秒表、转子流量计

1.校准前检查

| 外观、通电、点火检查 | 无异常 |
| --- | --- |
| 报警功能及报警动作值检查 | 声光报警正常，报警动作值：50µmol/mol |

2、示值误差

| 气体标准物质浓度值(µmol/mol) | 示值1 (µmol/mol) | 示值2 (µmol/mol) | 示值3 (µmol/mol) | 平均值 (µmol/mol) | 相对误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 398 | 420 | 440 | 440 | 433 | 8.9 |
| 990 | 1000 | 1010 | 1100 | 1036 | 4.7 |
| 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1633 | 2.1 |

3、响应时间

| 气体标准物质浓度值 (µmol/mol) | 响应时间/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 990 | 8 | 7 | 7 | 7 |

4、重复性                                                             (µmol/mol)

| 气体标准物质浓度值 | 示值1 | 示值2 | 示值3 | 示值4 | 示值5 | 示值6 |  |  |  | /% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 990 | 1000 | 1010 | 1000 | 1000 | 1030 |  | 1010 |  | 1008 |  | 1.2 |

5、漂移

| 时间 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | max | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 µmol/mol | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 0.8% | 1.0% |
| 示值/ µmol/mol | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1620 |  |  |

示值误差校准结果的扩展不确定度：Ur =3.9%  （k=2）

校准员：党玉军			    核验员：	刘盾		 	校准日期：2024. 5.17

在线挥发性有机化合物氢火焰离子化分析仪校准记录

试验单位：   中国石油吉林石化公司检测中心  证书编号：            /

仪器名称：在线挥发性有机化合物氢火焰离子化分析仪制造厂商：赛默飞世尔科技（中国）有限公司

仪器型号：  TVA-2020C    仪器编号：  202017062359   测量范围:（0～50000）µmol/mol

校准环境温度：     25.0   ℃   相对湿度：    45    % 校准地点: 检测中心223室

校准用气体标准物质及主要设备GBW(E)060357空气中甲烷气体标准物质、秒表、转子流量计

1.校准前检查

| 外观、通电、点火检查 | 无异常 |
| --- | --- |
| 报警功能及报警动作值检查 | 声光报警正常，报警动作值：2000µmol/mol |

2、示值误差

| 气体标准物质浓度值(µmol/mol) | 示值1 (µmol/mol) | 示值2 (µmol/mol) | 示值3 (µmol/mol) | 平均值 (µmol/mol) | 相对误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10010 | 10100 | 10200 | 10100 | 10133 | 1.2 |
| 25020 | 25100 | 25150 | 25500 | 25250 | 0.9 |
| 40009 | 39000 | 38500 | 38500 | 38666 | -3.4 |

3、响应时间

| 气体标准物质浓度值 (µmol/mol) | 响应时间/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 25020 | 3 | 5 | 5 | 5 |

4、重复性                                                             (µmol/mol)

| 气体标准物质浓度值 | 示值1 | 示值2 | 示值3 | 示值4 |  | 示值5 |  | 示值6 |  |  |  | /% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25020 | 25100 | 25150 | 25500 | 25500 | 25400 |  | 25310 |  | 25326 |  | 0.7 |  |

5、漂移

| 时间 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | max | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 µmol/mol | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.01% | -0.6% |
| 示值/ µmol/mol | 37500 | 37800 | 37800 | 38500 | 38650 |  |  |

示值误差校准结果的扩展不确定度：Ur =2.3%  （k=2）

校准员：党玉军			    核验员：	刘盾		 	校准日期：2024. 6.11

在线挥发性有机化合物氢火焰离子化分析仪校准记录

试验单位：   中国石油吉林石化公司检测中心  证书编号：            /

仪器名称：在线挥发性有机化合物氢火焰离子化分析仪制造厂商：河南汉威科技有限公司

仪器型号：  TVOC9600   仪器编号：96D202005001   测量范围:（0～50000）µmol/mol

校准环境温度：     26.1   ℃   相对湿度：    45    % 校准地点: 检测中心223室

校准用气体标准物质及主要设备GBW(E)060357空气中甲烷气体标准物质、秒表、转子流量计

1.校准前检查

| 外观、通电、点火检查 | 无异常 |
| --- | --- |
| 报警功能及报警动作值检查 | 声光报警正常，报警动作值：1000µmol/mol |

2、示值误差

| 气体标准物质浓度值(µmol/mol) | 示值1 (µmol/mol) | 示值2 (µmol/mol) | 示值3 (µmol/mol) | 平均值 (µmol/mol) | 相对误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10010 | 10200 | 10200 | 10500 | 10300 | 2.9 |
| 25020 | 26100 | 26150 | 25900 | 26050 | 4.1 |
| 40009 | 42000 | 42500 | 42500 | 42333 | 5.8 |

3、响应时间

| 气体标准物质浓度值 (µmol/mol) | 响应时间/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 25020 | 15 | 15 | 15 | 15 |

4、重复性                                                             (µmol/mol)

| 气体标准物质浓度值 | 示值1 | 示值2 | 示值3 | 示值4 |  | 示值5 |  | 示值6 |  |  |  | /% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25020 | 26100 | 26150 | 25900 | 25900 | 26150 |  | 25900 |  | 26017 |  | 0.5 |  |

5、漂移

| 时间 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | max | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 µmol/mol | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.01% | -0.8% |
| 示值/ µmol/mol | 38500 | 38000 | 38100 | 38500 | 38850 |  |  |

示值误差校准结果的扩展不确定度：Ur =2.6%  （k=2）

校准员：党玉军			    核验员：	刘盾		 	校准日期：2024. 6.27

在线挥发性有机化合物氢火焰离子化分析仪校准记录

试验单位：   中国石油吉林石化公司检测中心  证书编号：            /

仪器名称：在线挥发性有机化合物氢火焰离子化分析仪制造厂商：河南汉威科技有限公司

仪器型号：  TVOC9600   仪器编号：96D1906001   测量范围:（0～30000）µmol/mol

校准环境温度：     26.1  ℃   相对湿度：    45    % 校准地点: 检测中心223室

校准用气体标准物质及主要设备GBW(E)060357空气中甲烷气体标准物质、秒表、转子流量计

1.校准前检查

| 外观、通电、点火检查 | 无异常 |
| --- | --- |
| 报警功能及报警动作值检查 | 声光报警正常，报警动作值：200µmol/mol |

2、示值误差

| 气体标准物质浓度值(µmol/mol) | 示值1 (µmol/mol) | 示值2 (µmol/mol) | 示值3 (µmol/mol) | 平均值 (µmol/mol) | 相对误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6000 | 6100 | 6200 | 6100 | 6133 | 2.2 |
| 15000 | 15300 | 15150 | 15500 | 15316 | 2.1 |
| 25020 | 25200 | 25500 | 25500 | 25400 | 1.5 |

3、响应时间

| 气体标准物质浓度值 (µmol/mol) | 响应时间/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| 15000 | 11 | 12 | 11 | 11 |

4、重复性                                                             (µmol/mol)

| 气体标准物质浓度值 | 示值1 | 示值2 | 示值3 | 示值4 |  | 示值5 |  | 示值6 |  |  |  | /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15000 | 15300 | 15150 | 15500 | 15600 | 15400 |  | 15310 |  | 15376 |  | 1.0 |  |

5、漂移

| 时间 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | max | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 µmol/mol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.0% |
| 示值/ µmol/mol | 25200 | 25500 | 25500 | 25400 | 25200 |  |  |

示值误差校准结果的扩展不确定度：Ur=2.6%  （k=2）

校准员：党玉军			    核验员：	刘盾		 	校准日期：2024. 6.27