《四氟化碳气体检测报警器校准规范》

实 验 报 告

一、任务来源

依据《吉林省市场监督管理厅地方计量检定规程和计量校准规范制定修订工作办理程序》通知要求起草地方校准规范。制定地方校准规范是保障测量准确性的重要手段，为地方测量事业的发展提供有力支持。旨在提高整个社会的测量水平和质量，引导企业加强测量设备的校准工作，提高产品质量和市场竞争力。

二、实验设备与环境：

## 1、校准依据

## 本次校准的测量依据：《四氟化碳气体检测报警器校准规范》报审稿。

## 2、校准对象

四氟化碳气体气体检测报警器（以下简称报警器）测量范围：（0.1～100）。

## 3、校准介质

## 采用纯度为99.999%的高纯氮气。

## 4、实验设备

## 4.1、主标准器

## 采用氮中四氟化碳气体有证标准物质，其相对扩展不确定度为2%（k=2)。标准气体的浓度为20μmol/mol，50μmol/mol和80μmol/mol。

## 4.2、主要配套设备

4.2.1、流量控制器：由两个气体流量计组成，流量分别为（0.2～2.0）L/min、（0.16～1.6）L/min。

### 4.2.2、电子秒表：分度值为0.01s。

## 4.2.3、气体减压阀和气体管路：对被测气体无吸附及化学反应。

## 5、环境条件

5.1、温度：22.7℃，无温度波动；满足（5～40）℃校准过程中波动不超过±2℃的要求。

5.2、相对湿度：60%；满足≤85%的要求。

5.3、室内环境保持通风并采取安全措施，无影响仪器正常工作的电磁场及干扰气体。

5.4、室内环境条件满足规范中对于校准环境条件的要求。

## 6、实验地点：本院（硅谷大街928号）502室

三、实验指标

1、示值误差

1.1、采用直接测量法。标准物质采用相对扩展不确定度Urel=2% k=2的四氟化碳气体标准物质。

1.2、在正常工作条件下，仪器通电预热稳定后，先通入零点气体调整仪器的零点。

1.3、再通入浓度约为测量上限80%的气体标准物质调整仪器示值，然后分别通入浓度约为满量程80%、50%和20%的气体标准物质，记录仪器稳定示值。每点测量3次，取3次的算术平均值作为仪器的示值。按式（1）或式（2）计算仪器各浓度点的示值误差ΔC 或ΔCr

（1）

（2）

2、重复性

通入浓度约为满量程50%的气体标准物质，记录仪器稳定示值。然后通入零点气体使仪器回零，再通入上述浓度的气体标准物质，重复测量6次，重复性以单次测量的相对标准偏差来表示。按式（3）计算仪器的重复性。

（3）

式中： ——第i次的示值

——仪器示值的算术平均值

——测量次数

3、响应时间

先通入零点气体使仪器示值回零，再通入浓度约为满量程50%的气体标准物质，记录稳定示值。然后通入零点气体使仪器回零，再通入上述浓度的气体标准物质，同时启用秒表，待仪器显示值到达稳定示值的90%时停止计时，记录秒表读数。重复测量3次，取3次的算术平均值作为仪器的响应时间。

4、报警功能

通入高于报警设定值的气体标准物质，使仪器出现报警动作，观察仪器声光报警功能是否正常，记录仪器显示的报警浓度值。重复测量3次，取3次报警浓度值的算术平均值作为仪器的报警浓度值。

5、漂移

仪器的漂移包括零点漂移和量程漂移。

通入零点气体，记录仪器稳定后的示值，然后通入浓度约为满量程80%的气体标准物质，待读数稳定后，记录仪器示值，撤去气体标准物质，通入零点气体，待仪器回零后撤去零点气体。非连续性测量仪器每间隔10min重复上述步骤一次,连续性测量仪器连续运行6h每间隔1h重复上述步骤一次，分别记录通入零点气体的示值及通入浓度约为满量程80%的气体标准物质的示值（i=1，2，,3，4，5，6）

按式（4）计算零点漂移，取绝对值最大的作为仪器的零点漂移。

（4）

按式（5）计算量程漂移，取绝对值最大的作为仪器的量程漂移。

（5）

式中：——仪器满量程。

四、试验数据：

试验数据如下：

1、被检仪器信息：

| 仪器名称 | 四氟化碳气体检测报警器 | 型号规格 | S100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 山东如特安防设备有限公司 | 仪器编号 | 13051 |

1.1绝对误差ΔC：

| 标准气浓度值/(μmol/mol) | 仪器示值/(μmol/mol) |  |  |  | 示值误差/(μmol/mol) | 计量特性：满足±2μmol/umol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| 20 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.37 | 0.37 | 符合要求 |
| 50 | 51.3 | 51.0 | 50.9 | 51.07 | 1.07 |  |
| 80 | 81.2 | 81.5 | 81.4 | 81.37 | 1.37 |  |

1.2相对误差ΔCr：

| 标准气浓度值/(μmol/mol) | 仪器示值/(μmol/mol) |  |  |  | 示值误差/% | 计量特性 满足±10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| 20 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.37 | 1.85 | 符合要求 |
| 50 | 51.3 | 51.0 | 50.9 | 51.07 | 2.14 |  |
| 80 | 81.2 | 81.5 | 81.4 | 81.37 | 1.71 |  |

1.3重复性：

| 标准气浓度值 /(μmol/mol) | 仪器示值/(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 重复性（%） | 计量特性：满足≤3% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 50 | 51.3 | 51.0 | 50.9 | 51.0 | 51.1 | 50.8 | 0.3 | 符合要求 |

1.4响应时间：

| 标准气浓度值/(μmol/mol) | 时间/s |  |  | 响应时间/s | 计量特性：满足≤60s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 50 | 13.25 | 13.24 | 13.27 | 13.25 | 符合要求 |

1.5报警功能：

| 报警功能 | 声光报警正常 |  |  |  | 计量特性：满足具应有声、光或震动报警功能的仪器，在其测量范围内应具有报警设定值，当仪器示值达到报警设定值时应能自动报警。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警设定值 /(μmol/mol) | 实测报警值/(μmol/mol) |  |  | 平均报警值 /(μmol/mol) |  |
| 30 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 符合要求 |

1.6漂移：

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点 漂移(%FS) | 量程 漂移(%FS) | 计量特性：满足零点漂移：±3%FS；量程漂移：±5%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 /(μmol/mol) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  |
| 示值 /(μmol/mol) | 81.2 | 81.5 | 81.4 | 81.7 | 81.3 | 82.0 | 81.5 |  |  | 符合要求 |

2、被检仪器信息：

| 仪器名称 | 四氟化碳气体检测报警器 | 型号规格 | S100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 山东如特安防设备有限公司 | 仪器编号 | 29452 |

2.1绝对误差ΔC：

| 标准气浓度值/(μmol/mol) | 仪器示值/(μmol/mol) |  |  |  | 示值误差/(μmol/mol) | 计量特性：满足±2μmol/umol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| 20 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.53 | 0.53 | 符合要求 |
| 50 | 51.5 | 51.3 | 50.9 | 51.23 | 1.23 |  |
| 80 | 80.9 | 81.2 | 81.4 | 81.16 | 1.17 |  |

2.2相对误差ΔCr：

| 标准气浓度值/(μmol/mol) | 仪器示值/(μmol/mol) |  |  |  | 示值误差/% | 计量特性 满足±10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| 20 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.53 | 2.67 | 符合要求 |
| 50 | 51.5 | 51.3 | 50.9 | 51.23 | 2.47 |  |
| 80 | 80.9 | 81.2 | 81.4 | 81.16 | 1.46 |  |

2.3重复性：

| 标准气浓度值 /(μmol/mol) | 仪器示值/(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 重复性（%） | 计量特性：满足≤3% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 50 | 51.5 | 51.3 | 50.9 | 50.9 | 51.4 | 51.1 | 0.5 | 符合要求 |

2.4响应时间：

| 标准气浓度值/(μmol/mol) | 时间/s |  |  | 响应时间/s | 计量特性：满足≤60s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 50 | 10.25 | 10.26 | 10.29 | 10.27 | 符合要求 |

2.5报警功能：

| 报警功能 | 声光报警正常 |  |  |  | 计量特性：满足具应有声、光或震动报警功能的仪器，在其测量范围内应具有报警设定值，当仪器示值达到报警设定值时应能自动报警。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警设定值 /(μmol/mol) | 实测报警值/(μmol/mol) |  |  | 平均报警值 /(μmol/mol) |  |
| 30 | 29.8 | 29.7 | 29.5 | 29.7 | 符合要求 |

2.6漂移：：

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点 漂移(%FS) | 量程 漂移(%FS) | 计量特性：满足零点漂移：±3%FS；量程漂移：±5%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 /(μmol/mol) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |  |
| 示值 /(μmol/mol) | 83.2 | 83.3 | 81.6 | 81.5 | 81.7 | 81.2 | 81.5 |  |  | 符合要求 |

3、被检仪器信息：

| 仪器名称 | 四氟化碳气体检测报警器 | 型号规格 | S100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 山东如特安防设备有限公司 | 仪器编号 | 66845 |

3.1绝对误差ΔC

| 标准气浓度值/(μmol/mol) | 仪器示值/(μmol/mol) |  |  |  | 示值误差/(μmol/mol) | 计量特性：满足±2μmol/umol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| 20 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 20.27 | 0.27 | 符合要求 |
| 50 | 50.5 | 51.0 | 50.4 | 50.63 | 0.63 |  |
| 80 | 81.2 | 81.1 | 81.4 | 81.10 | 1.10 |  |

3.2相对误差ΔCr：

| 标准气浓度值/(μmol/mol) | 仪器示值/(μmol/mol) |  |  |  | 示值误差/% | 计量特性 满足±10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| 20 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 20.27 | 1.33 | 符合要求 |
| 50 | 50.5 | 51.0 | 50.4 | 50.63 | 1.27 |  |
| 80 | 80.8 | 81.1 | 81.4 | 81.10 | 1.38 |  |

3.3重复性：

| 标准气浓度值 /(μmol/mol) | 仪器示值/(μmol/mol) |  |  |  |  |  | 重复性（%） | 计量特性：满足≤3% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 50 | 50.5 | 51.0 | 50.4 | 50.9 | 50.9 | 51.3 | 0.3 | 符合要求 |

3.4响应时间：

| 标准气浓度值/(μmol/mol) | 时间/s |  |  | 响应时间/s | 计量特性：满足≤60s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 50 | 13.15 | 12.98 | 13.02 | 13.05 | 符合要求 |

3.5报警功能：

| 报警功能 | 声光报警正常 |  |  |  | 计量特性：满足具应有声、光或震动报警功能的仪器，在其测量范围内应具有报警设定值，当仪器示值达到报警设定值时应能自动报警。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警设定值 /(μmol/mol) | 实测报警值/(μmol/mol) |  |  | 平均报警值 /(μmol/mol) |  |
| 30 | 30.5 | 29.8 | 29.5 | 29.9 | 符合要求 |

3.6漂移：

| 时间 | 0h /0min | 1h /10min | 2h /20min | 3h /30min | 4h /40min | 5h /50min | 6h /60min | 零点 漂移(%FS) | 量程 漂移(%FS) | 计量特性：满足零点漂移：±3%FS；量程漂移：±5%FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点 /(μmol/mol) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  |
| 示值 /(μmol/mol) | 81.3 | 81.6 | 82.4 | 82.7 | 82.2 | 82.0 | 82.5 |  |  | 符合要求 |

五、结果处理：

从上述试验结果数据来分析，试验结果与预定的技术要求和标准进行对比，评估其符合性测量结果均满足仪表技术指标。

六、结论

多次实验结果满足《四氟化碳气体检测报警器校准规范》报审稿所引用技术文件的各项技术要求。

实验人：高晓波        核验人：李洋

实验日期2024年05月22日