四氟化碳气体检测报警器校准规范

编写说明

主要起草人：高晓波

长春市计量检定测试技术研究院

2024年06月

四氟化碳气体检测报警器校准规范

编写说明

一、任务来源

因相关企业对于四氟化碳气体检测报警器的检测需求日渐增多，长春市计量检定测试技术研究院为响应企业需求，决定起草完成《四氟化碳气体检测报警器》地方计量技术规范。四氟化碳气体检测报警器校准工作我院从2023年开始着手进行准备，现在又通过一年多时间的查阅资料、调研、实验、编写规程文本、征求意见等，较好的完成了这项任务。

二、项目背景

四氟化碳气体检测报警器作为一种环境中气体浓度监测类的电子仪器，用以检测室内四氟化碳的泄漏情况，为防止环境污染及保护人员安全提供重要保障。然而由于四氟化碳气体检测报警器使用寿命有限、使用环境复杂多样，四氟化碳气体检测报警器的测量准确性和可靠性可能受到影响，从而导致其传感器误差变大、灵敏度降低等，进而给环境及现场人员的安全带来隐患。

由于四氟化碳气体是目前微电子工业中用量最大的等离子蚀刻气体，可广泛应用于硅、二氧化硅、氮化硅，磷硅玻璃及钨等薄膜材料的蚀刻，在电子器件表面清洗，太阳能电池的生产，激光技术、气相绝缘、低温制冷、泄漏检验剂、控制宇宙火箭姿态，印刷电路生产中的去污剂等方面也大量使用，所以四氟化碳气体检测报警器为上述行业安全生产提供重要保障。因此，制定地方校准规范，确保四氟化碳气体检测报警器的准确性和可靠性，对于相关工业企业日常生产安全具有重要意义。

三、项目必要性

目前我国尚无正式颁布《四氟化碳气体检测报警器》检定规程和校准规范等相关技术法规，为了保证四氟化碳气体检测报警器计量特性的准确可靠，需要制定四氟化碳气体检测报警器专门标准以及相关技术规范，为确保在用测量设备的运行正常，量值准确、统一，建立一套科学的量值评价体系是非常必要和迫切的。

四、编写依据

本规范在编写过程中参考了国内相关技术文献：

GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》

GB/T 12358-2006《作业场 所环境气体检测报警仪通用技术要求》

JJG695-2019《硫化氢气体检测仪检定规程》

JJF(吉)111-2022《一氧化氮、二氧化氮气体检测仪校准规范》

五、研究内容

本次规范的制定对四氟化碳气体检测报警器计量性能具体要求、气体标准物质的配置、校准条件及校准项目指标及校准方法中示值误差的公式，重复性，响应时间，报警功能，漂移等指标进行了详细阐述，对校准结果的处理与表达做了详细规定，给出了出具校准证书的原始记录和校准证书的模板、不确定度评定示例以及原始记录与校准证书参考格式。

六、项目可行性

1、项目建议单位为长春市计量检定测试技术研究院，为独立的法人，法定计量检定机构，以服务地方经济发展为己任，现有的技术能力已经满足该规范的校准项目的需求。

2、主要建议人从事计量检定工作30余年，从2005年开始从事报警器检测工作，在该领域领域也有多年工作经验，现任科室主任，高级工程师。

3、我省为工业大省，规范的校准依据，将有助于提高四氟化碳气体检测报警器的检测准确性。避免因误报或漏报导致的安全事故。

4、目前我们完成了本规范的框架构建与初稿编写，也具备充分的依据和信心，为相关领域的发展提供有力支撑。相信本规范将在实际工作中发挥重要作用，我们也将继续完善规范内容，确保其在实际应用中的有效性和可操作性。

5、该项目已形成征求意见稿。

6、我院具备全面的技术人员和满足技术要求条件。

七、整改内容

1、项目立项专家提出的意见

| 序号 | 提出单位 | 联系人 | 意见内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省计量院 | 初立新 | 建议将封面及扉页英文修改为“”“Calibration Specification for Carbon Tetrafluoride Gas DetectionAlarms” |
| 3 | 省计量院 | 初立新 | 建议将引言中“本规范按照JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》编制。”一句去掉 |
| 序号 | 提出单位 | 联系人 | 意见内容 |
| 4 | 省计量院 | 初立新 | 引言中“GB/T 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》”建议修改为“GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》”。 |
| 5 | 省计量院 | 初立新 | 3概述中“四氟化碳气体检测报警器（以下简称仪器）主要用于检测作业场所环境和生产流程中四氟化碳气体的仪器”建议修改为“四氟化碳气体检测报警器（以下简称仪器）主要用于检测作业场所环境和生产流程中四氟化碳气体的浓度”。 |
| 6 | 省计量院 | 初立新 | 表1中第一行“仪器”建议修改为“仪器的计量特性”； 小于号建议修改为宋体。 |
| 7 | 省计量院 | 初立新 | 5.2.2“采用纯度不小于99.99%的高纯氮气或纯化后的洁净空气。”建议修改为“采用纯度不小于99.999%的高纯氮气或纯化后的洁净空气。”。 |
| 8 | 省计量院 | 初立新 | 6.1示值误差中“然后分别通入浓度约为满量程80%、50%和20%的气体标准物质”建议修改为“然后分别通入浓度约为满量程20%、50%和80%的气体标准物质。 |
| 9 | 吉化 | 刘盾 | 第Ⅰ页目录中”引用文献”，建议和规范第2条”引用文件”名称一致。 |
| 10 | 吉化 | 刘盾 | 第1页“2 引用文件”中的“GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》”建议引用最新版本“GB/T 50493-2019 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》。或删除年代号。 |
| 11 | 吉化 | 刘盾 | 第2页“5.2.2 零点气体采用纯度不小于99.99%的高纯氮气”建议改为“不小于99.999%的高纯氮气或洁净空气”。 |
| 12 | 吉化 | 刘盾 | 第3页“满量程80%、50%和20%的气体标准物质” 建议改为“满量程20%、50%和80%的气体标准 |
| 13 | 吉化 | 刘盾 | 第2页“5.1.1”中，删除“校准过程中波动不超过±2℃”。 |

- 项目立项整改内容

2.1、已将规范封面及扉页英文修改为“”“Calibration Specification for Carbon Tetrafluoride Gas DetectionAlarms”。

2.2、已将规范引言中“本规范按照JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》编制。”一句去掉。

2.3、已将规范引言中“GB/T 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》”修改为“GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》”。

2.4、已将规范3概述中“四氟化碳气体检测报警器（以下简称仪器）主要用于检测作业场所环境和生产流程中四氟化碳气体的仪器”修改为“四氟化碳气体检测报警器（以下简称仪器）主要用于检测作业场所环境和生产流程中四氟化碳气体的浓度”。

2.5、已将规范表1中第一行“仪器”修改为“仪器的计量特性”； 小于号修改为宋体。

2.6、已将规范5.2.2“采用纯度不小于99.99%的高纯氮气或纯化后的洁净空气。”修改为“采用纯度不小于99.999%的高纯氮气或纯化后的洁净空气。”。

2.7、已将规范6.1示值误差中“然后分别通入浓度约为满量程80%、50%和20%的气体标准物质”建议修改为“然后分别通入浓度约为满量程20%、50%和80%的气体标准物质。

2.8、已将规范第Ⅰ页目录中”引用文献”，和规范第2条”引用文件”名称修改一致。

2.9、已将规范第1页“2  引用文件”中的“GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》”修改为引用最新版本“GB/T 50493-2019 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》

2.10、已将规范第2页“5.1.1”中，“校准过程中波动不超过±2℃”删除。

3、送审稿评审专家提出的意见

3.1、引言部分把GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技要求》去掉，首次制定改为首次发布。

3.2、引言及引用文献中把年代号去掉。

3.3、仪器的计量特性 注2去掉。

3.4、校准项目和校准方法中公式（1）要重新排版，公式中字体要统一。

3.5、单独列出一条款《仪器的调整》，把流量控制器示意图放在本条款之下，把流量控制器示意图改为仪器气路连接示意图。

4、送审稿整改内容

4.1、引言部分已将GB 12358-2006去掉，首次制定改为首次发布。

4.2、已将引言及引用文献中把年代号去掉。

4.3、已将仪器的计量特性 注2去掉。

4.4、校准项目和校准方法中公式（1）进行重新排版，公式中字体已经统一。

4.5、已将《仪器的调整》单独列出，已将流量控制器示意图放在《仪器的调整》条款之下，已把流量控制器示意图改为仪器气路连接示意图。