JJF（吉）XXX—2024

Calibration Specification for Analytical Instrument of Permanganate Index

（报批稿）

高锰酸盐指数分析仪校准规范

吉 林 省 地 方 计 量 技 术 规 范

吉林省市场监督管理厅  发 布

2024- XX - XX发布                            2024- XX - XX实施

高锰酸盐指数分析仪校准规范

Calibration Specification for             JJF（吉）XX- 202X

Analytical Instrument of Permanganate Index

归  口 单 位：  吉林省市场监督管理厅

主要起草单位：  吉林省计量科学研究院

吉林省生态环境监测中心

参加起草单位：  上海安杰智创科技股份有限公司

本规范由吉林省计量科学研究院负责解释

本规范主要起草人：

杨思佳  （吉林省计量科学研究院）

刘珍池  （吉林省计量科学研究院）

武中波  （吉林省生态环境监测中心）

参加起草人：

付茂鹏  （上海安杰智创科技股份有限公司）

张子薇  （吉林省计量科学研究院）

韩亦彤  （吉林省计量科学研究院）

目   录

引   言	（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  术语和计量单位	（1）

3.1 术语	（1）

3.2 计量单位	（1）

4  概述	（1）

5  计量特性	（1）

6  校准条件	（2）

6.1 校准环境条件	（2）

6.2 校准用设备	（2）

7  校准项目和校准方法	（2）

7.1 温度示值误差和温度均匀性	（2）

7.2 消解时间示值误差	（3）

7.3 仪器示值误差	（3）

7.4 仪器重复性	（3）

7.5 仪器稳定性	（3）

8  校准结果表达	（4）

9  复校时间间隔	（4）

附录A 校准记录推荐格式	（5）

附录B 校准证书内页推荐格式	（7）

附录C 高锰酸盐指数分析仪示值测量结果的不确定度评定示例	（8）

引   言

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成制定本校准规范的基础性系列规范。

本规范参考了GB 3838《地表水环境质量标准》和GB 11892《水质 高锰酸盐指数的测定》等文件中的技术指标和检测方法等内容。

本规范为首次发布。

高锰酸盐指数分析仪校准规范

1  范围

本规范适用于实验室CODMn的高锰酸盐指数分析仪的校准。

2  引用文件

JJG 975 化学需氧量（COD）测定仪

GB 3838 地表水环境质量标准

GB 11892 水质 高锰酸盐指数的测定

凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用本规范。

3  术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 高锰酸盐指数分析仪

可监测地表水、地下水和生活饮用水等水体中高锰酸盐指数的计量器具。

3.2 计量单位

高锰酸盐指数分析仪的计量单位为毫克每升，符号为mg/L。

4  概述

高锰酸盐指数分析仪（以下简称仪器）是将待测水样加入已知量的高锰酸盐和硫酸进行酸化，加热消解后，高锰酸盐将待测水样中的某些有机和无机还原性物质氧化，反应后加入过量的草酸钠还原剩余的高锰酸盐，再用高锰酸盐标准溶液回滴过量的草酸钠，使用电位法、比色法等检测方法，通过电位信号或比色信号与样品浓度成正比，从而对样品进行定量分析。

仪器主要由加热部分、加液部分、检测部分和数据处理系统四部分组成。

5  计量特性

表1 计量性能技术要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 温度示值误差（℃） | ±2.0 |
| 温度均匀性（℃） | ≤3.0 |
| 消解时间示值误差（%） | ±2.0 |
| 仪器示值误差（%） | ±8.0 |
| 仪器重复性（%） | ≤5.0 |
| 稳定性（%） | ≤5 |

注：以上指标不做合格判定依据，仅供校准及不确定度评定时参考。校准项目可根据被校仪器的预期用途选择使用。

6  校准条件

6.1   校准环境条件

6.1.1 环境温度：（5～35）℃

6.1.2 相对湿度：不大于85%

6.1.3 电源：(220±22)V

6.2  校准用设备

表2  校准用设备一览表

| 仪器名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 高锰酸盐指数/化学需氧量（锰法） 标准物质 | 扩展不确定度应不大于3%（k=2） |
| 数字温度计 | 测量范围：（0～100）℃，MPE：±0.2 ℃ |
| 电子秒表 | 测量范围：（1～3600）s，MPE：±0.10 s/h |

7  校准项目和校准方法

7.1  温度示值误差和温度均匀性

消解炉预热30 min后，选取相应消解孔，将温度计分别插入消解孔中，待温度稳定后，间隔1min读取一个数共读3次，求其算术平均值Ti。按式（1）、式（3）求温度示值误差（ΔT）和温度均匀性（W）。

ΔT=T0-T              （1）

T=i=1nTin                （2）

式中：T0——消解炉的设定温度，℃；

T——消解炉孔的平均温度，℃；

Ti——第i炉孔的3次读数温度平均值，℃；

n——测量炉孔的个数。

W=Tmax-Tmin          （3）

式中：Tmax——温度最高炉孔的温度示值，℃；

Tmin——温度最低炉孔的温度示值，℃；

7.2 消解时间示值误差

待仪器稳定后，按下仪器消解键，同时开始计时，待消解结束时停止计时，记下消解时间，重复3次。按式（4）求出消解时间相对示值误差（Δt）。

Δt=x0-x x×100%            (4)

式中：Δt——消解时间相对示值误差；

x0——消解时间设定值；

x——消解时间3次测量平均值。

7.3 仪器示值误差

待仪器稳定后，按说明书要求对仪器进行校准，测定4mg/L高锰酸盐指数标准溶液3次。或按照客户要求的校准点进行校准。按公式（5）计算示值误差（Δc）。

Δc=C-CsCs×100%              （5）

式中：Δc——仪器示值误差；

C——3次测量平均值；

Cs——CODMn溶液的标准值。

7.4 仪器重复性

待仪器稳定后，按说明书要求对仪器进行校准，测定4mg/L高锰酸盐指数标准溶液6次。按公式（6）计算示值误差（S）。

S=i=16Ci-C2n-1×1C×100%          （6）

式中：S——重复性；

Ci——第i次测量值；

C——n次测量的平均值；

n——测量次数。

7.5 仪器稳定性

待仪器稳定后，对4mg/L高锰酸盐指数溶液标准物质进行测量，记录初始测量值C0，观察20min，每隔2min记录一次，取绝对值最大的δ为仪器的稳定性，按公式（7）计算稳定性δ。

δ=Ci-C0C0×100%                         （7）

式中：δ——稳定性，%；

Ci——第i次测量值，mg/L；

C0——初始测量值，mg/L。

8  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书至少包括以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的可接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9  复校时间间隔

复校时间间隔建议一般不超过1年，由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

校准记录推荐格式

记录（证书）编号：                                                   第  页 共  页

| 委托单位 |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校准 计量器具 | 名称 |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |
|  | 制造厂 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
|  | 不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器名称 |  | 编号 |  | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 溯源证书号 |  | 有效期至 |
| 依据 |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |
| 结果 不 确定度 |  |  |  |  | 环境条件 |  | 温 度： ℃ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度： % |  |
| 校准日期 |  |  |  |  | 建议下次校准日期 |  |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |

1.温度示值误差，温度均匀性（设定温度T0=           ）

| 炉孔号 | 测定值（℃） |  |  | T（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 温度均匀性（℃） |  |  |  |  |
| 示值误差（℃） |  |  |  |  |

2.消解时间的示值误差（设定时间X0=           ）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定值/s |  |  |  |  |
| 相对示值误差/% |  |  |  |  |

3.仪器示值误差和重复性

| CODMn溶液标准物质/（mg / L） | 测定值/（mg / L） |  |  | 平均值/（mg / L） | 示值误差/% | 重复性/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.仪器稳定性

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 稳定性/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定值 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 测定值 |  |  |  |  |  |  |

附录B

校准证书内页推荐格式

| 校准项目 | 校准结果 | 仪器示值误差 相对扩展不确定度Urel/%（k=2） |
| --- | --- | --- |
| 温度示值误差（℃） |  |  |
| 温度均匀性（℃） |  |  |
| 消解时间示值误差（%） |  |  |
| 仪器示值误差（%） |  |  |
| 仪器重复性（%） |  |  |
| 仪器稳定性（%） |  |  |

以下空白

附录C

高锰酸盐指数分析仪示值测量结果的不确定度评定示例

C.1测量方法

C.1.1测量依据：JJF（吉）××××-2024《高锰酸盐指数分析仪校准规范》

C.1.2环境条件：环境温度：（5～35）℃，相对湿度：不大于85%。

C.1.3测量标准：GBW(E)080274化学需氧量（锰法）标准物质

C.1.4测量对象：高锰酸盐指数分析仪

C.1.5测量过程：用GBW(E)080274化学需氧量（锰法）标准物质，进行高锰酸盐指数分析仪示值误差的校准。重复测量6次，其测定值的平均值与标准值的差，即为示值误差。

C.2数学模型

式中：——示值误差，mg/L；

——被检仪器的算术平均值；

——CODMn标准物质标准值。

C.3方差和灵敏系数

方差：

灵敏系数：

C.4输入量的标准不确定度评定

C.4.1由测量引入的标准不确定度

的不确定度主要是由测量重复性带来，采用A类方法进行评定。在正常工作条件下，选取一台高锰酸盐指数仪，用CODMn分析标准物质标称值为4.0 mg/L，通过连续测量得到10个测量值为3.95、3.93、4.01、3.98、3.95、4.02、3.99、3.96、3.92、3.95（单位为mg/L），则算术平均值为

3.966 mg/L

可求得测得值对其估计值的单次测量结果的标准不确定度为：

0.04 mg/L

在实际测量时以三次测量的平均值为测量结果，则其不确定度为

0.02 mg/L

urel=0.024×100%=0.5%

C.4.2 由标准物质引入的标准不确定度

C.4.2.1标准物质的不确定度u1

化学需氧量（锰法）标准物质的扩展不确定度为Urel=3.0%，包含因子k=2，则1.5%。

C.4.2.2标准物质稀释过程的标准不确定度u2

稀释过程引入的不确定来源主要考虑分度吸量管和单标线容量瓶体积校准的不确定度和温度对体积的影响。

高锰酸盐指数265 mg/L的标准物质稀释到4 mg/L的标准溶液，用分度吸量管10mL移取3 mL高锰酸盐指数标准溶液物质至200 mL容量瓶中定容。

C.4.2.2.1分度吸量管引入的相对标准不确定度urel（V分）

分度吸量管引入的不确定来源由体积刻度引入的不确定度、估读误差引入的不确定度和温度效应引起溶液体积变化引入的不确定度。

C.4.2.2.2分度吸量管体积刻度引入的相对标准不确定度u1（V分）

由JJG196-2006《常用玻璃量器检定规程》，10mLA级分度吸量管的容量允差为±0.05mL，按矩形分布，则：

u1V分=0.053×10×100%=0.29%

C.4.2.2.3估读误差引入的相对标准不确定度u2（V分）

10mL分度吸量管充满液体至刻度的估读误差，按《化学分析中不确定度的评估指南》中的附表G1，10mL分度吸量管的估计值为0.0092 mL，按矩形分布，则：

u2V分=0.00923×10×100%=0.05%

C.4.2.2.4温度效应引起溶液体积变化引入的相对标准不确定度u3（V分）

溶液与校准时的温度变化为5℃，水的体积膨胀系数为，则3 mL分度吸量管的体积变化区间为：3×2.08×10-4×5=0.032 mL，按均匀分布，则：

u3V分=0.0323×10×100%=0.19%

C.4.2.2.5分度吸量管引入的相对标准不确定度urel（V分）

urelV分=u1V分2+u2V分2+u3V分2=0.36%

C.4.2.2.6容量瓶引入的相对标准不确定度urel（V容）

容量瓶引入的不确定来源由体积刻度引入的不确定度、估读误差引入的不确定度和温度效应引起溶液体积变化引入的不确定度。

C.4.2.2.7容量瓶体积刻度引入的相对标准不确定度

由JJG196-2006《常用玻璃量器检定规程》，200 mLA级容量瓶的容量允差为mL，按矩形分布，则：

u1V容=0.153×200×100%=0.04%

C.4.2.2.8估读误差引入的相对标准不确定度

200 mL容量瓶进行重复用一级水充满刻度和称量试验，估读误差为0.01mL，按矩形分布，则：

u2V容=0.013×200×100%=0.003%

C.4.2.2.9温度效应引起溶液体积变化引入的相对标准不确定度

溶液与校准时的温度变化为5℃，水的体积膨胀系数为，则200 mL移液管的体积变化区间为：mL，按均匀分布，则：

u3V容=0.213×200×100%=0.06%

C.4.2.2.10容量瓶引入的相对标准不确定度

urelV容=u1V容2+u2V容2+u3V容2=0.07%

C.4.2.2.11标准物质引入的标准不确定度

urelXS=（u1）2+（u2）2=0.07%

C.5标准不确定度一览表

| 标准不确定度 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性的标准不确定度 | 0.5 | 1 | 0.5 |
|  | 标准物质的标准不确定度 | 1.6 | -1 | 1.6 |

C.6合成标准不确定度

输入量彼此独立不相关，所以合成标准不确定度可按下式得到，

＝1.7%

C.7扩展不确定度的评定

相对扩展不确定度为Urel=k×=3.4%

C.8测量不确定度报告与表示

高锰酸盐指数分析仪示值测量结果相对扩展不确定度：Urel =3.4% k=2

JJF（吉）X X -202X

吉林省地方计量技术规范

XXXX校准规范

JJF(吉) XX—202X

吉林省市场监督管理厅发布

﹡

版权所有  不得翻印

297㎜×210㎜ A4纸

202X年X月第X版    202 X年X月第X次印刷