JJF（吉）XXX—2024

Calibration Specification for

automatic acid rain/rainfall monitors

（报批稿）

酸雨/降雨自动监测仪校准规范

吉 林 省 地 方 计 量 技 术 规 范

吉林省市场监督管理厅  发 布

2024- XX - XX发布                              2024- XX - XX实施

酸雨/降雨自动监测仪校准规范

Calibration Specification  for           JJF（吉）XX- XXXX

automatic acid rain/rainfall monitors

归  口 单 位：  吉林省市场监督管理厅

主要起草单位：  吉林省计量科学研究院

参加起草单位：  吉林省延边生态环境监测中心

吉林省白城生态环境监测中心

本规范由吉林省计量科学研究院负责解释

本规范主要起草人：

韩齐恒（吉林省计量科学研究院）

李  韬（吉林省计量科学研究院）

荀海涛（吉林省延边生态环境监测中心）

参加起草人：

张  儒（吉林省白城生态环境监测中心）

贾晟旭（吉林省延边生态环境监测中心）

金鑫童（吉林省白城生态环境监测中心）

目   录

引言	（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  术语和计量单位	（1）

3.1 降雨自动监测仪	（1）

3.2 降雨强度	（1）

4  概述	（1）

5  计量特性	（2）

6  校准条件	（2）

6.1 环境条件	（2）

6.2 测量标准及其他设备	（3）

7  校准项目和校准方法	（3）

7.1 感雨器	（3）

7.2 降雨量	（3）

7.3 pH值	（4）

7.4 电导率	（4）

8  校准结果表达	（5）

9  复校时间间隔	（6）

附录A  校准记录格式（推荐）	（7）

附录B  校准证书内页格式（推荐）	（9）

附录C  降雨量示值误差的不确定度评定示例	（10）

引   言

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范在技术方面主要参考了HJ/T 175—2005《降雨自动监测仪技术要求及检测方法》、JJG 376—2007《电导率仪》、JJG 119—2018《实验室pH（酸度）计》的相关内容。

本规范为首次发布。

酸雨/降雨自动监测仪校准规范

- 范围

本规范适用于包括降雨量、pH值以及电导率组分的酸雨/降雨自动监测仪的校准。

- 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 119—2018 实验室pH（酸度）计

JJG 376—2007 电导率仪

HJ/T 175—2005 降雨自动监测仪技术要求及检测方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语

3.1  降雨自动监测仪  automatic rainfall monitor

能够实时自动测量降雨中的物理指标（降雨量等）和化学指标（pH、电导率等）的监测仪。

3.2  降雨强度  intensity of rainfall

每分钟的降雨量，单位mm/min。

- 概述

酸雨/降雨自动监测仪（以下简称监测仪）是用来收集降水的专用器具，可进行自动采样、自动监测及自动记录采样数据等功能。

监测仪由感雨器、防尘盖、接雨漏斗、雨水收集装置、参数显示装置等组成，来实现对降雨过程的自动检测和数据采集，并通过软件平台功能或显示屏显示监测仪的状态信息和查询降雨记录，如图1所示。

图1 酸雨/降雨自动监测仪结构示意图

- 计量特性

主要技术指标见表1

表1计量性能要求

| 校准项目 |  |  | 计量特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感雨器 | 开盖延迟时间 |  | ≤60 s |
|  | 关盖延迟时间 |  | ≤300 s |
| 降雨量 | 示值误差 | 降雨量≤10 mm | ±0.4 mm |
|  |  | 降雨量＞10 mm | ±4% |
| pH值 | 示值误差 |  | ±0.1 |
|  | 漂移（pH=4、7、9） |  | ±0.1 |
| 电导 | 引用误差 |  | ±2.0%FS |
|  | 漂移（零点、量程） |  | ±1.0% FS |
| 注：以上所有指标不用于合格性判定，仅提供参考。 |  |  |  |

6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（0～50）℃

6.1.2  相对湿度：≤85%

6.2  测量标准及其他设备

6.2.1  pH标准物质

采用国家有证pH标准物质，不确定度不大于0.01（k=2）。

6.2.2  电导率标准物质

采用国家有证电导率标准物质，相对不确定度不大于0.25%（k=2）。

6.2.3  秒表：最小分度值不大于0.1 s。

6.2.4  微量进样器：2 μL。

6.2.5  单标线容量瓶、分度吸量管和单标线吸量管：A级。

6.2.6  游标卡尺：测量范围不小于500 mm，最小分度值不大于0.02 mm。

6.2.7  量筒：2000 mL，最大允许误差不大于20 mL。

6.2.8  纯水（蒸馏水或去离子水），应符合GB 6682—2008要求。

7  校准项目和校准方法

7.1  感雨器

7.1.1  开盖延迟时间

在10 s内向感雨器重复滴水3次，每次1滴水，用秒表从第3滴水滴入感雨器开始记录，直至防尘盖完全打开所用的时间，记录开盖延迟时间。

7.1.2  关盖延迟时间

用滴水方法使防尘盖打开，用秒表记录从停止滴水到防尘盖完全关闭的时间,记录关盖延迟时间。

7.2   降雨量示值误差

将 250 mL的蒸馏水缓慢注入监测仪，分别测量3次，按公式（1）计算出理论降雨量。

H=10V/πr2                     （1）

式中：

V——注入的蒸馏水体积，mL；

H——理论计算得到的降雨量，mm；

π——3.14；

r——监测仪降雨漏斗半径，cm。

按照公式（2）分别计算各次测量时监测仪显示的降雨量hi与理论降雨量H的差∆hi。根据公式（3），计算出3次测量的平均误差作为降雨量示值误差∆h。

∆hi=hi-H                     （2）

∆h=i=1n∆hin                      （3）

式中：

hi——第i次测量时采样器显示的降雨量，mm；

∆hi——第i次降雨量示值误差，mm；

∆h——本次测量的降雨量示值误差，mm；

n ——测量次数，n=3。

若H≤10 mm时，∆h为本次测量的降雨量示值误差；若H＞10 mm时，取∆h与H之比作为本次测量的降雨量示值误差。

然后分别用500 mL、1000 mL和1250 mL的蒸馏水按照以上方法进行校准。

7.3  pH值

7.3.1  pH值示值误差

排空测量池中的残留溶液，向接雨漏斗缓慢加入500 mL蒸馏水，冲洗测量池后排空测量池中的蒸馏水(直至测量池中再无残液)。按照3.5 mm/min的降雨强度向接雨漏斗缓慢注入 200 mL pH标准溶液（25 ℃时，pH为9.18），待读数稳定后读pH值，重复测量3次，计算平均值pH，按照公式（4）计算pH示值误差∆pH。

∆pH=pH-pHs                          （4）

式中：

pH——3次pH测量平均值；

pHs——pH溶液标准值。

然后再分别用25℃时，pH为4.00和6.86的标准溶液按照以上方法进行测量。

7.3.2  pH漂移

将电极浸入pH=9.18（25℃时，pH为9.18）标准溶液中，读取 5 min 后的测量值为初始值，每5 min读取1次数值，连续测量30 min。与初始值比较，计算该段时间内的最大变化量。

然后再分别用25℃时，pH为4.00和6.86的标准溶液按照以上方法进行漂移测量。

7.4  电导率

7.4.1  电导率引用误差

排空测量池中的残留溶液，向接雨漏斗缓慢加入 500 mL蒸馏水，冲洗测量池后排空测量池中的蒸馏水（直至测量池中再无残液）。按照3.5 mm/min的降雨强度向接雨漏斗缓慢注入（25 ℃时，电导率约为147.3 μS/cm）200 mL，待监测仪示值稳定后，读取电导率值K，重复测量3次，计算平均值K，按照公式（5）计算电导率引用误差∆K。

∆K=K-KsKF×100%                         （5）

式中：

K——3次电导率测量平均值，μS/cm；

Ks——标准溶液在参考温度下的电导率值，μS/cm；

KF——电导率被校量程的上限值，μS/cm。

然后再用电导率标准溶液（25 ℃时，电导率约为1410 μS/cm），以上方法进行测量。

7.4.2  电导率漂移

7.4.2.1  零点漂移：将电极系统浸入电导率（接近零点的）小于1 μs/cm的纯净水中，读取 5 min 后的电导率指示值作为初始值，每5 min读取1次数值，连续测量30 min。与初始值比较，计算该段时间内的最大变化量相对于量程的百分率。

7.4.2.2  量程漂移：将电极系统浸入电导率标准溶液中（25 ℃时，电导率约为147.3 μS/cm），读取 5 min 后的电导率指示值作为初始值，每5 min读取1次数值，连续测量30 min。与初始值比较，计算该段时间内的最大变化量相对于量程的百分率。

8  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a)	标题：“校准证书”；

b)	实验室名称和地址；

c)	进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）

d)	证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)	客户的名称和地址；

f)	被校对象的描述和明确标识；

g)	进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的可接收日期；

h)	如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i)	校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)	本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)	校准环境的描述；

l)	校准结果及其测量不确定度的说明；

m)	对校准规范的偏离的说明；

n)	校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o)	校准结果仅对被校对象有效的声明；

p)	未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9  复校时间间隔

建议复校时间间隔一般不超过1年。复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素决定的，送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。如果仪器经维修、更换重要部件或对仪器性能有怀疑时，应重新校准。

附录A

校准记录格式（推荐）

记录（证书）编号：                                                          第   页  共   页

| 委托单位 |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校准 计量器具 | 名称 |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |
|  | 制造厂 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 标准器名称 |  | 编号 |  | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 溯源单位及 证书编号 | 有效期至 |
| 依据 |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |
| 结果不 确定度 |  |  |  |  | 环境条件 |  | 温度： ℃ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度： % |  |
| 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |

- 感雨器

| 校准项目 | 计量特性 | 校准结果 |
| --- | --- | --- |
| 开盖延迟时间 | ≤60 s |  |
| 关盖延迟时间 | ≤300 s |  |

- 降雨量示值误差                                     降雨漏斗半径r=

| 蒸馏水（mL） | 标准降雨量（mm） | 测量值（mm） |  |  | 降雨量测量平均值（mm） | 示值误差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 1250 |  |  |  |  |  |  |

- pH值

示值误差

| 标准值（pH） | 测量值（pH） |  |  | 测量平均值（pH） | 示值误差（pH） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 9.18 |  |  |  |  |  |
| 6.86 |  |  |  |  |  |
| 4.00 |  |  |  |  |  |

漂移

| 标准值（pH） | 测量值（pH） |  |  |  |  |  | 漂移（pH） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 25 min | 30 min |  |
| 9.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |

- 电导率                                      参考温度            ℃

示值误差

| 标准电导率KS （μS/cm） | 量程上限值KF （μS/cm） | 测量值（μS/cm） |  |  | 测量平均值K（μS/cm） | 示值误差（μS/cm） | 引用误差（%FS） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 |  |  |  |  |  |  |

漂移

| 标准电导率KS （μS/cm） | 量程上限值KF （μS/cm） | 测量值（μS/cm） |  |  |  |  |  | 漂移（%FS） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 25 min | 30 min |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

校准证书内页格式（推荐）

| 校准项目 |  |  | 校准结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感雨器 | 开盖延迟时间 |  |  |
|  | 关盖延迟时间 |  |  |
| 降雨量 | 示值误差 | 降雨量≤10 mm |  |
|  |  | 降雨量＞10 mm |  |
| pH值 | 示值误差 | pH=9.18 |  |
|  |  | pH=6.86 |  |
|  |  | pH=4.00 |  |
|  | 漂移 | pH=9.18 |  |
|  |  | pH=6.86 |  |
|  |  | pH=4.00 |  |
| 电导率 | 示值误差 | ☓☓☓ μS/cm |  |
|  |  | ☓☓☓ μS/cm |  |
|  | 漂移 | 零点漂移 |  |
|  |  | 量程漂移 |  |

附录C

示值误差的不确定度评定示例

C.1 A类不确定度评定

同一检定员在相同环境条件与相同校准条件下重复检定降雨量测量结果,选用贝塞尔公式法计算得出引入的A类标准不确定度。在口径400 mm的降雨漏斗模拟降雨量为10.0 mm的降雨，在不同降雨强度条件下，对被检雨量传感器等间隔重复测量10次。用各次被检雨量传感器的测量值减去标准值得出各次测量误差,共进行4组,用（1）式计算各校准点测量误差的标准偏差，列入表1。

S=i=1n∆xi-∆x2n-1                           （1）

∆x=1ni=1n∆xi

表1  降雨量10.0 mm、两种降雨强度（大雨、小雨）测量误差的标准偏差

| 降雨强度/mm·min-1 | 0测量误差/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准偏差/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.082 |
|  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.082 |
| 4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.053 |
|  | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.071 |

合并样本标准差为：Sp=14j=14Sj2=0.073 mm

在实际校准中，根据规范规定，对被检降雨量测量结果每个点进行3次读数，以3次读数的算术平均值作为校准结果，则该结果的不确定度为

uA=Sp3=0.043 mm

C.2 B类不确定度评定

C.2.1 常用玻璃量器误差引入的标准不确定分量u1

在对降雨量测量结果进行B类不确定度评定时，首先分析常用玻璃量器误差引入的标准不确定分量，2000 mL量筒最大允许误差为±20 mL（相当于降雨量为0.04 mm），服从均匀分布，取包含因子k=3，其引入标准不确定度：

u1=0.043=0.0231 mm

C.2.2 游标卡尺引入的标准不确定分量u2

在对降雨量测量结果进行评定时，使用游标卡尺测量监测仪漏斗半径，已知游标卡尺的最小分度值为0.02 mm，服从均匀分布，取包含因子k=3，其引入标准不确定度：

u2=0.023=0.0115 mm

C.2.3 B类不确定度

uB=u12+u22=0.026 mm

C.3 合成标准不确定度

以上各分量互相独立，则合成标准不确定度为：

uc=uA2+uB2=0.051 mm

C.4 扩展不确定度

当置信概率p=95%时，取包含因子k=2，相对扩展不确定度为：

U=k×uc=0.11 mm

JJF（吉）X X -2024

吉林省地方计量技术规范

XXXX校准规范

JJF(吉) XX—202X

吉林省市场监督管理厅发布

﹡

版权所有  不得翻印

297㎜×210㎜ A4纸

202X年X月第X版    202 X年X月第X次印刷