《电子温压修正膜式燃气表检定规程》

实  验  报  告

一、任务来源

2024年6月，起草单位：长春市计量检定测试技术研究院正式向省厅提交了《电子温压修正膜式燃气表检定规程》立项申请书。

二、实验设备与环境

1、检定依据

本次检定的测量依据：《电子温压修正膜式燃气表检定规程》报审稿。

2、检定对象

电子温压修正膜式燃气表

3、检定介质

空气

4、实验设备

4.1 主标准器

钟罩式气体流量标准装置：测量范围：100L；准确度等级：0.5级。

钟罩式气体流量标准装置：测量范围：20L；准确度等级：0.5级。

音速喷嘴式燃气表检定装置：测量范围：（0.016～6）m3/h；扩展不确定度：Urel=0.5%,K=2。

4.2 主要配套设备

温度变送器：测量范围：（10~ 30）℃；MPE：±0.5℃。

绝对压力变送器：测量范围：（0～110）kPa；准确度等级：0.2级。

湿度传感器：测量范围：（40～80）%RH；MPE：±5%RH。

玻璃液体温度计：测量范围：（0～50）℃；扩展不确定度：U=0.23℃,K=2。

数字式微压计：测量范围：（-3000～3000）Pa；准确度等级：1.0级。

空盒气压表：测量范围：（85～105）kPa；扩展不确定度：U=0.06kPa,K=2。

5 环境条件。

环境温度：（20±5）℃，且室温变化不得超过0.2℃；大气压力：（86～106）kPa；

相对湿度：（30～75）%。

6 实验地点

长春市计量检定测试技术研究院（金宝街）1楼恒温室

- 检定方法

检定方法分为总量法与分量法。

两种方法首先均对燃气表的外观、密封性、压力损失进行检查。

外观通过目视进行检查。

密封性检查：输入燃气表标称 1.5 倍最大工作压力，持续时间不少于 3min，燃气表不漏气即为合格。

压力损失：在最大流量条件下，使用差压计测量燃气表的进气口和出气口之间的压力降，取压口与燃气表接口之间的距离不应超出接口标称直径的 3 倍。在测量中，取压力降的最大值和最小值的算术平均值。

1、总量法：在燃气表的检定条件符合设定温度、压力时，燃气表在最大流量下预运转至少 1min 后开始检定。在燃气表压力修正下限值、压力修正上限值下，分别调节至温度修正下限值、温度修正上限值，分别测量流量为qt、0.4qmax和qmax各点示值误差。每个检定点至少检定一次。如果一次检定有疑问，应增加检定次数，二次测量所得示值误差间的最大差值应不超过0.6%。

2、分量法：分别对温度、压力、流量示值误差进行测量。

将燃气表和标准温度计同时放置在温度稳定的高低温箱内，温度达到设定值并稳定后，对测量点为 （Tmin+2）℃、(20±2) ℃和 （Tmax-2）℃ 三个温度点进行检定，计算温度示值误差；

在燃气表标称最小压力点、燃气表标称最大压力点，分别读取燃气表和标准压力表的示值，计算压力示值误差；

流量示值误差的检定可采用动态法和静态法，检定流量点一般为小流量、中流量和大流量，每个流量点至少检定一次，示值误差取测量结果的算术平均值。

a动态法

对于采用光电采样器进行采样的方式或者脉冲输出的标准装置和燃气表，可通过电脑采样器对信号自动采样或者人工读数方法，动态地获得燃气表和标准装置的体积、压力、温度值，计算得到通过燃气表的实际体积Vrel。

b静态法

按照检定流量先调整好流量调节阀。关闭被检表后出气阀，等待标准器和被检表之间压力保持一致，检定系统稳定后，记录标准器和被检表起始值。打开被检表后出气阀,记录标准器和被检表检定时相关的温度、压力值。当燃气表运行到预定终止读数时，关闭出气阀，记录标准器和燃气表终止读数值，计算出标准器和燃气表体积值。

四、实验指标与数据

受省市监厅的委托，对李宁负责起草的《电子温压修正膜式燃气表检定规程》所列各项技术指标进行现场实验，结果如下：

1、被检仪器信息：

| 仪器名称 | 电子温压修正膜式燃气表 | 型号规格 | G1.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 新天科技股份有限公司 | 仪器编号 | / |

1.1、总量法示值误差检定实验指标：

| 外观 | 符合规程6要求 |  | 密封性 |  | 符合规程7.3.2要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检定介质 | 空气 |  | 压力损失 |  | 196Pa |  |
| 温度点（℃） | 压力点（Pa） | 流量点（m³/h） | 被检表示值（L） | 标准器示值（L） |  | 误差值（%） |
| -18 | 101 | 2.5 | 99.74 | 100.00 |  | -0.26 |
| 48 |  |  | 100.12 | 100.00 |  | 0.12 |
| -18 | 4904 |  | 99.75 | 100.00 |  | -0.25 |
| 48 |  |  | 100.06 | 100.00 |  | 0.06 |
| -18 | 101 | 1.0 | 19.97 | 20.00 |  | -0.15 |
| 48 |  |  | 20.15 | 20.00 |  | 0.75 |
| -18 | 4904 |  | 20.02 | 20.00 |  | 0.10 |
| 48 |  |  | 20.04 | 20.00 |  | 0.20 |
| -18 | 101 | 0.25 | 20.01 | 20.00 |  | 0.05 |
| 48 |  |  | 20.05 | 20.00 |  | 0.25 |
| -18 | 4904 |  | 19.95 | 20.00 |  | -0.25 |
| 48 |  |  | 19.98 | 20.00 |  | -0.10 |

1.2 分量法示值误差检定实验指标：

温度示值误差检定：

| 测量点（℃） | 流量点（m³/h） | 燃气表（℃） | 标准温度计（℃） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -18 | 2.5 | -18.1 | -18.2 | 0.04 |
| 21 |  | 20.9 | 20.7 | 0.07 |
| 48 |  | 47.8 | 47.7 | 0.03 |
| -18 | 0.016 | -18.0 | -18.2 | 0.08 |
| 21 |  | 21.0 | 20.9 | 0.03 |
| 48 |  | 47.9 | 47.7 | 0.06 |

压力示值误差检定：

| 测量点（Pa） | 流量点（m³/h） | 燃气表（Pa） | 标准压力表（Pa） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 2.5 | 110 | 110 | 0 |
| 4904 |  | 4890 | 4900 | -0.2 |
| 101 | 0.016 | 110 | 110 | 0 |
| 4904 |  | 4900 | 4908 | -0.2 |

流量示值误差检定：

| 流量点（m³/h） | 被检表示值（L） | 标准器示值（L） | 误差值（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 99.66 | 100.00 | -0.34 |
| 0.5 | 19.98 | 20.00 | -0.10 |
| 0.016 | 20.05 | 20.00 | 0.25 |

2、被检仪器信息：

| 仪器名称 | 电子温压修正膜式燃气表 | 型号规格 | G1.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 金卡智能集团股份有限公司 | 仪器编号 | / |

2.1、总量法示值误差检定实验指标：

| 外观 | 符合规程6要求 |  | 密封性 |  | 符合规程7.3.2要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检定介质 | 空气 |  | 压力损失 |  | 184Pa |  |
| 温度点（℃） | 压力点（Pa） | 流量点（m³/h） | 被检表示值（L） | 标准器示值（L） |  | 误差值（%） |
| -18 | 101 | 2.5 | 100.15 | 100.00 |  | 0.15 |
| 48 |  |  | 100.25 | 100.00 |  | 0.25 |
| -18 | 4904 |  | 100.20 | 100.00 |  | 0.20 |
| 48 |  |  | 100.10 | 100.00 |  | 0.10 |
| -18 | 101 | 1.0 | 20.05 | 20.00 |  | 0.25 |
| 48 |  |  | 20.08 | 20.00 |  | 0.40 |
| -18 | 4904 |  | 20.02 | 20.00 |  | 0.10 |
| 48 |  |  | 20.06 | 20.00 |  | 0.30 |
| -18 | 101 | 0.25 | 20.10 | 20.00 |  | 0.50 |
| 48 |  |  | 20.18 | 20.00 |  | 0.90 |
| -18 | 4904 |  | 20.24 | 20.00 |  | 1.20 |
| 48 |  |  | 20.15 | 20.00 |  | 0.75 |

2.2 分量法示值误差检定实验指标：

温度示值误差检定：

| 测量点（℃） | 流量点（m³/h） | 燃气表（℃） | 标准温度计（℃） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -18 | 2.5 | -18.0 | -18.2 | 0.08 |
| 21 |  | 20.9 | 20.6 | 0.10 |
| 48 |  | 47.9 | 47.5 | 0.12 |
| -18 | 0.016 | -18.2 | -18.3 | 0.04 |
| 21 |  | 21.1 | 20.9 | 0.07 |
| 48 |  | 48.0 | 47.6 | 0.12 |

压力示值误差检定：

| 测量点（Pa） | 流量点（m³/h） | 燃气表（Pa） | 标准压力表（Pa） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 2.5 | 110 | 110 | 0 |
| 4904 |  | 4900 | 4910 | -0.20 |
| 101 | 0.016 | 110 | 110 | 0 |
| 4904 |  | 4900 | 4900 | 0 |

流量示值误差检定：

| 流量点（m³/h） | 被检表示值（L） | 标准器示值（L） | 误差值（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 99.74 | 100.00 | -0.26 |
| 0.5 | 19.96 | 20.00 | -0.20 |
| 0.016 | 20.10 | 20.00 | 0.50 |

3、被检仪器信息：

| 仪器名称 | 电子温压修正膜式燃气表 | 型号规格 | G1.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 仪器编号 | / |

3.1、总量法示值误差检定实验指标：

| 外观 | 符合规程6要求 |  | 密封性 |  | 符合规程7.3.2要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检定介质 | 空气 |  | 压力损失 |  | 189Pa |  |
| 温度点（℃） | 压力点（Pa） | 流量点（m³/h） | 被检表示值（L） | 标准器示值（L） |  | 误差值（%） |
| -18 | 101 | 2.5 | 99.85 | 100.00 |  | -0.15 |
| 48 |  |  | 99.90 | 100.00 |  | -0.10 |
| -18 | 4904 |  | 99.80 | 100.00 |  | -0.20 |
| 48 |  |  | 100.20 | 100.00 |  | 0.20 |
| -18 | 101 | 1.0 | 20.05 | 20.00 |  | 0.25 |
| 48 |  |  | 19.90 | 20.00 |  | -0.50 |
| -18 | 4904 |  | 19.95 | 20.00 |  | -0.25 |
| 48 |  |  | 20.10 | 20.00 |  | 0.50 |
| -18 | 101 | 0.25 | 20.05 | 20.00 |  | 0.25 |
| 48 |  |  | 20.15 | 20.00 |  | 0.75 |
| -18 | 4904 |  | 19.90 | 20.00 |  | -0.50 |
| 48 |  |  | 19.85 | 20.00 |  | -0.75 |

3.2 分量法示值误差检定实验指标：

温度示值误差检定：

| 测量点（℃） | 流量点（m³/h） | 燃气表（℃） | 标准温度计（℃） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -18 | 2.5 | -18.2 | -18.1 | -0.04 |
| 21 |  | 20.9 | 20.8 | 0.03 |
| 48 |  | 47.6 | 47.8 | -0.06 |
| -18 | 0.016 | -18.1 | -18.0 | -0.4 |
| 21 |  | 21.0 | 21.0 | 0 |
| 48 |  | 47.8 | 47.9 | -0.03 |

压力示值误差检定：

| 测量点（Pa） | 流量点（m³/h） | 燃气表（Pa） | 标准压力表（Pa） | 示值误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 2.5 | 110 | 110 | 0 |
| 4904 |  | 4890 | 4900 | -0.2 |
| 101 | 0.016 | 110 | 110 | 0 |
| 4904 |  | 4900 | 4912 | -0.24 |

流量示值误差检定：

| 流量点（m³/h） | 被检表示值（L） | 标准器示值（L） | 误差值（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 99.70 | 100.00 | -0.30 |
| 0.5 | 19.80 | 20.00 | -1.00 |
| 0.016 | 19.85 | 20.00 | -0.75 |

五、结论

经现场试验其结果符合本规程所列技术指标，该规程可作为检定电子温压修正膜式燃气表的技术依据。

实验人：李宁         核验人：张槐麟

实验日期：2024年6月18日