中华人民共和国国家计量技术规范

JJF××××-202×

控制用液体流量开关校准规范

Calibration Specification for Liquid Flow Rate Switches

for Control Systems

（征求意见稿）

国家市场监督管理总局发布

××××-××-××发布××××-××-××实施

JJFXXXX-202X

控制用液体流量开关校准规范

Calibration Specification for Liquid Flow Rate Switches

for Control Systems

归口单位：全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目录

引言	I

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1 术语	1

3.2计量单位	2

4 概述	2

4.1 结构与原理	2

4.2 用途	4

5 计量特性	4

5.1最大允许误差和重复性	4

6 校准条件	4

6.1 环境条件	4

6.2 校准用介质要求	4

6.3 主标准器及配套设备	5

7 校准项目和校准方法	5

7.1 校准项目	5

7.2 校准方法	5

8 校准结果表达	7

9 复校时间间隔	7

附录A控制用液体流量开关校准原始记录	8

附录B校准证书内页参考格式	9

附录C控制用液体流量开关测量结果的不确定度示例	10

引言

JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1004《流量计量名词术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范参考了国家检定规程JJG461-2010《靶式流量计》和国家标准GB/T14048.21-2013《低压开关设备和控制设备第5-9部分：控制电路电器和开关元件流量开关》，结合我国控制用液体流量开关的生产、使用和校准现状编制。

本规范是首次制定。

控制用液体流量开关校准规范

范围

本校准规范适用于控制用液体流量开关（下面简称流量开关）的校准。

引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG461-2010《靶式流量计》

JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》

GB/T 14048.21-2013《低压开关设备和控制设备第5-9部分：控制电路电器和开关元件流量开关》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

术语和计量单位

术语

流量开关flow rate switches

由流速传感器和开关元件构成的一种仪表，用于测量并反馈被测介质的瞬时流量，当介质流量达到预设值时改变输出信号。

3.1.2流速传感器 flow rate sensor

用于检测介质流速的传感器。

3.1.3调节器adjuster

用于设定操作参数的流量开关的部件。[GB/T 14048.21-2013，流量开关的特性2.2.4]

3.1.4上行程 positive travel

介质流量由小变大的过程。

3.1.5下行程 negative travel

介质流量由大变小的过程。

3.1.6设定点set point

ss

流量开关的开关元件在改变其状态时，被测介质的流量值。[GB/T 14048.21-2013，流量开关的特性2.2.5]

注：流量开关在上行程和下行程中状态改变时，对应的被测介质的流量值可能不同，设定点可区分上行程设定点和下行程设定点。

3.1.7检测范围sensing range

H

设定点的最小值和最大值之间的范围。流量开关的上行程检测范围和下行程检测范围可以不同。

3.1.8 定点型流量开关  flow rate switch with fixed set point

设定点为一个固定值的流量开关。

3.1.9 可调型流量开关 flow rate switch with adjustable set point

设定点可在一定范围内变化的流量开关。

3.2计量单位

    - 3.2.1流量单位：升每分钟，符号L/min；升每小时，符号L/h；立方米每小时，符号m3/h。

    - 3.2.2压力单位：帕斯卡，符号Pa；或千帕，符号kPa。

    - 3.2.3温度单位：摄氏度，符号℃；或开尔文，符号K。

概述

结构与原理

流量开关的基本结构为流速测量单元和开关元件及附属器件的组合。附属器件通常包括显示部分、调节部分等。

流量开关根据结构型式不同可分为管道式和插入式。管道式流量开关和插入式流量开关的主要区别在于结构上是否存在用于介质流通的测量管道。插入式流量开关，通常在结构上不包括测量管道，工作时直接把流速传感器插入到待测管路中。流量开关的结构示意图见图1。

控制系统

开关元件

流速传感器

测量管道

图1结构示意图

流量开关的工作原理是根据流速传感器的反馈，在被测介质的流速超或低于相应的流量点后，改变开关元件的输出状态。

液体流量开关根据流量传感器测量原理的不同可分为机械式、电子式等种类。其中机械式流量开关包括挡片式流量开关、活塞式流量开关。挡片式流量开关又称靶式流量开关。管道中的流体流动时，插入管道中的靶板收到推力的作用，推力的大小与流体的动能和靶板的面积成正比。受到推力的靶板通过传递机构实现开关原件触点的接通或断开。活塞式流量开关的原理与挡片式流量开关相同，受力元件为活塞。挡片式流量开关的结构示意图见图2。

图2 挡片式流量开关结构示意图

电子式流量开关包括电磁式流量开关、涡轮式流量开关、涡街式流量开关、超声式流量开关、浮子式流量开关、热式流量开关等。电子式流量开关以不同类型的流速测量传感器作为测量单元，当测量流速达到设定点时，给开关元件发出电信号，实现开关状态的改变。

根据流量开关的设定点是否可以在一定范围内变化，流量开关可分为定点型流量开关和可调型流量开关。

用途

流量开关主要用于对管道中液体瞬时流量的检测，根据设定的流量动作点在流量发生变化并在超出或低于流量动作点时发出警报或传送开关信号，其在系统中起到流量测量、监视和保护作用。广泛应用于水、油等液体介质的流量测量及控制。

计量特性

  - 5.1最大允许误差和重复性

机械式和电子式流量开关的设定点对应的最大允许误差和重复性应分别符合表1和表2的要求。如采用非表1和表2的最大允许误差和重复性，其最大允许误差和重复性应满足表1和表2中对应的关系，重复性应不大于最大允许误差的1/3。设定点最大允许误差以相对误差表示。

表1 机械式流量开关设定点最大允许误差和重复性

| 最大允许误差 | ±5.0% | ±10.0% | ±12.0% | ±15.0% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | ≤1.6% | ≤3.3% | ≤4% | ≤5% |

表2 电子式流量开关设定点最大允许误差和重复性

| 最大允许误差 | ±1.0% | ±2.0% | ±3.0% | ±5.0% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | ≤0.3% | ≤0.6% | ≤1.0% | ≤1.6% |

最大允许误差也可采用引用误差表示，引用误差也应符合表1中最大允许误差和重复性的规定，此时应在引用误差后标注FS（满量程），例如±1.0%FS。

本规范中遵循JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》4.2.3对校准的定义，对于既无示值又无设定值的流量开关，不在本规范的适用范围内。

注：以上指标不用于合格性判别，仅供参考。

校准条件

环境条件

温度：(5～35)℃。

相对湿度：(15～95)%。

大气压力：(86～106)kPa。

校准用介质要求

校准用介质尽可能采用黏度、密度等物理性质与实际工作介质相同或相近的流体。校准过程中应始终充满实验管道，且为单相稳定无旋涡流动。对于用于水介质的流量开关，一般采用不夹杂空气，无纤维、导磁性颗粒及其他可见颗粒等物质的清洁水。

对校准介质的具体要求应根据被校准流量开关的类型，参照相同原理的流量计检定规程或校准规范中有关介质的内容。对于挡板式的流量开关按照JJG461-2010《靶式流量计》7.1.2的内容。

主标准器及配套设备

主标准器

流量标准装置及其配套仪表均应具有有效的检定/校准证书。

流量标准装置准确度应不大于被校准流量开关最大允许误差绝对值的1/3。

配套设备

配套设备见表2。

表2   配套设备

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度计 | MPE：±0.5℃ | 测量环境温度 |
| 2 | 气压计 | MPE：±2.5hPa | 测量大气压力 |
| 3 | 湿度计 | MPE：±10%RH | 测量环境湿度 |
| 4 | 数字万用表 | ---- | 接收流量开关输出信号，技术特性要满足监控输出信号状态的要求。 |

校准项目和校准方法

校准项目

流量设定点示值误差和重复性。

校准方法

流量设定点示值误差的校准

- 7.2.1.1流量开关安装

按照技术文件规定的安装方式把流量开关应安装到	流量标准装置上，当采用垂直安装时，应将流量开关安装在流量标准装置管道上升段内，以保证介质充满管道。安装时应保证流量开关测量管线与管道轴线方向一致。流量开关与管道连接部分应没有渗漏，连接处密封垫不能凸出到管道内。按照流量开关的电路说明，把数字万用表接到开关输出电路中，监控流量开关的输出状态。

- 7.2.1.2流量开关校准过程

- 校准点的选取

对于可调型流量开关，选取检测范围的下限值、上限值、中间值作为校准点，对每个校准点进行校准。也可以根据用户指定的流量点作为校准点。

对于定点型流量开关，取流量开关的固定设定点作为校准点进行校准。

- 校准程序

- 调节流量开关的调节器，把设定点调到待校准点。

a 调节流量标准值，增加标准装置的瞬时流量（上行程）到被校准流量点附近，逐渐增加流量值并超过该校准流量点。在此过程中，观察流量开关的输出信号的状态，当输出信号发生改变时，

记录当前标准装置的瞬时流量值qs和流量开关的示值q。

b 调节流量标准值，减小标准装置的瞬时流量（下行程）到被校准流量点附近，当流量开关的输出信号发生改变时，

记录当前标准装置的瞬时流量值qs和流量开关的示值q。

依次重复a和b过程三次。

- 7.2.1.3流量设定点误差计算

（1）流量设定点单次校准示值误差按公式 (1)计算：

（1）

式中：——第i次校准时示值误差，%；

——流量开关的示值，m3/h；

——标准装置的瞬时流量值，m3/h；

（2）流量设定点的示值误差计算：

按照公式 (2)分别计算设定点上行程和下行程的误差：

（2）

式中：E——流量设定点上行程/下行程的平均示值误差，%；

n——校准次数。

取上行程和下行程平均示值误差绝对值较大者，为该设定点的示值误差。

重复性计算

流量开关设定点重复性En按以下方法计算：

按公式（3）分别计算设定点上行程和下行程重复性

（3）

式中：——流量开关设定点上行程/下行程的的重复性，%。

——三次重复测量中示值误差的最大值，m3/h；

——三次重复测量中示值误差的最小值，m3/h；

——极差系数；三次测量取1.69；

取上行程和下行程的重复性中较大者，为该设定点的重复性。

重复7.2.1.2~7.2完成其它设定点示值误差和重复性校准。

检测范围内所有设定点示值误差和重复性需要对应满足表1或表2的要求。

对于无瞬时示值的流量开关，根据需要，单独计算设定点上行程的误差和重复性，或者设定点下行程的误差和重复性，计算方法参照公式（1）、（2）、（3），其中公式（1）中的为设定点的设定值。

校准结果表达

校准完成后，按照本规范给出校准结果，校准记录和校准证书格式见附录A和附录B，校准结果的不确定度评定示例见附录C。

复校时间间隔

建议复校时间间隔一般不超过1年。如果流量开关经维修、更换重要部件或对其计量性能有怀疑时，应随时校准。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

控制用液体流量开关校准原始记录

制造厂：

出厂编号：

校准介质：

口径(DN)：mm

委托单位：

仪表名称：

流量范围：

标准器具名称：

委托方地址：

型号规格：

最大允许误差：

校准依据：

| 设定点 （m3/h） | 行程 | 测量 次数 | 标准值 （m3/h） | 示值 （m3/h） | 示值误差 （%） | 平均示值误差 （%） | 重复性 （%） | 测量结果的扩展不确定度U(k=2) （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上行程 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 下行程 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上行程 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 下行程 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |

- 校准数据和结果：

- 介质压力：（   ~   ）MPa    环境温度：     ℃    环境湿度：    %RH

校准：                 核验：                 校准时间：

第    页   共    页

# 附录B

校准证书内页参考格式

1、介质种类：

2、介质温度：

3、流量范围：

4、校准结果如下表：

| 流量设定点 （m3/h） | 示值误差 （%） | 重复性 （%） | 测量结果的扩展不确定度U(k=2) （%） |
| --- | --- | --- | --- |

附录C

控制用液体流量开关测量结果的不确定度示例

C.1概述

C.1.1 校准过程

从零开始逐渐增加标准装置的瞬时流量（上行程），当流量开关的输出信号发生改变时，分别记录流量开关显示流量值q和当前标准装置的瞬时流量值qs。调节标准装置的瞬时流量使其逐渐减小（下行程），当流量开关的输出信号再次发生改变时，分别记录流量开关显示流量值q和当前标准装置的瞬时流量值qs。

上述校准过程为一个循环，重复进行三次。

C.1.2 被校对象：

名称：控制用液体流量开关。DN25，检测范围（1000～2500）L/h，分辨率100L/h。校准点1750L/h。

C.1.3环境条件

校准时环境温度为（30.2～30.5）℃，相对湿度为（50～52）%RH。

C.1.4 校准使用的标准装置

标准表法水流量标准装置，0.20级。

C.2测量模型

根据示值误差计算公式建立模型：

（C.1）

式中：Ei——第i次校准时示值误差，%；

qi——第i次校准时响应点流量示值，m3/h；

qsi——第i次校准时响应时的标准瞬时流量值，m3/h。

C.3不确定度分量的评定

根据测量模型，流量开关的流量相对示值误差的不确定度来源主要包括：流量标准装置引入的不确定度分量u(qs)和被校流量控制器示值误差重复性引入的不确定度分量u(q)，各不确定度分量互不相关。根据不确定度传播律可得：

（C.2）

其中，各分量灵敏度系数为：

根据控制用液体流量开关校准规范的计量特性要求，可认为qm≈q，所以公式(C.2)可简化为：

（C.3）

C.3.1被校流量开关引入的不确定度分量ur(q)

流量开关流量动作点的流量q对示值误差引入的不确定度主要表现为示值误差的重复性和被校流量开关示值分辨力引入，采用A类评定方法。

（a）由流量开关响应动作不重复性引入的不确定度

每个行程重复测量3次，示值误差的重复性采用极差法公式计算。

（C.4）

式中：

Emax——三次重复测量中示值误差的最大值，%；

Emin——三次重复测量中示值误差的最小值，%；

——流量设定点示值误差的重复性，%。

由公式（2），校准点示值误差为三次测量的平均值，因此由重复性引入的不确定度为：

（C.5）

根据实验数据，由公式（C.5）可得到，流量开关不重复性引入的不确定度为1.73%。

（b）由流量开关示值分辨率引入的不确定度

（C.6）

被校准流量开关的分辨率为100L/h，根据公式（C.6），由分辨率引入的不确定度为1.65%。

比较公式（C.5）和公式（C.6）的计算结果，取其较大者作为被校流量开关引入的不确定度分量ur(q) ，取1.73%。

C.3.2参量qs的不确定度ur(qs)的评定

标准装置流量qs的对示值误差引入的不确定度ur(qs)主要为标准装置的不确定度，采用B类方法评定。

根据标准装置的有效溯源证书，确定其测量可能值区间的半宽度a和包含因子k，按下式计算标准不确定度：

（C.7）

由标准表法水流量标准装置准确度0.20级，k=2可得到，由标准装置引入的不确定度为0.10%。

C.3.3各不确定度分量汇总表

以上参量的不确定度分量汇总见表C.2：

表C.2  不确定度分量汇总表

| 序号 | 标准不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度 | 概率分布 | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ur(q) | 流量开关示值误差的重复性 |  | 正态 | 1.73% |
| 2 | ur(qs) | 标准装置的扩展不确定度 |  | 均匀 | 0.10% |

C.4合成不确定度

考虑到q和qs两个输入量不相关，合成相对标准不确定度可按照下式进行计算：

uc(E)=ur(qs)2+ur(q)2  （C.8）

根据表C.2，计算得uc（E）=1.7%

C.5校准结果的扩展不确定度

取包含因子k=2，计算示值误差的扩展不确定度U为：

U=k·uc(E) =3.4% ， k=2       （C.9）

____________________________