JJF（吉）XXX—2024

Calibration Specification for Multi-parameter Incubators

（报批稿）

多参数培养箱校准规范

吉 林 省 地 方 计 量 技 术 规 范

吉林省市场监督管理厅  发 布

2024- XX - XX发布                              2024- XX - XX实施

多参数培养箱校准规范

Calibration Specification for             JJF（吉）XX- 2024

Multi-parameter Incubators

归  口 单 位：  吉林省市场监督管理厅

主要起草单位：  吉林省计量科学研究院

本规范由吉林省计量科学研究院负责解释

本规范主要起草人：

王宇航  （吉林省计量科学研究院）

吴明岳  （吉林省计量科学研究院）

何佳融  （吉林省计量科学研究院）

乔正通  （吉林省计量科学研究院）

孙天放  （吉林省计量科学研究院）

目   录

引   言	(II)

1  范围	(1)

2  引用文件	(1)

3  术语	(1)

3.1工作空间 	(1)

3.2稳定状态 	(1)

3.3 二氧化碳浓度示值误差	(2)

3.4臭氧浓度示值误差	(2)

3.5 光照度	(2)

3.6 光照度相对示值误差	(2)

3.7 紫外辐射照度	(2)

4   概述	(2)

5  计量特性	(2)

6  校准条件	(3)

6.1环境条件	(3)

6.2负载条件	(4)

6.3测量标准及其他设备	(4)

7  校准项目和校准方法	(4)

7.1  校准项目	(4)

7.2  校准方法	(5)

7.3  数据处理	(7)

8  校准结果表达	(10)

9  复校时间间隔	(11)

附录A	 (12)

附录B	(14)

附录C	(16)

附录D	(21)

附录E	(23)

附录F	(31)

附录G	(34)

引   言

本规范按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编制。JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范参考了JJG 245-2005《光照度计检定规程》、JJG 879-2015《紫外辐射照度计检定规程》、JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》、JJF 2051-2023《臭氧老化多参数培养箱校准规范》、GB/T 35804-2018《硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 测定实验箱中臭氧浓度的试验方法》、GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验》、YY 1621-2018《医用二氧化碳培养箱》中的部分条款制定。

本规范为首次制定。

多参数培养箱校准规范

1  范围

本规范适用于温度范围（-200～300）℃、湿度范围（10～95）%RH的包含或部分包含二氧化碳、臭氧、光照度、紫外辐射照度等多参数培养箱的校准。

其它同类仪器设备的温度、湿度、二氧化碳、臭氧、光照度、紫外辐射照度等参数也可参照本规范进行校准。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 245-2005     光照度计检定规程

JJG 879-2015     紫外辐射照度计检定规程

JJF 1101-2019    环境试验设备温度、湿度参数校准规范

JJF 2051-2023    臭氧老化多参数培养箱校准规范

GB/T 7762-2003   硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验

GB/T 35804-2018  硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 测定实验箱中臭氧浓度的试验方法

YY 1621-2018     医用二氧化碳培养箱

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语

3.1工作空间 working space

多参数培养箱中能将规定的温度、湿度、二氧化碳浓度、臭氧浓度、光照度和紫外辐射强度保持在规定偏差范围内的那部分空间。[来源：JJF 1101-2019，3.2，有修改]

3.2稳定状态 steady state

多参数培养箱工作空间内任意点的温度、湿度、二氧化碳浓度、臭氧浓度、光照度和紫外辐射强度达到设备本身性能指标要求时的状态。[来源：JJF 1101-2019，3.3，有修改]

3.3 二氧化碳浓度示值误差 carbon dioxide deviation

在稳定状态下，在规定时间内多参数培养箱二氧化碳浓度显示值的平均值与工作空间中心点（或采样口）二氧化碳气体分析仪修正后实测浓度平均值之差。

3.4臭氧浓度示值误差 ozone concentration indication error

多参数培养箱稳定状态下，臭氧浓度显示值的平均值与工作空间所有测量点实测臭氧浓度平均值的差值。[来源：JJF 2051-2023，3.3，有修改]

3.5 光照度 illuminance

表面上一点处的光照度是入射在包含该点的面元上的光通量除以该面元面积之商。

3.6 光照度相对示值误差 illuminance relative indication error

设备在稳定状态下，光照度设定值（固定值）与光照度实测平均值之差与光照度实测平均值的比值。

3.7 紫外辐射照度 ultraviolet irradiance

表面上一点处的紫外辐射照度是入射在包含该点的面元上的紫外辐射通量除以该面元面积之商。

4   概述

多参数培养箱是包含温度、湿度、二氧化碳、臭氧、光照度、紫外辐射照度等多参数的培养箱，主要应用于生物制药、医疗卫生、医院等相关领域。多参数培养箱主要由箱体、样品摆放架、温湿度控制系统、二氧化碳浓度控制系统、臭氧浓度控制系统、光源、可见光照度控制器、近紫外强度控制器、报警监控系统、循环风机、气源系统等部分组成。

5  计量特性

多参数培养箱的计量特性见表1。

表1 多参数培养箱的计量特性

| 序号 | 计量特性 | 范围 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度偏差 | （-200～-80）℃ | ±5.0 ℃ |
|  |  | （-80～200）℃ | ±2.0 ℃ |
|  |  | （200～300）℃ | ±3.0 ℃ |
| 2 | 温度均匀度 | （-200～-80）℃ | ≤5.0 ℃ |
|  |  | （-80～200）℃ | ≤2.0 ℃ |
|  |  | （200～300）℃ | ≤3.0 ℃ |
| 3 | 温度波动度 | （-200～-80）℃ | ±2.0 ℃ |
|  |  | （-80～200）℃ | ±0.5 ℃ |
|  |  | （200～300）℃ | ±1.0 ℃ |
| 4 | 湿度偏差 | （10～85）℃ ＞75 %RH | 温度：±2.0 ℃ |
|  |  |  | 湿度：±3.0 %RH |
|  |  | （10～85）℃ ≤75 %RH | 温度：±2.0 ℃ |
|  |  |  | 湿度：±5.0 % RH |
| 5 | 湿度均匀度 | （10～85）℃ ＞75 %RH | 温度：2.0 ℃ |
|  |  |  | 湿度：≤5 %RH |
|  |  | （10～85）℃ ≤75 %RH | 温度：2.0 ℃ |
|  |  |  | 湿度：≤7 %RH |
| 6 | 湿度波动度 | （10～85）℃ ＞75 %RH | 温度：±0.5 ℃ |
|  |  |  | 湿度：±3 %RH |
|  |  | （10～85）℃ ≤75 %RH | 温度：±1.0 ℃ |
|  |  |  | 湿度：±3 %RH |
| 7 | 二氧化碳浓度示值误差 | （0～20）% | ±1.0 % |
| 8 | 臭氧浓度示值误差 | （0～400）μmol/mol | ±20 % |
| 9 | 臭氧浓度位置偏差 | （0～400）μmol/mol | 20 % |
| 10 | 臭氧浓度波动度 | （0～400）μmol/mol | ±10 % |
| 11 | 光照度相对示值误差 | （30～6000）lx | ±12 % |
| 12 | 紫外辐射度 | 波长范围：（320～400）nm，测量范围：（0～200）μW/cm2 | ≥83.3 μW/cm2 |
| 注：以上技术指标要求不用于合格性判定，仅供参考。 |  |  |  |

6  校准条件

6.1环境条件

环境温度：（15～35）℃；

湿度：不大于85 %RH；

多参数培养箱周围应无强烈振动及腐蚀性气体存在，应避免其他冷、热源影响。实际工作中，环境条件还应满足测量标准器正常使用的要求。

6.2负载条件

一般在空载条件下校准，根据用户需要也可以在负载条件下进行，但应说明负载的情况。

6.3测量标准及其他设备

校准用仪器设备应经过计量技术机构检定（或校准），满足校准使用要求，并在有效期内。校准用仪器设备及其它设备见表2。

表2  测量标准及其他设备

|  | 名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校准用仪器设备 | 温度测量系统 | 满足使用的测量范围，MPE：±0.3 ℃ | 温度测量 |
|  | 湿度测量系统 | 满足使用的测量范围，MPE：±2 %RH | 湿度测量 |
|  | 二氧化碳气体分析仪 | 测量范围：（0～20）% ，MPE:±2.0 % FS | 二氧化碳浓度示值误差测量 |
|  | 紫外臭氧分析仪 | 测量范围：（0～400）μmol/mol, 分辨力：0.001 μmol/mol ，MPE:±5% | 臭氧浓度示值误差、位置偏差、臭氧波动度的测量 |
|  | 光照度计 | 测量范围：（30～6000）lx，MPE：±4% | 光照度相对示值误差测量 |
|  | 紫外辐射照度计 | 波长范围：（320～400）nm，测量范围：（0～200）μW/cm2，Urel不大于15 %，k=2。 | 紫外辐射照度测量 |

7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

多参数培养箱的计量性能校准项目见表3。

表3 校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 温度偏差 |
| 2 | 温度均匀度 |
| 3 | 温度波动度 |
| 4 | 湿度偏差 |
| 5 | 湿度均匀度 |
| 6 | 湿度波动度 |
| 7 | 二氧化碳浓度示值误差 |
| 8 | 臭氧浓度示值误差 |
| 9 | 臭氧浓度位置偏差 |
| 10 | 臭氧浓度波动度 |
| 11 | 光照度相对示值误差 |
| 12 | 紫外辐射照度 |

7.2  校准方法

7.2.1校准点的选择

校准温度、湿度、臭氧浓度、光照度、紫外辐射照度，校准点一般根据用户需要选择常用的温度点、湿度点、臭氧浓度点进行。而当校准含有二氧化碳浓度参数的多参数培养箱时，温度 37 ℃，二氧化碳浓度5 %为必须校准点，也可根据用户实际需要添加常用的温度点、二氧化碳浓度点进行校准。

7.2.2 传感器布点位置

传感器应布放在设备工作空间内的3个校准层面上，称为上、中、下3层，中层为通过工作空间几何中心的平行于底面的校准工作面。各布点位置与工作空间内壁的距离为各边长的1/10，遇风道时，此距离可加大，但不应超过500 mm或边长的1/5。如果设备带有样品架或样品车时，下层测试点可布放在样品架或样品车上方10 mm处。

布点位置也可根据用户实际工作需求进行布置。

温度传感器布点用1、2、3……数字表示；湿度传感器布点用A、B、O……字母表示；二氧化碳校准点为1个（当设备预留采样口时用采样口为校准点，无采样口时用O点为校准点）；

臭氧浓度测试点布点用α、β、γ……字母表示；光照度和紫外辐射照度传感器布点用、、、、。

上层                   中层                   下层

| .1Aα .2 .4 .3 箱 门 |  | . . .Oβ . . 箱 门 |  | .6 .7 .9 .8Bγ 箱 门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

图1 多参数培养箱容积小于或等于2 m3时传感器布放位置示意图

当设备容积小于0.05 m3或大于2 m3时，可适当减少或增加测量点。根据试验和校准的需要，也可在设备工作空间增加对可疑点的测量。

7.2.3 温度的校准

按照7.2.2规定布放温度传感器，将试验设备设定到校准温度，开启运行。试验设备稳定后，记录初始温度数据，之后每隔2 min记录一次数据，30 min内共记录16组数据，记录温度实测值的同时记录被校的多参数培养箱的温度显示值。温度稳定时间以说明书为依据，说明书中没有给出的，一般按以下原则执行：温度达到设定温度，待其达到稳定状态后开始记录数据，等待时间不超过60 min。

7.2.4 湿度的校准

按照7.2.2规定布放湿度传感器，将试验设备设定到校准湿度，开启运行。试验设备稳定后，记录初始湿度数据，之后每隔2 min记录一次数据，30 min内共记录16组数据，记录湿度实测值的同时记录被校的多参数培养箱的湿度显示值。湿度稳定时间以说明书为依据，说明书中没有给出的，一般按以下原则执行：湿度达到设定湿度，待其达到稳定状态后开始记录数据，等待时间不超过60 min。

7.2.5 二氧化碳浓度示值误差的校准

多参数培养箱显示温度达到设定温度，二氧化碳显示浓度达到设定浓度，稳定后可开始校准。分别记录稳定后的温度读数值和二氧化碳显示浓度读数值，温度读数值记录时间间隔为2 min，30 min内共记录16组数据，二氧化碳显示浓度每隔15 min记录1次，共记录10次。

7.2.6 臭氧浓度的校准

按照7.2.2规定布放采样管，将多参数培养箱的臭氧浓度设定到校准浓度，开启运行。设备稳定后，使用紫外臭氧分析仪依次测量各测试点臭氧浓度。对于每个测试点，记录初始浓度数据，之后每隔1 min记录一次数据，连续记录6个数据，记录臭氧浓度实测值的同时记录被校设备的臭氧浓度显示值。3个测试点共形成18个数据。臭氧浓度稳定时间以说明书为依据，说明书中没有给出的，一般按以下原则执行：臭氧浓度达到设定浓度，待其达到稳定状态后开始记录数据，等待时间不超过60 min。

7.2.7 光照度的校准

多参数培养箱空载状态下，将其设定到所要求的光照度（一般设定4500 lx或5000 lx），无法设定光照度值的多参数培养箱按其固定值进行校准。预热30 min使之正常工作，按7.2.2规定布放光照度传感器，多参数培养箱达到稳定状态后开始读数，每隔2 min逐一记录所有校准点的光照度值，每个校准点测量2次，取2次测量值的算术平均值作为该点的光照度值。

7.2.8 紫外辐射照度的校准

多参数培养箱空载状态下，将其设定到所要求的紫外辐射照度值，无法设定紫外辐射照度值的多参数培养箱按其固定值进行校准。预热30 min使之正常工作后，按7.2.2规定布放紫外辐射照度计传感器。多参数培养箱达到稳定状态后开始读数，每隔2 min逐一记录所有校准点的紫外辐射照度值，每个校准点测量2次，取2次测量值的算术平均值作为该点的紫外辐射照度值。

7.3 数据处理

7.3.1 温度校准

a)  温度偏差

多参数培养箱的温度偏差按公式（1）、（2）计算：

（1）

（2）

式中：

∆tmax ——温度上偏差，℃；

∆tmin——温度下偏差，℃；

tmax ——各校准点测量的最高温度，℃；

tmin ——各校准点测量的最低温度，℃；

ts   ——多参数培养箱设定温度，℃。

b)  温度均匀度

多参数培养箱的温度均匀度按公式（3）计算：

（3）

式中：

∆tu ——温度均匀度，℃；

timax——各校准点在第i次测得的最高温度，℃；

timin——各校准点在第i次测得的最低温度，℃；

n   ——测量次数。

c)  温度波动度

多参数培养箱的温度波动度按公式(4)计算：

（4）

式中：

∆tf ——温度波动度，℃；

tjmax——校准点j在n次测量中的最高温度，℃；

tjmin——校准点j在n次测量中的最低温度，℃。

7.3.2 湿度校准

a)  相对湿度偏差

多参数培养箱的相对湿度偏差按公式（5）、（6）计算：

（5）

（6）

式中：

∆hmax——湿度上偏差，%RH；

∆hmin——湿度下偏差，%RH；

hmax ——各校准点测量的最高湿度，%RH；

hmin ——各校准点测量的最低湿度，%RH；

hs   ——多参数培养箱设定湿度，%RH。

b)  相对湿度均匀度

多参数培养箱的相对湿度均匀度按公式（7）计算：

（7）

式中：

∆hu ——湿度均匀度，%RH；

himax——各校准点在第i次测得的最高湿度，%RH；

himin——各校准点在第i次测得的最低湿度，%RH；

n   ——测量次数。

c)  相对湿度波动度

多参数培养箱的相对湿度波动度按公式(8)计算：

（8）

式中：

∆hf ——湿度波动度，%RH；

hjmax——校准点j在n次测量中的最高湿度，%RH；

hjmin——校准点j在n次测量中的最低湿度，%RH。

7.3.3 二氧化碳浓度示值误差校准

∆Cd=Cs-Cn-∆Cn                                 （9）

式中：

∆Cd ——二氧化碳浓度示值误差，%；

Cs ——培养箱二氧化碳浓度显示值的平均值，%；

Cn ——二氧化碳气体分析仪 n 次测量的算术平均值，%；

∆Cn ——二氧化碳气体分析仪的修正值，%。

7.3.4 臭氧浓度校准

a）臭氧浓度示值误差

设备稳定状态下，臭氧浓度显示值的平均值(Cp)与工作空间所有测量点实测臭氧浓度平均值(Cd)分别由式（10）、式（11）计算，按式（12）计算臭氧浓度示值误差。

Cp=i=118Cpi18                                    (10)

Cd=i=118Cdi18                                    (11)

∆C=Cp-CdCd×100%                              (12)

式中：

Cpi ——第i次臭氧浓度显示示值，μmol/mol；

Cdi ——第i次臭氧浓度实测值，μmol/mol；

∆C ——臭氧浓度示值误差；

Cp ——18个臭氧浓度显示值的平均值，μmol/mol；

Cd ——臭氧浓度所有测量点18个测量数据的平均值，μmol/mol。

b）臭氧浓度位置偏差

设备在稳定状态下，工作空间各测试点在5 min内每1 min测试一次，臭氧浓度位置偏差用式（13）计算。

∆Cu=Cmax-CminCd×100%                         （13）

式中：

∆Cu ——臭氧浓度位置偏差；

Cmax ——各测量点臭氧浓度平均值的最大值，μmol/mol；

Cmin ——各测量点臭氧浓度平均值的最小值，μmol/mol；

c）臭氧浓度波动度

工作空间各测量点实测最高浓度与最低浓度之差的一半，冠以“±”号，取全部测量点中变化量的最大值作为臭氧浓度波动度校准结果。

∆Cf=±maxjCjmax-Cjmin2Cd×100%                      （14）

式中：

∆Cf ——臭氧浓度波动度；

Cjmax ——测试点j在6次测量中的最高浓度，μmol/mol；

Cjmin ——测试点j在6次测量中的最低浓度，μmol/mol。

7.3.5 光照度校准

多参数培养箱的光照度相对示值误差按公式（15）计算：

（15）

式中：

∆E ——光照度相对示值误差，% ；

Es ——多参数培养箱光照度设定值（或固定值），lx ；

Ej ——校准点j的2次测量值的算术平均值，lx。

7.3.6 紫外辐射照度校准

多参数培养箱的紫外辐射照度值按公式（16）计算：

（16）

式中：

Ez   ——紫外辐射照度值，μW/cm2；

Ezjmin ——校准点j测量平均值的最小值，μW/cm2。

8  校准结果表达

经校准的多参数培养箱出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映（校准结果内容见附录B）。校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）确定校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9  复校时间间隔

多参数培养箱的复校时间间隔一般不超过12个月。由于复校时间间隔的长短是由设备的使用情况、使用者、设备本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

多参数培养箱校准记录参考格式

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据的规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要测量仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.温度参数校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度校准点（℃）： 设备设定值（℃）： 设备指示值（℃）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量次数 |  | 温度测量点（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度上偏差 |  |  |  | 温度下偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均匀度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 波动度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.湿度测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量次数 |  |  |  |  |  |  |  | 湿度测量点（%RH） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿度上偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿度下偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均匀度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波动度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.二氧化碳浓度 二氧化碳浓度设定值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量次数 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |
| 测量值（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4臭氧浓度 臭氧浓度设定值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量点 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| α |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| β |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| γ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差 |  |  |  |  |  | 位置偏差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 波动度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5光照度 光照度设定值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量点 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相对示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6紫外辐射照度 紫外辐射照度设定值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量点 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 紫外辐射照度值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：             核验员：                  校准日期：

附录B

多参数培养箱校准证书内页参考格式

校 准 结 果

| 校准参数 | 温度/℃ | 湿度/%RH |
| --- | --- | --- |
| 设定值 |  |  |
| 上偏差 |  |  |
| 下偏差 |  |  |
| 均匀度 |  |  |
| 波动度 | ± | ± |
| 校准不确定度U /(k=2) |  |  |
| 校准参数 | 温度/℃ |  |
| 设定值 |  |  |
| 上偏差 |  |  |
| 下偏差 |  |  |
| 均匀度 |  |  |
| 波动度 | ± |  |
| 二氧化碳浓度示值误差 |  |  |
| 校准不确定度U /(k=2) |  |  |
| 校准参数 | 臭氧浓度 |  |
| 示值误差 |  |  |
| 位置偏差 |  |  |
| 波动度 |  |  |
| 波动度 | ± |  |
| 校准不确定度U /(k=2) |  |  |
| 校准参数 | 光照度 |  |
| 相对示值误差 |  |  |
| 校准不确定度U /(k=2) |  |  |
| 校准参数 | 紫外辐射照度 |  |
| 紫外辐射照度值 |  |  |
| 校准不确定度U /(k=2) |  |  |

（以下空白）

附录C

多参数培养箱温度、相对湿度偏差测量

不确定度评定示例

C.1 被校对象

培养箱，温度设定分辨力：0.1℃，相对湿度设定分辨力：1%，校准点：温度23℃，相对湿度60%。

C.2 测量标准

温湿度场巡检仪，温度指示分辨力：0.001℃，相对湿度指示分辨力：0.1%；测量时带修正值使用，温度不确定度U=0.04℃  k=2，相对湿度不确定度U’=1.0%   k=2。

C.3 校准方法

按照本规范对温度、相对湿度偏差的校准要求，将标准器—温湿度场巡检仪温度、湿度传感器按图1测试点要求布置。湿热多参数培养箱设定值：23℃，60%，开启运行。试验设备达到设定值并稳定后开始记录设备的温度、湿度示值及各布点温度、相对湿度，记录时间间隔2min，30min内共记录16组数据。

计算各温度测试点30min内测量的最高温度与设定温度的差值，即为温度上偏差；各测试点30min内测量的最低温度与设定温度的差值，即为温度下偏差。

计算各湿度测试点30min内测量的最高湿度值与设定湿度的差值，即为相对湿度上偏差；各测试点30min内测量的最低湿度值与设定湿度的差值，即为相对湿度下偏差。

C.4 测量模型

C.4.1 温度上偏差公式

∆Tmax=Tmax-TN                 （C.1）

式中：

∆Tmax——温度上偏差，℃；

Tmax ——各测量点在30min内测得的最高温度值，℃；

TN   ——校准点温度设定值，℃。

C.4.2 相对湿度上偏差公式

∆hmax=hmax-hN                               （C.2）

式中：

∆hmax—— 相对湿度上偏差，%；

hmax —— 各测量点在30min内测得的最高相对湿度值，%；

hN —— 校准点相对湿度设定值，%。

不确定度来源：被校对象测量重复性引入的标准不确定度分量，标准器分辨力引入的标准不确定度分量，标准器修正值引入的标准不确定度分量，标准器的稳定性引入的标准不确定度分量。

由于上偏差与下偏差不确定度来源和数值相同，因此本规范仅以温度上偏差和相对湿度上偏差为例进行不确定度评定。

C.5 标准不确定度分量

C.5.1 测量重复性引入的标准不确定度分量

C.5.1.1 温度测量重复性引入的标准不确定度u1

在23℃校准点重复测量10次，标准偏差s用式（C.3）计算：

s=i-1n(xi-x)2n-1=0.03（℃）            （C.3）

则u1=s=0.03℃

C.5.1.2 相对湿度测量重复性引入的标准不确定度u1'

在60%校准点重复测量10次，标准偏差s’用式（C.4）计算：

s'=i-1n(yi-y)2n-1=0.17%                 (C.4)

则u1'=s'=0.17%

C.5.2 标准器分辨力引入的标准不确定度分量

C.5.2.1 标准器温度分辨力引入的标准不确定度分量u2

标准器温度分辨力为0.001℃，不确定度区间半宽0.0005℃，服从均匀分布，则分辨力引入的标准不确定度分量：

u2=0.00053≈0.00(℃)

C.5.2.2 标准器相对湿度分辨力引入的标准不确定度分量u2'

标准器相对湿度分辨力为0.1%，不确定度区间半宽0.05%，服从均匀分布，则湿度分辨力引入的标准不确定度分量：

u2'=0.05%3=0.03%

C.5.3 标准器修正值引入的不确定度分量

C.5.3.1 标准器温度修正值引入的标准不确定度分量u3

标准器温度修正值的不确定度U=0.04℃，k=2，则标准器温度修正值引入的标准不确定度分量：

u3=Uk=0.042=0.02(℃)

C.5.3.2 标准器相对湿度修正值引入的标准不确定度分量u3'

标准器相对湿度修正值的不确定度U'=1.0%，k=2，则标准器湿度修正值引入的标准不确定度分量：

u3'=U'k=1.0%2=0.5%

C.5.4 标准器稳定性引入的标准不确定度分量

C.5.4.1 	标准器温度稳定性引入的标准不确定度分量u4

本标准器相邻两次校准温度修正值最大变化0.10℃，按均匀分布，由此引入的标准不确定度分量：

u4=0.103=0.06（℃）

C.5.4.2 	标准器相对湿度稳定性引入的标准不确定度分量u4'

本标准器相邻两次校准相对湿度修正值最大变化0.5%，按均匀分布，由此引入的标准不确定度分量：

u4'=0.5%3=0.29%

C.6 标准不确定度分量汇总表

标准不确定度分量汇总表见表C.1和表C.2。

表C.1 温度上偏差校准标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度符号 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| u1 | 温度测量重复性 | 0.03℃ |
| u2 | 标准器温度分辨力 | 0.00℃ |
| u3 | 标准器温度修正值 | 0.02℃ |
| u4 | 标准器温度稳定性 | 0.06℃ |

表C.2 相对湿度上偏差校准标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度符号 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| u1' | 相对湿度测量重复性 | 0.17% |
| u2' | 标准器相对湿度分辨力 | 0.03% |
| u3' | 标准器相对湿度修正值 | 0.5% |
| u4' | 标准器相对湿度稳定性 | 0.29% |

C.7 合成标准不确定度

C.7.1 温度上偏差校准合成标准不确定度uc计算

由于u1、u2、u3、u4互相独立，则合成标准不确定度uc按式（C.5）计算：

uc=u12+u22+u32+u42=0.07(℃)          （C.5）

C.7.2 相对湿度上偏差校准合成标准不确定度uc'计算

由于u1'、u2'、u3'、u4'相互独立，则合成标准不确定度uc'按式（C.6）计算：

uc'=u1'2+u2'2+u3'2+u4'2=0.60%           (C.6)

C.8 扩展不确定度

取包含因子k=2，温度上偏差扩展不确定度为：U=k×uc=0.14(℃)≈0.1(℃)

取包含因子k=2，相对湿度上偏差扩展不确定度为：U'=k×uc'=1.2%

C.9 不确定度报告

不确定度报告见C.3。

表C.3 培养箱温度、湿度偏差校准不确定度报告

| 校准温度/℃ | 23 |
| --- | --- |
| 校准湿度/%RH | 60 |
| 温度上偏差∆tmax/℃ | 0.5 |
| 温度上偏差扩展不确定度U /℃ （k=2） | 0.1 |
| 湿度上偏差∆hmax/%RH | -0.2 |
| 相对湿度上偏差扩展不确定度U'/%RH （k=2） | 1.2 |

附录D

二氧化碳浓度示值误差不确定度评定示例

D.1 校准方法

按照本规范对二氧化碳浓度参数的校准要求，将二氧化碳气体分析仪的传感器按规范要求布置。待培养箱二氧化碳浓度值稳定后，培养箱二氧化碳浓度显示值的平均值与二氧化碳气体分析仪修正后实测浓度平均值之差。

D.2 测量模型

∆Cd=Cs-Cn-∆Cn                        （1）

式中：

∆Cd——二氧化碳浓度示值误差，%；

Cs——培养箱二氧化碳浓度显示值的平均值，%；

Cn——二氧化碳浓度测量仪n次测量的算数平均值，%；

∆Cn——二氧化碳浓度测量仪的修正值，%。

D.3 测量不确定度分析

D.3.1 由Cs引入的不确定度u5

设定二氧化碳培养箱二氧化碳浓度为5.0%，对二氧化碳培养箱作10次独立重复测量，数据为5.0%，5.0%，5.1%，5.0%，5.0%，5.1%，5.0%，5.0%，5.0%，5.0%。计算平均值 Cs 的实验标准差sCs=0.013%。则由10次独立重复测量引入的标准不确定度分量u5=0.013%。

D.3.2 由Cn引入的不确定度u6

设定二氧化碳培养箱的浓度为5.0%，对二氧化碳培养箱作10次独立重复测量，从二氧化碳气体分析仪上读取10次显示值，数据为5.1%，5.2%，5.1%，5.1%，5.1%，5.2%，5.1%，5.1%，5.1%，5.1%。计算得平均值Cn的实验标准差为 sCn=0.013%，则由 10 次独立重复测量引入的标准不确定度分量u6=0.013%。

D.3.3 由∆Cn  引入的不确定度u7

由溯源证书可知，二氧化碳气体分析仪测量结果的扩展不确定度 U=0.15%，k =2，则u7=u∆Cn 0.15% / 2  0.075 %。

D.4 二氧化碳浓度示值误差标准不确定度分量汇总表

表1 二氧化碳浓度示值误差标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| u5 | 被测设备读数重复性 | 0.013% |
| u6 | 二氧化碳气体分析仪读数重复性 | 0.013% |
| u7 | 二氧化碳浓度测量标准修正值 | 0.075% |

D.5 合成标准不确定度

uc=u52+u62+u72=0.08%                   （2）

D.6 扩展不确定度

二氧化碳浓度示值误差测量结果扩展不确定度为：U=uc×k=0.16%，k =2。

附录E

臭氧浓度示值误差的不确定度评定示例

E.1 测量方法

在低浓度范围选择0.250μmol/mol和0.500μmol/mol，在高浓度范围选择275μmol/mol校准点分别评定不确定度。开启培养箱并设置臭氧浓度后运行。培养箱稳定后，使用紫外臭氧分析仪依次测量各测试点臭氧浓度。对于每个测试点，记录初始浓度数据，之后每个1min记录一次数据，连续记录6组数据。3个测试点共形成18个数据。记录数据的同时记录臭氧浓度显示值。根据公式（1）计算臭氧浓度示值误差。

E.2 测量模型

∆C=Cp-Cd         （1）

式中：

∆C——臭氧浓度示值误差，μmol/mol；

Cp——臭氧浓度显示值的平均值，μmol/mol；

Cd——臭氧浓度所有测量点18个测量数据的平均值，μmol/mol。

根据公式1，计算灵敏系数：

c1=∂∆C∂Cp=1

c2=∂∆C∂Cd=-1

E.3 不确定度来源分析

- 测量随机误差引入的不确定度u(Cp)，由测量重复性引起；

- 测量系统误差引入的不确定度u(Cd)，主要由臭氧浓度位置偏差、臭氧浓度波动度以及紫外臭氧分析仪引起。

E.4 各不确定度分量评定

E.4.1 测量随机误差引入的不确定度u(Cp)

选择一台常规水平的含臭氧参数的培养箱。设定臭氧浓度校准点并开启运行，用紫外臭氧分析仪测量被测点实际臭氧浓度，待臭氧浓度的显示值和实测值均稳定后记录度数，显示值读数记为Cp，实测值读数记为Cd。关闭培养箱的制臭氧功能，使得紫外臭氧分析仪与采样管处于不连接的状态。待臭氧浓度显示值明细降低后，开启培养箱的臭氧功能，重新连接紫外臭氧分析仪与采样管。重复上述测量步骤，记录显示值和实测值，重复测量10次。在0.250μmol/mol、0.500μmol/mol和275μmol/mol的3个浓度条件下分布对3个臭氧浓度测量点α、β、γ进行重复测量。数据见表1、表2、表3。

表1 0.250μmol/mol校准点臭氧浓度示值误差校准数据表

| 测量点位 | 测量次数 （第k次） | 臭氧浓度显示值Cpk μmol/mol | 臭氧浓度显示值Cdk μmol/mol | ∆Ck=Cpk-Cdk μmol/mol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α | 1 | 0.250 | 0.254 | -0.004 |
|  | 2 | 0.251 | 0.250 | 0.001 |
|  | 3 | 0.250 | 0.246 | 0.004 |
|  | 4 | 0.249 | 0.243 | 0.006 |
|  | 5 | 0.250 | 0.252 | -0.002 |
|  | 6 | 0.250 | 0.251 | -0.001 |
|  | 7 | 0.250 | 0.247 | 0.003 |
|  | 8 | 0.250 | 0.245 | 0.005 |
|  | 9 | 0.250 | 0.249 | 0.001 |
|  | 10 | 0.250 | 0.253 | -0.003 |
| β | 1 | 0.250 | 0.233 | 0.017 |
|  | 2 | 0.250 | 0.229 | 0.021 |
|  | 3 | 0.249 | 0.230 | 0.019 |
|  | 4 | 0.249 | 0.231 | 0.018 |
|  | 5 | 0.250 | 0.227 | 0.023 |
|  | 6 | 0.250 | 0.229 | 0.021 |
|  | 7 | 0.250 | 0.232 | 0.018 |
|  | 8 | 0.251 | 0.237 | 0.014 |
|  | 9 | 0.250 | 0.231 | 0.019 |
|  | 10 | 0.251 | 0.226 | 0.025 |
| γ | 1 | 0.250 | 0.246 | 0.004 |
|  | 2 | 0.250 | 0.241 | 0.009 |
|  | 3 | 0.251 | 0.243 | 0.008 |
|  | 4 | 0.250 | 0.240 | 0.010 |
|  | 5 | 0.252 | 0.245 | 0.007 |
|  | 6 | 0.250 | 0.239 | 0.011 |
|  | 7 | 0.249 | 0.234 | 0.015 |
|  | 8 | 0.249 | 0.244 | 0.005 |
|  | 9 | 0.250 | 0.242 | 0.008 |
|  | 10 | 0.250 | 0.237 | 0.013 |

表2 0.500μmol/mol校准点臭氧浓度示值误差校准数据表

| 测量点位 | 测量次数 （第k次） | 臭氧浓度显示值Cpk μmol/mol | 臭氧浓度显示值Cdk μmol/mol | ∆Ck=Cpk-Cdk μmol/mol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α | 1 | 0.500 | 0.505 | -0.004 |
|  | 2 | 0.500 | 0.509 | 0.001 |
|  | 3 | 0.500 | 0.511 | 0.004 |
|  | 4 | 0.500 | 0.514 | 0.006 |
|  | 5 | 0.500 | 0.508 | -0.002 |
|  | 6 | 0.500 | 0.499 | -0.001 |
|  | 7 | 0.500 | 0.506 | 0.003 |
|  | 8 | 0.500 | 0.501 | 0.005 |
|  | 9 | 0.500 | 0.503 | 0.001 |
|  | 10 | 0.500 | 0.511 | -0.003 |
| β | 1 | 0.500 | 0.487 | 0.013 |
|  | 2 | 0.500 | 0.491 | 0.009 |
|  | 3 | 0.500 | 0.484 | 0.016 |
|  | 4 | 0.500 | 0.488 | 0.012 |
|  | 5 | 0.500 | 0.489 | 0.011 |
|  | 6 | 0.500 | 0.480 | 0.020 |
|  | 7 | 0.500 | 0.487 | 0.013 |
|  | 8 | 0.500 | 0.492 | 0.008 |
|  | 9 | 0.500 | 0.483 | 0.017 |
|  | 10 | 0.500 | 0.488 | 0.012 |
| γ | 1 | 0.500 | 0.497 | 0.003 |
|  | 2 | 0.498 | 0.501 | -0.001 |
|  | 3 | 0.500 | 0.493 | 0.005 |
|  | 4 | 0.500 | 0.499 | 0.001 |
|  | 5 | 0.500 | 0.491 | 0.009 |
|  | 6 | 0.500 | 0.502 | -0.002 |
|  | 7 | 0.500 | 0.498 | 0.002 |
|  | 8 | 0.499 | 0.492 | 0.007 |
|  | 9 | 0.500 | 0.497 | 0.003 |
|  | 10 | 0.500 | 0.495 | 0.005 |

表3 275μmol/mol校准点臭氧浓度示值误差校准数据表

| 测量点位 | 测量次数 （第k次） | 臭氧浓度显示值Cpk μmol/mol | 臭氧浓度显示值Cdk μmol/mol | ∆Ck=Cpk-Cdk μmol/mol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α | 1 | 275 | 278 | -3 |
|  | 2 | 275 | 279 | -4 |
|  | 3 | 275 | 281 | -6 |
|  | 4 | 275 | 282 | -7 |
|  | 5 | 275 | 280 | -5 |
|  | 6 | 275 | 279 | -4 |
|  | 7 | 275 | 282 | -7 |
|  | 8 | 275 | 280 | -5 |
|  | 9 | 275 | 280 | -5 |
|  | 10 | 275 | 281 | -6 |
| β | 1 | 275 | 274 | 1 |
|  | 2 | 275 | 272 | 3 |
|  | 3 | 275 | 273 | 2 |
|  | 4 | 275 | 272 | 3 |
|  | 5 | 275 | 272 | 3 |
|  | 6 | 276 | 273 | 3 |
|  | 7 | 275 | 272 | 3 |
|  | 8 | 275 | 275 | 0 |
|  | 9 | 276 | 272 | 4 |
|  | 10 | 275 | 273 | 2 |
| γ | 1 | 275 | 278 | -3 |
|  | 2 | 275 | 277 | -2 |
|  | 3 | 275 | 275 | 0 |
|  | 4 | 275 | 277 | -2 |
|  | 5 | 276 | 278 | -2 |
|  | 6 | 275 | 276 | -1 |
|  | 7 | 275 | 277 | -2 |
|  | 8 | 275 | 277 | -2 |
|  | 9 | 275 | 278 | -3 |
|  | 10 | 275 | 278 | -3 |

测量重复性引入的不确定度通过以下方式计算：

校准点为0.250μmol/mol时，对于测量点α：

∆Cα=k=110∆Ck10=0.001(μmol/mol)

sα∆C=k=110∆Ck-∆Cα210-1=3.46×10-3(μmol/mol)

同理，sβ∆C=3.14×10-3(μmol/mol)，sγ∆C=3.40×10-3(μmol/mol)

sp∆C=sα2∆C+sβ2∆C+sγ2∆C3=3.34×10-3(μmol/mol)

uCp=sp∆C=3.34×10-3(μmol/mol)

校准点为0.500μmol/mol时，对于测量点α：

∆Cα=k=110∆Ck10=-0.007(μmol/mol)

sα∆C=k=110∆Ck-∆Cα210-1=4.79×10-3(μmol/mol)

同理，sβ∆C=3.14×10-3(μmol/mol)，sγ∆C=3.43×10-3(μmol/mol)

sp∆C=sα2∆C+sβ2∆C+sγ2∆C3=4.01×10-3(μmol/mol)

uCp=sp∆C=4.01×10-3(μmol/mol)

uCp=sp∆C=3.34×10-3(μmol/mol)

校准点为275μmol/mol时，对于测量点α：

∆Cα=k=110∆Ck10=-5(μmol/mol)

sα∆C=k=110∆Ck-∆Cα210-1=1.32(μmol/mol)

同理，sβ∆C=3.14×10-3(μmol/mol)，sγ∆C=0.943(μmol/mol)

sp∆C=sα2∆C+sβ2∆C+sγ2∆C3=1.15(μmol/mol)

uCp=sp∆C=1.15(μmol/mol)

E.4.2 测量系统误差引入的不确定度uCd

首先计算臭氧浓度位置偏差引入的不确定度u1Cd。

对于该台培养箱，按照校准规范中的方法进行校准，得到3个浓度条件下3个不同测量点的数据见表4、表5和表6。

表4 0.250μmol/mol校准点臭氧浓度示值误差校准数据表

| 测量次数 | α点臭氧浓度实测值 μmol/mol | β点臭氧浓度实测值 μmol/mol | γ点臭氧浓度实测值 μmol/mol |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.251 | 0.229 | 0.241 |
| 2 | 0.248 | 0.234 | 0.243 |
| 3 | 0.252 | 0.230 | 0.245 |
| 4 | 0.249 | 0.228 | 0.244 |
| 5 | 0.245 | 0.231 | 0.240 |
| 6 | 0.247 | 0.228 | 0.239 |

表5 0.500μmol/mol校准点臭氧浓度示值误差校准数据表

| 测量次数 | α点臭氧浓度实测值 μmol/mol | β点臭氧浓度实测值 μmol/mol | γ点臭氧浓度实测值 μmol/mol |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.512 | 0.485 | 0.495 |
| 2 | 0.513 | 0.484 | 0.495 |
| 3 | 0.505 | 0.482 | 0.494 |
| 4 | 0.507 | 0.488 | 0.499 |
| 5 | 0.508 | 0.489 | 0.495 |
| 6 | 0.509 | 0.489 | 0.498 |

表6 275μmol/mol校准点臭氧浓度示值误差校准数据表

| 测量次数 | α点臭氧浓度实测值 μmol/mol | β点臭氧浓度实测值 μmol/mol | γ点臭氧浓度实测值 μmol/mol |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 281 | 274 | 276 |
| 2 | 281 | 274 | 278 |
| 3 | 281 | 272 | 278 |
| 4 | 279 | 272 | 276 |
| 5 | 282 | 273 | 277 |
| 6 | 279 | 274 | 278 |

校准点为0.250μmol/mol时，α点平均值为0.249μmol/mol，β点平均值为0.230μmol/mol，γ点平均值为0.242μmol/mol，则

u1Cd=0.249μmolmol-0.230μmol/mol23=5.48×10-3(μmol/mol)

校准点为0.500μmol/mol时，α点平均值为0.509μmol/mol，β点平均值为0.486μmol/mol，γ点平均值为0.496μmol/mol，则

u1Cd=0.509μmolmol-0.486μmol/mol23=6.64×10-3(μmol/mol)

校准点为275 μmol/mol时，α点平均值为280 μmol/mol，β点平均值为273 μmol/mol，γ点平均值为277 μmol/mol，则

u1Cd=280μmolmol-273μmol/mol23=2.02(μmol/mol)

其次计算臭氧浓度波动度引入的不确定度u2Cd。

根据表4、表5和表6计算臭氧浓度波动度引入的不确定度u2Cd。

校准点为0.250 μmol/mol时：

maxj=α,β,γCjmax-Cjmin=0.007(μmol/mol)

u2Cd=0.00723=2.02×10-3(μmol/mol)

校准点为0.500 μmol/mol时：

maxj=α,β,γCjmax-Cjmin=0.008(μmol/mol)

u2Cd=0.00823=2.31×10-3(μmol/mol)

校准点为275 μmol/mol时：

maxj=α,β,γCjmax-Cjmin=3(μmol/mol)

u2Cd=323=0.866(μmol/mol)

最后计算紫外臭氧分析仪引入的不确定度u3Cd。

校准点为0.250 μmol/mol时，根据表4，臭氧浓度实测值为0.240 μmol/mol。

紫外臭氧分析仪的最大允许误差不超过±5%，假设服从均匀分布。则

u3Cd=5%×0.2403=6.93×10-3(μmol/mol)

校准点为0.500 μmol/mol时，根据表5，臭氧浓度实测值为0.497 μmol/mol。

紫外臭氧分析仪的最大允许误差不超过±5%，假设服从均匀分布。则

u3Cd=5%×0.4973=0.0143(μmol/mol)

校准点为275 μmol/mol时，根据表6，臭氧浓度实测值为277μmol/mol。

紫外臭氧分析仪的最大允许误差不超过±5%，假设服从均匀分布。则

u3Cd=5%×2773=8.00(μmol/mol)

于是可以得到：

校准点为0.250 μmol/mol时：

uCd=u12Cd+u22Cd+u32Cd=9.06×10-3(μmol/mol)

校准点为0.500 μmol/mol时：

uCd=u12Cd+u22Cd+u32Cd=0.0159(μmol/mol)

校准点为275 μmol/mol时：

uCd=u12Cd+u22Cd+u32Cd=8.30(μmol/mol)

E.5 合成标准不确定度

标准不确定度汇总如表7所示。

表7 标准不确定度汇总表

| 输入量的标准不确定度符号 | 不确定度来源 | 校准点 μmol/mol | 标准不确定度 μmol/mol | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uCp | 测量随机误差引入的不确定度 | 0.250 | 3.34×10-3μmol/mol | 1 |
|  |  | 0.500 | 4.01×10-3μmol/mol |  |
|  |  | 275 | 1.15 μmol/mol |  |
| uCd | 测量系统误差引入的不确定度 | 0.250 | 9.06×10-3μmol/mol | -1 |
|  |  | 0.500 | 0.0159 μmol/mol |  |
|  |  | 275 | 8.30 μmol/mol |  |

计算合成标准不确定度：

uc∆C=∂∆C∂Cp2u2Cp+∂∆C∂Cd2u2Cd=u2Cp+u2Cd

带入表7中各数值，得：

校准点为0.250 μmol/mol时：uc∆C=9.66×10-3μmol/mol；

校准点为0.500 μmol/mol时：uc∆C=0.0164μmol/mol；

校准点为275 μmol/mol时：uc∆C=8.38μmol/mol。

E.6 扩展不确定度

扩展不确定度：U=k×uc(∆C)，取k=2，得：

校准点为0.250 μmol/mol时：U=0.019 μmol/mol，k=2；

校准点为0.500 μmol/mol时：U=0.033 μmol/mol，k=2；

校准点为275 μmol/mol时：U=17 μmol/mol，k=2。

附录F

光照度相对示值误差校准结果不确定度评定示例

F.1  概述

F.1.1  被校仪器：药品稳定性光照多参数培养箱。

F.1.2  测量标准：光照度计，分辨力为1 lx，最大允许误差为±4%。

F.1.3  环境条件：环境温度：（20±5）℃；湿度：≤85％RH。

F.1.4  测量方法：依据本规范中的规定。

F.2  测量模型

∆E=Es-EoEo×100%

式中：

∆E——光照度相对示值误差，%；

Es——设备光照度设定值，lx；

Eo——校准装置在中心点“O”测得光照度平均值，lx。

各影响量的灵敏系数计算：

式中ES，Eo互为独立，因而得

uc2∆E=c12u2Es+c22u2Eo

F.3  标准不确定度分量评定

F.3.1  测量重复性引入的标准不确定度分量 uEo

多参数培养箱光照度设定为4500 lx，用光照度计重复测量10次，结果见表F.1。

表 F.1  光照度测量值

| 序号 | 测量值E/lx | 序号 | 测量值E/lx |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4440 | 6 | 4370 |
| 2 | 4410 | 7 | 4370 |
| 3 | 4430 | 8 | 4420 |
| 4 | 4390 | 9 | 4440 |

表F.1 （续）

| 序号 | 测量值E/lx | 序号 | 测量值E/lx |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4360 | 10 | 4380 |

平均值Eo=4401 lx。

单次实验标准差为：

每个校准点测量2次，取其平均值作为测量结果，则

F.3.2  标准器引入的标准不确定度分量 u1ES

光照度计的最大允许误差为±4%，按均匀分布，则

F.3.3  标准器分辨力引入的标准不确定度分量 u2Es

照度计的分辨力为1 lx，按均匀分布，则

F.4  合成标准不确定度计算

标准不确定度分量一览表见表F.2。

表F.2  标准不确定度分量一览表

| 不确定度分量 |  | 不确定度来源 | 标准不确定度 |  | · |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uEo |  | 测量重复性 | 21.7 lx | 0.000227 lx-1 | 0.49% |
| uES | u1ES | 标准器最大允许误差 | 101.6 lx | 0.000232 lx-1 | 2.40% |
|  | u2Es | 标准器分辨力 | 0.29 lx |  |  |

故合成标准不确定度为：

uc∆E=c12u2∆Eo+c22u2Es=2.5%

F.5  扩展不确定度

取包含因子k=2，则光照度相对示值误差测量结果的扩展不确定度为：

附录G

# 紫外辐射照度校准结果不确定度评定示例

G.1  概述

G.1.1  被校仪器：药品稳定性光照多参数培养箱。

G.1.2  测量标准：紫外辐射照度计，分辨力为1μW/cm2，Urel=12%，k=2。

G.1.3  环境条件：环境温度：（20±5）℃；湿度：≤85％RH。

G.1.4  测量方法：依据本规范中的规定。

G.2  测量模型

Ez=Ezjmin

式中：

Ez   ——紫外辐射照度值，μW/cm2；

Ezjmin——校准点j测量平均值的最小值，μW/cm2。

灵敏系数计算：

uc2(Ez)=u2(Ezjmin)

G.3  标准不确定度分量评定

G.3.1  测量重复性引入的标准不确定度分量 u1

对多参数培养箱重复测量10次，从紫外辐射照度计上读取10次紫外辐射照度值，其测量结果见表G.1：

表 G.1  紫外辐射照度测量值

| i（次数） | 紫外辐射照度值/（μW/cm2） | i（次数） | 紫外辐射照度值/（μW/cm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 87 | 6 | 87 |
| 2 | 86 | 7 | 88 |
| 3 | 88 | 8 | 87 |
| 4 | 87 | 9 | 87 |
| 5 | 86 | 10 | 86 |

根据公式

每个校准点测量2次，取其平均值作为测量结果，则

G.3.2  标准器分辨力引入的标准不确定度分量 u2

紫外辐射照度计的分辨力为1 μW/cm2，按均匀分布，则

u2=1  μW/cm223=0.29  μW/cm2

G.3.3  标准器引入的标准不确定度分量 u3

已知紫外辐射照度计的相对扩展不确定度Urel=12%，k=2则

G.4  合成标准不确定度计算

标准不确定度分量一览表见表G.2。

表G.2  标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 2.06 μW/cm2 | 1 | 2.06 μW/cm2 |
| u2 | 标准器分辨力 | 0.29 μW/cm2 | 1 | 0.29 μW/cm2 |
| u3 | 标准器的不确定度 | 5.22 μW/cm2 | 1 | 5.22 μW/cm2 |

故合成标准不确定度为：

G.5  扩展不确定度

取包含因子k=2，则紫外辐射照度测量结果的扩展不确定度为：

U=k×uc(Ez)=2×5.6μW/cm2≈12μW/cm2

JJF（吉）X X -2024

吉林省地方计量技术规范

XXXX校准规范

JJF(吉) XX—202X

吉林省市场监督管理厅发布

﹡

版权所有  不得翻印

297㎜×210㎜ A4纸

202X年X月第X版    202 X年X月第X次印刷