中华人民共和国国家计量技术规范

JJF××××─××××

X射线残余应力测定仪校准规范

Calibration Specification of X-ray Residual Stress Testers

（征求意见稿）

××××-××-××发布                 ××××-××-××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

X射线残余应力测定仪

校准规范

Calibration Specification of

X-ray Residual Stress Testers

Of Measuring Inside Dimension

JJF ××××─××××

归  口 单 位：全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引言	I

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

3.1  残余应力	1

3.2  X射线残余应力测定仪	1

3.3  衍射峰	1

3.4  衍射角	1

3.5  衍射晶面方位角	2

3.6  标准物质	2

4  概述	2

5  计量特性	2

5.1  残余应力测量的相对示值误差	2

5.2  残余应力测量的重复性	2

6  校准条件	3

6.1  环境条件	3

6.2  测量标准及其他设备	3

7  校准项目和校准方法	3

7.1  校准前准备	3

7.2  残余应力测量的相对示值误差	4

7.3  残余应力测量的重复性	4

8  校准结果表达	5

9  复校时间间隔	5

附录A	6

附录B	9

附录C	10

引   言

本规范是针对X射线残余应力测定仪校准制定的计量技术规范，制定本规范的目的是解决X射线残余应力测定仪在测量应用中的校准问题。JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性文件。本规范主要参考了GB/T 7704—017《无损检测 X射线应力测定方法》、JB/T 9394—2011《无损检测仪器 X射线应力测定仪技术条件》等相关标准内容。

本规范为首次发布。

X射线残余应力测定仪校准规范

1  范围

本规范适用于X射线残余应力测定仪的校准。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1071 国家计量校准规范编写规则

GB/T 7704—017 无损检测 X射线应力测定方法

JB/T 9394—2011 无损检测仪器 X射线应力测定仪技术条件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

GB/T 7704—017 《无损检测 X射线应力测定方法》和JB/T 9394—2011 《无损检测仪器 X射线应力测定仪技术条件》界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1  残余应力  residual stress [GB/T 7704，3.1.1]

在没有外力或外力矩作用的条件下构件或材料内部存在并且自身保持平衡的宏观应力。

3.2  X射线残余应力测定仪  X-ray residual stressometers [JB/T 9394，3.1]

根据X射线衍射原理，测定多晶材料表面宏观应力的仪器。

注：一般由测角仪、X射线系统、测量控制系统、终端输出系统等组成。带有计算机的应力仪，还包括数据采集、数据处理软件系统等。

3.3  衍射峰  diffraction peak [GB/T 7704，3.1.2]

在满足布拉格定律的条件下X射线衍射强度沿反射角的分布曲线。

注：反射角指入射X射线的延长线与反射X射线之夹角。

3.4  衍射角  diffraction angle 2θ [GB/T 7704，3.1.3]

入射X射线的延长线与衍射线之夹角,亦即衍射峰位角。

注：2θ在不特指衍射角的情况下也用于泛指任意反射角。

3.5  衍射晶面方位角  azimuth angle of diffraction crystal plane Ψ [GB/T 7704，3.1.5]

衍射晶面法线与试样表面法线之夹角。

3.6  标准物质  reference material，RM [JJF 1001，8.14]

具有足够均匀和稳定的特定性质的物质，其特性被证实适用于测量中或标称特性检查中的预期用途。

4  概述

X射线残余应力测定仪是一种能够在短时间内无损地测定材料表面指定点、指定方向的残余应力（用“+”、“－”号分别表示拉、压应力）, 并能够测定主应力大小和方向的仪器。X射线残余应力测定仪适用于金属材料经过各种工艺过程（如铸造、锻压、焊接、磨削、车削、喷丸、热处理及各种表面热处理）制成的构件，广泛应用于‌航空航天、‌汽车、‌核能及‌机械工程等领域。其主要工作原理是：当X射线照射到金属材料时，会发生‌布拉格衍射，即X射线的波长与晶格间距相等时，会发生强烈的衍射。残余应力会导致晶格间距的变化，从而影响‌衍射角的变化。通过测量衍射角的变化，可以计算出应力的大小。

5  计量特性

5.1  残余应力测量的相对示值误差

在按照本规范所规定的测量条件和测量步骤下，对于残余应力标准值为-500 MPa~500 MPa的标准物质，其残余应力相对示值误差要求见表1。

表1 残余应力测量的相对示值误差要求

| 残余应力 | 允许的相对示值误差 |
| --- | --- |
| -500 MPa≤残余应力＜-100 MPa | ±10% |
| -100 MPa≤残余应力＜100 MPa | ±30% |
| 100 MPa≤残余应力＜500 MPa | ±10% |

5.2  残余应力测量的重复性

| 残余应力 | 重复性 |
| --- | --- |
| -500 MPa≤残余应力＜-100 MPa | 10% |
| -100 MPa≤残余应力＜100 MPa | 30% |
| 100 MPa≤残余应力＜500 MPa | 10% |

注：以上指标不作为合格性判断标准，仅提供参考。

6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（20±5）℃，温度波动≤1 ℃/h。

6.1.2  相对湿度：≤75%。

6.2  测量标准及其他设备

X射线残余应力测定仪校准项目及采用的标准器见表2。

表2 校准项目及校准用标准器

| 序号 | 校准项目 | 校准用标准器 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 残余应力测量的相对示值误差 | 铁、铜、不锈钢、钛等国家有证标准物质 | 标准物质的残余应力 | 相对扩展不确定度，k=2 |
| 2 | 残余应力测量的重复性 |  | -500 MPa≤残余应力＜-100 MPa | Urel≤20% |
|  |  |  | -100 MPa≤残余应力＜100 MPa | Urel≤45% |
|  |  |  | 100 MPa≤残余应力＜500 MPa | Urel≤20% |

7  校准项目和校准方法

7.1  校准前准备

7.1.1  校准前，需确保仪器处于正常的工作状态且环境中无振动、磁场等影响校准计量性能的因素。

7.1.2  X射线残余应力仪的X射线管应预热30分钟以上，确保束流达到稳定。

7.1.3  将标准物质放在仪器样品台上，标准物质的可用表面应定位在X射线管光圈下方，并且垂直于入射的X射线束，标准物质残余应力标准值所在的方向应与仪器的测量方向平行。

7.1.4  设置测试参数时，Ψ角个数宜不少于7个。

7.1.5  宜采用多次曝光模式进行测试，曝光次数不少于3次，单次曝光时间不低于3 s，选择的X射线管光圈直径不大于3 mm。

7.1.6  在校准过程中，当收集的X射线计数率较高时，宜在X射线探测器前方插入滤波片。

7.2  残余应力测量的相对示值误差

对标准物质的标定方向的残余应力进行测量，重复测量12次。一种标准物质的残余应力量值无法覆盖表1中全部范围，则选取多种标准物质分别进行测量。分别计算残余应力12次测量结果的算术平均值σ。

残余应力测量的相对示值误差Kr按式（1）计算：s=i=1n(xi-x)2n-1

Kr=(σ-σ)/σ×100%                     （1）

式中：

Kr—相对示值误差；

σ—标准物质的残余应力标准值，MPa；

σ—标准物质的残余应力测量值的算术平均值，MPa。

7.3  残余应力测量的重复性

对标准物质的标定方向的残余应力进行测量，重复测量12次。一种标准物质的残余应力量值无法覆盖表1中全部范围，则选取多种标准物质分别进行测量。分别按式（2）计算残余应力测量结果的测量重复性：

s=1σ1n-1i=1n(σi-σ)2                         （2）

式中：

σi—第i次测量的残余应力，MPa；

σ—n次测量的残余应力的算术平均值，MPa；

n—测量次数，n=12。

8  校准结果表达

经校准的X射线残余应力测定仪出具校准证书。校准证书包括的信息应符合JJF 1071的要求。

9  复校时间间隔

复校时间间隔由X射线残余应力测定仪的使用状况、使用者、仪器本身质量等诸因素决定，使用单位可根据仪器实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔为1年。

附录A

X射线残余应力测定仪残余应力测量的相对示值误差

测量不确定度评定示例

A.1  测量方法

对标准物质的标定方向的残余应力进行测量，重复测量12次，计算12次测量结果的算术平均值。以残余应力标准值为15.2 MPa的铁块体标准物质为例，评定X射线残余应力测定仪残余应力测量的相对示值误差。

A.2  测量模型

用标准物质对X射线残余应力测定仪残余应力测量的相对示值误差进行校准时，可建立如下测量模型：

Kr=(σ-σ)/σ×100%                   （A.1）

式中：

Kr—相对示值误差；

σ—标准物质的残余应力标准值，MPa；

σ—标准物质的残余应力测量值的算术平均值，MPa。

A.3  灵敏系数

c1=∂Kr/∂σ=σ-1                   （A .2）

c2=∂Kr/∂σ=-σ⋅σ-2                  （A.3）

A.4  合成标准不确定度计算公式

u1、u2分别为σ和σ的标准不确定度，因u1和u2不相关，则Kr的合成标准不确定度uc为：

uc2=c12u12+c22u22=(σ-1)2u12+(-σ⋅σ-2)2u22             （A.4）

式中：u1—测量重复性引入的不确定度分量；

u2—标准物质引入的不确定度分量。

A.5  标准不确定度评定

A.5.1 测量重复性引入的标准不确定度u1

以标准值为15.2 MPa的铁块体标准物质为例，重复测量12次，测量结果见表1。

表1  铁块体标准物质的残余应力测量结果

| 标准物质的残余应力/MPa | 测量值/ MPa |  |  |  |  |  | 平均值/ MPa | 标准差/ MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2 | 15.1 | 13.7 | 18.3 | 18.2 | 12.8 | 19.9 | 15.9 | 2.8 |
|  | 14.8 | 12.7 | 18.8 | 16.7 | 18.1 | 11.6 |  |  |

铁块体标准物质的残余应力测量结果实验标准差为2.8 MPa。 因此，测量重复性引入的标准不确定度为：

u1=2.8 MPa12=0.8 MPa

A.5.2 标准物质引入的不确定度分量u2

标准物质块引入的不确定度主要来源于标准物质的残余应力分析结果不确定度，可根据标准物质证书给出的扩展不确定度来计算。

由标准物质的标准物质证书测量结果的扩展不确定度U=6.0 MPa，k=2，则

u2＝6.0 MPa/2=3.0 MPa

A.6  标准不确定度一览表

表2 不确定度分量一览表

| 标准不确定度ui | 不确定度来源 | 标准不确定度值 | 灵敏系数ci |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 0.8 MPa | 115.2 MPa |
| u2 | 标准物质 | 3.0 MPa | -15.9 MPa(15.2 MPa)2 |

A.7  合成标准不确定度

uc＝c12u12+c22u22≈21%

A.8  扩展不确定度

扩展不确定度U等于包含因子k与合成标准不确定度uc之积，在此取k=2。

U=k×u&c&＝2×21%=42%

A.9  报告结果

X射线残余应力测定仪残余应力测量相对示值误差的扩展不确定度为U=42%（k=2）。

附录B

X射线残余应力测定仪校准记录格式

| 委托方名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  | 仪器编号 |  |  |  |
| 环境温度 |  |  | ℃ |  |  |  |  | 湿度 |  | %RH |  |
| 技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 残余应力测量的相对示值误差与重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质名称 | 标准值/MPa | 测量值/MPa |  |  |  |  |  |  | 测量平均值 /MPa | 相对示值误差/% | 重复性/ % |
| 残余应力测量的相对示值误差的扩展不确定度（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准 |  |  |  |  | 核验 |  |  |  |  |  |  |

附录C

X射线残余应力测定仪校准证书（内页）格式

- 残余应力测量的相对示值误差与重复性：

| 标准物质名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 残余应力标准值/MPa |  |  |  |  |  |
| 残余应力测量平均值/MPa |  |  |  |  |  |
| 相对示值误差/% |  |  |  |  |  |
| 重复性/% |  |  |  |  |  |

- 残余应力测量的相对示值误差的扩展不确定度：