《X射线残余应力测定仪校准规范》

试验报告

（征求意见稿）

《X射线残余应力测定仪校准规范》编写组

2024年9月

《X射线残余应力测定仪校准规范》试验报告

一、实验目的

为了验证《X射线残余应力测定仪校准规范》中校准方法的可靠性，同时也为了验证测量不确定度的评定结果，选择有代表性厂家生产的X射线残余应力测定仪进行试验，对定量分析示值误差和定量分析重复性两项计量特性的校准方法进行评价，本次实验选择了市面上能见的几乎大多数厂家生产的仪器进行试验。

二、实验方法

（一）定量分析相对示值误差

待仪器充分预热后，对铁块体标准物质和不锈钢标准物质的标定方向的残余应力进行测量，重复测量12次，计算残余应力12次测量结果的算术平均值σ。

残余应力测量的相对示值误差Kr按式（1）计算：

Kr=(σ-σ)/σ×100%                     （1）

式中：

Kr—相对示值误差；

σ—标准物质的残余应力标准值，MPa；

σ—标准物质的残余应力测量值的算术平均值，MPa。

（二）定量分析重复性

待仪器充分预热后，分别对铁块体标准物质和不锈钢标准物质的标定方向的残余应力进行测量，重复测量12次。分别按式（2）计算残余应力测量结果的测量重复性：

s=1σ1n-1i=1n(σi-σ)2                         （2）

式中：

σi—第i次测量的残余应力，MPa；

σ—n次测量的残余应力的算术平均值，MPa；

n—测量次数，n=12。

三、实验结果

1、实验人员：李旭、王志刚、陶兴付，实验日期：2024.8.15

| 生产厂家 |  |  | PROTO |  | 型号规格 |  |  |  | IXRD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  |  | 19118160819 |  | 实验地点 |  |  |  | 中国计量科学研究院 |  |  |  |  |
| 序号 | 校准项目 |  |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 定量分析相对示值误差 |  |  |  |  |  | 见下表 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 定量分析重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质种类 |  | 标称值（MPa） |  | 相对示值误差（%） |  | 重复性（%） | 测量结果（MPa） |  |  |  |  |  |  |
| 铁标准物质 |  | 15.2 |  | 5% |  | 18% | 15.1 | 13.7 |  | 18.3 | 18.2 | 12.8 | 19.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14.8 | 12.7 |  | 18.8 | 16.7 | 18.1 | 11.6 |
| 不锈钢标准物质 |  | -478 |  | -1% |  | -2% | -455 | -477 |  | -475 | -466 | -468 | -471 |
|  |  |  |  |  |  |  | -472 | -488 |  | -488 | -462 | -479 | -470 |

2、实验人员：宋涛、李旭、张杰，实验日期：2024.8.29

| 生产厂家 |  |  | PROTO |  | 型号规格 |  |  |  | LXRD COMBO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  |  | 11260300412 |  | 实验地点 |  |  |  | 中国航空制造技术研究院 |  |  |  |  |
| 序号 | 校准项目 |  |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 定量分析相对示值误差 |  |  |  |  |  | 见下表 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 定量分析重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质种类 |  | 标称值（MPa） |  | 相对示值误差（%） |  | 重复性（%） | 测量结果（MPa） |  |  |  |  |  |  |
| 铁标准物质 |  | 15.2 |  | -24% |  | 25% | 14.1 | 13.6 |  | 6.7 | 10.1 | 13.7 | 15.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.4 | 11.7 |  | 9.8 | 9.7 | 13.8 | 13.0 |
| 不锈钢标准物质 |  | -478 |  | -1% |  | -2% | -459 | -462 |  | -485 | -464 | -491 | -465 |
|  |  |  |  |  |  |  | -475 | -489 |  | -478 | -472 | -479 | -477 |

3、实验人员：李旭、王志刚、钱宏斌，实验日期：2024.8.23

| 生产厂家 |  |  | 日本Rigaku公司 |  | 型号规格 |  |  |  | AutoMATE Ⅱ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  |  | 248436 |  | 实验地点 |  |  |  | 北京翔博科技股份有限公司 |  |  |  |  |
| 序号 | 校准项目 |  |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 定量分析相对示值误差 |  |  |  |  |  | 见下表 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 定量分析重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质种类 |  | 标称值（MPa） |  | 相对示值误差（%） |  | 重复性（%） | 测量结果（MPa） |  |  |  |  |  |  |
| 铁标准物质 |  | 15.2 |  | -5% |  | 21% | 13.9 | 16.8 |  | 12.6 | 19.2 | 10.2 | 14.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12.9 | 19.0 |  | 16.4 | 13.9 | 9.9 | 14.2 |
| 不锈钢标准物质 |  | -478 |  | -1% |  | -2% | -482 | -475 |  | -474 | -459 | -487 | -477 |
|  |  |  |  |  |  |  | -471 | -479 |  | -464 | -468 | -473 | -469 |

4、实验人员：杜帅、王志刚、李旭，实验日期：2024.8.9

| 生产厂家 |  |  | 加拿大 PROTO 公司 |  | 型号规格 |  |  |  | PROTO LXRD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  |  | 21093101121 |  | 实验地点 |  |  |  | 机械工业通用零部件产品质量监督检测中心 |  |  |  |  |
| 序号 | 校准项目 |  |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 定量分析相对示值误差 |  |  |  |  |  | 见下表 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 定量分析重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质种类 |  | 标称值（MPa） |  | 相对示值误差（%） |  | 重复性（%） | 测量结果（MPa） |  |  |  |  |  |  |
| 铁标准物质 |  | 15.2 |  | 9% |  | 19% | 14.5 | 18.1 |  | 16.6 | 23.4 | 17.1 | 14.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19.7 | 15.3 |  | 16.6 | 11.3 | 13.7 | 15.8 |
| 不锈钢标准物质 |  | -478 |  | -1% |  | -2% | -472 | -488 |  | -481 | -465 | -474 | -471 |
|  |  |  |  |  |  |  | -469 | -473 |  | -471 | -462 | -480 | -462 |

5、实验人员：毛宽亮、王志刚、李旭，实验日期：2024.8.27

| 生产厂家 |  |  | 芬兰Stresstech公司 |  | 型号规格 |  |  |  | Xstress 3000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  |  | 101346 |  | 实验地点 |  |  |  | 中信重工机械股份有限公司 |  |  |  |  |
| 序号 | 校准项目 |  |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 定量分析相对示值误差 |  |  |  |  |  | 见下表 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 定量分析重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质种类 |  | 标称值（MPa） |  | 相对示值误差（%） |  | 重复性（%） | 测量结果（MPa） |  |  |  |  |  |  |
| 铁标准物质 |  | 15.2 |  | 1% |  | 8% | 14.7 | 15.0 |  | 15.3 | 14.4 | 14.6 | 17.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14.9 | 14.5 |  | 18.0 | 14.6 | 16.0 | 15.7 |
| 不锈钢标准物质 |  | -478 |  | -1% |  | -2% | -483 | -482 |  | -479 | -457 | -472 | -466 |
|  |  |  |  |  |  |  | -472 | -457 |  | -477 | -465 | -486 | -471 |

6、实验人员：李旭、孙万军，实验日期：2024.9.3

| 生产厂家 |  |  | 芬兰Stresstech公司 |  | 型号规格 |  |  |  | Xstress Robot Movable |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  |  | 132680 |  | 实验地点 |  |  |  | 佰师实验室（西安）有限公司 |  |  |  |  |
| 序号 | 校准项目 |  |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 定量分析相对示值误差 |  |  |  |  |  | 见下表 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 定量分析重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准物质种类 |  | 标称值（MPa） |  | 相对示值误差（%） |  | 重复性（%） | 测量结果（MPa） |  |  |  |  |  |  |
| 铁标准物质 |  | 15.2 |  | 13% |  | 9% | 19.1 | 17.3 |  | 14.9 | 16.1 | 18.2 | 18.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 18.4 | 18.5 |  | 15.8 | 16.1 | 18.2 | 14.6 |
| 不锈钢标准物质 |  | -478 |  | -1% |  | -2% | -466 | -469 |  | -481 | -477 | -480 | -477 |
|  |  |  |  |  |  |  | -474 | -461 |  | -471 | -475 | -482 | -491 |

四、结论

从总的实验结果来看，校准方法是科学、合理、可行的，均可满足配置有Cr靶X射线管的X射线残余应测定仪的校准要求。