中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—20XX

金属材料腐蚀性试验仪校准规范

Calibration Specification for Metal Material Corrosivity Testers

（征求意见稿）

2020—ΧΧ—ΧΧ发布                 2020—××—××实施

国家市场监督管理总局 发布

JJF XXX—20XX

金属材料腐蚀性试验仪校准规范

Calibration Specification for

Metal Material Corrosivity Testers

归口单位：全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目   录

引 言	II

1 范围	3

2 引用文件	3

3 定义及术语	3

3.1 恒温液浴槽工作区域	3

4 概述	3

5 计量特性	4

5.1 试验仪温度显示误差	4

5.2 试验仪温度波动性	4

5.3 试验仪温度均匀性	4

6 校准条件	4

6.1 环境条件	4

6.2 测量用标准器及配套设备	5

7 校准项目和校准方法	5

7.1 校准前检查	5

7.2 校准前的准备	5

7.3 试验仪温度显示误差	5

7.4 试验仪温度波动性	6

7.5 试验仪温度均匀性	6

8 校准结果表达	7

8.1 校准数据处理	7

8.2 校准证书	7

8.3 校准结果的不确定度表达	7

9 复校时间间隔	7

附录A	9

附录B	11

附录C	14

引 言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》共同构成支撑校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范主要参考JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》、GB19521.6-2004《腐蚀性危险货物危险特性检验安全规范》和GB/T 21621-2008《危险品 金属腐蚀性试验方法》进行编制。

本规范为首次发布。

金属材料腐蚀性试验仪校准规范

1 范围

本规范适用于以液体作为导热介质的金属材料腐蚀性试验仪在（0～100）℃温度范围内的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件：

JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范

GB19521.6-2004 腐蚀性危险货物危险特性检验安全规范

GB/T 21621-2008 危险品 金属腐蚀性试验方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（也包括所有的修改单）适用于本规范。

3 定义及术语

3.1 恒温液浴槽工作区域  thermostatic water baths working space

能保证恒温液浴槽温度稳定性和均匀性的区域。金属材料腐蚀性试验仪的恒温液浴槽工作区域位置是固定的，通常位于杯状反应容器的四周和底部，在上水平面 和下水平面之间的区域。

4 概述

金属材料腐蚀性试验仪的工作原理是，将金属试样整体或部分试样放置于测试单元的腐蚀性液体或液体气相环境中，并通过控制液浴槽的温度使测试单元的温度可控，从而实现金属试样的测试环境温度保持恒定。金属材料腐蚀性试验仪广泛适用于化学品腐蚀危险性、金属材料耐腐蚀性测试，是材料行业和化工行业中腐蚀特性的重要计量器具。

金属材料腐蚀性试验仪主要组成部分包括测试单元、恒温液浴槽及温度测控系统等。为适应长周期工作，部分仪器具有备用液体槽，以便根据检测到的液位对恒温液浴槽进行及时补充液体。其中，测试单元包括杯状反应容器、带有多个瓶颈的上盖以及防止液体流失的回流冷凝器，腐蚀性液体放置于杯状反应容器内，金属试样悬挂于上盖内侧。测试单元放置于恒温液浴槽中，并通过温度测控系统对液浴温度进行控制。试验仪组成如图1所示。

1

2

3

4

8

10

9

5

7

6

图1 金属材料腐蚀性试验仪组成示意图

（1-温度测控系统，2-杯状反应容器，3-腐蚀性液体，4-瓶颈，5-金属试样，

6-上盖，7-回流冷凝器，8-液浴槽，9-液体介质，10-备用液体槽）

5 计量特性

5.1 试验仪温度示值误差

试验仪恒温液浴槽的显示温度与工作区域实际温度之差，不超过±1.0 ℃。

5.2 试验仪温度波动度

试验仪恒温液浴槽在一定时间间隔内，工作区域某一位置温度变化的范围，不超过1.0 ℃。

5.3 试验仪温度均匀性

试验仪恒温液浴槽工作区域内最高温度与最低温度的差，、不超过2.0 ℃。

注：以上技术指标不用于合格性判定，仅供参考。

6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：（20±5）℃

6.1.2 相对湿度：（35～85）%。

6.1.3 仪器周围应无强烈振动及腐蚀性气体存在，应避免其他冷、热源影响。环境条件还应满足所用标准器和其它配套设备正常使用的其它要求。

6.2 测量用标准器及配套设备

温度测量标准一般应选用多通道温度显示仪表或多路温度测量装置，传感器宜选用四线制铂电阻温度计，通道传感器数量不少于4个，并能满足工作需要。测量装置温度测量范围为（0~200）℃，分辨力不低于0.01 ℃，最大允许误差：±（0.15℃+0.002t）。

7 校准项目和校准方法

7.1 校准前的准备

校准前必须先开启试验仪电源进行预热，预热时间至少10分钟或满足试验仪使用说明的相应要求。

按使用说明书的要求使金属材料腐蚀性试验仪处于正常工作状态，并保证工作区域的液面处于规定的位置。

7.2 试验仪温度显示误差

7.3.1 校准步骤

校准点应选择在试验仪实际工作温度范围的上下限和55 ℃中间温度点进行，一般不少于3个点。也可根据用户的要求，选取其实际常用的温度点。

使用多通道温度测量装置，铂电阻传感器位置应紧贴试验仪恒温液浴槽的被校准温度传感器。将试验仪设定到校准温度点，开启运行。恒温液浴槽温度达到稳定状态后开始记录测量点温度，记录时间为10分钟，记录间隔为每分钟一次，或根据用户需求确定记录间隔和记录次数。

7.3.2 计算公式

校准点测量温度示值误差按照公式（1）计算：

（1）

式中：——在此校准温度点测量的温度示值误差，℃；

——在第i次测量时，试验仪显示的恒温液浴槽温度值，℃；

——在第i次测量时，多通道温度测量装置的温度测量值，℃；

——测量纪录次数。

7.4 试验仪温度波动度

7.4.1 校准步骤

将试验仪恒温液浴槽的温度设定在校准温度点，将铂电阻传感器固定在工作区域（杯状反应容器拿掉后的圆孔）中心的1/2深度位置，待恒温液浴槽第一次达到设定温度后稳定不少于10分钟后读数。开始读数时恒温液浴槽实测温度与测量点温度偏离应不超过±0.2 ℃，记录下温度示值T1，每3分钟读取一次示值，记录时间为30分钟，共记录10个数据。或根据用户需求确定记录间隔和记录次数。

7.4.2 计算公式

温度波动性按照公式（2）计算：

（2）

式中：——在此校准温度点测量的温度波动性，℃；

——在第i次测量时，多通道温度测量装置的温度测量值，℃；

——测量纪录次数，取值为1～10。

7.5 试验仪温度均匀性

7.5.1 校准步骤

均匀性测试的温度点一般选择在试验仪恒温液浴槽实际工作温度范围的上下限和55 ℃中间温度点进行。根据用户需求，也可以抽测恒温液浴槽工作温度范围内其它温度点。测试位置一般选择在试验仪恒温液浴槽的上液面和下液面中间的杯状反应容器对应的工作区域。恒温液浴槽的工作区域见图2。

上液面

下液面

b

a

图2 恒温液浴槽工作区域及均匀性测量点

将恒温液浴槽温度设定在下限温度（或上限温度），取走杯状反应容器，将多通道温度测量装置的两支铂电阻传感器A、B分别固定在同一直径对应的圆周位置a和b上，感温端插入工作区域的1/2深度。

待试验仪恒温液浴槽第一次达到设定温度后稳定至少10分钟或恒温液浴槽使用说明书要求的稳定时间，才可以读数。第一次分别读取两支铂电阻传感器的示值tAa1和tBb1。将两支传感器交换位置，即传感器A固定在b位置，传感器B固定在a位置。温度再次稳定后，第二次分别读取两支传感器的示值tAb2和tBa2。重复上述测量，共测试4次。分别得到数值tAa1、tBb1、tAb2、tBa2、tAa3、tBb3、tAb4、tBa4。此时，恒温液浴槽校准温度点的温度均匀性按照公式（3）计算：

（3）

8 校准结果表达

8.1 校准数据处理

所有数据应先计算后修约，出具的校准数据均保留至小数点后一位。

8.2 校准证书

校准结束后应出具校准证书。校准证书应准确、客观地报告校准结果，校准结果以校准数据的形式给出。校准证书应包括委托方要求的、说明校准结果所必需的和所用方法要求的全部信息，主要包括：

- a) 标题；

- b) 实验室名称和地址；

- c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- e) 客户名称和地址；

- f) 被校仪器的制造单位、名称、型号及编号；

- g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接受日期；

- h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- k) 校准环境的描述；

- l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

- m) 对校准规范的偏离的说明（如有）；

- n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9 复校时间间隔

复校时间间隔由试验仪的环境条件、使用情况、测量对象、仪器本身质量等诸多因素所决定，

送校单位可根据仪器实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔不超过1年。

附录A

校准原始记录格式

| 名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造厂商 |  | 出厂编号 |  |
| 委托单位 |  | 地址 |  |
| 温度 |  | 湿度 |  |
| 记录编号 |  | 校准日期 |  |
| 校准员 |  | 核验员 |  |

一、试验仪温度示值误差

| 设定温度： ℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 试验仪显示的恒温液浴槽温度值（℃） | 多通道温度测量装置的温度测量值（℃） | 差值- （℃） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 温度示值误差： ℃ |  |  |  |

二、试验仪温度波动度

| 设定温度： ℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 多通道温度测量装置的温度测量值（℃） | 最大温度测量值（℃） | 最小温度测量值（℃） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 温度波动度： ℃/30分钟 |  |  |  |

三、试验仪温度均匀性

| 设定温度： ℃ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 次数 | 多通道温度测量装置 固定位置a传感器示值（℃） | 多通道温度测量装置 固定位置b传感器示值（℃） |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 温度示值误差： ℃ |  |  |

附录B

校准证书（内页）格式

（推荐性表格）

| 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- |
| 试验仪温度示值误差/℃ |  |
| 试验仪温度波动度/℃ |  |
| 试验仪温度均匀性/℃ |  |

校准员：                       核验员：

附录C

金属材料腐蚀性试验仪恒温液浴槽温度示值误差不确定度评定示例

C.1 被测对象

金属腐蚀性试验仪（HWP 04-10S），温度控制范围：室温～80 ℃，校准温度点为55.0 ℃。

C.2 测量标准

多通道温度测量系统，温度显示分辨力为0.01 ℃，测量范围：（0～200）℃，测量时带修正值使用，最大允许误差为：（0.15℃+0.002t）。

C.3 测量方法

使用多通道温度测量装置，将测量装置的铂电阻传感器位置应紧贴试验仪温度控制的温度传感器。将设备设定到校准温度点，开启运行。液浴槽温度达到稳定状态后开始记录测量点温度，记录时间间隔为1 min，10 min内共记录10组数据，取多通道温度测量装置和试验仪显示的恒温液浴槽温度值之差的算术平均值，作为试验仪恒温液浴槽的温度显示误差。

C.4 测量模型

金属材料腐蚀性试验仪恒温液浴槽的温度显示误差公式为：

（1）

式中：——在此校准温度点测量的温度显示误差，℃；

——试验仪显示的恒温液浴槽温度值，℃；

——多通道温度测量装置的温度测量值，℃；

——多通道温度测量装置修正误差，℃。

C.5 灵敏系数

对公式中的各分量求偏导，得到各分量的灵敏系数：

C.6 标准不确定度分量

不确定度来源：试验仪恒温液浴槽温度测量重复性和显示分辨力引入的不确定分量，多通道温度测量装置引入的不确定度分量，多通道温度测量装置修正误差引入的不确定分量。

C.6.1试验仪恒温液浴槽温度测量重复性和显示分辨力引入的不确定分量

在55 ℃温度校准点重复测量10次，得到数据分别为：55.10 ℃，55.08 ℃，55.03 ℃，54.96 ℃，55.00 ℃，55.04 ℃，55.09 ℃，55.06 ℃，55.03 ℃，54.95 ℃。温度测量重复性引入的不确定度采用A类评定，得到的标准不确定度为：

℃

试验仪恒温液浴槽温度显示分辨力为0.01 ℃，分布区间半宽0.005 ℃，服从均匀分布k=3，则分辨力引入的不确定度分量=0.005/k=0.003 ℃，由于该不确定度分量比重复性引入不确定度分量小得多，因此忽略温度显示分辨力引入的不确定度。

试验仪恒温液浴槽温度测量重复性和显示分辨力引入的不确定分量：

℃

C.6.2多通道温度测量装置引入的不确定度分量

由多通道温度测量装置的性能指标可知，最大示值误差±（0.15℃+0.002t），分布区间半宽为0.15，服从均匀分布，k=3，则：

℃

多通道温度测量装置分辨力为0.01 ℃，分布区间半宽0.005 ℃，按照均匀分布k=3，分辨力引入的不确定度分量=0.005/k=0.003 ℃，相对最大示值误差可忽略。

℃

C.6.3多通道温度测量装置修正误差引入的不确定分量

多通道温度测量装置溯源证书的不确定度U=0.04 ℃，k=2，则：

℃

C.7 合成标准不确定度的计算

C.7.1标准不确定度分量汇总表见B.1。

表C.1 温度示值误差校准标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度符号 | 不确定度来源 | 标准不确定度（℃） |
| --- | --- | --- |
|  | 试验仪恒温液浴槽温度测量重复性和显示分辨力引入的不确定分量 | 0.052 |
|  | 多通道温度测量装置引入的不确定度分量 | 0.087 |
|  | 多通道温度测量装置修正误差引入的不确定分量 | 0.020 |

C.7.2合成标准不确定度的计算

由于各个不确定分量互不相关，合成标准不确定度按下式计算：

℃

C.8 扩展不确定度评定

取包含因子k=2，温度显示误差不确定度为：

℃

附录D

金属材料腐蚀性试验仪恒温液浴槽温度均匀性不确定度评定示例

C.1 校准方法

使用多通道温度测量装置作为测量标准，采用两个通道的铂电阻传感器对金属材料腐蚀性试验仪在55 ℃恒温点在两个位置对温度均匀性进行校准，记录时间间隔为5分钟，每个位置记录4个数据。

C.2 测量模型

金属材料腐蚀性试验仪恒温液浴槽的温度均匀性计算公式为：

（1）

式中：——在此校准温度点测量的温度均匀性，℃；

——多通道温度测量装置固定位置a测量的温度示值，℃；

——多通道温度测量装置固定位置b测量的温度示值，℃。

C.3 灵敏系数

对公式中的各分量求偏导，得到各分量的灵敏系数：

C.4 标准不确定度分量

不确定度来源：多通道温度测量装置测量重复性引入的不确定度分量，多通道温度测量装置最大示值误差引入的不确定度分量，多通道温度测量装置分辨力引入的不确定度分量、多通道温度测量装置短期稳定性引入的不确定度分量。

C.4.1固定位置a测量温度引入的不确定度分量

C.4.1.1多通道温度测量装置测量重复性引入的不确定度分量

在55 ℃温度校准点多通道温度测量装置重复测量10次，得到数据分别为：55.02 ℃，55.03 ℃，55.01 ℃，55.02 ℃，55.00 ℃，54.98 ℃，54.99 ℃，55.00 ℃，54.97 ℃，54.98 ℃。温度测量重复性引入的不确定度采用A类评定，得到的标准不确定度为：

℃

C.4.1.2多通道温度测量装置最大示值误差引入的不确定度分量

由多通道温度测量装置的性能指标可知，最大示值误差±（0.15℃+0.002t），分布区间半宽为0.15 ℃，服从均匀分布，k=3，则：

℃

C.4.1.3多通道温度测量装置分辨率引入的不确定度分量

多通道温度测量装置分辨力为0.01 ℃，分布区间半宽0.005 ℃，按照均匀分布k=3，分辨力引入的不确定度分量为：

℃

C.4.1.4多通道温度测量装置短期稳定性引入的不确定度分量

多通道温度测量装置的短期稳定性（如30 min）估计不会超过0.02 ℃，不确定度U=0.02 ℃，k=2，则：

℃

由于各个不确定分量互不相关，固定位置a测量温度引入的不确定度分量为：

℃

C.4.2固定位置b测量温度引入的不确定度分量

C.4.2.1多通道温度测量装置测量重复性引入的不确定度分量

在55 ℃温度校准点多通道温度测量装置重复测量10次，得到数据分别为：55.04 ℃，55.02 ℃，55.02 ℃，55.00 ℃，55.01 ℃，54.99 ℃，54.97 ℃，54.99 ℃，55.01 ℃，54.97 ℃。温度测量重复性引入的不确定度采用A类评定，得到的标准不确定度为：

℃

C.4.2.2多通道温度测量装置最大示值误差引入的不确定度分量

由多通道温度测量装置的性能指标可知，最大示值误差±（0.15℃+0.002t），分布区间半宽为0.15，服从均匀分布，k=3，则：

℃

C.4.2.3多通道温度测量装置分辨率引入的不确定度分量

多通道温度测量装置分辨力为0.01 ℃，分布区间半宽0.005 ℃，按照均匀分布k=3，分辨力引入的不确定度分量：

℃

C.4.2.4多通道温度测量装置短期稳定性引入的不确定度分量

多通道温度测量装置的短期稳定性（如30 min）估计不会超过0.02 ℃，不确定度U=0.02 ℃，k=2，则：

℃

由于各个不确定分量互不相关，固定位置b测量温度引入的不确定度分量为：

℃

C.5 合成标准不确定度的计算

C.5.1标准不确定度分量汇总表见C.1。

表C.1 温度显示误差校准标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度符号 | 不确定度来源 | 标准不确定度（℃） |
| --- | --- | --- |
|  | 固定位置a测量温度引入的不确定度分量 | 0.09 |
|  | 固定位置b测量温度引入的不确定度分量 | 0.09 |

C.5.2合成标准不确定度的计算

由于各个不确定分量互不相关，合成标准不确定度按下式计算：

℃

C.6 扩展不确定度评定

取包含因子k=2，温度均匀性校准不确定为：

℃