《金属材料腐蚀性试验仪校准规范》编制说明

一、任务来源

根据全国新材料与纳米计量专业委员会下达的《2021年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》，由南京市计量监督检测院负责制定《金属材料腐蚀性试验仪校准规范》。

二、编写目的和意义

在新材料领域中金属材料的研发与应用占有非常重要的地位，然而金属材料在日常的研发与应用中常伴有腐蚀性，金属材料的腐蚀性会影响其物理及化学性能，甚至对其使用产生不利影响，因此对于金属材料腐蚀性测定必不可少。金属材料腐蚀性试验仪通过检测试样对金属片造成的质量损失和侵蚀深度来评估试样的腐蚀性危险，适用于液体和在运输过程中可能变为液体的固体物质。金属材料腐蚀性试验仪因其良好的腐蚀性测定性能，被广泛应用于新材料金属领域，是重要的金属材料计量器具。

金属材料腐蚀性试验仪由显示控制部分、测试系统和供水系统三部分组成，具备自动检测试样液位，冷凝水自动循环，恒温水浴箱自动补水等功能。测试系统配备2套试验装置，可同时进行两种检测试样的腐蚀性试验，可通过液晶显示器对测试过程进行全程监控。

目前联合国《关于危险货物运输的建议.试验和标准手册》中对金属腐蚀性试验方法及GB19521.6-2004《腐蚀性危险货物危险危险特性检验安全规范》中对金属材料腐蚀性试验性能做了相应规范，但并没有对腐蚀性测量仪器做详细要求。为了保证金属腐蚀性试验仪在金属腐蚀性能分析中的量值准确和化学反应的危险性受控，需要对其的主要参数（温度-时间）等进行有效计量以保证其溯源链完整，因此对金属材料腐蚀性试验仪校准规范的制定十分必要。

金属材料腐蚀性试验仪出厂前大部分生产厂家都是对其监控温度的热电偶、温度传感器进行分别校准，在装配到整机联合使用时，如温升速率、水浴温度等参数不能得到计量，原传感器校准结果没有溯源性。缺乏了整机校准，也会造成温度、时间结果相差甚大，由此影响了我国新材料领域中金属等关键材料的研发进度，对材料行业的高质量发展形成制约。因此，为保证金属腐蚀性试验仪测量结果的准确可靠，就必须对整机进行科学校准，需要建立计量校准规范，规范生产厂商和使用实验室的校准方法。

三、编写依据

本校准规范以JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范、GB19521.6-2004 腐蚀性危险货物危险特性检验安全规范、GB/T 21621-2008 危险品金属腐蚀性试验方法以及JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为编写依据，按照JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》规定的结构、各部分内容、层次划分、编辑细则以及附录的要求和格式进行编写。

四、起草过程

接受校准规范制定订任务后，起草人员认真学习了JF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范、GB19521.6-2004 腐蚀性危险货物危险特性检验安全规范、GB/T 21621-2008 危险品金属腐蚀性试验方法以及JJF1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》等规范标准，深入理解标准中的术语及定义，了解试验原理和试验参数，熟悉了金属材料腐蚀性试验仪的结构组成、主要部件要求和技术指标，制定了校准规范的编写方案，在完成初步实验后，依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》开始了校准规范的编写工作。整个起草过程经历了酝酿、实验、编写、修改等阶段，起草人员多次对规范进行了修改和实验，完成了征求意见稿和实验验证工作。我院起草人员还深入江苏省计量科学研究院、国家生物技术药物产业计量中心、中国计量大学、杭州仰仪科技有限公司、南京师范大学分析测试中心、扬子石化等重点生产、使用企业，与一线操作人员共同进行了讨论，并听取了有关设计、产品检验人员的意见和建议，经过充分沟通，达成了共识，使得最终完成的征求意见稿易于理解、便于掌握。

- 有关说明

1.关于规范的英文名称

“金属材料腐蚀性试验仪校准规范”没有专门的英文命名，依据厂方技术文件，认为将“氮气吹扫浓缩仪校准规范”的英文名称定为“Calibration Specification for Metal Material Corrosivity Testers”较为确切。

2.关于范围

起草组针对国内外主要生产厂商开展了金属材料腐蚀性试验仪的实验，其主要计量特性如下：

2.1 试验仪温度显示误差

试验仪恒温液浴槽的显示温度与工作区域实际温度之差，不超过±1.0 ℃。

2.2 试验仪温度波动度

试验仪恒温液浴槽在一定时间间隔内，工作区域某一位置温度变化的范围，不超过1.0 ℃。

2.3 试验仪温度均匀性

试验仪恒温液浴槽工作区域内最高温度与最低温度的差，、不超过2.0 ℃。

3.关于计量特性

在计量特性方面，主要针对金属材料腐蚀性试验仪的工作原理，结合金属材料腐蚀性试验仪的测量不确定度及具体应用的要求。对影响测量结果较大的温度显示误差、温度波动度、温度均匀性三个计量参数进行校准。通过大量实验，确定了标准器选用和校准方法，使得整个校准规程科学、严谨，能够更全面的反映金属材料腐蚀性试验仪的实际状况。

4.关于校准条件

校准条件包含校准用标准器、配套设备和校准环境条件。为了使测量结果具有尽可能小的不确定度，需要建立一种优越的环境条件，降低环境因素对标准器带来的附加误差，需要具备一定准确度要求的标准器及配套设备。本规范是按照上述条件确定校准条件的。

5.关于校准项目和校准方法

温度显示误差是为了验证仪器样品稳定状态下，试验仪恒温液浴槽的显示温度与工作区域实际温度之差。温度波动度是为了验证仪器稳定状态下，在规定的时间间隔内，工作空间任意一点温度随时间的变化量的准确程度。温度均匀度是是为了验证仪器稳定状态下，工作空间在某一瞬时任意两点温度之间的最大差值的准确程度。校准方法经过反复试验验证，方法可行。

6.关于校准结果表达和复校时间间隔

根据JJF1071-2010编写规则的规定，在校准结果中提出了校准证书应至少包括的信息的要求，并在附录中给出校准证书内页格式。复校时间间隔引用了JJF1071-2010编写规则规定的应注明的内容。