《金属材料腐蚀性试验仪校准规范》

试验报告

（送审稿）

2024.3.17

一、实验目的

为了验证《金属材料腐蚀性试验仪校准规范》中校准方法的可靠性，同时也为了验证技术指标的可行性，选择有代表性厂家生产的仪器进行试验，对温度显示误差、温度波动度、温度均匀性等指标进行检验。

二、实验方法

1、方法描述

JJF1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范

本规范适用于以液体作为导热介质的金属材料腐蚀性试验仪在（0～100）℃温度范围内的校准。

2、规范技术指标

2.1 试验仪温度显示误差

试验仪恒温液浴槽的显示温度与工作区域实际温度之差，不超过±1.0 ℃。

2.2 试验仪温度波动度

试验仪恒温液浴槽在一定时间间隔内，工作区域某一位置温度变化的范围，不超过1.0 ℃。

2.3 试验仪温度均匀性

试验仪恒温液浴槽工作区域内最高温度与最低温度的差，、不超过2.0 ℃。

注：以上技术指标不用于合格性判定，仅供参考。

三、 校准条件

1、环境条件

1.1 环境温度：（20±5）℃

1.2 相对湿度：（35～85）%。

1.3 仪器周围应无强烈振动及腐蚀性气体存在，应避免其他冷、热源影响。环境条件还应满足所用标准器和其它配套设备正常使用的其它要求。

2、测量用标准器及配套设备

温度测量标准一般应选用多通道温度显示仪表或多路温度测量装置，传感器宜选用四线制铂电阻温度计，通道传感器数量不少于4个，并能满足工作需要。测量装置温度测量范围为（0~200）℃，分辨力不低于0.01 ℃，最大允许误差：±（0.15℃+0.002t）。

3、校准项目和校准方法

3.1 校准前的准备

校准前必须先开启试验仪电源进行预热，预热时间至少10分钟或满足试验仪使用说明的相应要求。

按使用说明书的要求使金属材料腐蚀性试验仪处于正常工作状态，并保证工作区域的液面处于规定的位置。

3.2 试验仪温度显示误差

3.2.1 校准步骤

校准点应选择在试验仪实际工作温度范围的上下限和55 ℃中间温度点进行，一般不少于3个点。也可根据用户的要求，选取其实际常用的温度点。

使用多通道温度测量装置，铂电阻传感器位置应紧贴试验仪恒温液浴槽的被校准温度传感器。将试验仪设定到校准温度点，开启运行。恒温液浴槽温度达到稳定状态后开始记录测量点温度，记录时间为10分钟，记录间隔为每分钟一次，或根据用户需求确定记录间隔和记录次数。

3.2.2 计算公式

校准点测量温度显示误差按照公式（1）计算：

（1）

式中：——在此校准温度点测量的温度显示误差，℃；

——在第i次测量时，试验仪显示的恒温液浴槽温度值，℃；

——在第i次测量时，多通道温度测量装置的温度测量值，℃；

——测量纪录次数。

3.3 试验仪温度波动度

3.3.1 校准步骤

将试验仪恒温液浴槽的温度设定在校准温度点，将铂电阻传感器固定在工作区域（杯状反应容器拿掉后的圆孔）中心的1/2深度位置，待恒温液浴槽第一次达到设定温度后稳定不少于10分钟后读数。开始读数时恒温液浴槽实测温度与测量点温度偏离应不超过±0.2 ℃，记录下温度示值T1，每3分钟读取一次示值，记录时间为30分钟，共记录10个数据。或根据用户需求确定记录间隔和记录次数。

3.3.2 计算公式

温度波动性按照公式（2）计算：

（2）

式中：——在此校准温度点测量的温度波动性，℃；

——在第i次测量时，多通道温度测量装置的温度测量值，℃；

——测量纪录次数，取值为1～10。

3.4 试验仪温度均匀性

3.4.1 校准步骤

均匀性测试的温度点一般选择在试验仪恒温液浴槽实际工作温度范围的上下限和55 ℃中间温度点进行。根据用户需求，也可以抽测恒温液浴槽工作温度范围内其它温度点。测试位置一般选择在试验仪恒温液浴槽的上液面和下液面中间的杯状反应容器对应的工作区域。恒温液浴槽的工作区域见图2。

上液面

下液面

b

a

图2 恒温液浴槽工作区域及均匀性测量点

将恒温液浴槽温度设定在下限温度（或上限温度），取走杯状反应容器，将多通道温度测量装置的两支铂电阻传感器A、B分别固定在同一直径对应的圆周位置a和b上，感温端插入工作区域的1/2深度。

待试验仪恒温液浴槽第一次达到设定温度后稳定至少10分钟或恒温液浴槽使用说明书要求的稳定时间，才可以读数。第一次分别读取两支铂电阻传感器的示值tAa1和tBb1。将两支传感器交换位置，即传感器A固定在b位置，传感器B固定在a位置。温度再次稳定后，第二次分别读取两支传感器的示值tAb2和tBa2。重复上述测量，共测试4次。分别得到数值tAa1、tBb1、tAb2、tBa2、tAa3、tBb3、tAb4、tBa4。此时，恒温液浴槽校准温度点的温度均匀性按照公式（3）计算：

（3）

四、实验结果

1、委托机构：   中国计量大学                 ，实验日期：2023.12.27

| 设备名称 | 金属材料腐蚀性试验仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | HWP 04-10S | 序列号 | 21530314 |
| 制造厂 | 杭州仰仪科技有限公司 | 校准地点 | 中国计量大学 |
| 环境温度/℃ | 20.3 | 相对湿度/% | 58 |

1.1 试验仪温度显示误差

| 设定温度： 55 ℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 试验仪显示的恒温液浴槽温度值（℃） | 多通道温度测量装置的温度测量值（℃） | 差值- （℃） |
| 1 | 54.85 | 54.75 | 0.10 |
| 2 | 54.87 | 54.84 | 0.03 |
| 3 | 54.92 | 54.86 | 0.06 |
| 4 | 54.76 | 54.74 | 0.02 |
| 5 | 55.09 | 55.02 | 0.07 |
| 6 | 54.87 | 54.88 | -0.01 |
| 7 | 54.80 | 54.73 | 0.07 |
| 8 | 54.92 | 54.87 | 0.05 |
| 9 | 54.82 | 54.74 | 0.08 |
| 10 | 54.97 | 54.76 | 0.21 |
| 温度显示误差： 0.07 ℃ |  |  |  |

1.2 试验仪温度波动性

| 设定温度： 55 ℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 多通道温度测量装置的温度测量值（℃） | 最大温度测量值（℃） | 最小温度测量值（℃） |
| 1 | 54.75 | 55.02 | 54.74 |
| 2 | 54.84 |  |  |
| 3 | 54.86 |  |  |
| 4 | 54.74 |  |  |
| 5 | 55.02 |  |  |
| 6 | 54.88 |  |  |
| 7 | 54.73 |  |  |
| 8 | 54.87 |  |  |
| 9 | 54.74 |  |  |
| 10 | 54.76 |  |  |
| 温度波动性： 0.28 ℃/30分钟 |  |  |  |

1.3 试验仪温度均匀性

| 设定温度： 55 ℃ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 次数 | 多通道温度测量装置 固定位置a传感器示值（℃） | 多通道温度测量装置 固定位置b传感器示值（℃） |
| 1 | 54.77 | 55.01 |
| 2 | 54.89 | 54.99 |
| 3 | 54.94 | 55.07 |
| 4 | 55.09 | 54.95 |
| 温度显示误差： 0.1 ℃ |  |  |

2、委托机构：南京师范大学分析        ，实验日期：2023.2.27

| 设备名称 | 金属材料腐蚀性试验仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | JC-W | 序列号 | 21530314 |
| 制造厂 | 青岛金诚仪器仪表有限公司 | 校准地点 | 南京师范大学分析测试中心 |
| 环境温度/℃ | 20.3 | 相对湿度/% | 58 |

2.1 试验仪温度显示误差

| 设定温度： 80 ℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 试验仪显示的恒温液浴槽温度值（℃） | 多通道温度测量装置的温度测量值（℃） | 差值- （℃） |
| 1 | 79.87 | 79.75 | 0.12 |
| 2 | 79.98 | 79.77 | 0.21 |
| 3 | 79.88 | 79.89 | -0.01 |
| 4 | 79.78 | 79.78 | 0.00 |
| 5 | 79.94 | 79.87 | -0.07 |
| 6 | 79.89 | 79.79 | 0.10 |
| 7 | 79.91 | 79.75 | 0.26 |
| 8 | 79.95 | 79.81 | 0.14 |
| 9 | 79.88 | 79.69 | 0.29 |
| 10 | 79.87 | 79.86 | 0.01 |
| 温度显示误差： 0.11 ℃ |  |  |  |

2.2 试验仪温度波动性

| 设定温度： 80 ℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 多通道温度测量装置的温度测量值（℃） | 最大温度测量值（℃） | 最小温度测量值（℃） |
| 1 | 79.75 | 79.89 | 79.69 |
| 2 | 79.77 |  |  |
| 3 | 79.89 |  |  |
| 4 | 79.78 |  |  |
| 5 | 79.87 |  |  |
| 6 | 79.79 |  |  |
| 7 | 79.75 |  |  |
| 8 | 79.81 |  |  |
| 9 | 79.69 |  |  |
| 10 | 79.86 |  |  |
| 温度波动性： 0.30 ℃/30分钟 |  |  |  |

2.3 试验仪温度均匀性

| 设定温度： 80 ℃ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 次数 | 多通道温度测量装置 固定位置a传感器示值（℃） | 多通道温度测量装置 固定位置b传感器示值（℃） |
| 1 | 79.75 | 79.54 |
| 2 | 79.88 | 79.69 |
| 3 | 79.78 | 79.56 |
| 4 | 79.81 | 79.76 |
| 温度显示误差： 0.1 ℃ |  |  |

3、委托机构：        扬子石化               ，实验日期：2024.3.14

| 设备名称 | 金属材料腐蚀性试验仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | HWP 04-10S | 序列号 | 21530314 |
| 制造厂 | 杭州仰仪科技有限公司 | 校准地点 | 扬子石化分析测试中心 |
| 环境温度/℃ | 20.3 | 相对湿度/% | 58 |

3.1 试验仪温度显示误差

| 设定温度： 30 ℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 试验仪显示的恒温液浴槽温度值（℃） | 多通道温度测量装置的温度测量值（℃） | 差值- （℃） |
| 1 | 29.99 | 29.87 | -0.05 |
| 2 | 29.94 | 29.84 | -0.05 |
| 3 | 29.91 | 29.85 | -0.04 |
| 4 | 29.85 | 29.78 | -0.02 |
| 5 | 29.94 | 29.90 | -0.04 |
| 6 | 29.89 | 29.89 | 0.02 |
| 7 | 29.95 | 29.88 | -0.08 |
| 8 | 30.06 | 29.97 | 0.02 |
| 9 | 29.97 | 29.91 | -0.06 |
| 10 | 29.97 | 29.99 | -0.04 |
| 温度显示误差： -0.03 ℃ |  |  |  |

3.2 试验仪温度波动性

| 设定温度： ℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 多通道温度测量装置的温度测量值（℃） | 最大温度测量值（℃） | 最小温度测量值（℃） |
| 1 | 29.87 | 29.99 | 29.78 |
| 2 | 29.84 |  |  |
| 3 | 29.85 |  |  |
| 4 | 29.78 |  |  |
| 5 | 29.90 |  |  |
| 6 | 29.89 |  |  |
| 7 | 29.88 |  |  |
| 8 | 29.97 |  |  |
| 9 | 29.91 |  |  |
| 10 | 29.99 |  |  |
| 温度波动性： 0.22 ℃/30分钟 |  |  |  |

3.3 试验仪温度均匀性

| 设定温度： 30 ℃ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 次数 | 多通道温度测量装置 固定位置a传感器示值（℃） | 多通道温度测量装置 固定位置b传感器示值（℃） |
| 1 | 29.89 | 29.99 |
| 2 | 29.84 | 30.04 |
| 3 | 29.91 | 29.96 |
| 4 | 29.78 | 29.85 |
| 温度显示误差： -0.1 ℃ |  |  |

四、结论

从实验结果来看，本校准规范方法步骤可行且易实施，技术指标设定科学合理，能够满足氮气吹扫浓缩仪的校准需求。