《氮气吹扫浓缩仪校准规范》

不确定度评定报告

2024.3.17

金属材料腐蚀性试验仪恒温液浴槽温度显示误差不确定度评定示例

- 被测对象

金属腐蚀性试验仪（HWP 04-10S），温度控制范围：室温～80 ℃，校准温度点为55.0 ℃。

- 测量标准

多通道温度测量系统，温度显示分辨力为0.01 ℃，测量范围：（0～200）℃，测量时带修正值使用，最大允许误差为：（0.15℃+0.002t）。

- 测量方法

使用多通道温度测量装置，将测量装置的铂电阻传感器位置应紧贴试验仪温度控制的温度传感器。将设备设定到校准温度点，开启运行。液浴槽温度达到稳定状态后开始记录测量点温度，记录时间间隔为1 min，10 min内共记录10组数据，取多通道温度测量装置和试验仪显示的恒温液浴槽温度值之差的算术平均值，作为试验仪恒温液浴槽的温度显示误差。

- 测量模型

金属材料腐蚀性试验仪恒温液浴槽的温度显示误差公式为：

（1）

式中：——在此校准温度点测量的温度显示误差，℃；

——试验仪显示的恒温液浴槽温度值，℃；

——多通道温度测量装置的温度测量值，℃；

——多通道温度测量装置修正误差，℃。

- 灵敏系数

对公式中的各分量求偏导，得到各分量的灵敏系数：

- 标准不确定度分量

不确定度来源：试验仪恒温液浴槽温度测量重复性和显示分辨力引入的不确定分量，多通道温度测量装置引入的不确定度分量，多通道温度测量装置修正误差引入的不确定分量。

6.1试验仪恒温液浴槽温度测量重复性和显示分辨力引入的不确定分量

在55 ℃温度校准点重复测量10次，得到数据分别为：55.10 ℃，55.08 ℃，55.03 ℃，54.96 ℃，55.00 ℃，55.04 ℃，55.09 ℃，55.06 ℃，55.03 ℃，54.95 ℃。温度测量重复性引入的不确定度采用A类评定，得到的标准不确定度为：

℃

试验仪恒温液浴槽温度显示分辨力为0.01 ℃，分布区间半宽0.005 ℃，服从均匀分布k=3，则分辨力引入的不确定度分量=0.005/k=0.003 ℃，由于该不确定度分量比重复性引入不确定度分量小得多，因此忽略温度显示分辨力引入的不确定度。

试验仪恒温液浴槽温度测量重复性和显示分辨力引入的不确定分量：

℃

6.2多通道温度测量装置引入的不确定度分量

由多通道温度测量装置的性能指标可知，最大示值误差±（0.15℃+0.002t），分布区间半宽为0.15，服从均匀分布，k=3，则：

℃

多通道温度测量装置分辨力为0.01 ℃，分布区间半宽0.005 ℃，按照均匀分布k=3，分辨力引入的不确定度分量=0.005/k=0.003 ℃，相对最大示值误差可忽略。

℃

6.3多通道温度测量装置修正误差引入的不确定分量

多通道温度测量装置溯源证书的不确定度U=0.04 ℃，k=2，则：

℃

7. 合成标准不确定度的计算

7.1标准不确定度分量汇总表1。

表1 温度显示误差校准标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度符号 | 不确定度来源 | 标准不确定度（℃） |
| --- | --- | --- |
|  | 试验仪恒温液浴槽温度测量重复性和显示分辨力引入的不确定分量 | 0.052 |
|  | 多通道温度测量装置引入的不确定度分量 | 0.087 |
|  | 多通道温度测量装置修正误差引入的不确定分量 | 0.020 |

7.2合成标准不确定度的计算

由于各个不确定分量互不相关，合成标准不确定度按下式计算：

℃

扩展不确定度评定

取包含因子k=2，温度显示误差不确定度为：

℃

金属材料腐蚀性试验仪恒温液浴槽温度均匀度不确定度评定示例

- 金属腐蚀性试验仪（HWP 04-10S），温度控制范围：室温～80 ℃，校准温度点为55.0 ℃。

- 校准方法

使用多通道温度测量装置作为测量标准，采用两个通道的铂电阻传感器对金属材料腐蚀性试验仪在55 ℃恒温点在两个位置对温度均匀性进行校准，记录时间间隔为5分钟，每个位置记录4个数据。

- 测量模型

金属材料腐蚀性试验仪恒温液浴槽的温度均匀性计算公式为：

（1）

式中：——在此校准温度点测量的温度均匀性，℃；

——多通道温度测量装置固定位置a测量的温度示值，℃；

——多通道温度测量装置固定位置b测量的温度示值，℃。

- 灵敏系数

对公式中的各分量求偏导，得到各分量的灵敏系数：

- 标准不确定度分量

不确定度来源：多通道温度测量装置测量重复性引入的不确定度分量，多通道温度测量装置最大示值误差引入的不确定度分量，多通道温度测量装置分辨力引入的不确定度分量、多通道温度测量装置短期稳定性引入的不确定度分量。

5.1固定位置a测量温度引入的不确定度分量

5.1.1多通道温度测量装置测量重复性引入的不确定度分量

在55 ℃温度校准点多通道温度测量装置重复测量10次，得到数据分别为：55.02 ℃，55.03 ℃，55.01 ℃，55.02 ℃，55.00 ℃，54.98 ℃，54.99 ℃，55.00 ℃，54.97 ℃，54.98 ℃。温度测量重复性引入的不确定度采用A类评定，得到的标准不确定度为：

℃

5.1.2多通道温度测量装置最大示值误差引入的不确定度分量

由多通道温度测量装置的性能指标可知，最大示值误差±（0.15℃+0.002t），分布区间半宽为0.15 ℃，服从均匀分布，k=3，则：

℃

5.1.3多通道温度测量装置分辨率引入的不确定度分量

多通道温度测量装置分辨力为0.01 ℃，分布区间半宽0.005 ℃，按照均匀分布k=3，分辨力引入的不确定度分量为：

℃

5.1.4多通道温度测量装置短期稳定性引入的不确定度分量

多通道温度测量装置的短期稳定性（如30 min）估计不会超过0.02 ℃，不确定度U=0.02 ℃，k=2，则：

℃

由于各个不确定分量互不相关，固定位置a测量温度引入的不确定度分量为：

℃

5.2固定位置b测量温度引入的不确定度分量

5.2.1多通道温度测量装置测量重复性引入的不确定度分量

在55 ℃温度校准点多通道温度测量装置重复测量10次，得到数据分别为：55.04 ℃，55.02 ℃，55.02 ℃，55.00 ℃，55.01 ℃，54.99 ℃，54.97 ℃，54.99 ℃，55.01 ℃，54.97 ℃。温度测量重复性引入的不确定度采用A类评定，得到的标准不确定度为：

℃

5.2.2多通道温度测量装置最大示值误差引入的不确定度分量

由多通道温度测量装置的性能指标可知，最大示值误差±（0.15℃+0.002t），分布区间半宽为0.15，服从均匀分布，k=3，则：

℃

5.2.3多通道温度测量装置分辨率引入的不确定度分量

多通道温度测量装置分辨力为0.01 ℃，分布区间半宽0.005 ℃，按照均匀分布k=3，分辨力引入的不确定度分量：

℃

5.2.4多通道温度测量装置短期稳定性引入的不确定度分量

多通道温度测量装置的短期稳定性（如30 min）估计不会超过0.02 ℃，不确定度U=0.02 ℃，k=2，则：

℃

由于各个不确定分量互不相关，固定位置b测量温度引入的不确定度分量为：

℃

6. 合成标准不确定度的计算

6.1标准不确定度分量汇总表见表1。

表1 温度显示误差校准标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度符号 | 不确定度来源 | 标准不确定度（℃） |
| --- | --- | --- |
|  | 固定位置a测量温度引入的不确定度分量 | 0.09 |
|  | 固定位置b测量温度引入的不确定度分量 | 0.09 |

6.2合成标准不确定度的计算

由于各个不确定分量互不相关，合成标准不确定度按下式计算：

℃

- 扩展不确定度评定

取包含因子k=2，温度均匀性校准不确定为：

℃