检  测  报  告

报告编号：        JS/BG-P2311001

样品名称： NIST SRM 1992、NIST SRM 1993

样品来源：       NIST有证标准物质

委托单位：               /

迈谱新材料技术（山东）有限公司

检测报告

报告编号：JS/BG-P2311001                                       页码：1/3

| 样品名称 | NIST SRM 1992、NIST SRM 1993 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品批号 | / |  |  |
| 委托人 | / |  |  |
| 委托人地址 | / |  |  |
| 样品描述 | 乳白色胶体二氧化硅 | 样品数量 | 2个 |
| 接样日期 | 2023.10.10 | 检验日期 | 2023.10.11 |
| 检测要求 | 施加电场(150±5) mV，温度25 ℃，样品介质为水，介质折射率1.332，介质粘度 0.89 mPa▪s，介质相对介电常数78.4，介质密度997.05 kg/m3。 |  |  |

| 编制： | 审核： |  |
| --- | --- | --- |
| 批准： | 签发日期： |  |

迈谱新材料技术（山东）有限公司

·

检测报告

报告编号：JS/BG-P2311001                                     页码：2/3

一、检测方法

依据T/XXXX XXXX-XXXX《电泳光散射法zeta电位仪校准规范》进行zeta电位、电泳迁移率的测试。

二、检测结果

| 校准项目 |  |  |  | 校准结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度设定值误差(℃) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 温度波动误差(℃) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 电泳迁移率示值误差和测量重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 (℃) | 标准物质 | 电泳迁移率 标准值 (×10-8m2V-1s-1) | 电泳迁移率 示值 (×10-8m2V-1s-1) |  | 电泳迁移率 示值误差 (×10-8m2V-1s-1) |  | 电泳迁移率 测量重复性 (×10-8m2V-1s-1) | 扩展不确定度(k=2) (×10-8m2V-1s-1) |
| 25 | NIST SRM 1992 | -4.5 | -4.69 |  | -0.19 |  | 0.06 | 0.45 |
| 25 | NIST SRM 1993 | -4.3 | -4.33 |  | -0.03 |  | 0.07 | 0.36 |
| zeta电位示值误差和测量重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 (℃) | 标准物质 | zeta电位 标准值 （mV） | zeta电位 示值 (mV) |  | zeta电位 示值误差 (mV) | zeta电位 测量重复性 (mV) |  | 扩展不确定度(k=2) (mV) |
| 25 | NIST SRM 1992 | -58 | -59.9 |  | -1.9 | 0.7 |  | 5.4 |
| 25 | NIST SRM 1993 | -56 | -55.4 |  | 0.6 | 0.8 |  | 4.5 |

·

检测报告

报告编号：JS/BG-P2311001                                     页码：3/3

三、检测说明

1. 检测方法描述

依据T/XXXX XXXX-XXXX《电泳光散射法zeta电位仪校准规范》进行zeta电位、电泳迁移率的测试。

- 标准物质信息

| 样品编号 | 名称 | 浓度 | zeta电位标准值 （mV） | zeta 电位参考值的扩展不确定度 （k=2） （mV） | 电泳迁移率标准值 (×10-8m2V-1s-1) | 电泳迁移率参考值的扩展不确定度 （k=2） (×10-8m2V-1s-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRM 1992 | 胶体二氧化硅 | 0.15% | -58 | 5 | -4.5 | 0.4 |
| SRM 1993 | 胶体二氧化硅 | 2.2% | -56 | 4 | -4.3 | 0.3 |

- 检测条件

施加电场(150±5) mV，温度25 ℃，样品介质为水，介质折射率1.332，介质粘度0.89 mPa▪s，介质相对介电常数78.4，介质密度997.05 kg/m3。

- 环境条件

环境温度为23.0 ℃～23.2 ℃，在测量期间，温度变化为0.2 ℃（满足不超过±1.0 ℃的要求）；相对湿度49%（满足不大于75%的要求）。

***报告结束***

本报告检测结果仅对来样负责，只能全部复制，不得部分复制。