《骨架密度分析仪校准规范》实验报告

- 概述

为考察新制订的《骨架密度分析仪校准规范》的校准方法的科学性和可操作性，以及规范中不确定度评定的合理性，编写组人员从承担制定任务后，按新制订的规范主要校准项目要求校准了多台骨架密度分析仪。

根据国家计量技术规范修订的要求，本次制订《骨架密度分析仪校准规范》提供2种以上型号仪器的实验报告。

- 主要计量标准器及其他设备

2.1  标准物质

采用中国计量科学研究院研制的骨架密度标准物质进行试验。

表1  骨架密度标准物质

| 编号 | 认定值（g/cm3） | U（g/cm3）（k=2） | Urel（%）（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| SD1（SiO2） | 2.649 | 0.042 | 1.6 |
| SD2（SiC） | 3.210 | 0.080 | 2.5 |
| SD3（WO3） | 7.27 | 0.12 | 1.7 |
| SD4（PP） | 0.913 | 0.020 | 2.2 |

- 2.2  电子天平

分度值0.1 mg，准确度等级级。

- 2.3  恒温鼓风干燥箱

105℃时控温误差±2℃。

- 2.4  气源

- 高纯氦气，纯度99.9999%。

- 2.4  干燥器

- 硅胶作为干燥剂。

- 校准项目及校准结果

根据《骨架密度分析仪校准规范》的校准要求，本次实验的项目包括：骨架密度示值误差及测量重复性。

3.3.1  校准前准备

（1）按标准物质证书要求，将标准物质干燥至恒重，放置于干燥器中。

（2）按仪器操作说明书要求对被校仪器进行预热，标准物质、被校仪器在环境中的温度平衡时间不少于0.5 h。

（3）选择合适的样品池，按仪器操作说明书对被校仪器进行校准。

3.3.2  骨架密度示值误差

选择低、中、高三种不同标准值的骨架密度标准物质，准确称取标准物质的质量，装入到经校准后的样品池中，装填体积至少达到样品池体积的三分之二以上，装样时轻轻振动样品池，使试样装填紧密，再按照仪器操作说明书设置试验参数并进行测量。每种标准物质重复装样测量3次，取3次测量值的算术平均值为测量结果。按照公式（1）计算骨架密度示值误差：

（1）

式中：

—仪器骨架密度测量的示值误差，%；

—仪器3次测量结果平均值，g/cm3；

—标准物质的认定值，g/cm3。

3.3.3  骨架密度测量重复性

在3.2.2相同测量条件下，选择标准值为中间值的骨架密度标准物质，重复装样测量6次，按照公式（2）计算骨架密度测量重复性：

（2）

式中：

sr —仪器骨架密度测量重复性，%；

—仪器n次测量结果平均值，g/cm3；

—第i次测量的仪器示值，g/cm3；

n—测量次数，n=6。

- 实验结果

实验结果数据见表1~表6。

表1  实验结果

| 测试单位 | 深圳市计量质量检测研究院 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校仪器信息 | 制造厂：美国Quantachrome；型号：UltraPyc1200e；编号：193000 |  |  |  |  |
| 校准用标准物质 | SD1、SD2、SD3、SD4 |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：(21.0～22.8)℃；湿度：(51～60)%RH |  |  |  |  |
| 样品池体积 | 10 cm3 |  |  |  |  |
| - 骨架密度示值误差和测量重复性 |  |  |  |  |  |
| 认定值 g/cm3 | 质量 g | 测量值 g/cm3 | 平均值 g/cm3 | 示值误差 % | 重复性 % |
| 0.913 | 5.0258 | 0.9026 | 0.903 | -1.1 | —— |
|  | 5.1142 | 0.9042 |  |  |  |
|  | 5.2080 | 0.9012 |  |  |  |
| 2.649 | 10.2952 | 2.6427 | 2.638 | -0.4 | 0.4 |
|  | 9.8292 | 2.6325 |  |  |  |
|  | 10.2467 | 2.6402 |  |  |  |
|  | 9.6684 | 2.6547 | —— | —— |  |
|  | 8.8360 | 2.6356 | —— | —— |  |
|  | 9.9138 | 2.6572 | —— | —— |  |
| 3.210 | 13.6157 | 3.2073 | 3.200 | -0.3 | —— |
|  | 12.8641 | 3.1964 |  |  |  |
|  | 12.8107 | 3.1951 |  |  |  |
| 7.27 | 24.9358 | 7.2510 | 7.242 | -0.4 | —— |
|  | 24.9454 | 7.2338 |  |  |  |
|  | 24.0927 | 7.2402 |  |  |  |

表2  实验结果

| 测试单位 | 深圳市计量质量检测研究院 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校仪器信息 | 制造厂：贝士德仪器科技（北京）有限公司；型号：BSD-TD1； 编号：TD1-1578 |  |  |  |  |
| 校准用标准物质 | SD1、SD2、SD3、SD4 |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：(23.7～24.5)℃；湿度：(50～56)%RH |  |  |  |  |
| 样品池体积 | 11.5 cm3 |  |  |  |  |
| - 骨架密度示值误差和测量重复性 |  |  |  |  |  |
| 认定值 g/cm3 | 质量 g | 测量值 g/cm3 | 平均值 g/cm3 | 示值误差 % | 重复性 % |
| 0.913 | 4.7723 | 0.9169 | 0.916 | 0.3 | —— |
|  | 4.8341 | 0.9135 |  |  |  |
|  | 4.7964 | 0.9184 |  |  |  |
| 2.649 | 13.7483 | 2.6530 | 2.653 | 0.2 | 0.1 |
|  | 13.4620 | 2.6521 |  |  |  |
|  | 14.1165 | 2.6541 |  |  |  |
|  | 13.6413 | 2.6547 | —— | —— |  |
|  | 13.6656 | 2.6514 | —— | —— |  |
|  | 13.9870 | 2.6552 | —— | —— |  |
| 3.210 | 16.1867 | 3.2273 | 3.226 | 0.5 | —— |
|  | 16.1146 | 3.2215 |  |  |  |
|  | 16.1316 | 3.2304 |  |  |  |
| 7.27 | 31.2663 | 7.2721 | 7.274 | 0.1 | —— |
|  | 31.0859 | 7.2736 |  |  |  |
|  | 31.1428 | 7.2753 |  |  |  |

表3  实验结果

| 测试单位 | 上海市计量测试技术研究院 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校仪器信息 | 制造厂：美国micromeretics；型号：AccuPyc1330；编号：597 |  |  |  |
| 校准用标准物质 | SD1、SD2、SD3、SD4 |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：(21.0～24.0)℃；湿度：(45～55)%RH |  |  |  |
| 样品池体积 | 10 cm3 |  |  |  |
| - 骨架密度示值误差和测量重复性 |  |  |  |  |
| 认定值 g/cm3 | 测量值 g/cm3 | 平均值 g/cm3 | 示值误差 % | 重复性 % |
| 0.913 | 0.9165 | 0.916 | 0.3 | —— |
|  | 0.9164 |  |  |  |
|  | 0.9164 |  |  |  |
| 2.649 | 2.6505 | 2.650 | 0.0 | 0.0 |
|  | 2.6497 |  |  |  |
|  | 2.6491 |  |  |  |
|  | 2.6525 | —— | —— |  |
|  | 2.6515 | —— | —— |  |
|  | 2.6509 | —— | —— |  |
| 3.210 | 3.2156 | 3.216 | 0.2 | —— |
|  | 3.2135 |  |  |  |
|  | 3.2182 |  |  |  |
| 7.27 | 7.2738 | 7.269 | 0.0 | —— |
|  | 7.2712 |  |  |  |
|  | 7.2621 |  |  |  |

表4  实验结果

| 测试单位 | 中国计量科学研究院 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校仪器信息 | 制造厂：美国micromeretics；型号：AccuPycII1340；编号：SN3916 |  |  |  |
| 校准用标准物质 | SD1、SD2、SD3、SD4 |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：26.0℃；湿度：32%RH |  |  |  |
| 样品池体积 | 10 cm3 |  |  |  |
| - 骨架密度示值误差和测量重复性 |  |  |  |  |
| 认定值 g/cm3 | 测量值 g/cm3 | 平均值 g/cm3 | 示值误差 % | 重复性 % |
| 0.913 | 0.9119 | 0.912 | -0.1 | —— |
|  | 0.9111 |  |  |  |
|  | 0.9124 |  |  |  |
| 2.649 | 2.6455 | 2.645 | -0.2 | 0.1 |
|  | 2.6472 |  |  |  |
|  | 2.6416 |  |  |  |
|  | 2.6408 | —— | —— |  |
|  | 2.6467 | —— | —— |  |
|  | 2.6471 | —— | —— |  |
| 3.210 | 3.1945 | 3.200 | -0.3 | —— |
|  | 3.2016 |  |  |  |
|  | 3.2035 |  |  |  |
| 7.27 | 7.2726 | 7.272 | 0.0 | —— |
|  | 7.2641 |  |  |  |
|  | 7.2780 |  |  |  |

表5  实验结果

| 测试单位 | 北京精微高博仪器有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校仪器信息 | 制造厂：精微高博；型号：JW-M100A；编号：305-180601008 |  |  |  |
| 校准用标准物质 | SD1、SD2、SD3、SD4 |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：25.0℃；湿度：35%RH |  |  |  |
| 样品池体积 | 10 cm3 |  |  |  |
| - 骨架密度示值误差和测量重复性 |  |  |  |  |
| 认定值 g/cm3 | 测量值 g/cm3 | 平均值 g/cm3 | 示值误差 % | 重复性 % |
| 0.913 | 0.9119 | 0.912 | -0.1 | —— |
|  | 0.9124 |  |  |  |
|  | 0.9127 |  |  |  |
| 2.649 | 2.6549 | 2.655 | 0.2 | 0.0 |
|  | 2.6551 |  |  |  |
|  | 2.6557 |  |  |  |
|  | 2.6538 | —— | —— |  |
|  | 2.6541 | —— | —— |  |
|  | 2.6535 | —— | —— |  |
| 3.210 | 3.2218 | 3.221 | 0.3 | —— |
|  | 3.2198 |  |  |  |
|  | 3.2212 |  |  |  |
| 7.27 | 7.2818 | 7.284 | 0.2 | —— |
|  | 7.2860 |  |  |  |
|  | 7.2846 |  |  |  |

表6  实验结果

| 测试单位 | 国仪量子技术（合肥）股份有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校仪器信息 | 制造厂：国仪量子技术（合肥）股份有限公司；型号：G-DenPyc 3900； 编号：2E23070196 |  |  |  |  |
| 校准用标准物质 | SD1、SD2、SD3 |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：23℃；湿度：51%RH |  |  |  |  |
| 样品池体积 | 13 cm3 |  |  |  |  |
| - 骨架密度示值误差和测量重复性 |  |  |  |  |  |
| 认定值 g/cm3 | 质量 g | 测量值 g/cm3 | 平均值 g/cm3 | 示值误差 % | 重复性 % |
| 2.649 | 27.6490 | 2.6407 | 2.640 | -0.1 | —— |
|  | 27.2935 | 2.6396 |  |  |  |
|  | 26.0168 | 2.6383 |  |  |  |
| 3.210 | 27.3215 | 3.2086 | 3.209 | 0.0 | 0.0 |
|  | 26.9948 | 3.2088 |  |  |  |
|  | 26.8031 | 3.2089 |  |  |  |
|  | 26.2645 | 3.2081 | —— | —— |  |
|  | 26.3566 | 3.2086 | —— | —— |  |
|  | 27.6711 | 3.2064 | —— | —— |  |
| 7.27 | 22.0440 | 7.2237 | 7.224 | -0.6 | —— |
|  | 24.7463 | 7.2260 |  |  |  |
|  | 23.6036 | 7.2225 |  |  |  |

- 实验总结

从试验结果来看，仪器骨架密度示值误差和重复性满足本规范设定的技术要求，表明本规范采用的标准器科学、合理，校准方法切实可行，能够满足骨架密度分析仪的校准需求。