骨架密度示值误差不确定度评定示例

A.1  测量方法

仪器处于正常测量状态后，选择骨架密度标准物质，准确称取标准物质的质量后，装入到经校准的样品池中，装填体积至少达到样品池体积的三分之二以上，再按照仪器操作说明书设置试验参数并进行测量。每种标准物质重复装样测量3次，取3次测量值的算术平均值为测量结果。

A.2  测量模型

（A.1）

式中：

—仪器骨架密度测量的示值误差，%；

—仪器3次测量结果平均值，g/cm3；

—标准物质的认定值，g/cm3。

A.3  合成标准不确定度

根据测量模型，因输入量间不相关，所以合成标准不确定度按公式(A.2)计算：

（A.2）

其中，灵敏系数为

，

将灵敏系数带入公式A.2中，则合成标准不确定度为

（A.3）

当示值误差较小时，仪器测量平均值  和标准物质认定值相近，可近似认为：。那么

，

再将灵敏系数带入公式A.3中，则合成标准不确定度可表示为

（A.4）

A.4  标准不确定度的评定

输入量引入的标准不确定度，主要来源于以下两个方面：（1）测量重复性引入的标准不确定度；（2）标准物质引入的标准不确定度。

A.4.1  测量重复性引入的标准不确定度

测量重复性引入的标准不确定度，采用A类方法进行评定。采用骨架密度标准物质对美国Quantachrome骨架密度分析仪连续测量6次，数据列于表A.1中。根据贝塞尔公式，仪器单次测量的实验标准差s为：

实际测量中，在重复性条件下测量3次，以3次测量值的算术平均值为测量结果，则测量重复性引入的相对标准不确定度，相关数据见表A.1。

表A.1  6次重复测量值及其引入的标准不确定度分量

| 认定值(g/cm3) | 仪器示值 (g/cm3) |  |  |  |  |  | 平均值 (g/cm3) | 标准差(g/cm3) | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.913 | 0.9026 | 0.9042 | 0.9012 | 0.9122 | 0.8999 | 0.9004 | 0.903 | 0.0046 | 0.29 |
| 2.649 | 2.6427 | 2.6325 | 2.6402 | 2.6547 | 2.6356 | 2.6572 | 2.644 | 0.0101 | 0.22 |
| 3.210 | 3.2073 | 3.1964 | 3.1951 | 3.2259 | 3.1920 | 3.2008 | 3.203 | 0.0124 | 0.22 |
| 7.27 | 7.2510 | 7.2338 | 7.2402 | 7.2966 | 7.2746 | 7.2322 | 7.255 | 0.0258 | 0.21 |

由于仪器分辨力引入的标准不确定度为0.29 = 0.000029 g/cm3，远小于仪器测量重复性引入的标准不确定度，故可以忽略不计。

A.4.2  标准物质引入的标准不确定度

标准物质引入的标准不确定度，主要来源于：（1）标准物质定值引入的标准不确定度；（2）电子天平称量引入的标准不确定度；（3）标准球校准引入的标准不确定度。

A.4.2.1  标准物质定值引入的标准不确定度

标准物质定值引入的标准不确定度，采用B类方法进行评定。骨架密度标准物质的扩展不确定度为U (k=2)，则标准物质定值引入的相对不确定度为

表A.2  标准物质定值引入的标准不确定度分量

| 认定值(g/cm3) | 扩展不确定度U (g/cm3) |  |
| --- | --- | --- |
| 0.913 | 0.020 | 1.10% |
| 2.649 | 0.042 | 0.79% |
| 3.210 | 0.080 | 1.25% |
| 7.27 | 0.12 | 0.83% |

A.4.2.2  电子天平称量引入的标准不确定度

电子天平称量引入的标准不确定度，采用B类方法进行评定。电子天平称量标准物质的质量约为m g，最大允许误差为±0.0005 g，按均匀分布，则电子天平称量引入的相对不确定度为

表A.3  电子天平称量引入的标准不确定度分量

| 认定值(g/cm3) | 质量m (g) |  |
| --- | --- | --- |
| 0.913 | 5 | 0.006% |
| 2.649 | 10 | 0.003% |
| 3.210 | 13 | 0.002% |
| 7.27 | 24 | 0.001% |

A.4.2.3  标准球校准引入的标准不确定度

标准球校准引入的标准不确定度，采用B类方法进行评定。标准钢球的体积为（7.0699±0.0023）cm3，按均匀分布，则标准球校准引入的相对不确定度为

A.4.2.4  标准物质引入的标准不确定度

以上三项合成，标准物质引入的标准不确定度为

表A.4  标准物质引入的标准不确定度分量汇总表

| 认定值(g/cm3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.913 | 1.10% | 0.006% | 0.02% | 1.10% |
| 2.649 | 0.79% | 0.003% | 0.02% | 0.79% |
| 3.210 | 1.25% | 0.002% | 0.02% | 1.25% |
| 7.27 | 0.83% | 0.001% | 0.02% | 0.83% |

A.5  标准不确定度分量一览表

输入量引入的标准不确定度分量汇总于表A.5中。

表A.5  标准不确定度分量汇总表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度分量(g/cm3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.913 | 2.649 | 3.210 | 7.27 |
|  | 测量重复性引入的不确定度 | 0.29% | 0.22% | 0.22% | 0.21% |
|  | 标准物质定值引入的不确定度 | 1.10% | 0.79% | 1.25% | 0.83% |
|  | 电子天平称量引入的标准不确定度 | 0.006% | 0.003% | 0.002% | 0.001% |
|  | 标准球校准引入的标准不确定度 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
|  | 标准物质引入的不确定度汇总 | 1.10% | 0.79% | 1.25% | 0.83% |

A.6  合成标准不确定度及扩展不确定度

合成标准不确定度计算公式为：

取包含因子k=2，则扩展不确定度为

表A.6  合成标准不确定度及扩展不确定度

| 认定值(g/cm3) |  | (k=2) |
| --- | --- | --- |
| 0.913 | 1.14% | 2.3% |
| 2.649 | 0.82% | 1.7% |
| 3.210 | 1.27% | 2.6% |
| 7.27 | 0.86% | 1.8% |