X射线衍射仪评价技术规范

(征求意见稿)

编制说明

编制组

2024.9

X射线衍射仪评价技术规范（征求意见稿）

编制说明

一、任务来源及编制过程

X射线衍射仪(XRD)是一种研究物质内部微观结构的仪器，具有高精度、高稳定性、操作便捷等优势，在冶金、电子电气、航空航天、材料科学、地质研究等领域应用广泛。X射线衍射技术、品质、品种不断更新迭代，但目前市场上的X射线衍射仪大部分是进口设备。现在国家出台多项政策大力推进仪器设备国产化，我国X射线衍射仪也出现多个生产厂家。我国高度重视电子测量仪器及测试方法标准的引领作用，出台了《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）》和《智能检测装备产业发展行动计划（2023—2025年）》等文件鼓励开展仪器标准化工作。X射线衍射仪作为重要的高端分析测试装备，需要从设备生产方、设备使用方/用户方等全产业链的生产链/供应链和用户链等关键节点分别建立规范体系，推动XRD设备的高质量生产制造和可靠、合理使用。

本规范将相关技术规范、标准与国内外生产厂家的技术指标结合，全面地建立X射线衍射仪的评价参数及其评价方法，并对各项指标给出明确要求，以满足设备在出厂和使用中对设备测量能力评价的需求。

中国计量科学研究院于2023年提出制定X射线衍射仪评价技术规范的建议，经全国新材料与纳米计量技术委员会审议上报市场监督管理总局，2023年得到批复并下达了制订任务。

中国计量科学研究院于2023年1月成立规程编制组，编制组分别与厂家、计量机构人员沟通，完善了规范草稿，并于2024年9月形成征求意见稿。

二、编制单位的已有工作基础

中国计量科学研究院建立了多晶X射线衍射仪检定装置的国家计量标准，长期开展多晶X射线衍射仪的检定/校准工作和相关计量技术研究。服务对象包括国内外仪器生产厂家、科研院所和相关企业，涵盖了市场上通用的设备型号。也为国内厂家开展过设备评价测试服务，为该规范的制定奠定了技术基础。

在本规范中，使用α-SiO2粉末标准物质、Si粉末标准物质等标准物质和标准器具，可对X射线衍射仪的技术特性、功能特性和安全性进行评价，所采用的评价技术可靠、量值溯源技术可靠。各省市计量机构、第三方检测机构、生产厂家等可通过标准物质购置、仪器送检等方法建立相应的评价能力，开展X射线衍射仪评价。

三、国内外技术现状

国际上目前关于X射线衍射仪的标准均为从用户方需求的角度针对具体应用测试对象的测试标准，比如测量硅晶格的XRD测试方法标准，没有关于从供应链/设备生产企业角度针对X射线衍射仪评价方法的相关标准。

国内目前有JJG 629-2014《多晶X射线衍射仪校准规范》、JB/T 9400《X射线衍射仪 技术条件》、JB/T 11144-2011《X射线衍射仪》，但主要从计量机构、用户方简单、快捷、合理使用设备需求，关注于设备的技术条件和基本要求，主要包括角度测量准确性、重复性、仪器分辨力等方面进行测量。但是这远远不能满足设备供给方/设备生产厂在进行设备出厂检验、以及与同行设备（国际国内）进行比较时技术细节的测试检验。

本规范将相关技术规范、标准与国内外生产厂家的技术指标结合，全面地建立X射线衍射仪的评价参数及其评价方法，并对各项指标给出明确要求，以满足设备在出厂和使用中对设备测量能力评价的需求，提升用户对国内设备的使用信心。

四、制定规范主要的参考资料和依据

JJF 1071 国家计量校准规范编写规则

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1059 测量不确定度评定与表示

JB/T 9400 X射线衍射仪 技术条件

JJG 629 多晶X射线衍射仪检定规程

JJF 1613 掠入射X射线反射膜厚测量仪器校准规范

五、规范的主要内容

为了确保X射线衍射仪评价的准确、可靠、有效，技术要求满足市场上下游的需求，规范起草小组对X射线衍射仪评价的主要技术指标进行梳理，确定各项技术指标评价方法。主要技术内容如表1所示。

表1 X射线衍射仪评价项目

| 分类 | 序号 | 评价特性参数 | 亚特性参数 | 建议指标 | 必测项或选测项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术特性 | 1 | 工作功率 | / | / | 必测项 |
|  | 2 | 最小步进角度 | / | 0.0001° | 必测项 |
|  | 3 | 重复性 | / | 0.002° | 必测项 |
|  | 4 | 最大转角速度 | / | 20°/s | 必测项 |
|  | 5 | 管流管压稳定度 | / | 0.005% | 必测项 |
|  | 6 | 衍射角测量线性度 | / | ＜0.2% | 必测项 |
|  | 7 | 最大可探测角度 | / | / | 必测项 |
|  | 8 | 测角准确度 | / | ±0.02° | 必测项 |
|  | 9 | 分辨力 | 仪器 | 不大于60% | 必测项 |
|  |  |  | 能谱 | 正比计数器：≤20% (Cu Kα) 闪烁计数器：≤55% (Cu Kα) | 必测项 |
|  | 10 | 信噪比 | / | 探测计数高于8000cps | 必测项 |
|  | 11 | 衍射强度稳定性 | / | 不大于1.5%/8h | 必测项 |
|  | 12 | 旋转台 | / | / | 选测项 |
| 功能特性 | 13 | 常规物相分析 | / | 与标准物质标称值或PDF卡片结果一致 | 必测项 |
|  | 14 | 样品含量分析 | / | 示值误差≤10% | 必测项 |
|  | 15 | 软件功能 | 晶胞参数测定、修正 | 与标准物质标称值一致 | 必测项 |
|  |  |  | X射线衍射指标化 |  | 必测项 |
|  |  |  | 晶粒尺寸、结晶及结晶度 |  | 必测项 |
|  | 16 | 系统测量功能 | 残余应力 | 与标准物质标称值一致 | 选测项 |
|  |  |  | 织构 |  | 选测项 |
|  |  |  | 薄膜反射率 |  | 选测项 |
|  | 17 | 靶材类型 | 铜靶 | 与标准物质标称值一致 | 仪器配置的靶材为必测项 |
|  |  |  | 钴靶 |  |  |
|  |  |  | 钼靶 |  |  |
|  |  |  | 铬靶 |  |  |
| 安全性 | 18 | 绝缘电阻 | / | 仪器的电源引入线与机壳之间的绝缘电阻不小于20 MΩ | 必测项 |
|  | 19 | 绝缘强度 | / | 仪器的电源进线与机壳之间能承受50 Hz，1.5 kV，限流5 mA，历时1 min，不出现飞弧和击穿现象 | 必测项 |
|  | 20 | 泄漏电流 | / | 不大于5 mA | 必测项 |
|  | 21 | 散漏射线空气比释动能率 | / | 不大于2.5 μGy/h | 必测项 |