X射线衍射仪评价技术规范(征求意见稿)

实验报告

一、简介

本实验报告的目的是通过一系列的模拟试验，验证和考察新制订技术规范中技术指标的科学性、合理性和可操作性。在实验过程中课题组考察了国内外不同厂家的X射线衍射仪。

二、实验报告

2.1 所用的标准器具

如表1所示，采用相关标准物质或经过检定/校准的计量器具。

表1标准器具

| 分类 | 序号 | 评价特性参数 |  | 计量器具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术特性 | 1 | 工作功率 |  | 八位半数字电压表标准器 |
|  | 2 | 最小步进角度 |  | 光电自准直仪标准器 |
|  | 3 | 重复性 |  | α-SiO2粉末标准物质 |
|  | 4 | 最大转角速度 |  | 光学陀螺测角仪标准器 |
|  | 5 | 管流管压稳定度 |  | 八位半数字电压表标准器 |
|  | 6 | 衍射角测量线性度 |  | α-SiO2粉末标准物质 |
|  | 7 | 最大可探测角度 |  | 光学陀螺测角仪标准器 |
|  | 8 | 测角准确度 |  | α-SiO2粉末标准物质 |
|  | 9 | 分辨力 | 仪器 | α-SiO2粉末标准物质 |
|  |  |  | 能谱 | Si粉末标准物质 |
|  | 10 | 信噪比 |  | α-SiO2粉末标准物质 |
|  | 11 | 衍射强度稳定性 |  | Si粉末标准物质 |
|  | 12 | 旋转台 |  | 光学陀螺测角仪标准器 |
| 功能特性 | 13 | 常规物相分析 |  | Si粉末标准物质 |
|  | 14 | 样品含量分析 |  | 定量分析标准物质 |
|  | 15 | 软件功能 | 晶胞参数测定、修正 | α-SiO2粉末标准物质 |
|  |  |  | X射线衍射指标化 |  |
|  |  |  | 晶粒尺寸、结晶及结晶度 |  |
|  | 16 | 系统测量功能 | 残余应力 | Fe粉应力标准物质 |
|  |  |  | 织构 | 金属合金 |
|  |  |  | 薄膜反射率 | 纳米尺度膜厚标准物质 |
|  | 17 | 靶材类型 | 铜靶 | Si粉末标准物质 |
|  |  |  | 钴靶 |  |
|  |  |  | 钼靶 |  |
|  |  |  | 铬靶 |  |
| 安全性 | 18 | 绝缘电阻 |  | 绝缘电阻表 |
|  | 19 | 绝缘强度 |  | 耐压试验仪 |
|  | 20 | 泄漏电流 |  | 泄漏电流测试仪 |
|  | 21 | 散漏射线空气比释动能率 |  | 空气比释动能率仪 |

2.2 X射线衍射仪评价测试结果（以国内某厂家设备结果为例）

| 一、技术特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、工作功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  | 1.6 kW |  |  |  |  | 是否满足 |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |
| 2、最小步进角度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  | 0.0001° |  |  |  |  | 是否满足 |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |
| 3、重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试样品 |  | α-SiO2粉末标准物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 晶面 |  | 仪器2θ角示值/( ° ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （101） |  | 26.6424 |  | 26.6403 |  |  |  |  | 26.6414 |  | 26.6404 |  |  |  |  | 26.6411 |  |
|  |  | 26.6415 |  | 26.6410 |  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  |
| 重复性/( ° ) |  | 0.0007 |  |  |  |  | 是否满足 |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |
| 4、最大转角速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  | 21.80°/s |  |  |  |  | 是否满足 |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |
| 5、管流管压稳定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  | 0.005% |  |  |  |  | 是否满足 |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |
| 6、衍射角测量线性度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试样品 |  | α-SiO2粉末标准物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果（数据见7） |  | 0.0% |  |  |  |  | 是否满足 |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |
| 7、测角准确度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试样品 |  | α-SiO2粉末标准物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 晶面 |  | 仪器2θ角示值/( ° ) 2θt |  |  |  | 2θ角标准值/( ° ) 2θs |  |  |  |  |  | 仪器2θ示值误差/( ° ) ∆(2θ) = 2θt - 2θs |  |  |  |  |  |
| （100） |  | 20.862 |  |  |  | 20.860 |  |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |
| （101） |  | 26.639 |  |  |  | 26.639 |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |
| （110） |  | 36.541 |  |  |  | 36.543 |  |  |  |  |  | -0.002 |  |  |  |  |  |
| （200） |  | 42.449 |  |  |  | 42.449 |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |
| （211） |  | 59.956 |  |  |  | 59.958 |  |  |  |  |  | -0.002 |  |  |  |  |  |
| （312） |  | 90.827 |  |  |  | 90.828 |  |  |  |  |  | -0.001 |  |  |  |  |  |
| （321） |  | 106.588 |  |  |  | 106.589 |  |  |  |  |  | -0.001 |  |  |  |  |  |
| （314） |  | 120.117 |  |  |  | 120.119 |  |  |  |  |  | -0.002 |  |  |  |  |  |
| 示值误差绝对值最大值 |  | 0.002 |  |  |  | 是否满足 |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |  |  |
| 8、最大可探测角度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  | -110.06°~168.18° |  |  |  | 是否满足 |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |  |  |
| 9、分辨力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1仪器分辨力 测试结果 |  | 测试样品 |  |  |  | 测量值 |  |  |  |  |  | 是否满足 |  |  |  |  |  |
|  |  | 六硼化镧标准物质 |  |  |  | 0.027° |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |  |  |
| 9.2探测器能谱分辨力 测试结果 |  | 测试样品 |  |  |  | 测量值 |  |  |  |  |  | 是否满足 |  |  |  |  |  |
|  |  | Si粉末标准物质 |  |  |  | 40.34% |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |  |  |
| 10、信噪比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  | 16407cps |  |  |  | 是否满足 |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |  |  |
| 11、 衍射强度稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 计数 | 时间 | 计数 |  |  |  | 时间 |  |  | 计数 |  |  |  | 时间 |  |  | 计数 |
| 0:00 | 23250 | 0:05 | 23199 |  |  |  | 0:10 |  |  | 23129 |  |  |  | 0:15 |  |  | 23131 |
| 0:20 | 23105 | 0:25 | 23107 |  |  |  | 0:30 |  |  | 23083 |  |  |  | 0:35 |  |  | 23115 |
| 0:40 | 23076 | 0:45 | 23102 |  |  |  | 0:50 |  |  | 23144 |  |  |  | 0:55 |  |  | 23123 |
| 1:00 | 23095 | 1:05 | 23092 |  |  |  | 1:10 |  |  | 23108 |  |  |  | 1:15 |  |  | 23133 |
| 1:20 | 23118 | 1:25 | 23084 |  |  |  | 1:30 |  |  | 23096 |  |  |  | 1:35 |  |  | 23110 |
| 1:40 | 23080 | 1:45 | 23126 |  |  |  | 1:50 |  |  | 23141 |  |  |  | 1:55 |  |  | 23119 |
| 2:00 | 23117 | 2:05 | 23118 |  |  |  | 2:10 |  |  | 23087 |  |  |  | 2:15 |  |  | 23126 |
| 2:20 | 23136 | 2:25 | 23093 |  |  |  | 2:30 |  |  | 23100 |  |  |  | 2:35 |  |  | 23092 |
| 2:40 | 23086 | 2:45 | 23101 |  |  |  | 2:50 |  |  | 23134 |  |  |  | 2:55 |  |  | 23118 |
| 3:00 | 23120 | 3:05 | 23114 |  |  |  | 3:10 |  |  | 23140 |  |  |  | 3:15 |  |  | 23103 |
| 3:20 | 23160 | 3:25 | 23126 |  |  |  | 3:30 |  |  | 23138 |  |  |  | 3:35 |  |  | 23123 |
| 3:40 | 23091 | 3:45 | 23096 |  |  |  | 3:50 |  |  | 23090 |  |  |  | 3:55 |  |  | 23107 |
| 4:00 | 23099 | 4:05 | 23144 |  |  |  | 4:10 |  |  | 23094 |  |  |  | 4:15 |  |  | 23100 |
| 4:20 | 23129 | 4:25 | 23133 |  |  |  | 4:30 |  |  | 23126 |  |  |  | 4:35 |  |  | 23137 |
| 4:40 | 23103 | 4:45 | 23140 |  |  |  | 4:50 |  |  | 23133 |  |  |  | 4:55 |  |  | 23104 |
| 5:00 | 23116 | 5:05 | 23132 |  |  |  | 5:10 |  |  | 23135 |  |  |  | 5:15 |  |  | 23103 |
| 5:20 | 23137 | 5:25 | 23098 |  |  |  | 5:30 |  |  | 23091 |  |  |  | 5:35 |  |  | 23122 |
| 5:40 | 23138 | 5:45 | 23152 |  |  |  | 5:50 |  |  | 23120 |  |  |  | 5:55 |  |  | 23150 |
| 6:00 | 23138 | 6:05 | 23112 |  |  |  | 6:10 |  |  | 23120 |  |  |  | 6:15 |  |  | 23134 |
| 6:20 | 23143 | 6:25 | 23104 |  |  |  | 6:30 |  |  | 23140 |  |  |  | 6:35 |  |  | 23154 |
| 6:40 | 23148 | 6:45 | 23129 |  |  |  | 6:50 |  |  | 23127 |  |  |  | 6:55 |  |  | 23158 |
| 7:00 | 23142 | 7:05 | 23132 |  |  |  | 7:10 |  |  | 23102 |  |  |  | 7:15 |  |  | 23130 |
| 7:20 | 23120 | 7:25 | 23163 |  |  |  | 7:30 |  |  | 23166 |  |  |  | 7:35 |  |  | 23146 |
| 7:40 | 23161 | 7:45 | 23093 |  |  |  | 7:50 |  |  | 23121 |  |  |  | 7:55 |  |  | 23129 |
| 8:00 | 23109 | N | 23122.05155 |  |  |  | Nmax |  |  | 23250 |  |  |  | Nmin |  |  | 23076 |
|  |  | 0.75%/8h |  |  |  |  |  | 是否满足 |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |
| 12、旋转台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  | 120 rpm |  |  |  |  | 是否满足 |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |
| 二、功能特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、常规物相分析功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  | 样品 |  |  | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  | 是否具备功能 |  |  |  |  |
|  |  | Si粉末标准物质 |  |  | a=0.54319 nm |  |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |  |
|  |  | 单晶硅块体样品 |  |  | a=0.54280 nm |  |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |  |
|  |  | 溶液样品 |  |  | 33.529° |  |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |  |
| 2. 样品含量分析功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  | 样品 |  |  | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  | 是否具备功能 |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硅/硅标准物质混合物 |  |  | SiO2:40.6% Si：59.4% |  |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |  |
| 3. 晶体分析功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  | 样品 |  |  | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  | 是否具备功能 |  |  |  |  |
|  |  | α-SiO2粉末标准物质 |  |  | 晶胞参数：a=0.49184nm c=0.54093nm |  |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 84.9nm |  |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 83.4% |  |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |  |
| 4、应力、织构及薄膜反射率测试和分析功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  | 样品 |  |  | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  | 是否具备功能 |  |  |  |  |
|  |  | Fe粉应力样品 |  |  | -236.028 MPa（铜靶） |  |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |  |
|  |  | 镍铬合金织构样品 |  |  | (100)(110)(111)晶面有织构 |  |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |  |
|  |  | 薄膜样品 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
| 5、靶材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试样品 |  | Si粉末标准物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  | 靶材类型 |  |  | Si (111)晶面 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 |  |  |  |  |
|  |  | ■铜靶 |  |  | 28.440° |  |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |  |
|  |  | ■钼靶 |  |  | 12.912° |  |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |  |
|  |  | ■钴靶 |  |  | 33.139° |  |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |  |
|  |  | ■铬靶 |  |  | 42.809° |  |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |  |
| 三、安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果（MΩ） |  | 20 |  |  | 是否满足 |  |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |  |
| 2、绝缘强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  | 不出现飞弧和击穿现象 |  |  | 是否满足 |  |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |  |
| 3、泄漏电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果（mA） |  | 4 |  |  | 是否满足 |  |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |  |
| 4、散漏射线空气比释动能率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果（μGy/h） |  | 0.12 |  |  | 是否满足 |  |  |  |  |  |  |  | ■是 □否 |  |  |  |  |

2.2.5 X射线衍射仪评价技术要求

| 分类 | 序号 | 评价特性参数 | 亚特性参数 | 建议指标 | 必测项或选测项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术特性 | 1 | 工作功率 | / | / | 必测项 |
|  | 2 | 最小步进角度 | / | 0.0001° | 必测项 |
|  | 3 | 重复性 | / | 0.002° | 必测项 |
|  | 4 | 最大转角速度 | / | 20°/s | 必测项 |
|  | 5 | 管流管压稳定度 | / | 0.005% | 必测项 |
|  | 6 | 衍射角测量线性度 | / | ＜0.2% | 必测项 |
|  | 7 | 最大可探测角度 | / | / | 必测项 |
|  | 8 | 测角准确度 | / | ±0.02° | 必测项 |
|  | 9 | 分辨力 | 仪器 | 不大于60% | 必测项 |
|  |  |  | 能谱 | 正比计数器：≤20% (Cu Kα) 闪烁计数器：≤55% (Cu Kα) | 必测项 |
|  | 10 | 信噪比 | / | 探测计数高于8000cps | 必测项 |
|  | 11 | 衍射强度稳定性 | / | 不大于1.5%/8h | 必测项 |
|  | 12 | 旋转台 | / | / | 选测项 |
| 功能特性 | 13 | 常规物相分析 | / | 与标准物质标称值或PDF卡片结果一致 | 必测项 |
|  | 14 | 样品含量分析 | / | 示值误差≤10% | 必测项 |
|  | 15 | 软件功能 | 晶胞参数测定、修正 | 与标准物质标称值一致 | 必测项 |
|  |  |  | X射线衍射指标化 |  | 必测项 |
|  |  |  | 晶粒尺寸、结晶及结晶度 |  | 必测项 |
|  | 16 | 系统测量功能 | 残余应力 | 与标准物质标称值一致 | 选测项 |
|  |  |  | 织构 |  | 选测项 |
|  |  |  | 薄膜反射率 |  | 选测项 |
|  | 17 | 靶材类型 | 铜靶 | 与标准物质标称值一致 | 仪器配置的靶材为必测项 |
|  |  |  | 钴靶 |  |  |
|  |  |  | 钼靶 |  |  |
|  |  |  | 铬靶 |  |  |
| 安全性 | 18 | 绝缘电阻 | / | 仪器的电源引入线与机壳之间的绝缘电阻不小于20 MΩ | 必测项 |
|  | 19 | 绝缘强度 | / | 仪器的电源进线与机壳之间能承受50 Hz，1.5 kV，限流5 mA，历时1 min，不出现飞弧和击穿现象 | 必测项 |
|  | 20 | 泄漏电流 | / | 不大于5 mA | 必测项 |
|  | 21 | 散漏射线空气比释动能率 | / | 不大于2.5 μGy/h | 必测项 |

2.3 不同厂家仪器测试结果

测试的不同厂家设备的技术特性、功能特性和安全性测试按照测试方法进行操作，均满足要求。

3. 结论

采用技术规范中规定的方法，对不同厂家及型号的X射线衍射仪进行了试验，结果表明技术规范中的方法科学有效、适用性强，且所制定的技术要求指标可满足绝大多数的要求。