X射线衍射仪评价规范（征求意见稿）

不确定度评定

X射线衍射仪测角示值误差的不确定度受到仪器测量重复性、仪器校准用标准物质等因素的影响。以下为X射线衍射仪的测角示值误差的测量不确定度评定。

1 测量方法

仪器调至正常工作状态后，将粉末α-SiO2标准物质安装在样品架上。测量条件为CuKα辐射，Ni滤波片，发散狭缝和散射狭缝设为1°，接收狭缝（0.1~0.3）mm，连续扫描速度不大于2°/min，步进扫描速度不大于0.01°/步，进行单向扫描，显示2θ在15°~125°之间的高、中、低衍射角度的衍射线，记录α-SiO2标准物质（100）、（101）、（110）、（200）、（211）、（312）、（314）晶面衍射线，记录各衍射线的衍射角。

2 测量模型

根据测量方法，用X射线衍射仪测试α-SiO2标准物质的不同晶面的2θ角时，测量结果的示值误差可以表示为：

（2θ）= 2θ-2θs        (A.1)

式中：

（2θ）—2θ角示值误差，（°）；

2θ —2θ角的仪器示值，（°）；

2θs —标准物质（101）晶面对应的2θ角，（°）。

3方差和灵敏系数

依据不确定度传播公式，输出量估算值的方差为：

4不确定度来源

由式（A.1）可知，影响2θ角示值误差的主要不确定分量有：仪器测量值引入的不确定度和标准物质2θ角标准值引入的不确定度。

4.1 2θ角仪器测量值引入的不确定度

使用X射线衍射仪对α-SiO2标准物质（101）晶面进行重复性测量，重复测量7次，测量结果如下：

|  | 测量1 | 测量2 | 测量3 | 测量4 | 测量5 | 测量6 | 测量7 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2θ角 （°） | 26.6386 | 26.6394 | 26.6398 | 26.6393 | 26.6387 | 26.6396 | 26.6376 | 0.0008 |

以标准偏差表示仪器测量重复性，u1=s(2θ)=0.0008°。

4.2 标准物质2θ角标准值引入的不确定度

由布拉格方程2dsinθ=nλ

α-SiO2标准物质的扩展不确定度为0.000020 nm（k=2），换算为（101）晶面的2θ角的标准不确定度为0.0007°。

5 合成不确定度

测角示值误差的合成标准不确定度=0.001°

6 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度，α-SiO2标准物质（101）晶面衍射角度2θ角扩展不确定度为：U=2 uc=2 0.001° =0.002°