JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF××××─××××

光纤端面检测仪校准规范

# Calibration Specification of Optical Microscope for inspecting fibre-optic end faces for cleanliness

# （征求意见稿）

××××-××-××发布                 ××××-××-××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

光纤端面检测仪校准规范

Calibration Specification of

Optical Microscope for inspecting fibre-optic end faces for cleanliness

Of Measuring Inside Dimension

JJF ××××─××××

归  口 单 位：全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引言………………………………………………………………………………………（II）

1  范围…………………………………………………………………………….………（1）

2  引用文件…………………………………………………………………………….…（1）

3  术语和定义…………………………………………………………….………………（1）

4  概述……………………………………………………………………………….……（1）

5  计量特性…………………………………………………………………….…………（2）

5.1视场范围.……………………………………………….………………….…………（2）

5.2  划痕和缺陷所在区域的判别准确性…………………………………….….………（2）

5.3  划痕宽度、缺陷直径测量示值误差…………………………………….….………（2）

5.4 示值重复性………………………………………………….…………….….………（2）

6  校准条件…………………………………………………………………….…………（2）

6.1  环境条件………………………………………………………….….………………（2）

6.2  校准用标准器…………………………………………………….…….……………（2）

7  校准项目和校准方法…………………………………………….……………………（3）

7.1  校准前准备………………………………….…….…………………………………（3）

7.2  视场范围………………………………………………………….…….……………（3）

7.3  划痕和缺陷所在区域的判别准确性…………………………….…….……………（3）

7.4  划痕宽度测量示值误差…………………………………………………….…….…（3）

7.5  缺陷直径测量示值误差…………………………………………..…………………（3）

7.6  示值重复性…………………………………………………………..………...…….（3）

8  校准结果表达…………………………………………………….……………………（4）

9  复校时间间隔……………………………………………………………………….…（4）

附录A 划痕宽度测量示值误差测量结果不确定度评定示例……...…………………..（5）

附录B 缺陷直径测量示值误差测量结果不确定度评定示例 ………….………………（7）

附录C 光纤端面检测仪校准记录参考格式……………….…………………….………（9）

附录D光纤端面检测仪校准证书（内页）格式………………..…………….………（10）

引   言

JJF 1001 《通用计量术语及定义》、JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》、JJF 1094《测量仪器特性评定》共同构成支撑校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范参考了IEC 61300-3-35:2022光纤互连设备和无源元件基本测试和测量程序第3-35部分：检查和测量光纤连接器和光纤短截线收发器的目视检查（Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures Part 3-35: Examinations and measurements – Visual inspection of fibre optic connectors and fibre-stub transceivers）的相关内容。

本规范为首次发布。

光纤端面检测仪校准规范

- 范围

本规范适用于测量光纤连接器纤芯端面缺陷的光纤端面检测仪的校准。

- 引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1071—2010 国家计量校准规范编写规则

IEC 61300-3-35:2022光纤互连设备和无源元件基本测试和测量程序第3-35部分：检查和测量光纤连接器和光纤短截线收发器的目视检查（Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures Part 3-35: Examinations and measurements – Visual inspection of fibre optic connectors and fibre-stub transceivers）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

- 术语和定义

IEC 61300-3-35:2022界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1  缺陷   defect

光纤端面的永久非线性表面特征，包括但不限于凹坑、崩缺、脏污等。

注：不包括划痕。

3.2  缺陷尺寸   defect size

可包含整个缺陷的最小圆直径。

3.3 划痕 scratch

光纤端面的永久表面特征，其宽度小于等于其长度的1/5。

4   概述

光纤端面检测仪（以下简称“端面仪”）是基于光学显微测量原理，快速检测和分析光纤端面的非接触式测量仪器。端面仪自带的成像处理系统，可自动识别并测量光纤端面缺陷和划痕的尺寸。

5  计量特性

5.1  视场范围

标准视场视场范围应不小于250 μm，大视场视场范围应不小于6.4 mm×2.5 mm且能分辨10 μm的圆孔。

5.2 划痕和缺陷所在区域的判别准确性

端面仪应准确识别划痕和缺陷所在区域，见表1。

表1 区域划分表

|  | 多模光纤 | 单模光纤 |
| --- | --- | --- |
| 纤芯区 | φ65 μm | φ25 μm |
| 包层区 | φ（65~110）μm | φ（25~110）μm |

5.3  划痕宽度、缺陷直径测量示值误差

划痕宽度、缺陷直径测量示值误差应不超过±1 μm。

5.4 示值重复性

划痕宽度、缺陷直径测量示值重复性应不超过0.4 μm。

注：因校准工作只给出测量结果，不判断合格与否，上述计量特性仅供参考。

6  校准条件

6.1  环境条件

温度：（20±3）℃。

湿度：≤75%RH。

无影响测量的灰尘、振动等影响测量的因素。

6.2  校准用标准器

标准视场检验器：φ250 μm，线宽5 μm，直径误差小于±2 μm。

大视场检验器：6.4 mm×2.5 mm，尺寸误差小于±0.01 mm。内含至少一个直径10μm圆孔，直径最大允许误差±0.5 μm。

区域检查器： 在纤芯区、包层区均分布有缺陷、划痕的标准件。

宽度标准器：内含线宽3 μm、4 μm直线两条，长宽比大于5：1，线宽测量值扩展不确定度不大于0.2 μm。

直径标准器：内含直径2 μm、3 μm、5 μm、25 μm空心圆，直径测量值扩展不确定度不大于0.2 μm。

7  校准项目和校准方法

7.1  校准前准备

7.1.1  确保被校仪器处于正常的工作状态及没有影响校准计量性能的因素。所用的缺陷标准件应确保表面洁净，避免灰尘或其他污染物附着。

7.1.2  标准器和被校准仪器的温度平衡时间不少于0.5h。

7.2  视场范围

7.2.1标准视场

将标准视场检验器插入端面仪测量孔，调整仪器微调对准机构，使圆环像在视场窗口居中并聚焦清晰，此时在端面仪测量界面中应能观测到完整的圆环轮廓。

7.2.2大视场

将大视场检验器插入端面仪测量孔，调整仪器使检验器端面在视场窗口中聚焦清晰，通过自动采集所得成像应能看到完整的检验器边缘，并能清晰看到φ10μm圆孔像。

7.3 划痕和缺陷所在区域的判别准确性

将区域检查器插入端面仪测量孔，调整仪器微调对准机构，使图样在视场窗口居中并聚焦清晰，端面仪应能准确划分划痕和缺陷所在区域。应分别进行单模和多模两种模式的区域判别准确性校准。

7.4 划痕宽度测量示值误差

将宽度标准器插入端面仪测量孔，调整仪器微调对准机构，使直线图样在视场窗口居中并聚焦清晰， 分别n测量直线线宽3 μm、4 μm，重复测量3次取平均值与标准值之差为测量结果。

7.5 缺陷直径测量示值误差

使用直径标准器按7.3安装调整被检仪器，分别测量φ2 μm、φ3 μm、φ5 μm、φ25 μm空心圆直径，重复测量3次取平均值与标准值之差为测量结果。

7.6  示值重复性

分别选取4 μm宽度直线、φ25 μm直径空心圆，保持位置不变，重复测量10次，计算标准差为划痕宽度及缺陷直径示值重复性测量结果。

8  校准结果表达

经校准的端面仪出具校准证书。校准证书包括的信息应符合JJF 1071中5.12的要求。

9  复校时间间隔

建议复校时间间隔1年。

附录A

划痕宽度测量示值误差测量结果不确定度评定示例

A.1  测量方法

将宽度标准器插入端面仪测量孔，调整仪器微调对准机构，使直线图样在视场窗口居中并聚焦清晰，重复测量直线线宽3次取平均值与标准值之差为测量结果。本次评定以分辨力为0.1 μm的端面仪为例。

A.2  测量模型

∆S=S−S0                                           (B.1)

式中：

∆S H—端面仪划痕宽度示值误差，μm；

H0S—直线线宽测量值的平均值，μm；

S0—直线线宽标准值，μm。

A.3 测量不确定度分析

依据测量模型，输入量S和S0之间是相互独立的，互不相关，所以合成标准不确定度的计算公式为：

uc∆S=c12u2S+c22u2(S0)

式中：

c1=∂∆S∂S=1，c2=∂∆S∂S0=−1

故

uc∆S=u2S+u2S0                                       （B.2）

A.4 标准不确定度分量评定

A.4.1  端面仪测量引入的不确定度分量uSu1

A.4.1.1  端面仪测量重复性引入的不确定度分量uS1u11

连续10次重复测量划痕宽度，得到的测量结果见表B.1，计算单次实验标准偏差为

ss=i=1nSi−S2n−1

表B.1

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果/μm | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.4 |

sS= 0.2 μm

实际测量时，取3次读数的平均值作为测量结果，则

uS1=sSn=0.23=0.12 μm

A.4.1.2  端面仪测量分辨力引入的不确定度分量uS2u12

端面仪的测量分辨力为0.1 μm, 其量化误差引起的标准不确定度分量服从均匀分布，则

uS2=0.123=0.03 μm

由于仪器测量重复性引入的测量不确定度分量大于分辨力引入的不确定度分量，因此以测量重复性分量为分析结果。

uS=uS1=0.12 μm

A.4.2  宽度标准器引入的不确定度分量uS0

宽度标准器线宽的测量不确定度U=0.2 μm，k=2，由此引入的不确定度为：

uS0=0.22=0.1 μm

A.5  合成标准不确定度

合成标准不确定度按照公式（B.2）计算：uc=u12+u22=u112+u122+u22

uc∆S=u2S+u2S0=0.122+0.12=0.16 μm

A.6  扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U=kuc=2×0.16≈0.3 μm

附录B

缺陷直径测量示值误差测量结果不确定度评定示例

B.1  测量方法

将直径标准器插入端面仪测量孔，调整仪器微调对准机构，使空心圆图样在视场窗口居中并聚焦清晰，重复测量空心圆直径3次取平均值与标准值之差为测量结果。本次评定以分辨力为0.1μm的端面仪为例。

B.2  测量模型

∆D=D−D0                                           (C.1)

式中：

∆D H—端面仪缺陷直径示值误差，μm；

D—空心圆直径测量值的平均值，μm；

D0—空心圆直径标准值，μm。

B.3 测量不确定度分析

依据测量模型，输入量D和D0之间是相互独立的，互不相关，所以合成标准不确定度的计算公式为：

uc∆D=c12u2D+c22u2(D0)

式中：

c1=∂∆D∂D=1，c2=∂∆D∂D0=−1

故

uc∆D=u2D+u2D0                                    （C.2）

B.4 标准不确定度分量评定

B.4.1  端面仪测量引入的不确定度分量uDu1

B.4.1.1  端面仪测量重复性引入的不确定度分量uD1u11

连续10次重复测量划痕宽度，得到的测量结果见表C.1，计算单次实验标准偏差为

sD=i=1nDi−D2n−1

表C.1

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果/μm | 25.4 | 25.8 | 25.6 | 25.5 | 25.3 | 25.3 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 25.8 |

sD= 0.2 μm

实际测量时，取3次读数的平均值作为测量结果，则

uD1=sDn=0.23=0.12 μm

B.4.1.2  端面仪测量分辨力引入的不确定度分量uD2u12

端面仪的测量分辨力为0.1 μm, 其量化误差引起的标准不确定度分量服从均匀分布，则

uD2=0.123=0.03 μm

由于仪器测量重复性引入的测量不确定度分量大于分辨力引入的不确定度分量，因此以测量重复性分量为分析结果。

uD=uD1=0.12 μm

B.4.2  直径标准器引入的不确定度分量uD0

直径标准器线宽的测量不确定度U=0.2 μm，k=2，由此引入的不确定度为：

uD0=0.22=0.1 μm

B.5  合成标准不确定度

合成标准不确定度按照公式（C.2）计算：uc=u12+u22=u112+u122+u22

uc∆D=u2D+u2D0=0.122+0.12=0.16 μm

B.6  扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U=kuc=2×0.16≈0.3 μm

附录C

光纤端面检测仪校准记录参考格式

| 送检单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪器编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿度 |  |  |  |  | %RH |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原始记录编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 测量范围 |  |  |  |  | 不确定度/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  | 有效期至 |  |  |  |  |
| 视场范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 划痕和缺陷所在区域的判别准确性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 划痕宽度/μm | 仪器示值/μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值/μm |  |  |  |  |  | 示值误差/μm |  |  |  |
| 划痕宽度示值误差扩展不确定度（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷尺寸/μm | 仪器示值/μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值/μm |  |  |  |  |  | 示值误差/μm |  |  |  |
| 缺陷尺寸示值误差扩展不确定度（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 划痕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录D

光纤端面检测仪校准证书（内页）格式

- 校准结果：

| 环境条件 | 温度： ℃ 湿度 %RH | 地点： 其他： |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 校准项目 | 校准结果 |
| 1 | 视场范围 |  |
| 2 | 划痕和缺陷所在区域的判别准确性 |  |
| 3 | 划痕宽度测量示值误差 |  |
| 4 | 缺陷尺寸测量示值误差 |  |
| 5 | 示值重复性 |  |
| 划痕宽度示值误差扩展不确定度（k=2）： 缺陷尺寸示值误差扩展不确定度（k=2）： |  |  |