《光纤端面检测仪校准规范》编制说明

1  任务来源

国家市场监督管理总局办公厅文件《市场监管总局办公厅关于印发2021年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发[2021] 50号），由广州计量检测技术研究院、中国计量科学研究院主要承担《光纤端面检测仪校准规范》的制定工作。

2  规范制定的必要性

光纤的纤芯材质是高纯度二氧化硅，具有优秀的光学性能，能够实现光信号的高速传输，同时还能保证信号的传输稳定性和抗干扰性，因此在现代通信领域得到了广泛应用。

光纤包层是在纤芯外部包覆的一层材料，通常采用低折射率的材料，如氟化物。采用低折射率材料作为包层，可以有效地增加光纤的全反射角，从而保证光信号的长距离传输。同时，低折射率材料的使用还能有效地降低光纤中的色散效应，提高光信号的传输质量。

由于材质间存在硬度差异，光纤连接器在进行表面研磨时容易产生各种外观缺陷，如因过渡研磨或研磨量不足导致的纤芯端面凹陷、边缘缺口等，此时需要通过光纤端面检测仪适时检查研磨效果。

随着当下光网络进程的加快，光纤网络的施工操作开始变得规范严格化，尤其是光纤端面检测愈发地标准化。据数据统计，95%测试不合格的光纤，都与光纤端面不清洁有关，而其原因皆是在与设备连接时没有进行光纤端面检测操作。如若光纤端面没有使用合适的光纤端面检测工具，很难让数据中心或网络快速运转，同时还会大大缩短光模块的使用寿命，同时也对整个光网络系统造成严重影响。因此，光网络操作必须要按照光纤端面检测标准来进行操作。

在日常的光纤网络施工中，由于不规范的操作或其它原因，光纤端面很容易就被污染；而当光纤端面附着大量的灰尘、油污等脏污时，倘若端面不进行检测并清洁的话，污损的端面将会是导致光纤布线故障的头号“杀手”，对于高速光传送和波分复用，光纤会发热，并有可能熔化。而光纤连接头之间微小的灰尘、油污等，会导致光通信信号损失，形成逆向反射，导致激光器损坏，造成光网络故障；同时，存在大量脏污的光纤接头还会污染其它光纤接头，致使光信号衰减损耗增大，从而影响光网络信号传输质量。

根据IEC61300-3-35:2022《光纤互连设备和无源元件基本测试和测量程序第3-35部分：检查和测量光纤连接器和光纤短截线收发器的目视检查》中附件A对多模和单模连接器表面缺陷提出了以下要求：

表A.1—多模PC、APC连接器外观要求

| 区域 | 缺陷直径D | 划痕宽度W |
| --- | --- | --- |
| 纤芯区φ65 μm | ＜2 μm：无限制 2 μm≤D≤5 μm：不超过4个 ＞5 μm：不允许 | ＜3 μm：无限制 3 μm≤W≤4 μm：不超过4个 ＞4 μm：不允许 |
| 包层区φ65 μm～φ110 μm | ≤25 μm：无限制 ＞25 μm：不允许 | 不限制 |
| 注：对于多芯光纤连接器，所有纤芯均应满足上述要求。 |  |  |

表A.2—RL≥26 dB单模连接器、光纤短截线收发器的外观要求

| 区域 | 缺陷直径D | 划痕宽度W |
| --- | --- | --- |
| 纤芯区φ25 μm | ＜2 μm：无限制 2 μm≤D≤3 μm：不超过1个 ＞3 μm：不允许 | ＜3 μm：无限制 3 μm≤W≤4 μm：不超过2个 ＞4 μm：不允许 |
| 包层区φ25 μm～φ110 μm | ≤25 μm：无限制 ＞25 μm：不允许 | 不限制 |

表A.3—RL≥35 dB单模连接器的外观要求

| 区域 | 缺陷直径D | 划痕宽度W |
| --- | --- | --- |
| 纤芯区φ25 μm | ＜2 μm：无限制 2 μm≤D≤3 μm：不超过1个 ＞3 μm：不允许 | ＜3 μm：无限制 3 μm≤W≤4 μm：不超过1个 ＞4 μm：不允许 |
| 包层区φ25 μm～φ110 μm | ≤25 μm：无限制 ＞25 μm：不允许 | 不限制 |

表A.4—RL≥45 dB单模连接器的外观要求

| 区域 | 缺陷直径D | 划痕宽度W |
| --- | --- | --- |
| 纤芯区φ25 μm | ＜2 μm：无限制 2 μm≤D≤3 μm：不超过1个 ＞3 μm：不允许 | ＜3 μm：无限制 ≥3 μm：不允许 |
| 包层区φ25 μm～φ110 μm | ≤25 μm：无限制 ＞25 μm：不允许 | 不限制 |

表A.5—单模APC连接器的外观要求

| 区域 | 缺陷直径D | 划痕宽度W |
| --- | --- | --- |
| 纤芯区φ25 μm | ＜2 μm：无限制 2 μm≤D≤3 μm：不超过1个 ＞3 μm：不允许 | ＜3 μm：无限制 3 μm≤W≤4 μm：不超过4个 ＞4 μm：不允许 |
| 包层区φ25 μm～φ110 μm | ≤25 μm：无限制 ＞25 μm：不允许 | 不限制 |
| 注：对于多芯光纤连接器，所有纤芯均应满足上述要求。 |  |  |

图1为光纤端面自动检测仪图像示例，图为多模PC连接器的端面，黑线圆内为直径65μm的纤芯区域，黑线圆外的深灰色区域为直径（65～110）μm的包层区域。在多模PC连接器的端面有三条宽度4μm划痕，符合表A.1多模PC连接器外观的要求。

图1 光纤端面自动检测仪图像示例

目前国内还没有光纤端面检测仪的技术标准，但此类仪器已在普及使用。为了给各类使用单位、生产企业提供高质量的计量技术支撑，因此提出了光纤端面检测仪校准规范的制定。

3 《光纤端面检测仪校准规范》制定依据

目前国内外的光纤端面检测仪生产厂家都是依据IEC61300-3-35设计制造的，因此规范的制定主要参考了该标准，结合JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》规定的要求进行编写。

4  适用说明

目前国内常见的光纤端面检测仪主要有2类，一种是通过工业摄像头采集图像，放大投影到监视屏上的光纤放大镜，一种是带有分析测量功能的光纤端面自动检测仪。

光纤放大镜在使用时需要结合菲林片或标准图样进行缺陷尺寸的人工估读判断，本规范不适用于该类型设备。

光纤端面自动检测仪还可以细分为全功能型的和统计型。全功能型的可以输出全部被识别缺陷的尺寸，统计不同区域不同尺寸范围的缺陷数目。统计型仅统计不同区域不同尺寸范围的缺陷数目，不能得到缺陷的具体尺寸。本规范适用于全功能型光纤端面自动检测仪，使用部门和生产企业可参照本规范对统计型光纤端面自动检测仪进行内部测试。

5 主要计量特性

光纤连接器的表面缺陷分为缺陷和划痕两种。缺陷包含光纤包层边缘缺口、纤芯端面凹陷/污损、吸附在光纤端面凹陷区的固定微粒等表面外观缺陷；划痕是指呈线性的表面外观缺陷，其长宽比大于5:1。

光纤端面检测仪是分别给出缺陷和划痕的测量结果的，由软件算法自动识别和计算得到。算法的差异会导致测量误差的多样性，因此规范对缺陷尺寸和划痕宽度的示值误差分别作出要求。

由于划痕和缺陷所在区域的不同会导致技术要求不同，关系产品的结果判定。所以规范对划痕和缺陷所在区域的判别准确性作了要求。