实验用主要标准器

| 名称 | 型号 | 技术特征 | 器具编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准视场检验器 | φ250 μm | MPE：±1 μm | SF-1 |
| 宽度标准器 | W34-1 | U=0.2 μm，k=2 | W-2 |
| 直径标准器 | D225-1 | U=0.2 μm，k=2 | D-2 |
| 区域检查器 | FD | U=0.2 μm，k=2 | F1 |

表1

| 型号：Manta-HM |  |  | 生产厂：Sumix |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度：（23.0～23.5）℃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号：75021 |  |  | 试验日期：2024.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿度：62%RH |  |  |
| 1.视场范围 |  |  |  |  |  |  | 标准视场＞250 μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.划痕和缺陷所在区域的判别准确性 |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.划痕宽度测量示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（μm） |  |  |  |  | 测得值（μm） |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差（μm） |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | 3.7 |  |  | 3.7 |  |  | 3.5 |  | 0.4 |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  | 4.8 |  |  | 4.8 |  |  | 4.8 |  | 0.5 |  |  |  |  |
| 3.缺陷直径测量示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（μm） |  |  |  |  | 测得值（μm） |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差（μm） |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 2.3 |  |  | 2.3 |  | 0.3 |  |  |  |  |
| 2.9 |  |  |  |  | 3.1 |  |  | 3.1 |  |  | 3.1 |  | 0.3 |  |  |  |  |
| 5.0 |  |  |  |  | 5.0 |  |  | 5.0 |  |  | 5.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |
| 25.6 |  |  |  |  | 25.5 |  |  | 25.5 |  |  | 25.5 |  | -0.1 |  |  |  |  |
| 4.示值重复性 |  | 划痕0.0 μm 缺陷：0.1 μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 划痕 μm | 4.8 | 4.8 |  | 4.8 |  | 5.0 |  |  | 4.7 | 4.8 |  | 4.8 |  | 4.8 |  | 4.7 | 4.8 |
| 缺陷 μm | 25.5 | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  |  | 25.5 | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 |  | 25.5 | 25.5 |
| 试验地点：深圳市坪山区锦绣中路科技园5楼车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2

| 型号：Manta-W+ |  |  | 生产厂：Sumix |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度：（23.0～23.5）℃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号：72363 |  |  | 试验日期：2024.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿度：62%RH |  |  |
| 1.视场范围 |  |  | 标准视场＞250 μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.划痕和缺陷所在区域的判别准确性 |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.划痕宽度测量示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（μm） |  |  |  |  | 测得值（μm） |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差（μm） |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | 3.8 |  |  | 3.7 |  |  | 3.9 |  | 0.6 |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  | 4.9 |  |  | 4.9 |  |  | 4.7 |  | 0.5 |  |  |  |  |
| 4.缺陷直径测量示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（μm） |  |  |  |  | 测得值（μm） |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差（μm） |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 2.0 |  |  | 2.3 |  | 0.2 |  |  |  |  |
| 2.9 |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 3.0 |  |  | 3.0 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 5.0 |  |  |  |  | 4.9 |  |  | 5.0 |  |  | 4.7 |  | -0.1 |  |  |  |  |
| 25.6 |  |  |  |  | 25.4 |  |  | 25.8 |  |  | 25.6 |  | 0.0 |  |  |  |  |
| 5.示值重复性 |  | 划痕0.2 μm 缺陷：0.2 μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 划痕 μm | 4.9 | 4.9 |  | 4.7 |  | 4.9 |  |  | 4.8 | 4.8 |  | 4.7 |  | 4.5 |  | 4.7 | 4.4 |
| 缺陷 μm | 25.4 | 25.8 |  | 25.6 |  | 25.5 |  |  | 25.3 | 25.3 |  | 25.6 |  | 25.7 |  | 25.7 | 25.8 |
| 试验地点：深圳市坪山区锦绣中路科技园5楼车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3

| 型号：Manta-HM |  |  | 生产厂：SUMIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度：（23.0～23.5）℃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号：75036 |  |  | 试验日期：2024.10.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿度：62%RH |  |  |
| 1.视场范围 |  |  |  |  |  |  |  | 标准视场＞250 μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.划痕和缺陷所在区域的判别准确性 |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.划痕宽度测量示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（μm） |  |  |  |  | 测得值（μm） |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差（μm） |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | 3.9 |  | 3.9 |  |  |  | 3.8 |  | 0.7 |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  | 5.0 |  | 5.0 |  |  |  | 5.0 |  | 0.7 |  |  |  |  |
| 4.缺陷直径测量示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（μm） |  |  |  |  | 测得值（μm） |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差（μm） |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  | 1.8 |  | -0.1 |  |  |  |  |
| 2.9 |  |  |  |  | 3.1 |  | 2.9 |  |  |  | 3.1 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 5.0 |  |  |  |  | 5.0 |  | 5.0 |  |  |  | 5.2 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 25.6 |  |  |  |  | 25.7 |  | 25.8 |  |  |  | 25.7 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 5.示值重复性 |  | 划痕0.0 μm 缺陷：0.0 μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 划痕 μm | 5.0 | 5.0 |  | 5.0 |  | 5.0 |  |  | 5.0 | 5.0 |  | 5.1 |  | 5.0 |  | 5.0 | 5.0 |
| 缺陷 μm | 25.7 | 25.8 |  | 25.7 |  | 25.8 |  |  | 25.8 | 25.7 |  | 25.7 |  | 25.8 |  | 25.8 | 25.8 |
| 试验地点：深圳市坪山区锦绣中路科技园5楼车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4

| 型号：Smart check |  |  | 生产厂：深圳市维度科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度：（22.5～22.8）℃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号：FCPCED0060 |  |  | 试验日期：2024.10.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿度：62%RH |  |  |
| 1.视场范围 |  |  |  |  |  |  |  | 标准视场＞250 μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.划痕和缺陷所在区域的判别准确性 |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.缺陷直径测量示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（μm） |  |  |  |  | 测得值（μm） |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差（μm） |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  | 2.0 |  | 2.0 |  |  |  | 2.0 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 2.9 |  |  |  |  | 2.6 |  | 3.1 |  |  |  | 3.1 |  | 0.0 |  |  |  |  |
| 5.0 |  |  |  |  | 4.6 |  | 4.6 |  |  |  | 4.6 |  | -0.4 |  |  |  |  |
| 25.6 |  |  |  |  | 25.5 |  | 25.0 |  |  |  | 25.0 |  | -0.4 |  |  |  |  |
| 4.示值重复性 |  | 缺陷：0.2 μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷 μm | 25.0 | 25.0 |  | 25.0 |  | 25.5 |  |  | 25.0 | 25.0 |  | 25.0 |  | 25.0 |  | 25.0 | 25.5 |
| 试验地点：广州市黄埔区尖塔山路19号1-302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5

| 型号：Fast check V2 |  |  | 生产厂：深圳市维度科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度：（20.2～20.4）℃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号：FCCCL |  |  | 试验日期：2024.10.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿度：62%RH |  |  |
| 1.视场范围 |  |  |  |  |  |  |  | 标准视场＞250 μm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.划痕和缺陷所在区域的判别准确性 |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.缺陷直径测量示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值（μm） |  |  |  |  | 测得值（μm） |  |  |  |  |  |  | 示值误差（μm） |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  | 2.0 |  | 2.0 |  |  | 2.0 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 2.9 |  |  |  |  | 3.6 |  | 3.1 |  |  | 3.1 |  | 0.4 |  |  |  |  |
| 5.0 |  |  |  |  | 4.6 |  | 4.6 |  |  | 4.1 |  | -0.6 |  |  |  |  |
| 25.6 |  |  |  |  | 25.0 |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  | 0.4 |  |  |  |  |
| 4.示值重复性 |  | 缺陷：0.2 μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷 μm | 25.0 | 25.0 |  | 25.0 |  | 25.0 |  | 25.5 | 25.5 |  | 25.0 |  | 25.0 |  | 25.0 | 25.0 |
| 试验地点：广州市黄埔区尖塔山路19号1-302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |