中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX-XXXX

材料荧光特性校准规范

Fluorescence Characteristics of Materials

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布												  XXXX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局发 布

材料荧光特性校准规范

Calibration Specification for

Fluorescence Characteristics of Materials

归  口  单  位：全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

目  录	（I）

引  言	（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  术语和定义	（1）

4  概述	（1）

5  计量特性	（1）

6  校准条件	（2）

6.1  环境条件	（2）

6.2  测量标准及其他设备	（2）

7  校准项目和校准方法	（2）

7.1  校准前准备	（2）

7.2  发射侧单色器波长校准	（2）

7.3  荧光相对强度校准曲线	（2）

7.4  荧光发射光谱的测量和校准	（4）

7.5  荧光发射光谱峰值波长的测量重复性	（5）

8  校准结果表达	（5）

9  复校时间间隔	（6）

附录A 材料荧光特性校准结果的不确定度评定示例	（13）

附录B 校准原始记录格式	（18）

附录C 校准证书（内页）格式	（15）

# 引  言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》和JJF 1094《测量仪器特性评定》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范参考了JJG 537《荧光分光光度计》、GB/T 15489.6《滤光玻璃测试方法 第6部分：荧光特性》的相关内容。

本规范为首次。

材料荧光特性校准规范

1  范围

本规范适用于材料荧光特性测量的校准。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 537 荧光分光光度计

GB/T 15489.6 滤光玻璃测试方法 第6部分：荧光特性

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和定义

GB/T 15489.6—2010中界定的及以下的术语和定义适用于本规范。

3.1  荧光相对强度 Fluorescence relative Intensity

对荧光光谱进行归一化后的强度。

3.2  荧光发射光谱峰值波长 Peak wavelength of fluorescence emission spectrum

被测样品受激荧光发射光谱最大强度处对应的波长。

[来源：GB/T 15489.6—2010，3.1，有修改]

4  概述

当材料经一定波长的入射光照射时，材料中的电子吸收光子能量后从价带跃迁至导带并在价带留下空穴，电子会向着价带的最小值进行能量和动量的弛豫，最终和空穴复合，发射出光子，形成不同波长下光的强度或能量分布的发射光谱。材料的荧光发射光谱为材料最重要的荧光特性，在材料的定性分析中具有重要应用。

5  计量特性

计量特性见表1：

表1 计量特性

| 校准项目 | 计量特性 |
| --- | --- |
| 荧光相对强度校准曲线 | 相对扩展不确定度Urel(C(λ))≤10%（k=2） |
| 荧光相对强度测量重复性 | ≤0.100 |
| 荧光发射光谱峰值波长的测量重复性 | ≤1.00 nm |

6  校准条件

## 6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（18~28）℃。

6.1.2  相对湿度：≤65 % RH。

6.1.3  测量仪器应放置于隔振光学平台上，周围无腐蚀性气体、强电场或强磁场干扰。

## 6.2  测量标准及其他设备

采用的标准器为汞氩灯，标准物质为荧光相对强度标准物质，计量特性指标见表2：

表2 标准器/标准物质一览表

| 标准器/标准物质 | 计量特性指标 |
| --- | --- |
| 汞氩灯 | U≤0.10 nm (k=2) |
| 荧光相对强度标准物质 | Urel≤15.0% (k=2) |

7  校准项目和校准方法

## 7.1  校准前准备

检查荧光光谱仪，确认所有紧固件均应安装牢固，连接件（如光纤）应连接良好，软件能正常工作。开启荧光光谱仪，将光源（氙灯）进行预热，氙灯预热时间≥30 min。

## 7.2  发射侧单色器波长校准

将汞氩灯放置于荧光光谱仪发射侧单色器的入口处进行测量，采集汞氩灯365 nm附近特征峰波长λem，比较λem与标准值365.02 nm，如果有偏差，则调整发射侧单色器的光栅，将特征峰的量值调整为365.02 nm，从而完成对发射侧单色器波长的校准。

## 7.3  荧光相对强度校准曲线

7.3.1  荧光相对强度标准光谱

荧光相对强度标准光谱为荧光相对强度标准物质证书中给出的标准光谱Is(λ)，即不同波长下对应的相对强度值。

7.3.2  荧光相对强度测量光谱

将满足计量特性指标的荧光相对强度标准物质放置于荧光光谱仪样品仓或积分球中，采用标准物质证书中规定的激发波长对标准物质进行激发，在测量线性区间内，分别测量标准物质被测样品（含有发光材料）的发射光谱（Ims(λ)）和空白样品的发射光谱（Imb(λ)）5次，计算被测样品扣除空白样品光谱后并归一化得到荧光相对强度光谱：

Imi(λ)=Imsi(λ)−Imbi(λ)Imaxλ                                       （1）

式中：

Imi(λ)——第i次测量的标准物质荧光相对强度光谱，纵坐标单位为1/s；

Imsi(λ)——第i次测量的标准物质被测样品的光谱，纵坐标单位为1/s；

Imbi(λ)——第i次测量的标准物质空白样品的光谱，纵坐标单位为1/s；

Imax(λ)——最大荧光强度，纵坐标单位为1/s；

λ——波长，nm。

将5次测量得到的荧光相对强度光谱计算平均值得到荧光相对强度测量光谱：

Im(λ)=i=1nImi(λ)n                                        （2）

式中：

Im(λ)——测量的荧光相对强度光谱，纵坐标单位为1/s；

Imi(λ)——第i次测量的荧光相对强度光谱，纵坐标单位为1/s；

λ——波长，nm；

n——测量次数。

7.3.3  荧光相对强度校准曲线计算

通过将标准物质的标准光谱除以测量光谱，得到荧光相对强度校准曲线：

Cλ=IsλImλ                                          （3）

式中：

C(λ)——荧光相对强度校准曲线；

Is(λ)——荧光相对强度标准物质的标准光谱，纵坐标单位为1/s；

Im(λ)——荧光相对强度标准物质的测量光谱，纵坐标单位为1/s；

λ——波长，nm。

如果采用多个不同波长区间的荧光相对强度标准物质计算荧光相对强度校准曲线，需要将获得的多个波长区间的校准曲线连接起来使用。

以两个波长区间的校准曲线C1(λ)和C2(λ)为例，首先计算系数αi：

αi=C1λiC2λi                            （4）

式中：

αi——校准曲线需要乘的系数；

C1(λi)——第1个校准曲线在波长λi处的校准因子；

C2(λi)——第2个校准曲线在波长λi处的校准因子；

将第2个校准曲线乘以系数αi*C2(λ)和第1个校准曲线C1(λ)在波长λi处连接起来组成新的校准曲线。

## 7.4  荧光发射光谱的测量和校准

分别测量被测样品（含有发光材料）的发射光谱（Ixs(λ)）和空白样品的发射光谱（Ixb(λ)）5次，被测样品光谱扣除空白样品光谱并乘以校准曲线后，最后归一化得到校准后的荧光相对强度光谱：

Ixi(λ)=Ixsi(λ)−Ixbi(λ)CλImaxλ                                     （5）

式中：

Ixi(λ)——校准后的第i次测量的荧光相对强度光谱，纵坐标单位为1/s；

Ixsi(λ)——第i次测量被测样品的光谱，纵坐标单位为1/s；

Ixbi(λ)——第i次测量空白样品的光谱，纵坐标单位为1/s；

C(λ)——荧光相对强度校准曲线；

Imax(λ)——最大荧光强度，纵坐标单位为1/s；

λ——波长，nm。

计算5次重复测量得到的校准后的荧光相对强度光谱平均值，得到荧光相对强度光谱：

Ix(λ)=i=1nIxi(λ)n                                       （6）

式中：

Ix(λ)——校准后的荧光相对强度光谱，纵坐标单位为1/s；

Ixi(λ)——第i次测量的荧光相对强度光谱，纵坐标单位为1/s；

λ——波长，nm；

n——测量次数。

不同波长下荧光相对强度的实验标准差为荧光相对强度的测量重复性：

sIxλ=i=1nIxi(λ)−Ix(λ)2n−1                     （7）

式中：

sIxλ——荧光相对强度测量重复性；

Ixi(λ)——校准后的第i次测量的荧光相对强度光谱，纵坐标单位为1/s；

Ix(λ)——校准后的荧光相对强度的平均值，纵坐标单位为1/s；

n——测量次数。

## 7.5  荧光发射光谱峰值波长的测量重复性

## 重复测量5次，荧光发射光谱峰值波长的测量重复性：

sλ=i=1nλmi−λm2n−1                       （8）

式中：

sλ——荧光发射光谱峰值波长的测量重复性，nm；

λmi——第i次测量的荧光发射光谱峰值波长，nm；

λm——荧光发射光谱峰值波长的平均值，nm；

n——测量次数。

8  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a）标题，如“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范偏离的说明（若有）；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识、以及签发日期；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9  复校时间间隔

复校时间间隔由被校准对象使用情况、本身质量及使用者等因素决定，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

# 材料荧光特性校准结果的不确定度评定示例

A.1 荧光相对强度校准曲线不确定度评定

A.1.1 测量模型

荧光相对强度标准物质的标准光谱曲线为Is(λ)，仪器测得的光谱曲线为Im(λ)，荧光相对强度校准曲线为：

Cλ=IsλImλ                          （A.1）

A.1.2 测量不确定度来源

根据上述测量模型以及具体的测量过程，测量不确定度来源主要包括以下几个方面：

（1）波长校准引入的相对标准不确定度urel(λ)

波长校准引入的不确定度来源于单色器波长校准，由校准证书给出的相对扩展不确定度计算得到相对标准不确定度。

（2）测量重复性引入的相对标准不确定度urel(Im(λ))

由荧光相对强度标准物质荧光强度的波动、PMT探测噪声等因素引入的不确定度，通过多次重复测量计算的相对实验标准差除以n（n为重复测量次数）作为该不确定度分量。

（3）荧光相对强度标准物质引入的相对标准不确定度urel(Is(λ))

（4）环境温度的影响

本规范规定的校准环境的温度条件为（18~28）℃，在此范围内，温度的波动对测量结果影响较小，因此可不予考虑。

A.1.3 测量不确定度评定

（1）波长校准引入的相对标准不确定度urel(λ)

证书中汞氩灯的扩展不确定度U(λ)为0.10 nm，包含因子k=2，以500 nm处为例，相对标准不确定度为：

urel(λ)=Uλλk=0.10 nm1000 nm=0.01%

（2）测量重复性引入的相对标准不确定度urel(Im(λ))

重复测量标准物质引入的相对标准不确定度通过式（A.2）计算:

urelImλ=sImλImλn=1Imλi=1nImi(λ)−Im(λ)2n−1              （A.2）

式中：

sImλ——荧光相对强度实验标准差；

Imi(λ)——第i次测量的荧光相对强度；

Imλ——荧光相对强度测量平均值；

n——测量次数。

以波长在500 nm处的测量结果为例，重复测量引入的相对标准不确定度为：

urelImλ=0.21%

（3）荧光相对强度标准物质引入的相对标准不确定度urel(Is(λ))

由标准物质证书给出的在500 nm处的扩展不确定度计算得到相对标准不确定度为urel(Is(λ))=1.42%。

（4）合成相对标准不确定度

以上各分量可近似不相关，故在500 nm处的合成相对标准不确定度uc rel(C(λ))可通过下式进行合成计算：

uc relCλ=urel2λ+urel2Imλ+urel2Icsλ=1.43%

（5）相对扩展不确定度

相对扩展不确定度Urel(C(λ))等于包含因子k与合成相对标准不确定度uc rel(C(λ))之积，在此取k=2。

UrelCλ=kuc relCλ=2.9% (k=2)

A.1.4 报告结果

通过以上分析和计算，可得荧光相对强度校准曲线在500 nm处的相对扩展不确定度为：Urel(C(λ))=2.9% (k=2)。

其他波长处的相对扩展不确定度同样按上述方法进行评定。

A.2 荧光相对强度测量不确定度评定

A.2.1 测量模型

## 将测得的其他荧光材料的发射光谱乘以对应波段的荧光相对强度校准曲线，可以得到校准后的荧光发射光谱，测量模型为：

Ix(λ)=Ixs(λ)−Ixb(λ)CλImaxλ                                     （A.4）

式中：

Ix(λ)——校准后的荧光相对强度光谱，纵坐标单位为1/s；

Ixs(λ)——被测样品的光谱，纵坐标单位为1/s；

Ixb(λ)——空白样品的光谱，纵坐标单位为1/s；

C(λ)——荧光相对强度校准曲线；

Imax(λ)——最大荧光强度，纵坐标单位为1/s；

λ——波长，nm。

A.2.2 测量不确定度来源

根据上述测量模型，以罗丹明6G（R6G）溶液的测量为例，测量不确定度主要包括以下几个方面：

（1）测量重复性引入的相对标准不确定度urel(Ix(λ))

由被测样品荧光发射强度的波动、PMT探测噪声等因素引入的不确定度，通过多次重复测量计算的实验标准差除以n（n为重复测量次数）作为该不确定度分量。

（2）荧光相对强度校准引入的相对标准不确定度urel(C(λ))

荧光相对强度校准引入的相对标准不确定度在A.1中进行了评定。

（3）环境温度的影响

本规范规定的校准环境的温度条件为（18~28）℃，在此范围内，温度的波动对测量结果影响较小，因此可不予考虑。

A.2.3 测量不确定度评定

（1）测量重复性引入的相对标准不确定度urel(Ix(λ))

urel(Ix(λ))是测量重复性引入的标准不确定度，以波长555 nm处相对强度为例，重复测量结果如下：

| 测量值 |  |  |  |  | 平均值 | 实验标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 0.983 | 1.000 | 0.999 | 1.000 | 1.000 | 0.996 | 0.0076 |

单次测量结果的实验标准差为0.008，则重复测量引入的相对标准不确定度为：

urelIxλ=0.00760.996∗5=0.34%

（2）荧光相对强度校准引入的相对标准不确定度urel(C(λ))

荧光相对强度校准引入的相对标准不确定度urel(C(λ))在A.1中进行了评定，以波长500 nm处相对强度为例，urel(C(λ))=1.71%

（3）相对合成标准不确定度

各不确定分量不相关，因此，合成标准不确定度为：

uc relIxc(λ)=urel2Ixλ+urel2Cλ=1.75%

（4）相对扩展不确定度

扩展不确定度UrelIxc(λ)等于包含因子k与合成标准不确定度ucIxc(λ)之积，在此取k=2。

UrelIxc(λ)=kuc relIxc(λ)=3.5% (k=2)

A.2.4 报告结果

通过以上分析和计算，可得在波长555 nm处，荧光相对强度测量相对扩展不确定度为：UrelIxc(λ)=3.5% (k=2)。

其他波长处的相对扩展不确定度同样按上述方法进行评定。

A.3 荧光发射光谱峰值波长的测量不确定度评定

A.3.1 测量模型

通过在被测样品荧光相对强度光谱上的最大发射强度对应的波长来确定。

A.3.2 测量不确定度来源

根据上述测量模型，以罗丹明6G（R6G）溶液的测量为例，测量不确定度来源主要包括以下几个方面：

（1）测量重复性引入的标准不确定度u1(λ)

由氙灯波长的波动、PMT探测噪声等因素引入的不确定度，通过多次重复测量计算的实验标准差除以n（n为重复测量次数）作为该不确定度分量。

（2）汞氩灯引入的标准不确定度u2(λ)

校准证书中给出的汞氩灯365.02 nm特征峰波长的扩展不确定度为0.10 nm (k=2)。

（3）环境温度的影响

本规范规定的校准环境的温度条件为（18~28）℃，在此范围内，温度的波动对测量结果影响较小，因此可不予考虑。

A.3.3 测量不确定度评定

（1）测量重复性引入的标准不确定度u1(λ)

重复测量5次，最大发射强度对应波长的测量结果如下：

| 测量值/nm |  |  |  |  | 平均值/nm | 实验标准差/nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 558.00 | 555.00 | 556.00 | 556.00 | 555.00 | 556.00 | 1.22 |

测量结果的实验标准差为1.22 nm，则重复测量引入的标准不确定度为：

u1λ=1.22 nm5=0.55 nm

（2）汞氩灯引入的标准不确定度u2(λ)

由校准证书中给出的汞氩灯的扩展不确定度为0.10 nm (k=2)，因此，标准不确定度为u2(λ)=0.10 nm/2=0.05 nm。

（3）合成标准不确定度

以上各分量可近似不相关，故合成标准不确定度uc(λex)可通过下式进行合成计算：

ucλ=u12λ+u22λ=0.552 nm

（4）扩展不确定度

扩展不确定度U(λ)等于包含因子k与合成标准不确定度uc(λex)之积，在此取k=2。

Uλ=kucλ=1.2 nm

A.3.4 报告结果

通过以上分析和计算，可得荧光发射光谱峰值波长的测量不确定度为：U(λ)=1.2 nm (k=2)。

附录B

# 校准原始记录格式

- （推荐性表格）

- 记录编号：                                                               共  页/第  页

- 送校信息

| - 委托方名称： | - 委托方地址： |
| --- | --- |
| - 校准地址： | 仪器名称： |
| 仪器型号： | 仪器编号： |
| 生产厂家： | 测量范围： |
| 送校日期： 年 月 日 | 校准日期： 年 月 日 |

- 校准信息

| - 校准证书编号： | - 校准依据： |  |
| --- | --- | --- |
| - 外观检查： | - 环境温度： ℃ | - 环境相对湿度： % |

- 标准物质/标准器信息

| - 有证标准物质名称 | - 型号规格 | - 出厂编号 | - 不确定度/准确度等级 | - 证书编号 | - 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 荧光相对强度校准曲线

| 波长/nm | 标准物质荧光相对强度测量值 |  |  |  |  | 平均值 | 标准值 | 校准因子 | 相对扩展 不确定度 Urel(C(λ)) (k=2)/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |

- 荧光相对强度测量重复性

| 波长/nm | 荧光相对强度测量值 |  |  |  |  | 平均值 | 测量重复性 | 相对扩展 不确定度 Urel(Ixc(λ)) (k=2)/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |

- 荧光发射光谱峰值波长测量重复性

| 测量值/nm |  |  |  |  | 平均值/nm | 测量重复性/nm | 扩展不确定度 U(λ) (k=2)/nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |

校准：                               核验：

附录C：

校准证书（内页）格式

- （推荐性表格）

证书编号：                                                                第  页/共  页

| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件 温度： 相对湿度： 其他： |  |  |  |  |
| 校准所使用的标准器/标准物质： |  |  |  |  |
| 名称 | 型号/规格 | 不确定度 | 证书编号 | 有效期至 |
| 校准结果 - 荧光相对强度校准曲线 波长/nm; 校准 因子; 相对扩展 不确定度 Urel(C(λ)) (k=2)/%; 波长/nm; 校准 因子; 相对扩展 不确定度 Urel(C(λ)) (k=2)/%; 波长/nm; 校准 因子; 相对扩展 不确定度 Urel(C(λ)) (k=2)/%. - 荧光相对强度测量重复性 波长/nm; 平均值; 测量重复性; 相对扩展 不确定度 Urel(Ixc(λ)) (k=2)/%; 波长/nm; 平均值; 测量重复性; 相对扩展 不确定度 Urel(Ixc(λ)) (k=2)/%. - 荧光发射光谱峰值波长测量重复性 平均值/nm; 测量重复性/nm; 扩展不确定度 U(λ) (k=2)/nm. 校准： 核验： |

注：

- 1  未经书面授权，不得部分复制本证书；

- 2  本证书的校准结果仅对所校计量器具有效。

本证书未加盖校准专用章无效。

JJF XXXX—XXXX

中华人民共和国

国家计量技术规范

电泳光散射法zeta电位仪校准规范

JJF XXXX—XXXX

国家市场监督管理总局发布