材料荧光特性校准规范

编制说明

| 主要起草单位： | 中国计量科学研究院 |
| --- | --- |
| 参与起草单位： |  |
| 主要起草人： | 贾志立 任玲玲 |
| 参加起草人： | 陶红 |

一、任务来源

根据2023年国家计量技术法规制修订计划立项，由中国计量科学研究院承担《材料荧光特性校准规范》的制定工作。

二、制定的意义

材料的荧光特性的测试是材料定性和定量分析中常用的表征方法。测量仪器光路系统中各个元件均会对荧光相对强度产生明显影响，从而严重影响荧光光谱的测量结果，最终影响对材料的定性和定量分析。材料荧光特性校准规范的建立，可以规范采用标准物质对荧光相对强度的校准，确保荧光光谱测量结果的量值统一和准确可靠，进一步支持照明显示、食品药品、环境工程、生物医药等领域产品研发、质量控制和质量评价，因此具有非常重要的意义。

我国目前有的规范为JJG 537-2006 荧光分光光度计，在计量特性中没有涉及荧光相对强度的校准，而荧光光谱受到光路中各个元件的影响，需要对荧光相对强度进行校准，从而满足对材料荧光特性准确测量的需求。

本校准规范的制定将为照明显示、食品药品、环境工程、生物医药等领域提供技术支撑，为材料荧光特性的准确测量提供技术保障，为在全国范围内建立量传体系提供依据。

三、编写格式

编写格式按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范》中的相关要求进行编写。

四、编写过程

2023年7月下达《2023年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划》的通知。

2023年8月-9月，通过调研确定校准规范中的计量特性，做到科学合理。

2023年10月-12月，通过调研确定针对计量特性的校准条件和校准方法，并进行相关校准实验。

2024年1月-3月，进一步进行校准方法的实验，完善校准方法。

2024年4月-6月，校准规范草案稿的编写，进行不确定度评定。

2024年7月-8月，校准规范草案稿的修改和完善，完成实验报告、不确定度评定报告和编制说明。

2024年9月-12月，校准规范形成送审稿，送审并征求意见。

2024年12月，召开校准规范审定会。

2025年1月，修改校准规范，形成报批稿。

五、制定的依据

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJF 1094-2002 测量仪器特性评定

JJG 537-2006 荧光分光光度计

- GB/T 15489.6-2018《滤光玻璃测试方法 第6部分：荧光特性》

- 六、规范的主要内容

- 关于范围

- 本规范适用于材料荧光特性测量的校准。

- 关于计量特性

- 计量特性包括：荧光相对强度校准曲线、荧光相对强度测量重复性、荧光发射光谱峰值波长的测量重复性。

- 关于校准条件

- 包括校准环境条件、测量标准及其他设备。

- 关于校准方法

- 校准前准备需要将荧光光谱仪的光源进行预热。

- 采用标准汞氩灯对发射侧单色器波长进行校准。

- 采用荧光相对强度的标准光谱除以测量光谱，获得荧光相对强度校准曲线。采用被测荧光材料的测量光谱乘以荧光相对强度校准曲线，获得校准后的荧光发射光谱。

- 不同波长下荧光相对强度的实验标准差为荧光相对强度的测量重复性。

- 荧光发射光谱峰值波长的的实验标准差为荧光发射光谱峰值波长的测量重复性。

- 关于附录的设置

- 附录包括三项：

附录A 校准结果的不确定度评定示例

附录B 校准记录格式

- 附录C 校准证书（内页）格式