材料荧光特性校准规范

实验报告

| 主要起草单位： | 中国计量科学研究院 |
| --- | --- |
| 参与起草单位： |  |
| 主要起草人： | 贾志立 任玲玲 |
| 参加起草人： | 陶红 |

1、测量装置

测量装置为HORIBA公司的荧光光谱仪，型号为：Nanolog-Kit(FL3-2iHR)。

2、量标准及其他设备

采用的标准器为汞氩灯，标准物质为荧光相对强度标准物质，计量特性指标见表2：

表2 标准器/标准物质一览表

| 标准器/标准物质 | 计量特性指标 |
| --- | --- |
| 汞氩灯 | U≤0.10 nm (k=2) |
| 荧光相对强度标准物质 | Urel≤15.0% (k=2) |

3、校准前准备

检查荧光光谱仪，确认所有紧固件均应安装牢固，连接件（如光纤）应连接良好，软件能正常工作。开启荧光光谱仪，将光源（氙灯）进行预热，氙灯预热时间≥30 min。

4、发射侧单色器波长校准

将汞氩灯放置于荧光光谱仪发射侧单色器的入口处进行测量，采集汞氩灯365 nm附近特征峰波长λem，比较λem与标准值365.02 nm，如果有偏差，则调整发射侧单色器的光栅，将特征峰的量值调整为365.02 nm，从而完成对发射侧单色器波长的校准。

5、荧光相对强度校准曲线

5.1  荧光相对强度标准光谱

荧光相对强度标准光谱为荧光相对强度标准物质证书中给出的标准光谱Is(λ)，即不同波长下对应的相对强度值。

5.2  荧光相对强度测量光谱

将满足计量特性指标的荧光相对强度标准物质放置于荧光光谱仪样品仓或积分球中，采用标准物质证书中规定的激发波长对标准物质进行激发，在测量线性区间内，分别测量标准物质被测样品（含有发光材料）的发射光谱（Ims(λ)）和空白样品的发射光谱（Imb(λ)）5次，计算被测样品扣除空白样品光谱后并归一化得到荧光相对强度光谱：

Imi(λ)=Imsi(λ)−Imbi(λ)Imaxλ                                       （1）

式中：

Imi(λ)——第i次测量的标准物质荧光相对强度光谱，纵坐标单位为1/s；

Imsi(λ)——第i次测量的标准物质被测样品的光谱，纵坐标单位为1/s；

Imbi(λ)——第i次测量的标准物质空白样品的光谱，纵坐标单位为1/s；

Imax(λ)——最大荧光强度，纵坐标单位为1/s；

λ——波长，nm。

将5次测量得到的荧光相对强度光谱计算平均值得到荧光相对强度测量光谱：

Im(λ)=i=1nImi(λ)n                                        （2）

式中：

Im(λ)——测量的荧光相对强度光谱，纵坐标单位为1/s；

Imi(λ)——第i次测量的荧光相对强度光谱，纵坐标单位为1/s；

λ——波长，nm；

n——测量次数。

5.3  荧光相对强度校准曲线计算

通过将标准物质的标准光谱除以测量光谱，得到荧光相对强度校准曲线：

Cλ=IsλImλ                                          （3）

式中：

C(λ)——荧光相对强度校准曲线；

Is(λ)——荧光相对强度标准物质的标准光谱，纵坐标单位为1/s；

Im(λ)——荧光相对强度标准物质的测量光谱，纵坐标单位为1/s；

λ——波长，nm。

荧光相对强度校准曲线结果：

| 波长 /nm | 标准物质荧光相对强度测量值 |  |  |  |  | 平均 值 | 标准 值 | 校准 因子 | 相对扩展 不确定度 Urel(C(λ)) (k=2)/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 380 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 6.114 | 112.2 |
| 385 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.020 | 3.569 | 30.7 |
| 390 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.034 | 0.033 | 0.046 | 2.771 | 15.3 |
| 395 | 0.070 | 0.072 | 0.072 | 0.070 | 0.073 | 0.071 | 0.091 | 2.157 | 10.1 |
| 400 | 0.130 | 0.127 | 0.130 | 0.127 | 0.130 | 0.129 | 0.154 | 1.838 | 6.6 |
| 405 | 0.206 | 0.206 | 0.207 | 0.206 | 0.208 | 0.207 | 0.237 | 1.611 | 5.1 |
| 410 | 0.305 | 0.305 | 0.303 | 0.301 | 0.303 | 0.303 | 0.333 | 1.461 | 4.5 |
| 415 | 0.414 | 0.414 | 0.415 | 0.414 | 0.415 | 0.414 | 0.443 | 1.340 | 4.1 |
| 420 | 0.532 | 0.533 | 0.530 | 0.533 | 0.533 | 0.532 | 0.555 | 1.243 | 3.8 |
| 425 | 0.646 | 0.642 | 0.651 | 0.650 | 0.652 | 0.648 | 0.661 | 1.166 | 3.7 |
| 430 | 0.756 | 0.754 | 0.755 | 0.753 | 0.759 | 0.755 | 0.756 | 1.118 | 3.5 |
| 435 | 0.848 | 0.845 | 0.845 | 0.848 | 0.851 | 0.847 | 0.844 | 1.078 | 3.4 |
| 440 | 0.917 | 0.918 | 0.917 | 0.918 | 0.925 | 0.919 | 0.914 | 1.050 | 3.5 |
| 445 | 0.969 | 0.970 | 0.969 | 0.969 | 0.974 | 0.970 | 0.965 | 1.025 | 3.3 |
| 450 | 0.991 | 0.993 | 0.994 | 0.995 | 1.000 | 0.995 | 0.994 | 1.002 | 3.2 |
| 455 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.997 | 0.985 | 3.2 |
| 460 | 0.984 | 0.980 | 0.981 | 0.987 | 0.987 | 0.984 | 0.985 | 0.978 | 3.1 |
| 465 | 0.946 | 0.936 | 0.937 | 0.945 | 0.941 | 0.941 | 0.962 | 0.986 | 3.0 |
| 470 | 0.890 | 0.889 | 0.892 | 0.889 | 0.893 | 0.891 | 0.928 | 0.987 | 2.9 |
| 475 | 0.831 | 0.828 | 0.823 | 0.829 | 0.828 | 0.828 | 0.879 | 0.998 | 3.0 |
| 480 | 0.765 | 0.763 | 0.769 | 0.764 | 0.764 | 0.765 | 0.826 | 1.009 | 2.9 |
| 485 | 0.696 | 0.694 | 0.698 | 0.700 | 0.699 | 0.697 | 0.772 | 1.028 | 2.9 |
| 490 | 0.631 | 0.627 | 0.633 | 0.632 | 0.634 | 0.631 | 0.717 | 1.045 | 3.0 |
| 495 | 0.567 | 0.565 | 0.566 | 0.565 | 0.568 | 0.566 | 0.660 | 1.060 | 2.7 |
| 500 | 0.499 | 0.501 | 0.501 | 0.502 | 0.506 | 0.502 | 0.600 | 1.084 | 2.9 |
| 505 | 0.443 | 0.437 | 0.444 | 0.443 | 0.442 | 0.442 | 0.544 | 1.102 | 2.8 |
| 510 | 0.387 | 0.380 | 0.384 | 0.384 | 0.392 | 0.385 | 0.487 | 1.132 | 3.1 |
| 515 | 0.335 | 0.335 | 0.333 | 0.336 | 0.336 | 0.335 | 0.436 | 1.159 | 2.8 |
| 520 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 0.388 | 1.187 | 2.8 |
| 525 | 0.247 | 0.248 | 0.251 | 0.246 | 0.248 | 0.248 | 0.343 | 1.225 | 3.0 |
| 530 | 0.211 | 0.210 | 0.212 | 0.211 | 0.212 | 0.211 | 0.304 | 1.269 | 3.0 |
| 535 | 0.178 | 0.178 | 0.179 | 0.177 | 0.180 | 0.178 | 0.268 | 1.312 | 3.0 |
| 540 | 0.151 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.234 | 1.370 | 3.0 |
| 545 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.125 | 0.127 | 0.127 | 0.208 | 1.438 | 3.4 |
| 550 | 0.107 | 0.107 | 0.106 | 0.105 | 0.107 | 0.106 | 0.182 | 1.505 | 3.4 |
| 555 | 0.090 | 0.087 | 0.087 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.160 | 1.569 | 3.3 |
| 560 | 0.074 | 0.074 | 0.075 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.139 | 1.663 | 2.9 |
| 565 | 0.062 | 0.061 | 0.061 | 0.062 | 0.061 | 0.061 | 0.123 | 1.741 | 4.1 |
| 570 | 0.049 | 0.051 | 0.051 | 0.052 | 0.050 | 0.051 | 0.107 | 1.856 | 3.3 |
| 575 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.094 | 1.948 | 4.4 |
| 580 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.082 | 2.022 | 4.9 |
| 585 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.071 | 2.203 | 6.1 |
| 590 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.062 | 2.315 | 5.3 |
| 595 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.018 | 0.019 | 0.054 | 2.471 | 7.6 |
| 600 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.048 | 2.625 | 5.0 |
| 605 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.041 | 2.737 | 8.6 |
| 610 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.036 | 3.025 | 9.7 |
| 615 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.032 | 3.515 | 9.4 |
| 620 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.028 | 3.860 | 9.3 |
| 625 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 3.936 | 9.8 |
| 630 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 4.693 | 15.0 |

6、荧光发射光谱的测量和校准

分别测量被测样品（R6G）的发射光谱（Ixs(λ)）和空白样品的发射光谱（Ixb(λ)）5次，被测样品光谱扣除空白样品光谱并乘以校准曲线后，最后归一化得到校准后的荧光相对强度光谱：

Ixi(λ)=Ixsi(λ)−Ixbi(λ)CλImaxλ                                     （5）

式中：

Ixi(λ)——校准后的第i次测量的荧光相对强度光谱，纵坐标单位为1/s；

Ixsi(λ)——第i次测量被测样品的光谱，纵坐标单位为1/s；

Ixbi(λ)——第i次测量空白样品的光谱，纵坐标单位为1/s；

C(λ)——荧光相对强度校准曲线；

Imax(λ)——最大荧光强度，纵坐标单位为1/s；

λ——波长，nm。

计算5次重复测量得到的校准后的荧光相对强度光谱平均值，得到荧光相对强度光谱：

Ix(λ)=i=1nIxi(λ)n                                       （6）

式中：

Ix(λ)——校准后的荧光相对强度光谱，纵坐标单位为1/s；

Ixi(λ)——第i次测量的荧光相对强度光谱，纵坐标单位为1/s；

λ——波长，nm；

n——测量次数。

不同波长下荧光相对强度的实验标准差为荧光相对强度的测量重复性：

sIxλ=i=1nIxi(λ)−Ix(λ)2n−1                     （7）

式中：

sIxλ——荧光相对强度测量重复性；

Ixi(λ)——校准后的第i次测量的荧光相对强度光谱，纵坐标单位为1/s；

Ix(λ)——校准后的荧光相对强度的平均值，纵坐标单位为1/s；

n——测量次数。

测量结果如下：

| 波长/nm | 荧光相对强度测量值 |  |  |  |  | 平均值 | 测量重复性 | 相对扩展 不确定度 Urel(Ixc(λ)) (k=2)/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 510 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 23.2 |
| 511 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 13.1 |
| 512 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.001 | 12.5 |
| 513 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.001 | 12.0 |
| 514 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.001 | 11.6 |
| 515 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.001 | 12.1 |
| 516 | 0.011 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.002 | 10.9 |
| 517 | 0.013 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.002 | 11.9 |
| 518 | 0.016 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.003 | 12.4 |
| 519 | 0.020 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.003 | 11.1 |
| 520 | 0.025 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.004 | 10.8 |
| 521 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.038 | 0.004 | 10.7 |
| 522 | 0.036 | 0.048 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 0.046 | 0.005 | 11.0 |
| 523 | 0.043 | 0.057 | 0.057 | 0.058 | 0.058 | 0.054 | 0.006 | 10.7 |
| 524 | 0.052 | 0.068 | 0.068 | 0.069 | 0.068 | 0.065 | 0.007 | 10.6 |
| 525 | 0.062 | 0.081 | 0.080 | 0.081 | 0.080 | 0.077 | 0.008 | 10.2 |
| 526 | 0.073 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.091 | 0.010 | 10.1 |
| 527 | 0.086 | 0.112 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.106 | 0.011 | 9.8 |
| 528 | 0.101 | 0.130 | 0.130 | 0.129 | 0.129 | 0.124 | 0.013 | 9.7 |
| 529 | 0.119 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.144 | 0.014 | 9.3 |
| 530 | 0.138 | 0.174 | 0.173 | 0.174 | 0.173 | 0.167 | 0.016 | 9.0 |
| 531 | 0.160 | 0.200 | 0.199 | 0.200 | 0.198 | 0.191 | 0.018 | 8.8 |
| 532 | 0.184 | 0.228 | 0.227 | 0.226 | 0.228 | 0.219 | 0.020 | 8.5 |
| 533 | 0.210 | 0.258 | 0.259 | 0.259 | 0.258 | 0.249 | 0.022 | 8.4 |
| 534 | 0.240 | 0.293 | 0.292 | 0.293 | 0.291 | 0.282 | 0.024 | 8.1 |
| 535 | 0.271 | 0.330 | 0.330 | 0.330 | 0.329 | 0.318 | 0.026 | 8.0 |
| 536 | 0.307 | 0.368 | 0.369 | 0.370 | 0.368 | 0.356 | 0.028 | 7.6 |
| 537 | 0.345 | 0.411 | 0.411 | 0.412 | 0.411 | 0.398 | 0.030 | 7.3 |
| 538 | 0.385 | 0.455 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.441 | 0.031 | 7.0 |
| 539 | 0.426 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.485 | 0.033 | 6.8 |
| 540 | 0.470 | 0.548 | 0.546 | 0.547 | 0.546 | 0.531 | 0.034 | 6.5 |
| 541 | 0.515 | 0.595 | 0.593 | 0.595 | 0.590 | 0.578 | 0.035 | 6.2 |
| 542 | 0.561 | 0.642 | 0.640 | 0.641 | 0.639 | 0.625 | 0.035 | 5.9 |
| 543 | 0.607 | 0.688 | 0.688 | 0.688 | 0.686 | 0.671 | 0.036 | 5.7 |
| 544 | 0.654 | 0.733 | 0.732 | 0.734 | 0.730 | 0.717 | 0.035 | 5.4 |
| 545 | 0.700 | 0.776 | 0.775 | 0.776 | 0.773 | 0.760 | 0.034 | 5.0 |
| 546 | 0.743 | 0.816 | 0.816 | 0.812 | 0.815 | 0.800 | 0.032 | 4.7 |
| 547 | 0.786 | 0.854 | 0.856 | 0.856 | 0.850 | 0.840 | 0.031 | 4.5 |
| 548 | 0.822 | 0.888 | 0.889 | 0.890 | 0.887 | 0.875 | 0.030 | 4.3 |
| 549 | 0.860 | 0.916 | 0.920 | 0.918 | 0.916 | 0.906 | 0.026 | 3.9 |
| 550 | 0.891 | 0.943 | 0.945 | 0.945 | 0.942 | 0.933 | 0.024 | 3.8 |
| 551 | 0.919 | 0.964 | 0.964 | 0.966 | 0.962 | 0.955 | 0.020 | 3.6 |
| 552 | 0.941 | 0.981 | 0.980 | 0.982 | 0.977 | 0.972 | 0.018 | 3.6 |
| 553 | 0.962 | 0.992 | 0.991 | 0.991 | 0.990 | 0.985 | 0.013 | 3.5 |
| 554 | 0.974 | 0.997 | 1.000 | 0.999 | 0.997 | 0.993 | 0.011 | 3.5 |
| 555 | 0.983 | 1.000 | 0.999 | 1.000 | 1.000 | 0.996 | 0.008 | 3.5 |
| 556 | 0.992 | 0.997 | 1.000 | 1.000 | 0.993 | 0.996 | 0.004 | 3.4 |
| 557 | 0.998 | 0.987 | 0.992 | 0.990 | 0.989 | 0.991 | 0.004 | 3.4 |
| 558 | 1.000 | 0.981 | 0.979 | 0.981 | 0.979 | 0.984 | 0.009 | 3.5 |
| 559 | 0.997 | 0.969 | 0.967 | 0.966 | 0.962 | 0.972 | 0.014 | 3.7 |
| 560 | 0.990 | 0.950 | 0.951 | 0.953 | 0.948 | 0.958 | 0.017 | 3.8 |
| 561 | 0.982 | 0.933 | 0.931 | 0.932 | 0.929 | 0.941 | 0.023 | 4.0 |
| 562 | 0.968 | 0.909 | 0.911 | 0.912 | 0.910 | 0.922 | 0.026 | 4.2 |
| 563 | 0.952 | 0.888 | 0.888 | 0.888 | 0.887 | 0.900 | 0.029 | 4.4 |
| 564 | 0.934 | 0.861 | 0.863 | 0.864 | 0.861 | 0.876 | 0.032 | 4.7 |
| 565 | 0.916 | 0.839 | 0.837 | 0.840 | 0.837 | 0.854 | 0.035 | 5.0 |
| 566 | 0.897 | 0.812 | 0.811 | 0.811 | 0.811 | 0.828 | 0.039 | 5.3 |
| 567 | 0.880 | 0.784 | 0.783 | 0.784 | 0.783 | 0.803 | 0.043 | 5.8 |
| 568 | 0.859 | 0.758 | 0.758 | 0.757 | 0.758 | 0.778 | 0.045 | 6.1 |
| 569 | 0.840 | 0.729 | 0.730 | 0.731 | 0.731 | 0.752 | 0.049 | 7.7 |
| 570 | 0.819 | 0.706 | 0.705 | 0.704 | 0.704 | 0.727 | 0.051 | 9.5 |
| 571 | 0.797 | 0.679 | 0.677 | 0.678 | 0.676 | 0.701 | 0.053 | 11.4 |
| 572 | 0.773 | 0.651 | 0.651 | 0.652 | 0.649 | 0.675 | 0.055 | 13.3 |
| 573 | 0.751 | 0.626 | 0.625 | 0.626 | 0.625 | 0.651 | 0.056 | 15.2 |
| 574 | 0.727 | 0.603 | 0.602 | 0.604 | 0.601 | 0.627 | 0.056 | 17.1 |
| 575 | 0.703 | 0.578 | 0.577 | 0.577 | 0.576 | 0.602 | 0.056 | 19.0 |
| 576 | 0.682 | 0.553 | 0.555 | 0.555 | 0.553 | 0.580 | 0.057 | 21.0 |
| 577 | 0.662 | 0.533 | 0.532 | 0.533 | 0.531 | 0.558 | 0.058 | 23.0 |
| 578 | 0.638 | 0.510 | 0.512 | 0.512 | 0.511 | 0.536 | 0.057 | 25.0 |
| 579 | 0.618 | 0.491 | 0.491 | 0.491 | 0.491 | 0.516 | 0.057 | 27.0 |
| 580 | 0.598 | 0.471 | 0.472 | 0.472 | 0.471 | 0.497 | 0.056 | 28.9 |
| 581 | 0.586 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.453 | 0.480 | 0.059 | 31.1 |
| 582 | 0.572 | 0.437 | 0.436 | 0.437 | 0.436 | 0.463 | 0.061 | 33.2 |
| 583 | 0.556 | 0.419 | 0.419 | 0.421 | 0.418 | 0.447 | 0.061 | 35.3 |
| 584 | 0.550 | 0.405 | 0.405 | 0.404 | 0.405 | 0.434 | 0.065 | 37.6 |
| 585 | 0.538 | 0.389 | 0.390 | 0.390 | 0.389 | 0.419 | 0.067 | 39.7 |
| 586 | 0.524 | 0.376 | 0.376 | 0.375 | 0.375 | 0.405 | 0.067 | 41.8 |
| 587 | 0.511 | 0.362 | 0.361 | 0.363 | 0.362 | 0.392 | 0.066 | 43.8 |
| 588 | 0.498 | 0.349 | 0.350 | 0.350 | 0.349 | 0.379 | 0.067 | 45.9 |
| 589 | 0.485 | 0.338 | 0.337 | 0.338 | 0.338 | 0.367 | 0.066 | 47.9 |
| 590 | 0.474 | 0.326 | 0.326 | 0.327 | 0.327 | 0.356 | 0.066 | 49.9 |
| 591 | 0.462 | 0.316 | 0.315 | 0.315 | 0.316 | 0.345 | 0.066 | 52.0 |
| 592 | 0.456 | 0.305 | 0.304 | 0.306 | 0.305 | 0.335 | 0.067 | 54.2 |
| 593 | 0.447 | 0.295 | 0.295 | 0.296 | 0.293 | 0.325 | 0.068 | 56.3 |
| 594 | 0.436 | 0.285 | 0.287 | 0.285 | 0.286 | 0.316 | 0.067 | 58.3 |
| 595 | 0.427 | 0.276 | 0.277 | 0.277 | 0.277 | 0.307 | 0.067 | 60.4 |
| 596 | 0.419 | 0.268 | 0.267 | 0.268 | 0.267 | 0.298 | 0.068 | 62.5 |
| 597 | 0.411 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.258 | 0.289 | 0.068 | 64.6 |
| 598 | 0.401 | 0.251 | 0.250 | 0.251 | 0.250 | 0.281 | 0.067 | 66.7 |
| 599 | 0.393 | 0.241 | 0.242 | 0.242 | 0.241 | 0.272 | 0.068 | 68.8 |
| 600 | 0.386 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.233 | 0.264 | 0.068 | 71.0 |
| 601 | 0.376 | 0.225 | 0.226 | 0.225 | 0.226 | 0.255 | 0.067 | 73.0 |
| 602 | 0.364 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.217 | 0.247 | 0.065 | 74.9 |
| 603 | 0.355 | 0.211 | 0.210 | 0.211 | 0.210 | 0.239 | 0.065 | 77.0 |
| 604 | 0.345 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.202 | 0.231 | 0.063 | 79.0 |
| 605 | 0.334 | 0.196 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.223 | 0.062 | 81.0 |
| 606 | 0.330 | 0.187 | 0.188 | 0.188 | 0.187 | 0.216 | 0.064 | 83.4 |
| 607 | 0.323 | 0.181 | 0.181 | 0.181 | 0.180 | 0.209 | 0.064 | 85.5 |
| 608 | 0.315 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.202 | 0.063 | 87.7 |
| 609 | 0.311 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.196 | 0.064 | 90.0 |
| 610 | 0.303 | 0.160 | 0.160 | 0.161 | 0.161 | 0.189 | 0.064 | 92.2 |
| 611 | 0.301 | 0.153 | 0.153 | 0.154 | 0.154 | 0.183 | 0.066 | 94.7 |
| 612 | 0.297 | 0.148 | 0.147 | 0.148 | 0.147 | 0.177 | 0.067 | 97.1 |
| 613 | 0.295 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.140 | 0.172 | 0.069 | 99.8 |
| 614 | 0.288 | 0.136 | 0.136 | 0.135 | 0.135 | 0.166 | 0.068 | 102.0 |
| 615 | 0.286 | 0.129 | 0.130 | 0.129 | 0.130 | 0.161 | 0.070 | 104.6 |
| 616 | 0.278 | 0.123 | 0.125 | 0.123 | 0.124 | 0.155 | 0.069 | 106.8 |
| 617 | 0.271 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.149 | 0.068 | 109.1 |
| 618 | 0.263 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.143 | 0.067 | 111.4 |
| 619 | 0.255 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.107 | 0.137 | 0.066 | 113.5 |
| 620 | 0.248 | 0.102 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.132 | 0.065 | 115.8 |
| 621 | 0.238 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.126 | 0.062 | 117.8 |
| 622 | 0.227 | 0.093 | 0.094 | 0.094 | 0.093 | 0.120 | 0.060 | 119.7 |
| 623 | 0.217 | 0.088 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.115 | 0.057 | 121.6 |
| 624 | 0.207 | 0.085 | 0.085 | 0.084 | 0.084 | 0.109 | 0.055 | 123.5 |
| 625 | 0.197 | 0.081 | 0.081 | 0.080 | 0.081 | 0.104 | 0.052 | 125.4 |

7、荧光发射光谱峰值波长的测量重复性

## 重复测量5次，荧光发射光谱峰值波长的测量重复性：

sλ=i=1nλmi−λm2n−1                       （8）

式中：

sλ——荧光发射光谱峰值波长的测量重复性，nm；

λmi——第i次测量的荧光发射光谱峰值波长，nm；

λm——荧光发射光谱峰值波长的平均值，nm；

n——测量次数。

测量结果如下：

| 测量值/nm |  |  |  |  | 平均值/nm | 测量重复性/nm | 扩展不确定度 U(λ) (k=2)/nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 558.00 | 555.00 | 556.00 | 556.00 | 555.00 | 556.00 | 1.22 | 1.2 |