材料荧光特性校准规范

不确定度评定报告

| 主要起草单位： | 中国计量科学研究院 |
| --- | --- |
| 参与起草单位： |  |
| 主要起草人： | 贾志立 任玲玲 |
| 参加起草人： | 陶红 |

针对材料荧光特性校准，本报告中不确定度评定包括3个部分：荧光相对强度校准曲线不确定度评定、荧光相对强度测量不确定度评定和荧光发射光谱峰值波长的测量不确定度评定。针对每个部分，从测量模型出发，分析测量不确定度来源，进行测量不确定度评定，以下就每个部分进行不确定度评定。

1 荧光相对强度校准曲线不确定度评定

1.1 测量模型

荧光相对强度标准物质的标准光谱曲线为Is(λ)，仪器测得的光谱曲线为Im(λ)，荧光相对强度校准曲线为：

Cλ=IsλImλ                          （1）

1.2 测量不确定度来源

根据上述测量模型以及具体的测量过程，测量不确定度来源主要包括以下几个方面：

（1）波长校准引入的相对标准不确定度urel(λ)

波长校准引入的不确定度来源于单色器波长校准，由校准证书给出的相对扩展不确定度计算得到相对标准不确定度。

（2）测量重复性引入的相对标准不确定度urel(Im(λ))

由荧光相对强度标准物质荧光强度的波动、PMT探测噪声等因素引入的不确定度，通过多次重复测量计算的相对实验标准差除以n（n为重复测量次数）作为该不确定度分量。

（3）荧光相对强度标准物质引入的相对标准不确定度urel(Is(λ))

（4）环境温度的影响

本规范规定的校准环境的温度条件为（18~28）℃，在此范围内，温度的波动对测量结果影响较小，因此可不予考虑。

1.3 测量不确定度评定

（1）波长校准引入的相对标准不确定度urel(λ)

证书中汞氩灯的扩展不确定度U(λ)为0.10 nm，包含因子k=2，以500 nm处为例，相对标准不确定度为：

urel(λ)=Uλλk=0.10 nm1000 nm=0.01%

（2）测量重复性引入的相对标准不确定度urel(Im(λ))

重复测量标准物质引入的相对标准不确定度通过式（2）计算:

urelImλ=sImλImλn=1Imλi=1nImi(λ)−Im(λ)2n−1              （2）

式中：

sImλ——荧光相对强度实验标准差；

Imi(λ)——第i次测量的荧光相对强度；

Imλ——荧光相对强度测量平均值；

n——测量次数。

以波长在500 nm处的测量结果为例，重复测量引入的相对标准不确定度为：

urelImλ=0.21%

（3）荧光相对强度标准物质引入的相对标准不确定度urel(Is(λ))

由标准物质证书给出的在500 nm处的扩展不确定度计算得到相对标准不确定度为urel(Is(λ))=1.42%。

（4）合成相对标准不确定度

以上各分量可近似不相关，故在500 nm处的合成相对标准不确定度uc rel(C(λ))可通过下式进行合成计算：

uc relCλ=urel2λ+urel2Imλ+urel2Icsλ=1.43%

（5）相对扩展不确定度

相对扩展不确定度Urel(C(λ))等于包含因子k与合成相对标准不确定度uc rel(C(λ))之积，在此取k=2。

UrelCλ=kuc relCλ=2.9% (k=2)

1.4 报告结果

通过以上分析和计算，可得荧光相对强度校准曲线在500 nm处的相对扩展不确定度为：Urel(C(λ))=2.9% (k=2)。

其他波长处的相对扩展不确定度同样按上述方法进行评定。

2 荧光相对强度测量不确定度评定

2.1 测量模型

## 将测得的其他荧光材料的发射光谱乘以对应波段的荧光相对强度校准曲线，可以得到校准后的荧光发射光谱，测量模型为：

Ix(λ)=Ixs(λ)−Ixb(λ)CλImaxλ                                     （A.4）

式中：

Ix(λ)——校准后的荧光相对强度光谱，纵坐标单位为1/s；

Ixs(λ)——被测样品的光谱，纵坐标单位为1/s；

Ixb(λ)——空白样品的光谱，纵坐标单位为1/s；

C(λ)——荧光相对强度校准曲线；

Imax(λ)——最大荧光强度，纵坐标单位为1/s；

λ——波长，nm。

2.2 测量不确定度来源

根据上述测量模型，以罗丹明6G（R6G）溶液的测量为例，测量不确定度主要包括以下几个方面：

（1）测量重复性引入的相对标准不确定度urel(Ix(λ))

由被测样品荧光发射强度的波动、PMT探测噪声等因素引入的不确定度，通过多次重复测量计算的实验标准差除以n（n为重复测量次数）作为该不确定度分量。

（2）荧光相对强度校准引入的相对标准不确定度urel(C(λ))

荧光相对强度校准引入的相对标准不确定度在1中进行了评定。

（3）环境温度的影响

本规范规定的校准环境的温度条件为（18~28）℃，在此范围内，温度的波动对测量结果影响较小，因此可不予考虑。

2.3 测量不确定度评定

（1）测量重复性引入的相对标准不确定度urel(Ix(λ))

urel(Ix(λ))是测量重复性引入的标准不确定度，以波长555 nm处相对强度为例，重复测量结果如下：

| 测量值 |  |  |  |  | 平均值 | 实验标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 0.983 | 1.000 | 0.999 | 1.000 | 1.000 | 0.996 | 0.0076 |

单次测量结果的实验标准差为0.008，则重复测量引入的相对标准不确定度为：

urelIxλ=0.00760.996∗5=0.34%

（2）荧光相对强度校准引入的相对标准不确定度urel(C(λ))

荧光相对强度校准引入的相对标准不确定度urel(C(λ))在1中进行了评定，以波长500 nm处相对强度为例，urel(C(λ))=1.71%

（3）相对合成标准不确定度

各不确定分量不相关，因此，合成标准不确定度为：

uc relIxc(λ)=urel2Ixλ+urel2Cλ=1.75%

（4）相对扩展不确定度

扩展不确定度UrelIxc(λ)等于包含因子k与合成标准不确定度ucIxc(λ)之积，在此取k=2。

UrelIxc(λ)=kuc relIxc(λ)=3.5% (k=2)

A.2.4 报告结果

通过以上分析和计算，可得在波长555 nm处，荧光相对强度测量相对扩展不确定度为：UrelIxc(λ)=3.5% (k=2)。

其他波长处的相对扩展不确定度同样按上述方法进行评定。

3 荧光发射光谱峰值波长的测量不确定度评定

3.1 测量模型

通过在被测样品荧光相对强度光谱上的最大发射强度对应的波长来确定。

3.2 测量不确定度来源

根据上述测量模型，以罗丹明6G（R6G）溶液的测量为例，测量不确定度来源主要包括以下几个方面：

（1）测量重复性引入的标准不确定度u1(λ)

由氙灯波长的波动、PMT探测噪声等因素引入的不确定度，通过多次重复测量计算的实验标准差除以n（n为重复测量次数）作为该不确定度分量。

（2）汞氩灯引入的标准不确定度u2(λ)

校准证书中给出的汞氩灯365.02 nm特征峰波长的扩展不确定度为0.10 nm (k=2)。

（3）环境温度的影响

本规范规定的校准环境的温度条件为（18~28）℃，在此范围内，温度的波动对测量结果影响较小，因此可不予考虑。

3.3 测量不确定度评定

（1）测量重复性引入的标准不确定度u1(λ)

重复测量5次，最大发射强度对应波长的测量结果如下：

| 测量值/nm |  |  |  |  | 平均值/nm | 实验标准差/nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 558.00 | 555.00 | 556.00 | 556.00 | 555.00 | 556.00 | 1.22 |

测量结果的实验标准差为1.22 nm，则重复测量引入的标准不确定度为：

u1λ=1.22 nm5=0.55 nm

（2）汞氩灯引入的标准不确定度u2(λ)

由校准证书中给出的汞氩灯的扩展不确定度为0.10 nm (k=2)，因此，标准不确定度为u2(λ)=0.10 nm/2=0.05 nm。

（3）合成标准不确定度

以上各分量可近似不相关，故合成标准不确定度uc(λex)可通过下式进行合成计算：

ucλ=u12λ+u22λ=0.552 nm

（4）扩展不确定度

扩展不确定度U(λ)等于包含因子k与合成标准不确定度uc(λex)之积，在此取k=2。

Uλ=kucλ=0.12 nm

3.4 报告结果

通过以上分析和计算，可得荧光发射光谱峰值波长的测量不确定度为：U(λ)=0.12 nm (k=2)。