# 中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—202X

块体热电材料塞贝克系数测量仪

校准规范

Calibration Specification for the Seebeck Coefficient Measurement Instrument of Bulk Thermoelectric Materials

# （征求意见稿）

202×-××-××发布                     	202×-××-××实施

国家市场监督管理总局  发 布

块体热电材料塞贝

JJF XXXX—202X

克系数测量仪校准规范

Calibration Specification for Seebeck

Coefficient Measurement Instrument

of Bulk Thermoelectric Materials

归 口 单 位： 全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：XXX

XXX

XXX

参与起草单位：XXX

XXX

XXX

XXX

# 本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

XXX

XXX

XXX

参加起草人：

XXX

XXX

XXX

XXX

目    录

引言	（Ⅱ）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 术语和计量单位	（1）

4 概述	（1）

5 计量特性	（2）

6 校准条件	（2）

6.1 环境条件	（2）

6.2 测量标准和配套设备	（2）

7 校准项目和校准方法	（3）

7.1 外观检查	（3）

7.2 温度重复性	（3）

7.3 温度示值误差	（3）

7.4 塞贝克系数测量重复性	（4）

7.5 塞贝克系数示值误差	（5）

8 校准结果表达	（5）

9 复校时间间隔	（6）

附录A 校准原始记录（推荐）格式样式	（7）

附录B 校准证书内页（推荐）格式样式	（9）

附录C 热分析标准物质的取样量和升温范围	（11）

附录D 测量不确定度评定	（12）

参考文献	（15）

引    言

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

块体热电材料塞贝克系数测量仪校准规范

1 范围

本规范适用于块体热电材料塞贝克系数测量仪的校准，温度范围为（22~625） ℃。

2 引用文件

本规范引用下列文件：

GB/T 16839.1 热电偶 第1部分：电动势规范和允差

JJG 936示差扫描热量计

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和计量单位

GB/T 16839.1和JJG 936界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1

塞贝克系数 Seebeck coefficient

每单位温度变化引起的热电材料电动势变化。

[来源：GB/T 16839.1-2018，2.2，有修改]

3.2 外推起始温度 extrapolated onset temperature

基线与测量曲线峰的起始边最大斜率处所做切线的交点，该点所对应的温度。

[来源：JJG 936-2012，2.3]

3.3 本规范采用的相关符号及其单位

S—塞贝克系数，单位μV/℃；

T—温度，单位℃；

△T—温差，单位℃；

△V—电动势，单位μV；

4 概述

热电材料塞贝克系数S是与温度T相关的参数。温度T下，由于两个结点（冷端和热端）的温差△T作用，内部载流子发生定向移动，形成电动势△V，电动势△V与温差△T的比值即为热电材料在该温度T下的塞贝克系数S，如公式（1）。

（1）

式中：

S—塞贝克系数，单位μV/℃；

△T—冷端和热端的温差，单位℃。△T =Th -Tc，Th为热端温度，Tc为冷端温度，单位℃；

△V—冷端和热端的电动势，单位μV。

塞贝克系数测量仪主要由加热炉、样品台、热电偶探针和数据采集系统等组成。

5 计量特性

块体热电材料塞贝克系数测量仪的计量特性如表1所示。热电偶探针为内置的塞贝克系数测量仪可仅开展塞贝克系数重复性和示值误差项目。

表1 块体热电材料塞贝克系数测量仪的计量特性

| 校准项目 | 计量特性 |
| --- | --- |
| 温度重复性 | ≤ 0.5 ℃ |
| 温度示值误差 | ≤ ± 3 ℃ |
| 塞贝克系数重复性 | ≤ 4.0 μV/℃ |
| 塞贝克系数示值误差 | ≤ ± 10 μV/℃ |

6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：（22±2）℃。

6.1.2 相对湿度：≤ 85% RH。

6.1.3 其他：校准地点附近无强气流及腐蚀性气体、无强电磁场干扰、无振动。

6.2 测量标准和配套设备

6.2.1 热分析标准物质：适用温度范围在本规范温度范围内，片状，熔化温度扩展不确定度≤ 1 ℃（k = 2）。

6.2.2 塞贝克系数标准物质：适用温度范围在本规范温度范围内，塞贝克系数扩展不确定度≤ 8 μV/℃（k = 2）。热电偶探针为外置的塞贝克系数测量仪，选用的标准物质长度应不小于探针间距。

6.2.3 分析天平：分度值不大于0.01 mg。

7 校准项目和校准方法

7.1 外观检查

通过目视检查，塞贝克系数测量仪（以下简称被校仪器）应有仪器名称、型号、出厂编号、生产单位等信息。

7.2 温度重复性

参照JJG 936，用分析天平准确称取热分析标准物质铟（In）适量（取样量和升温范围参照附录C），装于两支热电偶探针其中一支的尖端。加热炉内充填氮气，升温速率设定为10 ℃/min。以两支热电偶探针实时温度之差为纵坐标，被校热电偶探针温度为横坐标作图，标准物质熔化前基线的外推直线与转变开始曲线最大斜率处切线的交点为外推起始温度，即标准物质的熔化温度，如图1所示。依照以上步骤更换样品，重复测量1次。用公式（2）计算温度重复性。

sT = | T2 - T1 |                         （2）

式中：

sT —温度重复性，单位℃；

T1，T2—第1，2次仪器测得的标准物质的熔化温度，单位℃。

图1 标准物质熔化温度测量示意图

按上述方法，选择另一支热电偶探针测量标准物质铟的熔化温度，重复测量2次，计算温度重复性。

选取另一种热分析标准物质锡（Sn），两支热电偶探针分别重复测量2次，计算温度重复性。

7.3 温度示值误差

根据7.2的测量结果，用公式（3）和（4）计算温度的示值误差。

= (T1 +T2 ) / 2                                  （3）

△Te =- Ts                        （4）

式中：

T1，T2—第1，2次仪器测得的标准物质的熔化温度，单位℃；

—仪器测得的标准物质的熔化温度的平均值，单位℃；

Ts—标准物质的熔化温度标准值，单位℃；

△Te—温度的示值误差，单位℃。

7.4 塞贝克系数重复性

7.4.1 标准物质装载要求

标准物质装于样品台中，与两支热电偶探针稳定接触，确保标准物质与仪器连接通路。若仪器的热电偶探针内置，需确保标准物质与样品台平面接触良好，必要时可使用热界面材料。

7.4.2 塞贝克系数测试步骤

a）参照仪器说明书开机并预热不少于30 min，确保仪器运行正常；

b）按照7.4.1的要求装载标准物质。密闭加热炉，炉内可为惰性气体环境或真空环境（真空度不大于0.1 Pa）；

c）选择室温和仪器最高适用温度或本规范适用最高温度等2个温度点，以及适用范围内均匀分布的至少3个温度点，进行塞贝克系数测量；

d）在设定温度T测量时，需温度变化率不大于0.2 ℃/2 min后开始测试。两支热电偶的温差△T范围1℃至0.01（T+273.15）℃，至少5个温差/电动势测量点拟合直线（相关系数R2不小于0.9），采用最小二乘法计算塞贝克系数；

e）每个温度点重复测试不少于5次。或按照要求选择其他温度点测试。

7.4.3 塞贝克系数重复性的计算

在选取的温度下，重复测量标准物质不少于5次，按照公式（5）计算标准物质塞贝克系数重复测量的标准偏差，即塞贝克系数重复性。

（5）

式中：

sS—塞贝克系数重复性，μV/℃；

Si—仪器测得的标准物质的塞贝克系数，μV/℃；

—仪器测得的标准物质的塞贝克系数的平均值，μV/℃；

n—测量次数，n≥5。

7.5 塞贝克系数示值误差

根据7.4的测量结果，用公式（6）和（7）计算塞贝克系数的示值误差。

= (S1 + S2 + S3 + S4 + S5) / 5                            （6）

△Se =- Ss                          （7）

式中：

S1，S2，S3，S4，S5—第1~5次仪器测得的标准物质的塞贝克系数，单位μV/℃；

—仪器测得的标准物质的塞贝克系数的平均值，单位μV/℃；

Ss—标准物质的塞贝克标准值，单位μV/℃；

△Se—塞贝克的示值误差，单位μV/℃。

塞贝克系数的示值误差测量不确定度评定见附录D。

8  校准结果表达

经校准的块体热电材料塞贝克系数测量仪出具校准证书，证书应至少包括以下内容：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 校准证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校仪器的描述和明确标识（如型号、产品编号等）；

- 进行校准的日期；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准人和核验人签名；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9  复校时间间隔

复校时间间隔由使用者根据仪器使用情况、仪器本身性能等因素自行决定，推荐复校时间间隔不超过1年。

附录A

校准原始记录（推荐）格式样式

校 准 记 录

| 受检单位 |  |  |  | 器具名称 |  |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂商 |  |  |  | 出厂编号 |  |  | 设备编号 |  |
| 准确度等级 |  |  |  | 地点 | 本院实验室 现场 |  | 校准日期 | 年 月 日 |
| 温度 | ℃ |  | 湿度 | %RH |  | 依据的技术文件 |  |  |

| 使用的主要计量标准器具 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 器具编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

一、温度重复性：

| 热分析标准物质 |  | 铟 |  | 重复性 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（℃） |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |
| 热端热电偶 |  |  |  |  |
| 冷端热电偶 |  |  |  |  |

| 热分析标准物质 |  | 锡 |  | 重复性 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（℃） |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |
| 热端热电偶 |  |  |  |  |
| 冷端热电偶 |  |  |  |  |

二、温度示值误差：

| 热分析标准物质 |  | 铟 |  | 平均值 （℃） | 标准值 （℃） | 示值误差 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（℃） |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  |  |
| 热端热电偶 |  |  |  |  |  |  |
| 冷端热电偶 |  |  |  |  |  |  |

| 热分析标准物质 |  | 锡 |  | 重复性 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（℃） |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |
| 热端热电偶 |  |  |  |  |
| 冷端热电偶 |  |  |  |  |

校 准 记 录

| 热分析标准物质 |  | 锡 |  | 平均值 （℃） | 标准值 （℃） | 示值误差 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（℃） |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  |  |
| 热端热电偶 |  |  |  |  |  |  |
| 冷端热电偶 |  |  |  |  |  |  |

三、塞贝克系数重复性

| 温度 （℃） | 测量值（μV/℃） |  |  |  |  | 重复性 （μV/℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

四、塞贝克系数示值误差：

| 温度（℃） | 测量平均值（μV/℃） | 标准值（μV/℃） | 示值误差（μV/℃） |
| --- | --- | --- | --- |

校准员：                 核验员：              校准日期：  年   月   日

附录B

校准证书内页（推荐）格式样式

校准证书第2页

证书编号：XXXX-XXXX

| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准所依据/参照的技术文件（代号、名称） |  |  |  |  |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |
| 温度： oC 相对湿度： % 地点： 其它： |  |  |  |  |
| 校准使用的计量基（标）准装置（含标准物质）/主要仪器 |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至 |

第x页　共x页

第x页　共x页

校准证书第3页

证书编号：XXXX-XXXX

校准结果

校准结果如下表：

| 校准项目 | 校准结果 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度重复性和 示值误差 |  |  | 测量值 （℃） | 重复性 （℃） | 标准值 （℃） | 示值误差 （℃） |  |
|  | 铟 | 热端热电偶探针 |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷端热电偶探针 |  |  |  |  |  |
|  | 锡 | 热端热电偶探针 |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷端热电偶探针 |  |  |  |  |  |

| 校准项目 | 校准结果 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塞贝克系数重复性和示值误差 | 温度（℃） | 测量值 （μV/℃） | 重复性 （μV/℃） | 标准值 （μV/℃） | 示值误差 （μV/℃） | 扩展不确定度（μV/℃，k=2） |  |

以下空白

声明：1、本单位仅对加盖“×××校准专用章”的完整证书负责。

2、本证书的校准结果仅对所校准器具有效。

校准员：                 核验员：

第x页　共x页

附录C

热分析标准物质的取样量和升温范围

| 热分析标准物质名称 | 取样量（mg） | 升温范围（℃） |
| --- | --- | --- |
| 铟（In） | 3~10 | 120~180 |
| 锡（Sn） | 3~10 | 200~260 |

附录D

测量不确定度评定

D.1 温度重复性和示值误差

采用热分析标准物质（铟和锡）分别校准塞贝克系数测量仪热端热电偶和冷端热电偶的温度，结果如表D.1和D.2所示。

表D.1 热分析标准物质（铟）温度校准结果

| 熔化温度测量值（℃） |  |  | 重复性 （℃） | 平均值 （℃） | 标准值 （℃） | 示值误差 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 热端热电偶 | 155.43 | 155.26 | 0.17 | 155.35 | 156.52 | -1.17 |
| 冷端热电偶 | 155.12 | 154.94 | 0.18 | 155.03 |  | -1.49 |

表D.2 热分析标准物质（锡）温度校准结果

| 熔化温度测量值（℃） |  |  | 重复性 （℃） | 平均值 （℃） | 标准值 （℃） | 示值误差 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 热端热电偶 | 230.03 | 229.81 | 0.22 | 229.92 | 231.81 | -1.89 |
| 冷端热电偶 | 229.32 | 229.47 | 0.15 | 229.40 |  | -2.42 |

D.2 塞贝克系数重复性和示值误差

使用塞贝克系数测量仪测量塞贝克系数标准物质，氮气气氛。在设定温度T下，冷热端温差△T范围1℃至0.01（T+273.15）℃，每个温度点重复测量5次，结果如表D.3所示。

表D.3 塞贝克系数标准物质测量结果

| 温度 （℃） | 塞贝克系数（μV/℃） |  |  |  |  | 平均值 （μV/℃） | 重复性 （μV/℃） | 标准值（μV/℃） | 示值误差 （μV/℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 24.68 | 117.31 | 116.29 | 116.56 | 118.31 | 118.83 | 117.46 | 1.10 | 116.91 | 0.55 |
| 145.60 | 153.87 | 147.48 | 148.64 | 150.57 | 147.17 | 149.55 | 2.76 | 143.90 | 5.65 |
| 246.11 | 174.60 | 167.00 | 168.44 | 171.98 | 170.12 | 170.43 | 2.98 | 164.37 | 6.06 |
| 349.36 | 190.29 | 188.57 | 188.63 | 189.04 | 189.03 | 189.11 | 0.70 | 183.56 | 5.55 |
| 509.15 | 218.93 | 215.32 | 213.05 | 215.96 | 215.81 | 215.81 | 2.10 | 209.57 | 6.25 |

D.3 塞贝克系数示值误差不确定度评定

D.3.1 测量模型

塞贝克系数示值误差测量模型如公式（D.1）所示。

△Se =- Ss                         （D.1）

式中：

—仪器测得的标准物质的塞贝克系数的平均值，单位μV/℃；

Ss—标准物质的塞贝克标准值，单位μV/℃；

△Se—塞贝克的示值误差，单位μV/℃。

D.3.2 不确定度来源

1）测量重复性引入的不确定度us，即重复测量的标准偏差sS；

2）标准物质引入的不确定度uRM。

D.3.3 不确定度分量的评估

D.3.3.1 测量重复性引入的不确定度分量us

测量重复性引入的不确定度分量us，即重复测量的标准偏差sS，如公式D.2。

（D.2）

因而，在24.68℃，145.60℃，246.11℃，349.36℃，509.15℃等5个温度点下，塞贝克系数测量重复性引入的不确定度分量如表D.3所示。

D.3.3.2 标准物质引入的不确定度分量uRM

根据标准物质证书提供的扩展不确定度URM和包含因子kRM，标准物质引入的不确定度分量uRM根据公式（D.3）计算：

（D.3）

式中：

uRM—标准物质引入的标准不确定度，单位μV/℃；

URM—标准物质证书提供的扩展不确定度，单位μV/℃；

k—标准物质证书提供的包含因子。

因而，在24.68℃，145.60℃，246.11℃，349.36℃，509.15℃等5个温度点下，标准物质引入的不确定度分量分别是uRM (24.68) = 1.99 μV/℃，uRM (145.60) = 2.32 μV/℃，uRM (246.11) = 2.63 μV/℃，uRM (349.36) = 2.93 μV/℃，uRM (509.15) = 3.36 μV/℃。

D.3.3.3 合成标准不确定度

各不确定度分量均不相关，则合成标准不确定度uc计算如公式（D.4）：

（D.4）

其中，c1=c2=1。

因而，在24.68℃，145.60℃，246.11℃，349.36℃，509.15℃等5个温度点下，塞贝克系数的示值误差的合成不确定度分别是uRM (24.68) = 2.27 μV/℃，uRM (145.60) = 3.60 μV/℃，uRM (246.11) = 3.98 μV/℃，uRM (349.36) = 3.01 μV/℃，uRM (509.15) = 3.96 μV/℃。

D.3.3.4 扩展不确定度

对于正态分布，置信水平为95％时，包含因子k=2，则扩展不确定度U的计算如公式（D.5）：

U = k·uc = 2×uc                                      （D.5）

因而，在24.68℃，145.60℃，246.11℃，349.36℃，509.15℃等5个温度点下，塞贝克系数的示值误差的扩展不确定度分别是U (24.68) = 4.54 μV/℃，U (145.60) = 7.21 μV/℃，U (246.11) = 7.95 μV/℃，U (349.36) = 6.02 μV/℃，U (509.15) = 7.92 μV/℃。

参考文献

[1] GB/T 4993-2010 镍铬-铜镍（康铜）热电偶丝

[2] GB/T 16839.1-2018 热电偶 第1部分：电动势规范和允差

[3] GB/T 19466.3-2004 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第3部分：熔融和结晶温度及热焓的测定

[4] J. Martin, T. Tritt, C.Uher. High Temperature Seebeck Coefficient Metrology; Journal of Applied Physics, 2010, 108(12): 121101−121112.