中华人民共和国国家计量技术规范

## JJF XXXX-XXXX

紫外光学法微纳线宽栅格校准规范

Calibration Specification for micro-nano linewidth gratings by UV optical Method

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布												  XXXX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局发

JJFXXXX-XXXX

紫外光学法

微纳线宽栅格

校准规范

Calibration Specification for

micro-nano linewidth gratings

by UV optical Method

归  口  单  位：全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

# 本规范主要起草人：

# 参加起草人：

目  录

引 言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	2

4.1 微纳线宽基本参数	2

4.1.1 线宽W	2

4.1.2 线宽均匀性s	2

4.2 微纳栅格基本参数	2

4.2.1 平均栅格间距P	2

4.2.2 栅格间距均匀性s	2

5 校准条件	2

5.1 环境条件	2

5.2 测量标准及其他设备	2

6 校准项目和校准方法	3

6.1 微纳线宽校准办法	3

6.1.1 线宽	3

6.1.2 线宽均匀性	4

6.2 微纳栅格校准办法	5

6.2.1 平均栅格间距	5

6.2.2 栅格间距均匀性	5

7 校准结果的表达	6

8 复校时间间隔	6

附录A 校 准 证 书 内 容	7

附录B 紫外光学法微纳线宽校准的不确定度评定示例	8

附录C 紫外光学法微纳栅格校准的不确定度评定示例	10

引 言

JJF 1071－2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001－2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1－2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制定的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

紫外光学法微纳线宽栅格校准规范

1 范围

本规范适用于	基于紫外光学法检测的，线宽为500nm至500μm范围，以及栅格间距为500nm至500μm范围内的栅格内的校准。

2 引用文件

GB/T 3505-2009 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 术语、定义及表面结构参数

GB/T 33523.1-2020 产品几何技术规范（GPS） 表面结构 区域法 第1部分：表面结构的表示法

GB/T 33523.6-2017 产品几何技术规范（GPS） 表面结构 区域法 第6部分：表面结构测量方法的分类

IEC TS 62622:2012 纳米技术 人造光栅尺寸质量参数的描述和测量(Artificial gratings used in nanotechnology — Description and measurement of dimensional quality parameters)

注：凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 概述

微纳线宽，是指微纳结构中线条两侧平均线边缘之间的距离，该尺寸一般被称为线宽（Line width）。微纳线宽是集成电路的关键尺寸量值，通常也被称为关键尺寸（Critical Dimension, CD），其量值的准确性对于芯片器件的性能影响巨大。其典型外形如图1(a)、图1(b)所示。

微纳栅格，也被称作一维栅格，具有周期性等间距的特点，以相邻同侧周期性刻线边缘之间的距离或相邻周期性刻线几何结构中心之间的距离作为栅格尺寸，该尺寸一般被称作栅格间距（Pitch）。微纳栅格可用于光学显微镜分辨力、示值误差等项目的校准。其典型外形如图1(c)、图1(d)所示。

图1 微纳线宽/栅格外形示意图

4 计量特性

4.1 微纳线宽基本参数

4.1.1 线宽W

4.1.2 线宽均匀性s

4.2 微纳栅格基本参数

4.2.1 平均栅格间距P

4.2.2 栅格间距均匀性s

5 校准条件

5.1 环境条件

环境温度：（20±5）℃；相对湿度：不超过60%。

被测样板应与测仪器放在一起等温不少于1h。

校准室内应无影响校准的灰尘、振动和腐蚀性气体。

5.2 测量标准及其他设备

校准项目和校准用的设备见表1。

表1 校准项目和校准设备

| 序号 | 校准项目 | 校准用设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线宽W | 紫外显微镜，分辨力≤100nm 500nm~500μm高精度样板，MPE≤2%A |
| 2 | 线宽均匀性s |  |
| 3 | 平均栅格间距P |  |
| 4 | 栅格间距均匀性s |  |

注：A代表平均栅格间距P或线宽W。

6 校准项目和校准方法

6.1 微纳线宽校准办法

6.1.1 线宽

在紫外显微镜工作台上放置微纳线宽样板，调焦至成像清晰，并细微调整样块位置，使样块成像于影像屏幕的中间合适位置，选取样板有效测量区域，以均匀覆盖测量区域为原则，从上至下测量10次，并记录数据。如图1所示，W为纳米线宽样板线宽尺寸实测值。

图1 微纳线宽测量区域示意图

按照公式（1），计算10次测量数据的平均值，作为纳米线宽标准样板线宽偏差的实测值。

W=i=1nWin	（1）

式中：

W—纳米线宽样板线宽尺寸实测值，单位为纳米（nm）；

Wi—第i次测量结果，单位为纳米（nm）；

n—重复测量次数，取n=10。

6.1.2 线宽均匀性

在微纳线宽样板的有效测量区域中，以均匀覆盖测量区域为原则，均匀选取3个位置进行线宽量值的测量，如图2。

图2 微纳线宽均匀性测量区域示意图

在每一个位置，按6.1.1规定的测量方法对微纳线宽进行测量。按式（2）计算微纳线宽样板的线宽均匀性。

s=i=1n（Wi−W）2n−1	（2）

式中：

s—微纳线宽样板线宽均匀性，单位为纳米（nm）；

Wi—第i个位置的线宽实测值，单位为纳米（nm）；

W—线宽平均值，单位为纳米（nm）。

6.2 微纳栅格校准办法

6.2.1 平均栅格间距

使用紫外光学显微镜对高精度微纳栅格进行测量。显微镜选择适当放大倍率，使栅格成像多于6个周期并占据视场一半以上。选择样板有效测量区域内均匀分布的5个测量位分别进行测量，每个测量位选择6个周期的栅格间距。结果的平均值作为微纳栅格样板平均栅格间距的测量结果，如图3。

图3 微纳栅格测量示意图

平均栅格间距测量值按公式（3）计算：

P=i=1mPim×n	（3）

式中：P—平均栅格间隔,单位为纳米（nm）；

Pi—栅格间距单次测量值，单位为纳米（nm）；

m—重复测量次,此处m=5；

n—选区的周期数，此处n=6。

6.2.2 栅格间距均匀性

在测量区域中，以均匀分布为原则，选取九个有效位置作为考核区域，如图4所示。

图4 微纳栅格均匀性测量位置示意图

在每一个考核区域的有效测量区域中，按6.2.1规定的测量方法对微纳栅格的栅格间距进行测量。计算公式如下：

s=i=1nPi−P2n−1	(4)

式中：

s—微纳栅格间距均匀性；

Pi—每条线对应测得的栅格间距；

P—平均栅格间距；

n—所选测量线数。

7 校准结果的表达

对微纳线宽/栅格进行校准后，出具校准证书，并提供校准结果的测量不确定度。校准证书包括的信息应符合JJF 1071的要求，具体内容见附录A。测量不确定度评定方法见附录B、附录C。

8 复校时间间隔

样板的校准周期间隔可根据用户使用情况自行确定，建议校准周期间隔不超过1年。

附录A

校 准 证 书 内 容

A.1 校准证书应包括以下内容

1.标题：校准证书；

2.实验室名称和地址；

3.进行校准的地点；

4.证书编号、页码及总页数；

5.送检单位的名称和地址；

6.被校对象的描述和唯一标识；

7.进行校准的日期；

8.对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

9.校准所使用的计量标准名称及有效期；

10.校准环境的描述；

11.校准项目的校准结果；

12.校准结果的测量不确定度；

13.校准员、核验员、批准人签名；

14.校准证书签发日期；

15.复校时间间隔的建议。

未经实验室书面批准，不得部分复制校准证书。

A.2 校准证书内页格式

校准证书内页格式见表A.1。

表A.1 微纳线宽/栅格标准片校准证书（内页）格式

校准结果 校准项目; 校准值; 不确定度(k=2); 均匀性/相对均匀性.

附录B

紫外光学法微纳线宽校准的不确定度评定示例

B.1 测量方法

在工作台上放置微纳线宽样板，调焦至成像清晰，并细微调整样板位置，使样板成像于影像屏幕的中间合适位置，利用仪器测量软件采集测量。

B.2 测量模型

在标准参考温度20℃下，测量状态下被校准样板的线宽是通过直接测量得到的，因此

y=W	（B.1）

式中，

y—被测样板的测量结果；

W—被校准样板在测量条件下通过计算得到的数值。

根据测量时的实际状态，综合分析对测量结果会产生影响的误差来源，不确定度来源如下：

（a）仪器引入的不确定度；

（b）样板均匀性引入的不确定度；

（c）环境等因素引入的不确定度。

实验中，环境因素引入的不确定度相比于其他不确定度可忽略不计，因此可得微纳线宽不确定度的数学模型为：

W=W+δW1+δW2	（B.2）

式中：

δ（W1）—仪器引入的不确定度；

δ（W2）—样板均匀性引入的不确定度。

B.3 方差和灵敏系数

考虑到各输入量彼此独立，其合成标准不确定度为：

u2W=c12u2W1+c22u2W2	（B.3）

其中c1、c2为灵敏系数，均取1。

B.4 微纳线宽标准样板测量不确定度评定

本实例中采用的标准样板为线宽293.1μm的纳米线宽样板。

B.4.1 仪器测量引入的不确定度

本规范中，紫外光学显微镜测量微纳线宽的最大示值误差（MPE）为±6um。按照均匀分布，包含因子k=3，因此可得因此可得

uW1=63=3.46μm 	(B.4)

B.4.2 样板均匀性引入的不确定度

对选用的微纳线宽标准样板三个不同位置分别进行连续重复测量，计算测量结果的实验标准偏差，采用A类方法进行不确定度评定。

uW2=0.36μm	(B.5)

B.4.4 合成标准不确定度

uW=u2W1+u2W2=3.48μm	(B.6)

B.4.5 扩展不确定度

UW=k×uW=6.96μm	(B.7)

附录C

紫外光学法微纳栅格校准的不确定度评定示例

C.1 测量方法

在工作台上放置微纳栅格样板，调焦至成像清晰，并细微调整样板位置，使样板成像于影像屏幕的中间合适位置，利用仪器测量软件采集测量。

C.2 测量模型

在标准参考温度20℃下，测量状态下被校准样板的栅格间距是通过直接测量得到的，因此

y=P	（C.1）

式中，

y—被测样板的测量结果；

P—被校准样板在测量条件下通过计算得到的数值。

根据测量时的实际状态，综合分析对测量结果会产生影响的误差来源，不确定度来源如下：

（a）仪器引入的不确定度；

（b）样板均匀性引入的不确定度；

（c）环境等因素引入的不确定度。

实验中，环境因素引入的不确定度相比于其他不确定度可忽略不计，因此可得栅格间隔的数学模型为：

P=P+δP1+δP2	（C.2）

式中：

δ（P1）—仪器测量重复性引入的不确定度；

δ（P2）—样板均匀性引入的不确定度。

C.3 方差和灵敏系数

考虑到各输入量彼此独立，其合成标准不确定度为：

u2P=c12u2P1+c22u2P2	（C.3）

其中c1、c2为灵敏系数，均取1。

C.4 微纳栅格标准样板测量不确定度评定

本实例中采用的标准样板为栅格间距为49.78μm的微纳栅格样板。

C.4.1 仪器引入的不确定度

本规范中，紫外光学显微镜测量微纳栅格的最大示值误差（MPE）为±1um。按照均匀分布，包含因子k=3，因此可得：

uP1=13=0.33μm	(C.4)

C.4.2 样板均匀性引入的不确定度

对选用的栅格样板9个不同位置分别进行连续重复测量，计算测量结果的实验标准偏差，采用A类方法进行不确定度评定。

uP2=0.15μm	(C.5)

C.4.4 合成标准不确定度

uP=u2P1+u2P2=0.36μm	(C.6)

C.4.5 扩展不确定度

UP=k×uP=0.72μm 	(C.7)

中华人民共和国

国家计量技术规范

XXXXXXXX校准规范

JJFXXXX—XXXX

国家市场监督管理总局发布