紫外光学法微纳线宽校准规范

不确定度评定示例

A.1 测量方法

在工作台上放置微纳线宽样板，调焦至成像清晰，并细微调整样板位置，使样板成像于影像屏幕的中间合适位置，利用仪器测量软件采集测量。

A.2 测量模型

在标准参考温度20℃下，测量状态下被校准样板的线宽是通过直接测量得到的，因此

y=W	（A.1）

式中，

y—被测样板的测量结果；

W—被校准样板在测量条件下通过计算得到的数值。

根据测量时的实际状态，综合分析对测量结果会产生影响的误差来源，不确定度来源如下：

（a）仪器引入的不确定度；

（b）样板均匀性引入的不确定度；

（c）环境等因素引入的不确定度。

实验中，环境因素引入的不确定度相比于其他不确定度可忽略不计，因此可得微纳线宽不确定度的数学模型为：

W=W+δW1+δW2	（A.2）

式中：

δ（W1）—仪器引入的不确定度；

δ（W2）—样板均匀性引入的不确定度。

A.3 方差和灵敏系数

考虑到各输入量彼此独立，其合成标准不确定度为：

u2W=c12u2W1+c22u2W2	（A.3）

其中c1、c2为灵敏系数，均取1。

A.4 微纳线宽标准样板测量不确定度评定

本实例中采用的标准样板为线宽293.1μm的纳米线宽样板。

A.4.1 仪器测量引入的不确定度

本规范中，紫外光学显微镜测量微纳线宽的最大示值误差（MPE）为±6μm。按照均匀分布，包含因子k=3，因此可得因此可得

uW1=63=3.46μm 	(A.4)

A.4.2 样板均匀性引入的不确定度

对选用的微纳线宽标准样板三个不同位置分别进行连续重复测量，计算测量结果的实验标准偏差，采用A类方法进行不确定度评定。

uW2=0.36μm	(A.5)

A.4.4 合成标准不确定度

uW=u2W1+u2W2=3.48μm	(A.6)

A.4.5 扩展不确定度

UW=k×uW=6.96μm	(A.7)

紫外光学法微纳栅格校准规范

不确定度评定示例

B.1 测量方法

在工作台上放置微纳栅格样板，调焦至成像清晰，并细微调整样板位置，使样板成像于影像屏幕的中间合适位置，利用仪器测量软件采集测量。

B.2 测量模型

在标准参考温度20℃下，测量状态下被校准样板的栅格间距是通过直接测量得到的，因此

y=P	（B.1）

式中，

y—被测样板的测量结果；

P—被校准样板在测量条件下通过计算得到的数值。

根据测量时的实际状态，综合分析对测量结果会产生影响的误差来源，不确定度来源如下：

（a）仪器引入的不确定度；

（b）样板均匀性引入的不确定度；

（c）环境等因素引入的不确定度。

实验中，环境因素引入的不确定度相比于其他不确定度可忽略不计，因此可得栅格间隔的数学模型为：

P=P+δP1+δP2	（B.2）

式中：

δ（P1）—仪器测量重复性引入的不确定度；

δ（P2）—样板均匀性引入的不确定度。

B.3 方差和灵敏系数

考虑到各输入量彼此独立，其合成标准不确定度为：

u2P=c12u2P1+c22u2P2	（B.3）

其中c1、c2为灵敏系数，均取1。

B.4 微纳栅格标准样板测量不确定度评定

本实例中采用的标准样板为栅格间距为49.78μm的微纳栅格样板。

B.4.1 仪器引入的不确定度

本规范中，紫外光学显微镜测量微纳栅格的最大示值误差（MPE）为±1μm。按照均匀分布，包含因子k=3，因此可得：

uP1=13=0.33μm	(B.4)

B.4.2 样板均匀性引入的不确定度

对选用的栅格样板9个不同位置分别进行连续重复测量，计算测量结果的实验标准偏差，采用A类方法进行不确定度评定。

uP2=0.15μm	(B.5)

B.4.4 合成标准不确定度

uP=u2P1+u2P2=0.36μm	(B.6)

B.4.5 扩展不确定度

UP=k×uP=0.72μm 	(B.7)

中华人民共和国

国家计量技术规范

XXXXXXXX校准规范

JJFXXXX—XXXX

国家市场监督管理总局发布