计量技术规范

JJF XXXX－XXXX

液体火箭发动机泵试验台扭矩（静态）

在线校准规范

Liquid Rocket Engine Pump Test Bench Torque(Static)

On-line Calibration Specification

（实验报告）

主要起草单位：西安航天动力研究所

一 实验目的

按规程内容，本实验报告对液体火箭发动机泵试验台扭矩测量装置（现场）按规程附录B的格式进行实验。

二 实验情况

本次试验由起草小组按新规程的指标、方法要求，进行试验。实验采取了比对法进行输出值的示值误差校准，包括现场和实验室。

三 比较和结论

从试验数据来看，校准结果都符合新规范要求。依据新起草的液体火箭发动机泵试验台扭矩（静态）在线校准规范进行校准是可行的。达到了实验的目的。

试验一

证书号： 力 字第 241008401 号

| 送校单位 |  |  |  |  |  | 自备 |  |  |  |  |  |  |  | 仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扭矩测量装置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  | HBM |  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K-T40B |  |  |  |
| 准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  |  | 0.2级 |  |  |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20241008 |  |  |  |
| 温度/℃ |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |
| 校准依据 |  | JJG 557-2011《标准扭矩仪》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装置或测量标准 |  | 型号/规格 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 不确定度或最大允许误差或准确度等级 |  |  |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  | 有效期 |  |
| 标准扭矩机 |  | TSE-10kNm |  |  |  | 2015-10k-3 |  |  |  | 0.03级 |  |  |  |  |  |  |  | （0～10000）Nm |  |  |  |  | BG-QT-2022-9950-0345 |  |  |  |  |  | 20241130 |  |
| 扭 矩 方 向 | 扭矩 （Nm） | 测量结果（单位： kHz ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预扭矩 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.016 |  |  |  | 90.011 |  |  |  | 60.016 |  |  |  | 90.011 |  |  | 60.017 |  |  |  | 90.010 |  |  |
|  |  | 进程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 回城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  | 进回 程差 | 不确 定度 |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 进程 |  |  | 回程 |  |  |  |  |  |
| 顺 时 针 | 0 | 60.017 |  | 60.017 |  |  | 60.020 |  |  |  | 60.017 |  |  |  | 60.020 |  |  |  | 60.020 |  |  | 60.018 |  |  | 60.019 |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 67.515 |  | 67.518 |  |  | 67.516 |  |  |  | 67.513 |  |  |  | 67.515 |  |  |  | 67.515 |  |  | 67.516 |  |  | 67.515 |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 75.012 |  | 75.012 |  |  | 75.011 |  |  |  | 75.008 |  |  |  | 75.012 |  |  |  | 75.009 |  |  | 75.012 |  |  | 75.010 |  |  |  |  |  |
|  | 1500 | 82.511 |  | 82.509 |  |  | 82.508 |  |  |  | 82.509 |  |  |  | 82.509 |  |  |  | 82.507 |  |  | 82.509 |  |  | 82.508 |  |  |  |  |  |
|  | 2000 | 90.011 |  | 90.011 |  |  | 90.011 |  |  |  | 90.011 |  |  |  | 90.011 |  |  |  | 90.011 |  |  | 90.011 |  |  | 90.011 |  |  |  |  |  |
| 校准方程： Y=60.017+0.015X 示值误差E： / % 长期稳定度Sb： / % 重复性R： 0.005 % 进回程差υ： / % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扭 矩 方 向 | 扭矩 （Nm） |  | 测量结果（单位： kHz ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预扭矩 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.020 |  |  |  | 30.011 |  |  |  | 60.018 |  |  |  | 30.010 |  |  | 60.015 |  |  |  | 30.012 |  |  |
|  |  |  | 进程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 回程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  | 进回 程差 | 不确 定度 |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 进程 |  |  |  | 回程 |  |  |  |  |
| 逆 时 针 | 0 |  | 60.020 |  | 60.016 |  |  | 60.015 |  |  |  | 60.016 |  |  |  | 60.015 |  |  |  | 60.015 |  | 60.017 |  |  |  | 60.015 |  |  |  |  |
|  | 500 |  | 52.520 |  | 52.517 |  |  | 52.518 |  |  |  | 52.517 |  |  |  | 52.515 |  |  |  | 52.518 |  | 52.518 |  |  |  | 52.517 |  |  |  |  |
|  | 1000 |  | 45.019 |  | 45.020 |  |  | 45.020 |  |  |  | 45.018 |  |  |  | 45.018 |  |  |  | 45.018 |  | 45.020 |  |  |  | 45.018 |  |  |  |  |
|  | 1500 |  | 37.518 |  | 37.520 |  |  | 37.520 |  |  |  | 37.518 |  |  |  | 37.519 |  |  |  | 37.519 |  | 37.519 |  |  |  | 37.519 |  |  |  |  |
|  | 2000 |  | 30.011 |  | 30.015 |  |  | 30.016 |  |  |  | 30.011 |  |  |  | 30.015 |  |  |  | 30.016 |  | 30.014 |  |  |  | 30.014 |  |  |  |  |
| 校准方程： Y=60.018-0.015X 示值误差E： / % 长期稳定度Sb： / % 重复性R： 0.008 % 进回程差υ： / % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员             核验员             校准地点  扭矩校准实验室

试验二

证书号： 力 字第 241008402 号

| 送校单位 |  |  |  |  |  | 自备 |  |  |  |  |  |  |  | 仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扭矩测量装置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  | HBM |  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K-T40B |  |  |  |  |
| 准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  |  | 0.2级 |  |  |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20241008 |  |  |  |  |
| 温度/℃ |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |
| 校准依据 |  | JJF XXXX-XXXX《液体火箭发动机泵试验台扭矩（静态）在线校准规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装置或测量标准 |  | 型号/规格 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 不确定度或最大允许误差或准确度等级 |  |  |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  | 有效期 |  |
| 标准力臂 |  | 2000Nm |  |  |  | 1009020 |  |  |  | ±0.01% |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | GFJGJL2046221030099 |  |  |  |  |  | 20251026 |  |
| 标准砝码 |  | 20N～300N |  |  |  | 1009020 |  |  |  | ±0.005% |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | GFJGJL204922072530 |  |  |  |  |  | 20250913 |  |
| 扭 矩 方 向 | 扭矩 （Nm） | 测量结果（单位： kHz ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预扭矩 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.015 |  |  |  | 90.011 |  |  |  | 60.016 |  |  |  | 90.011 |  |  | 60.015 |  |  |  | 90.011 |  |  |
|  |  | 进程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 回城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  | 进回 程差 |  |  | 不确 定度 |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 进程 |  |  | 回程 |  |  |  |  |  |
| 顺 时 针 | 0 | 60.015 |  | 60.017 |  |  | 60.018 |  |  |  | 60.017 |  |  |  | 60.018 |  |  |  | 60.018 |  |  | 60.017 |  |  | 60.018 |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 67.509 |  | 67.518 |  |  | 67.515 |  |  |  | 67.513 |  |  |  | 67.513 |  |  |  | 67.515 |  |  | 67.514 |  |  | 67.514 |  |  |  |  |  |
|  | 1000 | 75.011 |  | 75.013 |  |  | 75.012 |  |  |  | 75.008 |  |  |  | 75.010 |  |  |  | 75.009 |  |  | 75.012 |  |  | 75.009 |  |  |  |  |  |
|  | 1500 | 82.511 |  | 82.509 |  |  | 82.511 |  |  |  | 82.509 |  |  |  | 82.511 |  |  |  | 82.507 |  |  | 82.510 |  |  | 82.509 |  |  |  |  |  |
|  | 2000 | 90.011 |  | 90.012 |  |  | 90.011 |  |  |  | 90.011 |  |  |  | 90.012 |  |  |  | 90.011 |  |  | 90.011 |  |  | 90.011 |  |  |  |  |  |
| 校准方程： Y=60.016+0.015X 示值误差E： / % 长期稳定度Sb： / % 重复性R： 0.005 % 进回程差υ： / % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扭 矩 方 向 | 扭矩 （Nm） |  | 测量结果（单位： kHz ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预扭矩 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.018 |  |  |  | 30.011 |  |  |  | 60.018 |  |  |  | 30.010 |  |  | 60.016 |  |  |  | 30.011 |  |  |
|  |  |  | 进程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 回程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  | 进回 程差 |  |  | 不确 定度 |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 进程 |  |  | 回程 |  |  |  |  |  |
| 逆 时 针 | 0 |  | 60.016 |  | 60.016 |  |  | 60.015 |  |  |  | 60.016 |  |  |  | 60.015 |  |  |  | 60.015 |  | 60.016 |  |  | 60.015 |  |  |  |  |  |
|  | 500 |  | 52.519 |  | 52.518 |  |  | 52.519 |  |  |  | 52.517 |  |  |  | 52.516 |  |  |  | 52.517 |  | 52.519 |  |  | 52.517 |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  | 45.017 |  | 45.019 |  |  | 45.021 |  |  |  | 45.018 |  |  |  | 45.018 |  |  |  | 45.019 |  | 45.019 |  |  | 45.018 |  |  |  |  |  |
|  | 1500 |  | 37.519 |  | 37.521 |  |  | 37.521 |  |  |  | 37.518 |  |  |  | 37.519 |  |  |  | 37.518 |  | 37.520 |  |  | 37.518 |  |  |  |  |  |
|  | 2000 |  | 30.012 |  | 30.014 |  |  | 30.016 |  |  |  | 30.012 |  |  |  | 30.014 |  |  |  | 30.016 |  | 30.014 |  |  | 30.014 |  |  |  |  |  |
| 校准方程： Y=60.017-0.015X 示值误差E： / % 长期稳定度Sb： / % 重复性R： 0.013 % 进回程差υ： / % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员             核验员             校准地点  泵试验厂房