计量技术规范

JJFXXXX－XXXX

液体火箭发动机泵试验台扭矩（静态）

在线校准规范

Liquid Rocket Engine Pump Test Bench Torque(Static)

On-line Calibration Specification

（测量不确定度评定报告）

主要起草单位：西安航天动力研究所

一、示值误差校准结果的不确定度评定示例（静重式、顺时针）

1  概述

1.1  环境条件：温度：21 ℃，湿度：64%RH。

1.2  测量标准：扭矩标准装置，力臂：最大允许误差±0.2%，砝码：最大允许误差±0.05%。

1.3  被测对象：扭矩测量装置，测量范围：（0～2000）Nm，准确度等级：0.5级。

2  测量模型

按照本规范规定的方法进行校准，其示值误差的数学模型为：

ΔT=T−TT×100%                          （1）

式中：ΔT——扭矩测量装置在校准点的示值误差，%；

T——扭矩测量装置在校准点示值的平均值，Nm；

T——扭矩标准装置产生的扭矩值，Nm。

3  相对标准不确定度来源分析

相对标准不确定度分量来源见表1。

表1 相对标准不确定度来源分析表

| 序号 | 相对标准不确定度分量来源 | 评定方式 | 符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入量T的相对标准不确定度 | A类评定 | u(T)/T |
| 2 | 输入量T的相对标准不确定度 | B类评定 | u(T)/T |

4  相对标准不确定度分量评定

4.1  相对标准不确定度A类评定

输入量T的相对标准不确定度来源于扭矩测量装置示值重复性，可以通过连续重复测量用A类方法评定。

选择2000 Nm作为校准点，连续测量10次，得到表2所示的测量列。

表2 校准结果

单位：Nm

| 序号 | Ti | 序号 | Ti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000.007 | 6 | 2000.013 |
| 2 | 2000.015 | 7 | 2000.004 |
| 3 | 2000.000 | 8 | 2000.001 |
| 4 | 2000.007 | 9 | 2000.004 |
| 5 | 2000.011 | 10 | 2000.006 |

扭矩平均值：

T=1ni=1nT

扭矩标准偏差：

sT=i=1n(Ti−T)2n−1

其中，n=10，为测量次数，从而可得：

T=2000.0068 Nm，sT=4.94×10-3 Nm。

则在2000 Nm校准点处的标准不确定度为：

u(T)=s/n=4.94×10−3Nm/10=1.56×10−3Nm

则在2000 Nm校准点处的相对标准不确定度为：

u(T)T=1.56×10−3Nm2000Nm=7.8×10−7

4.2  相对标准不确定度B类评定

（1）力臂长度变化引入的相对标准不确定度分量uL/L

温度变化为力臂长度变化的主要因素，温度变化引入的力臂长度变化误差极限为±ΔLw，可由下式计算得到

ΔLw=LαΔt

式中：L——力臂有效长度，为1 m；

α——力臂材料的线膨胀系数，材料为45号钢，α=1.2×10−5℃-1；

Δt——温度变化范围，标准装置工作在25℃±10℃环境内，Δt=±10℃。

所以

ΔLw=1m×1.2×10−5℃-1×10℃=1.2×10−4m

设在区间内为均匀分布，取k=3，则

uL=1.2×10−4m3=6.93×10−5m

所以其相对标准不确定度为：

uLL=6.93×10−5m1m=6.93×10−5

（2）砝码引入的相对标准不确定度分量uFm/F

本砝码最大允许误差为±0.05%。设为均匀分布，则砝码标准不确定度为uFm=0.05%×2000N3=0.577N

所以其相对标准不确定度为：

uFmF=0.577N2000N=2.885×10−4

（3）轴心线变化引入的扭矩相对标准不确定度分量uδ/T

由于力臂中心和平衡机构中心不在同一条轴线上，而使测量引入误差。由测量并计算得uδ/T=1.5×10−4。

综上，且上述各项分量不相关，则其相对标准不确定度为：

uTT=uLL2+uFmF2+uδT2=3.32×10−4

5  相对合成标准不确定度

由于各分量彼此不相关，所以相对合成标准不确定度为：

uc(ΔT)=u(T)T2+uTT2=3.32×10−4

6  相对扩展不确定度

取包含因子k=2，则

U=ucΔT×k=3.32×10−4×2=0.07%。

二、示值误差校准结果的不确定度评定示例（参考式、顺时针）

1  概述

1.1  环境条件：温度：21℃，湿度：64%RH。

1.2  测量标准：标准扭矩仪，测量范围：（0~2000）Nm，准确度等级：0.1级。

1.3  被测对象：扭矩测量装置，测量范围：（0~2000）Nm，准确度等级：0.5级。

2  测量模型

按照本规范规定的方法进行校准，其示值误差的数学模型为：

ΔT=T−TT×100%                          （1）

式中：ΔT—— 扭矩测量装置在校准点的示值误差，%；

T —— 扭矩测量装置在校准点示值的平均值，Nm；

T —— 标准扭矩传感器在校准点的示值，即标准扭矩值，Nm。

3  相对标准不确定度来源分析

相对标准不确定度分量来源见表1所示：

表1 相对标准不确定度来源分析表

| 序号 | 相对标准不确定度分量来源 | 评定方式 | 符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入量T的相对标准不确定度 | A类评定 | u(T)/T |
| 2 | 输入量T的相对标准不确定度 | B类评定 | u(T)/T |

4  相对标准不确定度分量评定

4.1  相对标准不确定度A类评定

输入量T的相对标准不确定度来源于被测扭矩测量装置的扭矩示值重复性，可以通过连续重复测量，用A类方法评定。

选择2000 Nm作为校准点，连续测量10次，得到见表2所示的测量列。

表2 校准结果

单位：Nm

| 序号 | Ti | 序号 | Ti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1999.990 | 6 | 1999.991 |
| 2 | 1999.993 | 7 | 1999.990 |
| 3 | 1999.999 | 8 | 1999.999 |
| 4 | 1999.990 | 9 | 1999.998 |
| 5 | 1999.998 | 10 | 1999.991 |

扭矩平均值：

T=1ni=1nT

扭矩标准偏差：

sT=i=1n(Ti−T)2n−1

其中，n=10，为测量次数，从而可得

T=1999.9939 Nm，sT=4.07×10-3 Nm。

则在2000 Nm校准点处的标准不确定度为

u(T)=uA(T)=s/n=4.07×10−3Nm/10=1.29×10−3Nm

则在2000 Nm校准点处的相对标准不确定度为：

u(T)T=1.29×10−3Nm2000Nm=6.45×10−7

4.2  相对标准不确定度B类评定

（1）标准扭矩仪最大允许误差引入的不确定度分量

标准扭矩仪最大允许误差为±0.1%，可用B类评定方法。由于允许误差在测量范围内各校准点均可出现，所以为均匀分布，包含因子k=3，于是对2000 Nm校准点有

u(T1)=0.1%×2000Nm3=1.15Nm

所以其相对标准不确定度为：

u(T1)T=1.15Nm2000Nm=5.75×10−4

（2）标准扭矩传感器与扭矩测量装置同轴连接误差引入的不确定度分量

当标准扭矩传感器的轴心不在扭矩测量装置所确定的平面上时，由于不同轴会产生寄生扭矩。试验中，将标准扭矩传感器与扭矩测量装置精确地进行同轴连接，经测定同轴度最大误差为Φ0.2 mm。由B类评定方法，包含因子k=3，则在2000 Nm校准点

u(T2)=ak=0.2m×10−3×2000N3=0.231Nm

所以其相对标准不确定度为：

u(T2)T=0.231Nm2000Nm=1.16×10−4

综上，且上述各项分量不相关，则其相对标准不确定度为：

u(T)T=u(T1)T2+u(T2)T2=5.87×10−4

5  相对合成标准不确定度评定

由于输入量彼此不相关，所以相对合成标准不确定度为：

uc(ΔT)=u(T)T2+u(T)T2=5.87×10−4

6  相对扩展不确定度评定

取包含因子k=2，相对扩展不确定度为：

- U=uc(ΔT)×k=5.87×10−4×2=0.12%

- 三、结束语

以上两种测量不确定度的评定，分别对应静重式和参考式，其中静重式的结果为0.07%，参考式为0.12%，均小于等于最大允许误差的三分之一；结合现场校准的实际条件，本方法可以保证量值传递的准确可靠。

综上，此方法科学可行。