JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJFXXXX—202X

沥青延度试验仪校准规范

Calibration Specification of Tester for Ductility of Bituminous

（征求意见稿）

202×-××-××发布                       	202×-××-××实施

国家市场监督管理总局  发 布

JJFXXXX-202X

沥青延度试验仪校准规范

Calibration Specification of

Tester for Ductility of Bituminous

归口单位：全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目   录

引言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3术语和计量单位	1

3.1延度试验仪	1

3.2测力延度试验仪	1

3.3温度偏差	1

3.4温度均匀度	1

3.5温度波动度	2

4 概述	2

5 计量特性	3

6 校准条件	4

6.1 环境条件	4

6.2 测量标准及其他设备	4

7校准项目和校准方法	5

7.1校准前的准备	5

7.2温度校准	5

7.3拉伸长度示值误差	7

7.4拉伸速度相对误差	7

7.5摆动量	8

7.5拉伸力相对误差	8

7.6试模几何尺寸	8

7.6表面粗糙度	9

8校准结果表达	9

9复校时间间隔	9

附录A沥青延度试验仪校准原始记录（参考）格式	11

附录B校准证书结果页（参考）格式	13

附录 C延度试验仪温度偏差测量结果不确定度评定示例	15

附录 D延度试验仪拉伸装置示值误差测量结果不确定度评定	18

附录 E测力延度试验仪拉力测量结果不确定度评定	20

引言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》和JJF 1094《测量仪器特性评定》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范在制定中参考了JJF 2019-2022《液体恒温试验设备温度性能测试规范》、GB/T 4508-2010《沥青延度测定法》、JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的相关内容。

本规范为首次发布。

沥青延度试验仪校准规范

1 范围

本规范适用于沥青延度试验仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 2019-2022 液体恒温试验设备温度性能测试规范

GB/T 4508-2010 沥青延度测定法

JTG E20-2011 公路工程沥青及沥青混合料试验规程

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语和计量单位

JJF 2019-2022界定的以及下列术语和定义适用于本规范：

3.1延度试验仪 tester for ductility of bituminous

延度试验仪是用于测定沥青延度和弹性恢复性能的专用仪器。

3.2测力延度试验仪 tester for force ductility of bituminous

测力延度试验仪是用于测定改性沥青的黏聚能或峰值力比，以评价聚合物改性沥青的黏聚性能的仪器。

3.3温度偏差 temperature deviation

沥青延度试验仪在稳定状态下，工作空间内各测量点在规定时间内实测最高温度和最低温度与设定温度的偏差，两个偏差分别称为温度上偏差和温度下偏差。

【来源：JJF 2019-2022，3.2】

3.4温度均匀度 temperature uniformity

沥青延度试验仪在稳定状态下，某一瞬时的工作空间内各测量点最高温度与最低温度的差值的平均值。

【来源：JJF 2019-2022，3.3】

3.5温度波动度 temperature fluctuation

沥青延度试验仪在稳定状态下，规定时间间隔内的工作空间内各测量点温度变化的最大值。

【来源：JJF 2019-2022，3.4】

4 概述

沥青延度试验仪按是否带有测力功能分为延度试验仪和测力延度试验仪。延度试验仪用于测定道路石油沥青、聚合物改性沥青，或稀释沥青、乳化沥青的残留物的延度及沥青材料的弹性恢复性能, 由恒温水槽、拉伸装置、控制系统、显示装置等组成，常见的沥青延度试验仪结构示意图如图1所示。测力延度试验仪用于测定改性沥青的黏聚能或峰值力比，由延度试验仪、拉伸力和变形测量装置组成。沥青延度试验仪配有8字试模和直线试模，试模由两个弧形端模和两个侧模组成，尺寸应符合4508-2010和JTG E20-2011的要求，试模示意图和尺寸如图2所示。

沥青延度、黏聚能和峰值力比测试原理为：将熔化的试样注入专用模具中，冷却至室温后放入试验温度下的水浴中保温，将仪器恒温在一定温度，以一定速度拉伸沥青试样，测定试样断裂时的长度，在拉伸过程中绘制变形量-拉伸力曲线，计算试样黏聚能和峰值力比；沥青弹性恢性能测试原理为：按照上述方式制备沥青试样，将仪器恒温在一定温度，以一定速度将试样拉伸至一定值后停止拉伸并立刻剪断试样，保温后测量试件残留长度计算弹性恢复率。

1—显示仪；2-拉伸装置；3-恒温水槽；4-自动识别装置；5-控制系统

图1沥青延度试验仪结构示意图

（a）8字试模示意图

（b）直线试模示意图

图2 试模示意图

5 计量特性

沥青延度试验仪的计量特性见表1。

表1 沥青延度试验仪计量特性及性能指标

| 序号 | 计量特性 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度偏差 | ±0.5 ℃ |
| 2 | 温度均匀度 | 0.5 ℃ |
| 3 | 温度波动度 | 0.5 ℃ |
| 4 | 拉伸长度示值误差 | ±1 mm |
| 5 | 拉伸速度相对误差 | ±5% |
| 6 | 摆动量 | 不大于0.5 mm |
| 7 | 拉伸力相对误差 | ±1% |
| 8 | 试模尺寸 | 内腔尺寸应符合表2、表3的要求 |
| 9 | 试模内壁和底板表面粗糙度 | 不大于Ra：0.2 μm |
| 注： - 以上指标不用于符合性判别，仅供参考 |  |  |

表2 8字试模尺寸要求               单位：mm

| 项目 | 尺寸 |
| --- | --- |
| L1—试件总长 | 75±0.5 |
| L2—端模间距 | 30±0.25 |
| L3—肩长 | 7.0±0.2 |
| L4—最小横断面宽 | 10±0.1 |
| L5—端模口宽 | 20±0.2 |
| L6—厚度 | 10±0.1 |

表3 直线试模尺寸要求               单位：mm

| 项目 | 尺寸 |
| --- | --- |
| L1′—试件总长 | 75±0.5 |
| L2′—端模长度 | 36.5±0.5 |
| L3′—端模间距 | 30±0.25 |
| L4′—端模口宽 | 20±0.2 |
| L5′—肩长 | 7.0±0.2 |
| L6′—最小横断面宽 | 10±0.1 |
| L7′—厚度 | 10±0.1 |

6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：（15～30）℃；

6.1.2相对湿度：20%～80%；

6.1.3其他：周围应无强烈振动及腐蚀性气体存在，并无明显空气流动，应避免其他冷、热源的影响。

6.2 测量标准及其他设备

测量标准技术要求见表4。

表4 测量标准技术要求

| 序号 | 名称 | 测量范围 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度测量标准 | （0～50） ℃ | 分辨力：不低于0.01 ℃ MPE：±（0.15 ℃+0.002¦t¦） |
| 2 | 钢卷尺 | （0～5）m | 1 mm分度 Ⅰ级 |
| 3 | 秒表 | （0～3600）s | MPE：±0.10 s |
| 4 | 摆动量测量标准 | 摆动量：（0～10） mm 基准面长度：＞600 mm | 百分表分度值：不低于0.01 mm MPE：±0.1 mm 基准面平整度> 0.01 mm |
| 5 | 标准测力仪 | （0～300）N | 0.3级 |
| 6 | 数显卡尺 | （0～150） mm | ± 0.03 mm |
| 7 | 表面粗糙度样板块 | Ra:（0.025～6.3） | -17%～+12% |
| 注： 1 温度传感器尺寸应尽量小，并且能整体浸入工作空间。 2 温度测量标准技术要求为包含传感器和温度显示（记录）仪的整体要求。 3 温度测量标准各通道的测量结果应包含修正值。 4 温度测量标准也可采用满足要求的其他设备。 5 标准测力仪应配合弹簧、专用固定设备使用，使弹簧、拉力传感器、拉伸装置稳定连接。 6摆动量测量标准应具有横向、纵向微调功能，能测量横向、纵向两个方向的摆动量，可自动记录数值。 |  |  |  |

7校准项目和校准方法

7.1校准前的准备

校准前应对沥青延度试验仪主机各部分进行检查，确保仪器功能正常，没有影响计量特性的因素后再进行校准。

对沥青延度试验仪及测量标准进行预热，预热时间不少于30 min或满足测量标准使用要求。

7.2温度校准

可根据用户需求选择相应校准点，沥青延度试验仪的常用温度点为5 ℃、10 ℃、15 ℃、25 ℃。

将温度传感器按图3的布点方式置于水槽测试区域或按用户需要确定布点数量，浸入高度与试件相同（水面距温度传感器应不小于25 mm）。

设定沥青延度试验仪的试验温度，待水槽内水温稳定后，在仪器实验条件下对温度进行校准，每隔2 min记录一次温度测量标准的示值，共记录11次。

| 1 |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 |  |
| 5 |  |  | 6 |

图3 温度传感器应布放示意图

7.2.1温度偏差数据处理

按公式（1）和公式（2）计算沥青延度试验仪的温度上偏差和温度下偏差：

∆tmax=tmax−ts                              （1）

∆tmin=tmin−ts                               （2）

式中：

∆tmax——沥青延度试验仪水槽温度上偏差，℃；

∆tmin——沥青延度试验仪水槽温度下偏差，℃；

tmax——修正后各测量点在规定时间内测得的最高温度，℃；

tmin——修正后各测量点在规定时间内测得的最低温度，℃；

ts——沥青延度试验仪水槽设定温度，℃。

7.2.2温度均匀度数据处理

按公式（3）计算沥青延度试验仪的温度均匀度：

Δtu=1ni=1ntimax−timin                     （3）

式中：

Δtu——沥青延度试验仪温度均匀度，℃；

timax——修正后各测量点在第i次测量时测得的最高温度，℃；

timin——修正后各测量点j在第i次测量时测得的最低温度，℃；

n——测量次数。

7.2.3 温度波动度数据处理

按公式（4）计算沥青延度试验仪的温度波动度：

Δtf=maxtjmax−tjmin                   （4）

式中：

Δtf——沥青延度试验仪温度波动度，℃；

tjmax——修正后测量点j在n次测量中测得的最高温度，℃；

tjmin——修正后测量点j在n次测量中测得的最低温度，℃。

7.3拉伸长度示值误差

测量前将拉伸装置指示值调至“0”点，再将钢卷尺“0”位对准拉伸装置示值“0”点，启动拉伸装置使其前进一定距离后停止拉伸，一般沥青拉伸长度为250 mm、1000 mm，也可以根据客户要求的其他长度点进行校准，记录沥青延度试验仪示值和钢卷尺测得的实际拉伸距离，按公式（5）计算拉伸长度示值误差，取测量最大值作为拉伸长度示值误差的测量结果。

ΔL=L−Ls                              （5）

式中：

ΔL——沥青延度试验仪拉伸装置示值误差，mm；

L——沥青延度试验仪拉伸装置示值，mm；

Ls——钢卷尺测得的实际拉伸距离，mm。

7.4拉伸速度相对误差

测量前将拉伸装置指示值调至“0”点，分别设定拉伸速度为50 mm/min和10 mm/min，开启拉伸装置的同时按下秒表，计时10 min停止拉伸装置，用钢卷尺测量拉伸装置的移动距离，按公式（6）计算拉伸速度，重复三次试验，取3次测量的平均值作为校准结果，按公式（7）计算拉伸速度相对误差。

v=l1+l2+l330                                （6）

∆v=v0−vv×100%                          （7）

式中：

l1、l2、l3——3次实测移动距离，mm；

v——沥青延度试验仪实测平均拉伸速度，mm/min；

∆v——沥青延度试验仪拉伸速度相对误差，%；

v0——沥青延度试验仪设定拉伸速度，mm/min。

7.5摆动量

将摆动量测量标准稳定安装在延度试验仪拉伸装置上，在拉伸装置 “0”点位置对摆动量测量标准的横向及纵向进行零点调整，启动拉伸装置使其移动至500 mm时停止拉伸，对摆动量测量标准的横向及纵向进行零点调整，将拉伸装置返回至“0”点，若摆动量测量标准横向和纵向显示值均小于0.02 mm，则代表零点调整完成，否则应按照上述方法继续调整。

设定拉伸速度为50 mm/min，启动沥青延度试验仪拉伸装置使其向前移动至500 mm，记录试验过程中摆动量测量标准的示值，分别取其横向、纵向最大值作为本次试验结果。

7.5拉伸力相对误差

力值校准点通常为60 N、100 N、150 N、240 N。用弹簧将拉力传感器和拉伸装置固定端通过专用固定设备连接，拉力传感器和拉伸装置移动端直接连接，使拉力传感器轴线与拉伸装置轴线重合并清零，启动拉伸装置使标准测力仪示值达到校准点附近时停止拉伸，分别记录标准测力仪及沥青延度试验仪拉力示值，根据公式（8）计算拉伸力相对误差。

∆F=F−FsFs×100%                        （8）

式中：

∆F——沥青延度试验仪拉伸力相对误差，%；

——沥青延度试验仪显示力值，N；

Fs——标准测力仪测得力值，N。

7.6试模尺寸

将试模组装到底板上，用数显卡尺测量图2中标注的试模尺寸。

7.7试模内壁和底板表面粗糙度

用表面粗糙度比较样块对底板表面、试模内壁进行比较测量，与底板表面、试模内壁粗糙度最接近的比较样块的标称值即为校准结果。

8  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应包括以下信息：

a） 标题: “校准证书”；

b） 实验室名称和地址；

c） 进行校准的地点；

d） 校准证书编号、页码及总页数的标识；

e） 客户名称和地址；

f） 被校仪器的制造单位、名称、型号及编号；

g） 校准单位校准专用章；

h） 校准日期；

i） 校准所依据的技术规范名称及代号；

j） 本次校准所用有证标准物质和主要测量设备名称、型号、准确度等级或不确定度或最大允许误差、仪器编号、证书编号及有效期；

k） 校准时的环境温度、相对湿度；

l） 校准结果及其测量不确定度；

m） 对校准规范偏离的说明（若有）；

n） 复校时间间隔的建议；

o） “校准证书”的校准人、核验人、批准人签名及签发日期；

p） 校准结果仅对被校仪器本次测量有效的声明；

q） 未经实验室书面批准，部分复制证书或报告无效的声明。

9  复校时间间隔

沥青延度试验仪的复校时间间隔建议为12个月。由于复校时间间隔的长短是由沥青延度试验仪的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

沥青延度试验仪校准原始记录（参考）格式

| 委托单位 |  |  |  |  | 校准依据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |
| 温度 |  |  |  |  | 湿度 |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要计量标准器 | 仪器名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 不确定度/不确定度等级/最大允许误差 |  | 溯源证书 编号 |  | 溯源机构 | 有效日期 |

- 温度校准

温度设定：     ℃                                               单位：℃

| 次数 | 实测温度值 |  |  |  |  |  | timax−timin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| tjmax−tjmin |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度上偏差 |  |  | 温度均匀度 |  |  | 温度偏差扩展不确定度（k=2） |  |
| 温度下偏差 |  |  | 温度波动度 |  |  |  |  |

- 拉伸装置示值误差

单位：mm

| 拉伸长度 | 实测数据 | 示值误差 | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

- 拉伸速度

| 设定速度（mm/min） | 实测数据（mm） |  |  | 平均拉伸速度（mm/min） | 相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l1 | l2 | l3 |  |  |
| 50（10 min） |  |  |  |  |  |
| 10（10 min） |  |  |  |  |  |

- 摆动量

单位：mm

| 拉伸速率（mm/min） | 拉伸距离（mm） | 方向/次数 | 摆动量最大正偏差 | 摆动量最大负偏差 | 最大摆动量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 500 | 横向/1 |  |  |  |
|  |  | 横向/2 |  |  |  |
|  |  | 横向/3 |  |  |  |
|  |  | 纵向/1 |  |  |  |
|  |  | 纵向/2 |  |  |  |
|  |  | 纵向/3 |  |  |  |

- 拉伸力相对误差

单位：N

| 校准点 | 标准测力仪测得力值 | 延度试验仪显示力值 | 示值误差（%） | 相对扩展不确定度（%，k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 试模几何尺寸及粗糙度

单位：mm

| 项目 | 试模类型、编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试件总长 |  |  |  |  |  |  |
| 端模长度 |  |  |  |  |  |  |
| 端模间距 |  |  |  |  |  |  |
| 肩长 |  |  |  |  |  |  |
| 最小横断 面宽 |  |  |  |  |  |  |
| 端模口宽 |  |  |  |  |  |  |
| 厚度 |  |  |  |  |  |  |
| 试模内侧粗糙度/μm |  |  |  |  |  |  |
| 底板上表面粗糙度/μm |  |  |  |  |  |  |

（以下空白）

附录B

校准证书结果页（参考）格式

- 温度参数校准结果

单位：℃

| 校准项目 |  | 温度上偏差 | 温度上偏差 | 温度均匀度 | 温度波动度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度校准点 |  |  |  |  |  |
|  | 温度偏差扩展不确定度（k=2） |  |  |  |  |

- 拉伸装置示值误差校准结果

单位：mm

| 校准项目 |  | 示值误差 | 校准结果 | 扩展不确定度（k=2）: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸装置示值误差 | 拉伸长度 |  |  |  |

- 拉伸速度校准结果

| 校准项目 | 设定拉伸速度（mm/min） | 平均拉伸速度（mm/min） | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸速度 |  |  |  |

- 摆动量校准结果

| 校准项目 | 方向 | 校准结果（mm） |
| --- | --- | --- |
| 摆动量（50mm/min时） | 横向 |  |
|  | 横向 |  |

- 拉伸力校准结果

| 校准点（N） | 示值误差（%） | 相对扩展不确定度（%，k=2） |
| --- | --- | --- |

- 试模几何尺寸及粗糙度

单位：mm

| 项目 | 试模类型、编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试件总长 |  |  |  |  |  |  |
| 端模长度 |  |  |  |  |  |  |
| 端模间距 |  |  |  |  |  |  |
| 肩长 |  |  |  |  |  |  |
| 最小横断 面宽 |  |  |  |  |  |  |
| 端模口宽 |  |  |  |  |  |  |
| 厚度 |  |  |  |  |  |  |
| 试模内侧粗糙度/μm |  |  |  |  |  |  |
| 底板上表面粗糙度/μm |  |  |  |  |  |  |

（以下空白）

附录 C

沥青延度试验仪温度偏差测量结果不确定度评定示例

C.1 被测对象

选一台常见的沥青延度试验仪做为被测对象，由于上偏差与下偏差不确定度来源和数值相同，以25 ℃的上偏差为例进行不确定度评定。

C.2 测量标准

温度测量标准：

温度显示分辨力：0.01 ℃，最大允许误差：±0.10 ℃。

环境条件：

温度：（23～24） ℃，相对湿度：65%RH。

C.3 校准方法

按照本规范对温度偏差的校准要求，将温度标准器按规范图1测试点要求布置。将沥青延度试验仪温度设定为25 ℃并开启运行。当沥青延度试验仪温度达到设定值并稳定后，每隔2 min记录一次温度测量标准的示值，共记录11次。

C.4 数学模型

C.4.1 温度偏差公式

∆tmax=tmax−ts                          （C.1）

式中：

∆tmax——沥青延度试验仪水槽温度上偏差，℃

tmax——各测量点j在规定时间内测得的最高温度，℃

ts—— 沥青延度试验仪水槽设定温度，℃。

不确定度来源：被校对象测量重复性引入的标准不确定度，标准器分辨力引入的标准不确定度，标准器最大允许误差引入的标准不确定度，标准器的稳定性引入的标准不确定度。

C.5 标准不确定度分量

C.5.1 温度测量重复性引入的标准不确定度u1

重复测量10次，得到10组温度上偏差数据：-0.01 ℃、-0.02 ℃、-0.02 ℃、0.02 ℃、0.02 ℃、0.01 ℃、-0.03 ℃、-0.04 ℃、-0.02 ℃、-0.04 ℃，根据贝赛尔公式计算实验标准偏差：

s=i=1nxi−xn−1=0.025 ℃                  （C.2）

则u1=s=0.025 ℃

C.5.2 标准器温度分辨力引入的标准不确定度u2

标准器温度分辨力为0.01 ℃，不确定度区间半宽0.005 ℃，服从均匀分布，

则分辨力引入的标准不确定度：

u2=ak=0.0053=0.0029 ℃

测量重复性引入的标准不确定度大于标准器分辨力引入的标准不确定度，取其中较大者，则不考虑标准器温度分辨力引入的标准不确定度。

C.5.3 标准器最大允许误差引入的标准不确定度u3

标准器温度最大允许误差：±0.10 ℃，不确定度区间半宽0.10 ℃，按均匀分布考虑，则标准器温度最大允许误差引入的标准不确定度：

u3=ak=0.103=0.058 ℃

C.5.4 标准器温度稳定性引入的标准不确定度u4

标准器年稳定性为0.10 ℃，按均匀分布，由此引入的标准不确定度:

u4=0.13=0.058 ℃

C.6 标准不确定度分量汇总表见表C.1

表C.1 温度上偏差测量标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| u1 | 温度测量重复性 | 0.025 ℃ |
| u3 | 标准器最大允许误差 | 0.058 ℃ |
| u4 | 标准器温度稳定性 | 0.058 ℃ |

C.7 合成标准不确定度

测定仪温度上偏差校准合成标准不确定度uc计算

由于u1、u3、u4相互独立，则合成标准不确定度uc按公式C.3计算：

uc=u12+u32+u42=0.086 ℃          （C.3）

C.8 扩展不确定度

取包含因子k=2，测定仪温度上偏差测量结果不确定度为：U=k×uc=0.17 ℃。

附录 D

沥青延度试验仪拉伸装置示值误差测量结果不确定度评定

D.1 被测对象

选一台常见的沥青延度试验仪做为被测对象，拉伸装置分辨率为0.1 mm，拉伸长度为1000 mm。

D.2 测量标准

钢卷尺：

标尺间隔：1 mm，1000 mm时最大允许误差：±0.5 mm。

D.3 校准方法

测量前将拉伸装置指示值调至零点，启动拉伸装置使其前进到1000 mm附近时停止拉伸，用钢卷尺和延度试验仪拉伸装置进行比较测量计算拉伸装置示值误差。

D.4 数学模型

D.4.1 拉伸装置示值误差公式

ΔL=L−L0                         （D.1）

式中：

ΔL——沥青延度试验仪拉伸装置示值误差，mm

L——沥青延度试验仪拉伸装置示值，mm

L0——钢卷尺测得的实际拉伸距离，mm

不确定度来源：拉伸装置示值测量重复性引入的标准不确定度；拉伸装置显示分辨力引入的标准不确定度；钢卷尺示值误差引入的标准不确定度。

D.5 标准不确定度分量

D.5.1 测量重复性引入的标准不确定度u1

先确定拉伸装置的示值“0”点，启动拉伸装置使其前进1000 mm，到达目标拉伸长度后，用钢卷尺进行测量实际值并计算拉伸装置示值误差。重复上述过程，在重复性条件下连续测量10次，得到一测量列为2.3 mm、2.2 mm、2.2 mm、2.1 mm、2.1 mm、2.3 mm、2.2 mm、2.1 mm、2.2 mm、2.2 mm，根据贝赛尔公式计算实验标准偏差：

s=i=1nxi−xn−1=0.074 mm                   （D.2）

则u1=s=0.074 mm

D.5.2 拉伸装置显示分辨力引入的标准不确定度u2

拉伸装置电机步进间隔为0.1 mm，按均匀分布，由此引入的标准不确定度：

u2=0.13=0.058 mm

测量重复性引入的标准不确定度大于仪器分辨力引入的标准不确定度，取其中较大者，则不考虑仪器分辨力引入的标准不确定度分量。

D.5.3 钢卷尺示值误差引入的标准不确定度u3

根据钢卷尺最大允许误差：±0. 5 mm，不确定度区间半宽0.25 mm，按均匀分布考虑，则钢卷尺最大允许误差引入的标准不确定度：

u3=ak=0.253=0.15 mm

D.6 标准不确定度分量汇总表见表D.1

表D.1  沥青延度试验仪测量标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 0.074 mm |
| u3 | 钢卷尺示值误差 | 0.15 mm |

D.7 合成标准不确定度

测定仪拉伸装置示值误差测量合成标准不确定度uc计算

由于u1、u3相互独立，则合成标准不确定度uc按下式计算

uc=u12+u32=0.17 mm            （D.3）

D.8 扩展不确定度

取包含因子k=2，测定仪拉伸装置示值误差测量不确定度为：U=k×uc=0.34 mm。

附录 E

测力延度试验仪拉力测量结果不确定度评定

E.1 被测对象

选一台常见的测力延度试验仪作为被测对象，拉伸装置分辨率为0.1 N，拉力范围：（0～300）N。

E.2 测量标准

标准测力仪：

拉力显示分辨力：0.01 N，0.3级。

E.3 校准方法

用弹簧将拉力传感器和拉伸装置固定端通过专用固定设备连接，拉力传感器和拉伸装置移动端直接连接，启动拉伸装置使标准测力仪示值达到校准点附近时停止拉伸，分别记录标准测力仪及测力延度试验仪拉力示值。

E.4 数学模型

E.4.1 拉伸装置示值误差公式

ΔF=F−Fs                                （E.1）

式中：

∆F——沥青延度试验仪拉伸力示值误差，N；

——沥青延度试验仪显示力值，N；

Fs——标准测力仪测得力值，N。

不确定度来源：测力延度试验仪显示力值测量重复性引入的标准不确定度；测力延度试验仪分辨力引入的标准不确定度；标准测力仪示值误差引入的标准不确定度。

E.5 标准不确定度分量

E.5.1 测量重复性引入的标准不确定度u1

启动拉伸装置使标准测力仪示值达到100 N时停止拉伸，读取测力延度试验仪拉力示值。重复上述过程，在重复性条件下连续测量10次，得到一测量列为100.2 N、100.1 N、100.1 N、100.1 N、100.2 N、100.1 N、100.1 N、100.1 N、100.1 N、100.2 N，根据贝赛尔公式计算实验标准偏差：

s=i=1nxi−xn−1=0.05 N                     （E.2）

则u1=s=0.05 N

E.5.2 测力延度试验仪拉力示值分辨力引入的标准不确定度u2

测力延度试验仪拉力示值分辨力为0.1 N，不确定度区间半宽0.05 N，服从均匀分布，

则分辨力引入的标准不确定度：

u2=ak=0.053=0.029 N

测量重复性引入的标准不确定度大于标准器分辨力引入的标准不确定度，取其中较大者，则不考虑测力延度试验仪拉力示值分辨力引入的标准不确定度u2。

E.5.3标准测力仪示值误差引入的标准不确定度u3

根据标准测力仪最大允许误差：±0.3%，100 N时的最大允许误差：±0.3 N，不确定度区间半宽0.3 N，按均匀分布考虑，则标准测力仪最大允许误差引入的标准不确定度：

u3=ak=0.33=0.18 N

E.6 标准不确定度分量汇总表见表D.1

表D.1  测力延度试验仪测量标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 0.05 N |
| u3 | 标准测力仪示值误差 | 0.18 N |

E.7 合成标准不确定度

测力延度试验仪拉力示值误差测量合成标准不确定度ucΔF计算

由于u1、u3相互独立，则合成标准不确定度uc按下式计算

uc=u12+u12=0.19 N                .3）

E.8 扩展不确定度

取包含因子k=2，测力延度试验仪拉力示值误差测量不确定度为：

U=k×uc=0.38 N

取包含因子k=2，测力延度试验仪拉力示值误差相对扩展不确定度为：

Urel=k×ucFs=0.38 %