贵州省地方计量技术规范

JJF（黔）XXX－XXXX

光柱式血压计校准规范

Calibration Specification for Light Beam Sphygmomanometer

（报批稿）

XXXX－XX－XX 发布                       XXXX－XX－XX 实施

| 光柱式血压计校准规范 Calibration Specification for Light Beam Sphygmomanometer |  | JJF(黔) XXX-XXXX |
| --- | --- | --- |

归 口 单 位：遵义市市场监督管理局

主要起草单位：遵义市产品质量检验检测院

六盘水市检验检测中心

参加起草单位：黔南布依族苗族自治州检验检测院

本规范委托遵义市产品质量检验检测院负责解释

本规范主要起草人：

刘  健（遵义市产品质量检验检测院）

赵庆岳（六盘水市检验检测中心）

程  宏（遵义市产品质量检验检测院）

参加起草人：

胡俊锴（遵义市产品质量检验检测院）

曾凡万（遵义市产品质量检验检测院）

湛传驹（六盘水市检验检测中心）

陈    超 （黔南布依族苗族自治州检验检测院）

目 录

引言····································································································································（II）

1 范围·······························································································································（1）

2 引用文件·······················································································································（1）

3  术语和计量单位···········································································································（1）

4 概述·······························································································································（1）

5 计量特性·······················································································································（2）

6 校准条件·······················································································································（2）

7 校准项目和校准方法···································································································（3）

8 校准结果表达···············································································································（5）

9 复校时间间隔···············································································································（6）

附录 A  校准原始记录格式······························································································（7）

附录 B 校准证书内页格式······························································································（8）

附录 C 光柱式血压计示值误差测量结果不确定度评定示例······································（9）

引 言

本规范按照 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规范文件进行制定。

本规范主要参考JJG 270—2008《血压计和血压表》、JJG 692—2010《无创自动测量血压计》、GB 3053—1993《血压计和血压表》编制而成。

光柱式血压计校准规范

1  范围

本规范适用于光柱式血压计的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 270—2008 血压计和血压表

JJG 692—2010 无创自动测量血压计

GB 3053—1993 血压计和血压表

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文

件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

3.1  术语

3.1.1  光柱  light beam

由LED发光点组成，驱动电路板上发光二极管光栅条内LED的发光点，催使发光点增多或减少，以压力大小模拟水银高度进行直观显示。

3.1.2  气压系统  pneumatic system

用于压力产生和压力控制的所有部件，包括臂带、管路、接头、阀门、压力传感器和控制电路。

3.2  计量单位

血压单位：千帕或毫米汞柱，符号为kPa或mmHg。

4  概述

光柱式血压计（以下简称血压计）是用间接测量方法观察人体血压的仪器。工作原理是利用压力传感器测量臂带内的压力，以压力大小模拟水银高度进行直观显示。主要由刻度板、光柱显视窗、液晶显示窗、机盒、臂带、气阀和橡皮球等组成。光柱式血压计结构示意图如图1所示。

图1  光柱式血压计结构示意图

5  计量特性

5.1  零位误差

a）在无臂带的条件下，光柱指示示值误差：±0.3 kPa 或±2 mmHg；

b）带有数显装置的，数字显示示值误差：±0.1 kPa 或±1 mmHg。

5.2  光柱与数显示值偏差

带有数显装置的，光柱指示与数值显示的压力示值应保持一致，两者之差的绝对值应不大于0.1 kPa或1 mmHg。

5.3  气密性

在1 min内空气泄漏导致的压力下降值不超过0.5 kPa或4 mmHg。

5.4  压力示值误差

压力示值误差：±0.5 kPa或±4 mmHg。

注：以上技术指标不用于合格性判别，仅供参考。

6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（20±10）℃。

6.1.2  相对湿度：不大于85%。

6.1.3  供电电源：电压（220±22）V，频率（50±1）Hz。

6.2  测量标准及其他设备

6.2.1  压力标准器

校准光柱式血压计的压力标准器的压力允许误差绝对值应不大于血压计允许误差绝对值的1/4。

6.2.2  辅助设备

a）压力发生器；

b）三通管；

c）医用胶管；

d）秒表：分辨力优于0.2 s；

e）硬质圆柱金属器。

7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

校准项目一览表见表1。

表1 校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观 |
| 2 | 零位误差 |
| 3 | 光柱与数显示值偏差 |
| 4 | 示值误差 |
| 5 | 气压系统气密性 |

7.2  校准方法

7.2.1  校准前准备

7.2.1.1  外观检查

血压计应结构完整，无影响正常工作和妨碍读数的缺陷和机械损伤。

7.2.1.2  工作正常检查

a）臂带耐压力检查，臂带应能完全包裹气囊，当气囊被充气到最大压力时，保证臂带不会出现滑落或变松现象。

b）目测检查血压计显示模块的亮度，模块亮度输出应均匀、清晰，不得有缺线、断线、闪动、间隔显示以及明显的亮度下降、光衰现象。

c）皮球上的气阀旋钮旋紧时应不漏气，旋松时应不会脱落；止气阀应有止气作用。

7.2.2  零位误差

在无臂带、不施加外来压力源条件下，目测检查血压计零位。

7.2.3  光柱与数显示值偏差

选取16 kPa或120 mmHg、8 kPa或60 mmHg作为校准点，通过降压进行校准，分别记录光柱指示压力示值与数显显示的压力示值，重复校准两次，取两次差值的绝对值中最大值作为偏差。

7.2.4  示值误差

a）用胶管和三通将被校血压计与压力标准器、压力发生器相连通，校准连接示意图

如

压力标准器

光柱血压计

压力发生器

图2所示。

三通管

图2  校准连接示意图

b）血压计的校准点不得少于5个（不含零点），共进行两次降压校准，以40 kPa（300 mmHg）为起始点，每隔8 kPa（60 mmHg）作为一个校准点进行降压校准，取每个校准点两次降压的最大示值误差作为血压计压力的示值误差。

c）第一次降压校准，用压力发生器平稳加压，使血压计的压力值升高到最高校准点40 kPa（300 mmHg），再以最高校准点为第一校准点，依次逐点进行降压校准，每个校准点先对准压力标准器的示值，然后再从血压计上读取相应的压力值。

d）第二次降压校准，校准步骤和方法按c）进行。

e）示值误差按公式（1）计算：

ΔP=P−P0                           （1）

式中：

ΔP——示值误差，kPa（mmHg）；

P——血压计的压力示值，kPa（mmHg）；

P0 ——压力标准器的压力示值，kPa(mmHg）。

注：血压计以kPa读数时按分度值的1/5进行估读，数显式直接读数。

7.2.5  气压系统气密性

在臂带圈扎的条件下，用压力发生器升压至上限压力值的90%～100%之间任意一点，切断压力源稳压2 min后读取第一个值，到第3 min后再读取第二个值，两次压力示值的下降值按公式（2）计算。

Δ=P1−P2                                  （2）

式中：

Δ——两次压力示值的下降值，kPa（mmHg）；

P1——第一次读取的压力示值，kPa（mmHg）；

P2——第二次读取的压力示值，kPa（mmHg）。

8  校准结果表达

- 8.1  校准结果处理

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a）标题，如“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如证书编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性或应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明。

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8.2    校准记录与证书内页、不确定度评定

校准原始记录格式见附录A，校准证书内页格式见附录B，光柱式血压计示值误差测量结果不确定度评定示例见附录C。

9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的。因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔不超过12个月。

附录A

校准原始记录格式

光柱式血压计校准原始记录

证书编号：

客户名称                                 仪器名称

型号规格                  出厂编号                制造厂名

校准依据

校准地点                                 环境条件：温度        ℃ 相对湿度        %

校准日期         年         月          日 校准员                核验员

| 标准器名称 | 型号/编号 | 准确度等级或不确定度或最大允许误差 | 证书编号/证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

校准项目

| 一、外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、零位误差 单位：kPa（mmHg） | 光柱示值 |  |  |  | 数显示值 |  |  |  |
| 三、光柱与数显示值偏差 单位：kPa（mmHg） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力值 | 光柱示值 |  |  | 数显示值 |  |  | 光柱与数显示值偏差 |  |
| 四、示值误差 单位：kPa（mmHg） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准压力值 | 被校血压计压力示值 |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |
|  | 第一次降压 |  |  | 第二次降压 |  |  |  |  |
| 四、气压系统气密性 单位：kPa（mmHg） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一次读数 |  | 第二次读数 |  |  |  | 气压下降值 |  |  |

附录 B

校准证书内页格式

证书编号××××-××××

校准结果

- 外观：

- 零位误差：

- 光柱与数显示值偏差：

- 示值误差：

| 标准压力值 | 示值误差 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |

5、气压系统气密性：

压力示值误差不确定度：

（以下空白）

附录 C

光柱式血压计示值误差测量结果不确定度评定示例

C.1  概述

C.1.1  环境条件

温度：（20±10）℃，相对湿度：不大于85%。

C.1.2  被测对象

光柱式血压计。

C.1.3  测量标准

采用数字式血压计校准仪作为压力标准器，准确度等级为0.1级，测量范围（0～40）kPa。

C.1.4  测量方法

血压计的校准点不少于5个（不含零点），共进行两次降压校准，以40 kPa（300 mmHg）为起始点，每隔8 kPa（60 mmHg）作为一个校准点进行降压校准，取每个校准点两次降压的最大示值误差作为血压计压力的示值误差。

C.2  测量模型

按公式（C.1）建立测量模型。

ΔP=P−P0                            （C.1）

式中：

ΔP——压力示值误差， kPa（mmHg）；

P——血压计的压力示值， kPa（mmHg）；

P0 ——压力标准器的压力示值，kPa（mmHg）。

C.3  不确定度分量来源

不确定度主要来源，包括：

a）测量重复性引入的标准不确定度；

b）血压计压力示值读数误差引入的标准不确定度；

c）压力标准器示值误差引入的标准不确定度。

C.4  标准不确定度分量评定

C.4.1  测量重复性引入的标准不确定度分量

用压力标准器对血压计16 kPa点，在重复性条件下连续重复测量10次，压力示值测量结果见表C.1。

表C.1  压力示值测量结果

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/kPa | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 16.0 |
| 平均值/kPa | 16.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单次测量实验标准差：

则测量重复性引入的标准不确定度分量为：

C.4.2  血压计压力示值读数误差引入的标准不确定度分量

血压计的分度值为0.5 kPa，按1/5估读为0.1 kPa，服从均匀分布，包含因子为，则压力示值读数误差引入的标准不确定度分量为：

重复性引入的不确定度分量大于示值读数误差引入的不确定度分量，由于两者之间存在重复，在合成标准不确定度时将两者中较小值舍去。

C.4.3  压力标准器示值误差引入的标准不确定度分量

采用数字式血压计校准仪作为压力标准器，准确度等级为0.1级，测量范围为（0～40）kPa，最大允许误差为±0.1%×40 kPa=±0.04 kPa，区间半宽为0.04 kPa，服从均匀分布，包含因子为 ，则压力标准器示值误差引入的标准不确定度分量为：

C.5  不确定度分量一览表

不确定度分量一览表见表C.2。

表C.2  不确定度分量一览表

| 不确定度来源 | 不确定度分量 | 不确定度分量值 |
| --- | --- | --- |
| 测量重复性 |  | 0.074 kPa |
| 压力示值读数误差 |  | 0.058 kPa |
| 标准器示值误差 |  | 0.023 kPa |

C.6  合成标准不确定度

以上各分量相互独立，则合成标准不确定度为：

C.7  扩展不确定度

取包含因子k=2，则示值误差的扩展不确定度为：

JJF（黔） XXX-XXXX