中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—202X

集成式多自由度激光干涉仪

计量测试评价规范

Specification for Metrological test and Evaluation  of intergrated

Multi-Degree-of -Freedom Laser Interferometer

（草案）

XXXX-XX-XX发布								XXXX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局  发 布

JJF XXXX—202X

集成式多自由度激光干涉仪

计量测试评价规范

Specification for Metrological test and Evaluation of

intergrated Multi-Degree-of -Freedom Laser Interferometer

归 口 单 位：

主要起草单位：北京航天计量测试技术研究所

本规范委托全国惯性技术计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

XXX（XXXXXX）

参加起草人：

XXX（XXXXXX）

XXX（XXXXXX）

目  录

引  言	III

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1 集成式多自由度激光干涉仪	1

3.2 测试 test	1

3.3 评价 Evaluate	1

4 概述	1

5 功能要求	2

6 计量特性/要求	2

6.1 激光波长	2

6.2 位移	2

6.3 水平向直线度	3

6.4 竖直向直线度	3

6.5 偏摆角	3

6.6 滚转角	4

6.7 俯仰角	4

6.8 预热时间	5

6.9 最高速度	5

7 通用技术要求	5

7.1 仪器实际工作条件	5

7.2 文件资料	5

7.3 外观结构与重量	5

7.4 电源适应性	5

7.5 环境适应性	5

7.6 电磁兼容性	6

8 计量测试评价项目	6

9 提供样机的数量及样机的使用方式	6

9.1 提供样机的数量	6

9.2 样机的使用方式	7

10 计量测试评价条件	7

10.1计量测试环境条件	7

10.2 计量测试用设备	7

11计量测试评价的方法、条件和数据处理	8

11.1 文件资料	8

11.2 外观结构与重量	8

11.3 功能	9

11.4 激光波长	9

11.5 位移	9

11.6 水平直线度	10

11.7 竖直直线度	11

11.8 偏摆角	11

11.9 滚转角	12

11.10 俯仰角	13

11.11 预热时间	13

11.12 最高速度	14

11.13 电源适应性	14

11.14 环境适应性	14

11.15 电磁兼容性	15

12 结果报告	16

13  测试评价及建议	17

14 测试中断与异常情况处理	17

14.1中断处理	17

14.2 样机异常情况处理	17

14.3测试仪器、设备故障处理	17

附录A 计量测试评价记录格式	18

附录B 计量测试评价报告格式	28

引  言

本规范系首次发布。

根据集成式多自由度激光干涉仪计量测试评价工作的需要，制定本计量测试评价大纲。遵循科学性、可操作性的制定原则，按JJF 1015-2014《计量器具型式评价通用规范》、JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》、JJF 1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》的要求，结合我国集成式多自由度激光干涉仪的技术水平及行业现状进行编制。

集成式多自由度激光干涉仪计量测试评价规范

- 范围

本规范适用于2到6个自由度的集成式多自由度激光干涉仪的计量测试评价。

- 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012测量不确定度评定与表示

JJF 1094-2002测量仪器特性评定

JJG 739-2005激光干涉仪检定规程

JJG 353-2006 633nm稳频激光器检定规程

GJB3947A-2009 军用电子测试设备通用规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语和计量单位

JJG 739、JJG 353、GJB3947A界定的及以下术语和定义适用于本规范。

  - 集成式多自由度激光干涉仪

Integrated Multi-Degree-of-Freedom Laser Interferometers

集成式多自由度激光干涉仪指综合利用激光干涉原理和光学自准直等原理，将激光干涉仪的线性测长、直线度、偏摆角等功能进行集成，实现一次测量获得被测设备多个误差项的集成式激光干涉仪。

  - 测试 test

测试是指具有试验性质的测量。

  - 评价 Evaluate

是指对特定仪器通过一系列试验后，进行分析、判断，并给出结论。

- 概述

集成式多自由度激光干涉仪是以激光波长为测量标准，通过集成化设计，将线位移、直线度、小角度等功能聚于一身，形成可一次测量获得被测对象多个参数的激光干涉仪，此处多自由度包括位移、水平直线度、竖直直线度、偏摆角、俯仰角、滚转角，最多可达6自由度。该仪器包括稳频激光器、集成式干涉光学组件、数据采集电箱、上位机软件、环境传感器等。主要部件有两部分，激光干涉仪测量主机和集成式多自由度测量头。其中主机主要包括稳频激光器，激光信号处理单元；测量头主要包括由多个干涉测量、准直测量光学镜组成的镜组。用于测量的稳频激光器一般采用单频或双频激光器实现。集成式多自由度激光干涉仪结构示意图如图1所示。

图1 集成式多自由度激光干涉仪结构示意图

集成式多自由度激光干涉仪主要用于数控机床、坐标测量机等高精度几何加工定位设备的精度检测。

- 功能要求

集成式多自由度激光干涉仪主要功能包括线位移、直线度、小角度的测量功能、数据存储功能、数据分析功能。

- 计量特性/要求

- 6.1 激光波长

激光波长相对扩展不确定度一般应满足或优于1×10-7，k=3。

- 6.2 位移

- 6.2.1 分辨力

分辨力：应符合出厂指标。

- 6.2.2 测量范围

位移测量范围：应符合出厂指标。

- 6.2.3 示值误差

位移示值误差：应不大于最大允许误差。最大允许误差依据产品说明书中最大允许误差、准确度或年变化指标计算。

- 6.2.4 重复性

重复性：应符合出厂指标。

- 6.2.5 稳定性

稳定性：记录实测值。

- 6.3 水平向直线度

- 6.3.1 分辨力

分辨力：应符合出厂指标。

- 6.3.2 测量范围

水平向直线度测量范围：应符合出厂指标。

- 6.3.3 示值误差

水平向直线度示值误差：应不大于最大允许误差。最大允许误差依据产品说明书中最大允许误差、准确度或年变化指标计算。

- 6.3.4 重复性

重复性：应符合出厂指标。

- 6.3.5 稳定性

稳定性：记录实测值。

- 6.4 竖直向直线度

- 6.4.1 分辨力

分辨力：应符合出厂指标。

- 6.4.2 测量范围

竖直向直线度测量范围：应符合出厂指标。

- 6.4.3 示值误差

竖直向直线度示值误差：应不大于最大允许误差。最大允许误差依据产品说明书中最大允许误差、准确度或年变化指标计算。

- 6.4.4 重复性

重复性：应符合出厂指标。

- 6.4.5 稳定性

稳定性：记录实测值。

- 6.5 偏摆角

- 6.5.1 分辨力

分辨力：应符合出厂指标。

- 6.5.2 测量范围

偏摆角测量范围：应符合出厂指标。

- 6.5.3 示值误差

偏摆角示值误差：应不大于最大允许误差。最大允许误差依据产品说明书中最大允许误差、准确度或年变化指标计算。

- 6.5.4 重复性

重复性：应符合出厂指标。

- 6.5.5 稳定性

稳定性：记录实测值。

- 6.6 滚转角

- 6.6.1 分辨力

分辨力：应符合出厂指标。

- 6.6.2 测量范围

滚转角测量范围：应符合出厂指标。

- 6.6.3 示值误差

滚转角示值误差：应不大于最大允许误差。最大允许误差依据产品说明书中最大允许误差、准确度或年变化指标计算。

- 6.6.4 重复性

重复性：应符合出厂指标。

- 6.6.5 稳定性

稳定性：记录实测值。

- 6.7 俯仰角

- 6.7.1 分辨力

分辨力：应符合出厂指标。

- 6.7.2 测量范围

俯仰角测量范围：应符合出厂指标。

- 6.7.3 示值误差

俯仰角示值误差：应不大于最大允许误差。最大允许误差依据产品说明书中最大允许误差、准确度或年变化指标计算。

- 6.7.4 重复性

重复性：应符合出厂指标。

- 6.7.5 稳定性

稳定性：记录实测值。

- 6.8 预热时间

预热时间：应满足出厂指标。

- 6.9 最高速度

最高速度：应满足出厂指标。

注：6.3-6.9 项根据被测集成式多自由度激光干涉仪进行选取测量，若被测产品本身具备该项功能或其产品说明书中有该项指标，则需进行测量，否则不需要测量。

- 通用技术要求

通用技术根据被测集成式多自由度激光干涉仪实际情况选取测量，若被测产品本身具备该项功能或其产品说明书中有该项指标，则需进行测量，否则不需要测量。

- 7.1 仪器实际工作条件

仪器的工作条件：根据待测干涉仪手册要求。

- 7.2 文件资料

齐套的产品说明书，装箱明细单，出厂测试报告或相关证明文件。

- 7.3 外观结构与重量

激光干涉仪测量主机和集成式多自由度测量头的外形尺寸和重量应符合产品说明书所列范围。其外观应满足以下要求：

a) 应包含机械安全性、激光安全性、电气电源安全性、电池安全性的安全提示标签。

b) 对照出厂系统组件明细表，系统组件应完整，无缺失，且外观完好。

c) 激光干涉仪的及其配件工作表面不应有影响使用的碰伤、划痕及其他缺陷。各紧固部分应牢固可靠、调整部分应操作灵活。

- 7.4 电源适应性

电源电压变化±10%所引起的输出变化，所产生的误差不超过位移测量最大允许误差的1/3。

- 7.5 环境适应性

- 7.5.1 贮存温度

贮存温度：-20°C〜70°C。

- 7.5.2工作温度

设备工作温度范围为15°C〜30°C。

### 7.5.3 相对湿度

相对湿度不大于95%

- 7.6 电磁兼容性

电磁兼容应“符合GJB3947A-2009中第3.9.1的要求”。

- 计量测试评价项目

根据5、6、7中确定的评价项目，计量测试评价项目见表1。

表1 计量测试评价项目表

| 序号 | 项目名称 |  | 对应要求条款号 | 对应要求方法号 | 评价方式 | 关键项目 | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能要求 | 测量功能、数据存储功能、数据分析功能 | 5 | 11.1 | 查看 | 否 |  |
|  | 计量性能 | 激光波长 | 6.1 | 11.2 | 测量 | 是 | JJG 353 |
|  |  | 位移 | 6.2 | 11.3 | 测量 | 是 | JJG 739 |
|  |  | 水平直线度 | 6.3 | 11.4 | 测量 | 是 | JJG 739 |
|  |  | 竖直直线度 | 6.4 | 11.5 | 测量 | 是 | JJG 739 |
|  |  | 偏摆角 | 6.5 | 11.6 | 测量 | 是 |  |
|  |  | 滚转角 | 6.6 | 11.7 | 测量 | 是 |  |
|  |  | 俯仰角 | 6.7 | 11.8 | 测量 | 是 |  |
|  |  | 预热时间 | 6.8 | 11.9 | 测量 | 否 |  |
| - 最 |  | 最高速度 | 6.9 | 11.10 | 测量 | 否 |  |
|  | 通用要求 | 文件资料 | 7.1 | 11.11 | 查看 | 否 |  |
|  |  | 外观结构与重量 | 7.2 | 11.12 | 查看、测量 | 否 |  |
|  |  | 电源适应性 | 7.3 | 11.13 | 试验 | 是 |  |
|  |  | 环境适应性 | 7.4 | 11.14 | 试验 | 是 | GJB3947A |
|  |  | 电磁兼容性 | 7.5 | 11.15 | 试验 | 是 | GJB3947A |

*根据被测激光干涉仪所具备的功能，其对应的关键项目必须进行试验，非关键项目可选择性测试

- 提供样机的数量及样机的使用方式

样机应是符合出厂指标完整产品，具备出厂测试报告或能证明产品性能的其它文件的。

  - 提供样机的数量

集成式多自由度激光干涉仪为单一产品，可根据需要，自行协商提供样机数量并相应说明。

  - 样机的使用方式

所有测试项目原则上应在同一台样机上进行，且不得在测试期间或测试中对样机进行调整。

- 计量测试评价条件

- 10.1计量测试环境条件

a) 环境温度：20 ℃±1℃；温度波动度不大于0.2℃/h；

b) 相对湿度：≤75%；

c) 供电电源：电压（220 ±11）VAC，频率（50 ±5）Hz；

d) 其他：应无影响测量工作的振动、光照、气流、灰尘和强电磁干扰。

- 10.2 计量测试用设备

计量测试所用设备应经过计量技术机构检定或校准，并在有效期内，所用标准计量设备精度应不超过被测量最大允许误差的1/3。

推荐计量测试用计量设备及相应技术指标见表2。

表2 推荐用计量设备及相应技术指标

| 序号 | 测量用计量设备 | 测量范围 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳频激光器 | / | 激光波长测量不确定度： Urel=2×10-10，k=2 |  |
| 2 | 长导轨标准装置 | （0~55）m | 位移测量不确定度： U=0.1µm+0.2×10-6L ， k=2 |  |
| 3 | 集成式多自由度激光干涉仪校准装置 | 直线度：±250μm 偏摆角:±300" 俯仰角:±300" 滚转角:±500" | 直线度测量不确定度U=0.3µm，k=2 偏摆角测量不确定度U=0.05"，k=2 俯仰角测量不确定度U=0.05"，k=2 滚转角测量不确定度U=0.2"，k=2 | 见图2 |
| 4 | 电子秒表 | （0~3600）s | MPE：±0.1s |  |
| 5 | 卡尺 | （0~300）mm | MPE:±0.02mm |  |
| 6 | 钢卷尺 | 5m | MPE:±0.1mm |  |
| 7 | 电子秤 | 20kg | MPE:±0.1kg |  |
| 8 | 高低温试验箱 | -40℃~70℃ | MPE：±0.5℃，均匀性0.2℃ |  |

图2 集成式多自由度激光干涉仪校准装置结构示意图

- 11计量测试评价的方法、条件和数据处理

- 11.1 文件资料

- 11.1.1 测试目的

评价文件资料是否满足7.2的要求。

- 11.1.2 测试条件

无。

- 11.1.3 测试方法及数据处理

查看方式，如实记录文件资料检查情况。

- 11.2 外观结构与重量

- 11.2.1 测试目的

评价外观结构与重量是否满足7.3的要求。

- 11.2.2 测试条件

测试在10.1规定的条件下进行。

- 11.2.3 测试方法及数据处理

测试方法如下：

（1）目视检查的方法检查是否满足7.3要求；

（2）用钢卷尺和卡尺分别测量主机和镜头的外形尺寸；

（3）用电子秤分别测量主机和镜头的重量。

如实记录以上检查结果和测量数据。

- 11.3 功能

- 11.3.1 测试目的

评价功能是否满足5的要求。

- 11.3.2 测试方法

用查看的方式确认被测集成式多自由度激光干涉仪是否具有测量功能、数据存储功能、数据分析功能。

- 11.3.3 数据处理

将功能核查结果如实填入原始记录中。

- 11.4 激光波长

- 11.4.1 测试目的

评价激光波长不确定度是否满足6.1的要求。

- 11.4.2 测试条件

测试在《JJG353-2006 633nm稳频激光器检定规程》规定的参考条件下进行。

- 11.4.3 测试方法

依据《JJG353-2006 633nm稳频激光器检定规程》6.3条进行。

- 11.4.4 数据处理

按照《JJG353-2006 633nm稳频激光器检定规程》附录B的格式记录得到的激光波长不确定度。

- 11.5 位移

- 11.5.1 测试目的

评价位移测量的各项参数是否满足6.2的要求。

- 11.5.2 测试条件

测试在《JJG739-2005激光干涉仪检定规程》规定的参考条件下进行。

- 11.5.3 测试方法及数据处理

- 11.5.3.1 分辨率

将被测干涉仪的集成式多自由度测量头置于集成式多自由度激光干涉仪校准装置的高精度平台上，并使其处于测量模式，操作高精度平台以20nm的步距运动，直至被测干涉仪能读出位移值，此时平台的运动量即为被测干涉仪位移分辨率。

- 11.5.3.2 稳定性

将被测干涉仪的集成式多自由度测量头置于集成式多自由度激光干涉仪校准装置的高精度平台上，并使其处于测量模式，以1s的时间间隔采集1h测量数据。对于采集到的数据用贝塞尔公式计算标准偏差，即为稳定性测量值。

- 11.5.3.3 示值误差和测量范围

长度测量示值误差使用长导轨标准装置依据《JJG739-2005激光干涉仪检定规程》。7.3.4条进行测试。在测量范围内均匀选取10个点进行测量，记录各点测得的示值误差。

长度测量示值误差测量结束后，在长导轨标准装置上直接测得长度测量范围，记录长度测量范围。

- 11.5.3.4 重复性

按照11.3.3.3示值误差的测量进行10次，用贝塞尔公式计算各个测量点的重复性。

- 11.6 水平直线度

- 11.6.1 测试目的

评价水平直线度测量范围及示值误差是否满足6.3的要求。

- 11.6.2 测试条件

测试在10.1规定的条件下进行。

- 11.6.3 测试方法及数据处理

- 11.6.3.1 分辨力

将被测干涉仪集成式多自由度测量头置于集成式多自由度激光干涉仪校准装置的高精度平台上，调整镜组位置使镜组水平向直线度敏感方向与平台移动方向一致。被测干涉仪处于测量模式。调整精密平台位置使其以20nm的步距运动，直至被测干涉仪能读出水平向直线度，此时平台的运动量即为被测干涉仪水平向直线度分辨率。

- 11.6.3.2 测量范围及示值误差

调整精密平台使达运动量达到被测干涉仪标称的测量范围，在此范围内被测干涉仪能够得到直线度测量值，则被测直线度测量范围不小于该标称值。

调整精密平台位置，使被测干涉仪直线度示值发生变化，在其测量范围内均匀选取10个测点进行测量。每个位置被测干涉仪直线度测量结果与高精度平台提供的标准位移之差即为该位置的直线度示值误差。取10个测点中最大值作为被测直线度示值误差。

- 11.6.3.3 重复性

按照11.4.3.2示值误差的测量进行10次，用贝塞尔公式计算各个测量点的重复性，取其最大值作为重复性测量值。

- 11.6.3.4 稳定性

在以上测量状态下，以1s的时间间隔采集1h测量数据。对于采集到的数据用贝塞尔公式计算标准偏差，即为稳定性测量值。

- 11.7 竖直直线度

- 11.7.1 测试目的

评价竖直直线度是否满足6.3的要求。

- 11.7.2 测试条件

测试在10.1规定的条件下进行。

- 11.7.3 测试方法及数据处理

- 11.7.3.1 分辨力

将被测干涉仪集成式多自由度测量头置于集成式多自由度激光干涉仪校准装置的高精度平台上，调整镜组位置使镜组竖直向直线度敏感方向与平台移动方向一致。被测干涉仪处于测量模式。调整精密平台位置使其以20nm的步距运动，直至被测干涉仪能读出竖直向直线度，此时平台的运动量即为被测干涉仪竖直向直线度分辨率。

- 11.7.3.2 测量范围及示值误差

调整精密平台使达运动量达到被测干涉仪标称的测量范围，在此范围内被测干涉仪能够得到直线度测量值，则被测直线度测量范围不小于该标称值。

调整精密平台位置，使被测干涉仪直线度示值发生变化，在其测量范围内均匀选取10个测点进行测量。每个位置被测干涉仪直线度测量结果与高精度平移台提供的标准位移之差即为该位置的直线度示值误差。取10个测点中最大值作为被测直线度示值误差。

- 11.7.3.3 重复性

按照11.5.3.2示值误差的测量进行10次，用贝塞尔公式计算各个测量点的重复性，取其最大值作为重复性测量值。

- 11.7.3.4 稳定性

在以上测量状态下，以1s的时间间隔采集1h测量数据。对于采集到的数据用贝塞尔公式计算标准偏差，即为稳定性测量值。

- 11.8 偏摆角

- 11.8.1 测试目的

评价偏摆角是否满足6.5的要求。

- 11.8.2 测试条件

测试在10.1规定的条件下进行。

- 11.8.3 测试方法及数据处理

- 11.8.3.1 分辨力

将被测干涉仪集成式多自由度测量头置于集成式多自由度激光干涉仪校准装置的高精度平台上，调整镜组位置使镜组偏转角方向与平台运动方向一致。被测干涉仪处于测量模式。调整精密平台位置使其以0.1"的步距运动，直至被测干涉仪能读出偏转角，此时平台的运动量即为被测干涉仪偏摆角分辨率。

- 11.8.3.2 测量范围及示值误差

调整精密平台使达运动量达到被测干涉仪标称偏转角测量范围，在此范围内被测干涉仪能够得到偏转角测量值，则被测偏转角测量范围不小于该标称值。

调整精密平台位置，使被测干涉仪偏转角示值发生变化，在其测量范围内均匀选取10个测点进行测量。每个位置被测干涉仪偏转角测量结果与高精度平台提供的标准角度之差即为该位置的偏转角示值误差。取10个测点中最大值作为被测偏转角示值误差。

- 11.8.3.3 重复性

按照11.6.3.2示值误差的测量进行10次，用贝塞尔公式计算各个测量点的重复性，取其最大值作为重复性测量值。

- 11.8.3.4 稳定性

在以上测量状态下，以1s的时间间隔采集1h测量数据。对于采集到的数据用贝塞尔公式计算标准偏差，即为稳定性测量值。

- 11.9 滚转角

- 11.9.1 测试目的

评价滚转角是否满足6.6的要求。

- 11.9.2 测试条件

测试在10.1规定的条件下进行。

- 11.9.3 测试方法及数据处理

- 11.9.3.1 分辨力

将被测干涉仪集成式多自由度测量头置于集成式多自由度激光干涉仪校准装置的高精度平台上，调整镜组位置使镜组滚转角方向与平台运动方向一致。被测干涉仪处于测量模式。调整精密平台位置使其以0.1"的步距运动，直至被测干涉仪能读出滚转角，此时平台的运动量即为被测干涉仪滚转角分辨率。

- 11.9.3.2 测量范围及示值误差

调整精密平台使达运动量达到被测干涉仪标称滚转角测量范围，在此范围内被测干涉仪能够得到滚转角测量值，则被测滚转角测量范围不小于该标称值。

调整精密平台位置，使被测干涉仪滚转角示值发生变化，在其测量范围内均匀选取10个测点进行测量。每个位置被测干涉仪滚转角测量结果与高精度平台提供的标准角度之差即为该位置的滚转角示值误差。取10个测点中最大值作为被测滚转角示值误差。

- 11.9.3.3 重复性

按照11.7.3.2示值误差的测量进行10次，用贝塞尔公式计算各个测量点的重复性，取其最大值作为重复性测量值。

- 11.9.3.4 稳定性

在以上测量状态下，以1s的时间间隔采集1h测量数据。对于采集到的数据用贝塞尔公式计算标准偏差，即为稳定性测量值。

- 11.10 俯仰角

- 11.10.1 测试目的

评价俯仰角是否满足6.7的要求。

- 11.10.2 测试条件

测试在10.1规定的条件下进行。

- 11.10.3 测试方法及数据处理

- 11.10.3.1 分辨力

将被测干涉仪集成式多自由度测量头置于集成式多自由度激光干涉仪校准装置的高精度平台上，调整镜组位置使镜组俯仰角方向与平台运动方向一致。被测干涉仪处于测量模式。调整精密平台位置使其以0.1"的步距运动，直至被测干涉仪能读出俯仰角，此时平台的运动量即为被测干涉仪俯仰角分辨力。

- 11.10.3.2 测量范围及示值误差

调整精密平台使达运动量达到被测干涉仪标称俯仰角测量范围，在此范围内被测干涉仪能够得到俯仰角测量值，则被测俯仰角测量范围不小于该标称值。

调整精密平台位置，使被测干涉仪俯仰角示值发生变化，在其测量范围内均匀选取10个测点进行测量。每个位置被测干涉仪俯仰角测量结果与高精度平台提供的标准角度之差即为该位置的俯仰角示值误差。取10个测点中最大值作为被测俯仰角示值误差。

- 11.10.3.3 重复性

按照11.8.3.2示值误差的测量进行10次，用贝塞尔公式计算各个测量点的重复性，取其最大值作为重复性测量值。

- 11.10.3.4 稳定性

在以上测量状态下，以1s的时间间隔采集1h测量数据。对于采集到的数据用贝塞尔公式计算标准偏差，即为稳定性测量值。

- 11.11 预热时间

- 11.11.1 测试目的

评价预热时间是否满足6.7的要求。

- 11.11.2 测试条件

测试在10.1规定的条件下进行。

- 11.11.3 测试方法及数据处理

集成式多自由度激光干涉仪电源开启到进入稳定工作状态的时间为预热时间，使用计时器记录预热时间。记录预热时间测量值。

- 11.12 最高速度

- 11.12.1 测试目的

评价最高速度是否满足6.9的要求。

- 11.12.2 测试条件

测试在10.1规定的条件下进行。

- 11.12.3 测试方法及数据处理

在长度示值误差的测量状态下，由长导轨标准提供相应的最高速度，镜头安装在相应装置随其运动，集成式多自由度激光干涉仪能够反馈实时测量数据，即为能实现相应的最高速度。记录结果为：满足最高速度要求或不满足最高速度要求。

- 11.13 电源适应性

- 11.13.1 测试目的

评价是否具备7.4的要求电源适应性。

- 11.13.2 测试条件

测试在10.1规定的环境条件下进行。

- 11.13.3 测试方法及数据处理

电源适应性试验按以下规定进行：

a) 将设备的电源电缆连接到电压和频率可变的电源上；

b) 调节可变电源的输出至50Hz、220V；

c) 受试样品处于长度测量状态，记录当前的测量值；

d) 按照表2规定的频率和电压值，调节可变电源的输出，并记录对应的测量值，电压和频率在每一规定值上至少保持15min。

表3可变频率电源输出

| 频率 Hz | 最小有效电压 V | 最大有效电压 V |
| --- | --- | --- |
| 47.5 | 198 | 242 |
| 52.5 | 198 | 242 |

- 记录试验前、试验后长度示值误差测量数据。

- 11.14 环境适应性

- 11.14.1 测试目的

评价是否具备7.5的要求环境适应性。

- 11.14.2 测试条件

测试在要求的环境条件下进行。

- 11.14.3 测试方法及数据处理

- 11.14.3.1 高低温试验

高低温试验内容如下：

使用高低温试验箱，按GJB3947A-2009中4.6.5.1.1规定的程序进行高低温试验。

- 11.15 电磁兼容性

- 11.15.1 测试目的

评价是否具备7.6要求的电磁兼容性。

- 11.15.2 测试条件

测试在要求的环境条件下进行。

- 11.15.3 测试方法及数据处理

电磁兼容性试验按GJB 3947A-2009 3.9.1条要求进行，电磁兼容性具体要求如表1所示。

表1设备电磁兼容性要求

| 序号 | 测试项目 | 测试要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源端骚扰 | 按照GB 4824-2019的规定，其中频率150kHz~30MHz，符合1组B类设备电压限值要求 |
| 2 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 按照GB/T 17626.6-2017的规定，其中试验等级为2级，有效值为3V；频率150kHz~80MHz； 1kHz正弦波80%调幅度 |
| 3 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 按照GB/T 17626.4-2018的规定，其中试验等级为3级，交流线2kV峰值，信号、控制及直流线lkV，上升时间Tr=5ns，保持时间Th=50ns，重复频率(5~100) kHz |
| 4 | 电磁辐射骚扰 | 按照GB 4824-2004的规定，频率：30MHz~1000MHz，符合1组B类设备电磁辐射骚扰限值要求 |
| 5 | 电磁辐射抗扰度 | 按照GB/T 17626.3-2016的规定，试验等级为2级，场强3V/m；频率范围：80MHz~1000MHz； 1kHz正弦波80%调幅度 |
| 6 | 静电放电抗扰度 | 按照GB/T 17626.2-2018的规定，试验等级为3级，6kV接触放电；8kV空气放电 |

记录试验前、试验后长度示值误差测量数据。

- 12 结果报告

计量测试评价结果应在计量测试报告中反映，计量测试报告应至少包括样机基本信息、评价依据、测试记录、评价结果及建议。

评价报告应至少包含的信息如下：

a)  标题：“评价报告”；

b)  实验室名称和地址；

c)  进行测试的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)  报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)  客户的名称和地址；

f)  被校样机的描述和明确标识；

g)  进行测试的日期，如果与测试结果的有效性和应用有关时，应说明被测试样机的接收日期；

h)  如果与测试结果的有效性应用有关时，应对测试样品的抽样程序进行说明；

i） 测试所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j） 本次测试所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k） 测试环境的描述；

l） 测试结果及其测量不确定度的说明；

m）对测试规范的偏离的说明；

n） 测试报告签发人的签名、职务或等效标识；

o） 测试结果仅对被校对象有效的声明；

p） 未经实验室书面批准，不得部分复制报告的声明。

- 13  测试评价及建议

测试完成后，结合测试数据和测试环境条件进行分析，应对测试仪器进行技术状态、稳定性、可靠性、适用性进行评价，与国外同级别仪器比较，给出相应建议。

如仪器的各项指标均满足评价要求，并优于或等同于国外同类高端仪器，认为该高端仪器可替代国外高端仪器。如仪器的各项指标均满足评价要求，并符合用户单位的需求，认为该高端仪器可为用户单位使用；如测试数据结果部分存在性能差异，或部分指标劣于国外同类高端仪器认为该高端仪器在特定使用条件/特定使用场景下使用，并给出相应约束条件；如仪器的关键性指标或大部分指标均不满足评价要求，则认为该高端仪器不可替代国外高端仪器。

测试完成后，由主承担测试单位对测试结果进行分析并给出初步评价结果，并组织相关专家评审确认后，给出最终建议。

- 14 测试中断与异常情况处理

测试过程中出现异常现象，在确保安全的情况下，保持当前异常状态，保存历史数据和正常数据，并上报负责人组织开展异常情况分析和问题定位，给出处理问题的方案。14.1中断处理

测试过程中可能由于故障或其他原因引起测试中断。测试中断后，应及时排除故障，分析对样机的影响，并根据分析结果合理确定重新测试、继续测试或中止测试，以及继续测试的条件。测试中引起测试中断的原因一般如下:

a) 样机本身故障造成测试中断；

b) 测试仪器、设备故障引起测试中断。

- 14.2 样机异常情况处理

测试过程中出现的样机异常按照以下原则处理:

- 样机失效，应标识、隔离，判定确认失效原因，根据失效原因判断是否继续测试；

- 对于样机失效和指标超差问题，应由委托方、测试承担单位、用户、研制方专家共同进行问题分析，定位，给出处理意见；

- 样机非正常损坏，应评估其损坏情况，分析原因，进行更换后重新测试或继续开展未完成测试。

- 14.3测试仪器、设备故障处理

测试过程中出现的仪器、设备故障按照以下原则处理：

- 应分析故障对被验证样品的影响；

- 需修复故障的仪器设备经检定或校准满足使用要求并在有效期内，如果无法修复则更换同样规格设备；

- 若仪器、设备故障对被验样机无影响，使用修复或更换的仪器设备继续测试；若有影响，更换样机后使用修复成更换的仪器设备重新测试。

- 附录A 计量测试评价记录格式

集成式多自由度激光干涉仪计量测试评价记录格式

（参考）

1 计量测试评价基本信息

1.1 样机

委托单位:

申请单位:

样机名称:

型号规格:

样机编号:

量程:

准确度等级(或引用误差)

1.2 使用计量标准设备

名称:

型号规格:

编号:

量程:

准确度等级/不确定度:

检定证书编号:

检定证书有效期:

1.3 环境条件

温度:

相对湿度:

大气压力:

1.4 试验依据:

1.5 人员签字

计量测试评价人员(签字)

复核人员(签字)

1.6 试验时间  （开始时间：      结束时间:       )

2.观察项目记录

| 计量测试评价 规范章节号 | 要求 | 实测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 功能 | 具备测量功能、数据存储功能、数据分析功能 |  |  |
| 7.2文件资料 | 齐套的产品说明书，装箱明细单，出厂测试报告或相关文件。 |  |  |
| 7.3 外观与结构 | a)应包含机械安全性、激光安全性、电气电源安全性、电池安全性的安全提示标签。 b) 对照出厂系统组件明细表，系统组件应完整，无缺失，且外观完好。 c) 激光干涉仪的及其配件工作表面不应有影响使用的碰伤、划痕及其他缺陷。各紧固部分应牢固可靠、调整部分应操作灵活； |  |  |

3.测量项目

3.1 尺寸和重量

| 温度℃ |  |  | 相对湿度% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试人员 |  |  | 核验人员 |  |  |
| 试验地点 |  |  | 试验时间 |  |  |
| 试验用标准器 |  |  |  |  |  |
| 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  | 证书编号 |  | 有效期至 |
| 测量项目 |  | 测量结果 |  | 工作状态 |  |
| 尺寸 |  |  |  |  |  |
| 重量 |  |  |  |  |  |

3.2 激光波长不确定度

| 温度℃ |  |  | 相对湿度% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试人员 |  |  | 核验人员 |  |  |
| 试验地点 |  |  | 试验时间 |  |  |
| 试验用标准器 |  |  |  |  |  |
| 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  | 证书编号 |  | 有效期至 |
| 测量项目 |  | 测量结果 |  | 工作状态 |  |
| 激光波长 |  |  |  |  |  |
| 激光波长不确定度 |  |  |  |  |  |

3.3 位移

测量数据记录：

| 温度℃ |  |  |  |  | 相对湿度% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试人员 |  |  |  |  | 核验人员 |  |  |  |
| 试验地点 |  |  |  |  | 试验时间 |  |  |  |
| 试验用标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量范围 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  | 证书编号 |  |  | 有效期至 |
| 测量项目 |  |  |  | 测量结果 |  | 工作状态 |  |  |
| 分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差测量结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准值/mm |  | 被测干涉仪读数/mm |  |  |  | 示值误差/mm |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水平直线度示值误差/'： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性、稳定性测量结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 低点/mm | 中点/mm | 高点/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| S |  |  |  |

3.4 水平直线度

测量数据记录

| 温度℃ |  |  |  |  | 相对湿度% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试人员 |  |  |  |  | 核验人员 |  |  |  |
| 试验地点 |  |  |  |  | 试验时间 |  |  |  |
| 试验用标准器 |  | 集成式多自由度激光干涉仪校准装置 |  |  |  |  |  |  |
| 测量范围 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  | 证书编号 |  |  | 有效期至 |
| 测量项目 |  |  |  | 测量结果/µm |  | 工作状态 |  |  |
| 分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差测量结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准值/µm |  | 被测干涉仪读数/µm |  |  |  | 示值误差/µm |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水平直线度示值误差/µm： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性测量结果/µm： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性测量结果/µm： |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5 竖直直线度

测量数据记录

| 温度℃ |  |  |  |  | 相对湿度% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试人员 |  |  |  |  | 核验人员 |  |  |  |
| 试验地点 |  |  |  |  | 试验时间 |  |  |  |
| 试验用标准器 |  | 集成式多自由度激光干涉仪校准装置 |  |  |  |  |  |  |
| 测量范围 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  | 证书编号 |  |  | 有效期至 |
| 测量项目 |  |  |  | 测量结果/µm |  | 工作状态 |  |  |
| 分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差测量结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准值/µm |  | 被测干涉仪读数/µm |  |  |  | 示值误差/µm |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竖直直线度示值误差/µm： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性测量结果/µm： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性测量结果/µm： |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.6 偏摆角

测量数据记录：

| 温度℃ |  |  |  |  | 相对湿度% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试人员 |  |  |  |  | 核验人员 |  |  |  |
| 试验地点 |  |  |  |  | 试验时间 |  |  |  |
| 试验用标准器 |  | 集成式多自由度激光干涉仪校准装置 |  |  |  |  |  |  |
| 测量范围 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  | 证书编号 |  |  | 有效期至 |
| 测量项目 |  |  |  | 测量结果/" |  | 工作状态 |  |  |
| 分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差测量结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准值/" |  | 被测干涉仪读数/" |  |  |  | 示值误差/" |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏摆角示值误差/"'： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性测量结果/"： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性测量结果/"： |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.7 俯仰角

测量数据记录：

| 温度℃ |  |  |  |  | 相对湿度% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试人员 |  |  |  |  | 核验人员 |  |  |  |
| 试验地点 |  |  |  |  | 试验时间 |  |  |  |
| 试验用标准器 |  | 集成式多自由度激光干涉仪校准装置 |  |  |  |  |  |  |
| 测量范围 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  | 证书编号 |  |  | 有效期至 |
| 测量项目 |  |  |  | 测量结果/" |  | 工作状态 |  |  |
| 分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差测量结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准值/" |  | 被测干涉仪读数/" |  |  |  | 示值误差/" |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 俯仰角示值误差/"： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性测量结果/"： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性测量结果/"： |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.8 滚转角

测量数据记录：

| 温度℃ |  |  |  |  | 相对湿度% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试人员 |  |  |  |  | 核验人员 |  |  |  |
| 试验地点 |  |  |  |  | 试验时间 |  |  |  |
| 试验用标准器 |  | 集成式多自由度激光干涉仪校准装置 |  |  |  |  |  |  |
| 测量范围 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  | 证书编号 |  |  | 有效期至 |
| 测量项目 |  |  |  | 测量结果/" |  | 工作状态 |  |  |
| 分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差测量结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准值/" |  | 被测干涉仪读数/" |  |  |  | 示值误差/" |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滚转角示值误差/"'： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性测量结果/"： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性测量结果/"： |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.9 预热时间

| 温度℃ |  |  | 相对湿度% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试人员 |  |  | 核验人员 |  |  |
| 试验地点 |  |  | 试验时间 |  |  |
| 试验用标准器 | 集成式多自由度激光干涉仪校准装置 |  |  |  |  |
| 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  | 证书编号 |  | 有效期至 |
| 测量项目 |  | 测量结果 |  | 工作状态 |  |
| 预热时间 |  |  |  |  |  |

3.10 最高速度

| 温度℃ |  |  | 相对湿度% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试人员 |  |  | 核验人员 |  |  |
| 试验地点 |  |  | 试验时间 |  |  |
| 试验用标准器 | 集成式多自由度激光干涉仪校准装置 |  |  |  |  |
| 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  | 证书编号 |  | 有效期至 |
| 测量项目 |  | 测量结果 |  | 工作状态 |  |
| 最高速度 |  |  |  |  |  |

4.试验项目（通用技术）

4.1 高低温试验

试验所用标准设备：

| 名称及编号 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

试验过程记录

| 状态 | 被测干涉仪长度测量读数 |
| --- | --- |
| 常温 |  |
| 20℃ |  |
| 15℃ |  |
| -20℃ | / |
| 20℃ |  |
| 30℃ |  |
| 70℃ | / |
| 20℃ |  |
| 试验结束后，长度示值误差测量结果： |  |

试验人员：                            试验时间：

4.2 湿热试验

试验所用标准设备：

| 名称及编号 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

试验结束后，长度示值误差测量结果：

试验人员：                            试验时间：

4.3 电源适应性试验

试验过程记录

| 电源供电状态 | 被测干涉仪长度测量读数 |
| --- | --- |
| 50Hz，220V |  |
| 47.5Hz ，198V |  |
| 47.5Hz ，242V |  |
| 52.5Hz ，198V |  |
| 52.5Hz ，242V |  |

试验人员：                            试验时间：

5.计量测试评价结果分析及建议

- 附录B 计量测试评价报告格式

集成式多自由度激光干涉仪计量评价测试报告

一、样机基本信息

- 委托单位

- 仪器生产单位

- 仪器名称、型号、编号

- 工作原理、用途、应用场景

- 测量参数、计量性能指标

- 外观照片，铭牌照片，关键部位照片等可追溯性信息

二、人员签字

- 测试评价人员签字

- 复核人员签字

- 厂商人员签字

三、测试条件

- 测试时间

- 测试依据

- 测试环境

- 测试用设备（仪器证书号、标准有效期、测试范围等）

- 测量参数、计量性能指标

四、计量测试项目结果及相关数据处理判定结果

表 集成式多自由度激光干涉仪测试结果

| 测试项目 | 指标来源/评价标准 |  |  |  | 是否为 关键指标 | 测试要求 | 测试结果 | 评价结果 |  |  |  | 单项指标评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国外同类仪器指标 （标注具体仪器型号） | 用户需求指标 | 国内标准 要求指标 （国标、国军标） | 行业要求 指标 （行标、 行业调研） |  |  |  | 是否达到国外同类仪器指标（标注具体仪器型号） | 是否达到用户需求指标 | 是否达到国内标准要求指标 （国标、国军标） | 是否达到行业要求指标 （行标、行业调研） |  |

五、计量测试评价结果分析及建议

仪器评价及应用推广建议按条款13给出。

（一）计量测试重点问题提示，以及重点关注等。

（二）多个评价对象之间（含国内外）计量测试项目数据比较曲线与分析等。

（三）仪器推广建议…………

JJF XXXX—2023