甘 肃 省 地 方 计 量 技 术 规 范

JJF（甘）XXXX－2024

射频热疗设备校准规范

#### Calibration Specification for Radio Frequency Hyperthermia Equipment

小标宋 二号

（报批稿）

2024－XX－XX发布                              XXXX－XX－XX实施

甘 肃 省 市 场 监 督 管 理 局发 布

射频热疗设备校准规范

Calibration Specification for Radio Frequency Hyperthermia Equipment

JJF（甘）XXXX－XXXX

归口单位：甘肃省市场监督管理局

主要起草单位：甘肃省计量研究院

甘南州质量计量检验检测所

参加起草单位：甘南州质量计量检验检测所

兰州大学第二医院

吉林省迈达医疗器械股份有限公司

定西市计量测试检定所

本规范委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

马  娜 （甘肃省计量研究院）

辛  璐 （甘肃省计量研究院）

姜录荣 （甘南州质量计量检验检测所）

参加起草人：

严钧戈 （甘肃省计量研究院）

张  静 （兰州大学第二医院）

韩  兵 （吉林省迈达医疗器械股份有限公司）

郑艳东 （定西市计量测试检定所）

- 目   录

引 言…………………………………………………………………………………………（Ⅱ）

1 范围…………………………………………………………………………………………(1)

2 引用文件……………………………………………………………………………………(1)

3 术语和计量单位……………………………………………………………………………(1)

3.1 射频热疗设备……………………………………………………………………………(1)

3.2 自动控温模式……………………………………………………………………………(1)

4 概述…………………………………………………………………………………………(1)

5 计量性能要求………………………………………………………………………………(1)

6 校准条件……………………………………………………………………………………(2)

6.1 环境条件…………………………………………………………………………………(2)

6.2 测量标准及其他设备……………………………………………………………………(2)

7 校准项目和校准方法………………………………………………………………………(2)

7.1 校准项目…………………………………………………………………………………(2)

7.2 校准方法…………………………………………………………………………………(3)

8 校准结果的表达……………………………………………………………………………(4)

9 复校时间间隔………………………………………………………………………………(5)

附录A 射频热疗设备校准原始记录（推荐）格式  ………………………………………(6)

附录B 校准证书内页（推荐）格式…………………………………………………………(8)

附录C 射频热疗设备温度测量误差不确定度评定 ………………………………………(11)

附录D 射频热疗设备工作频率测量不确定度评定 ………………………………………(13)

## 引  言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度的评定与表示》等基础性系列规范文件进行制定。

本规范为首次发布。

射频热疗设备校准规范

1  范围

本规范适用于频率范围在3MHz~120MHz之间的射频热疗设备。

2  引用文件

GB 9706.1  医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求

YY 0777-2023  射频热疗设备

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

3.1 射频热疗设备  radio frequency hyperthermia equipment [YY 0777-2023 3.1]

利用频率3MHz~120MHz的电磁场作用于人体，使组织温度上升至不超过50℃，以达到对肿瘤进行治疗和辅助治疗目的的设备。

3.2 自动控温模式  temp-autocontrol mode [YY 0777-2023 3.2]

在患者和设备部件（如水囊等）不发生较大位移的情况下，设备的射频输出及其他保暖或冷却系统的工作状态可以不依赖于人工操作，而是由设备自动调节使得患者相应部位的温度稳定在控温目标温度范围内的工作模式。

4  概述

射频热疗设备是通过高频电磁波产生热能，作用于肿瘤组织，使其温度升高至一定水平，从而达到杀死癌细胞、缩小肿瘤体积的目的。射频热疗时，射频场穿透人体组织（包括肿瘤组织），致使其中的钠钾钙等无机离子，水分子等急性分子以及部分胶体颗粒等在电磁场中发生分子扭动、摩擦、碰撞，产生热量，从而使组织温度升高，由于血液及人体组织（如脂肪等）复含水分，吸收电磁波完全，加温效率高，经血液循环，将热量传递到全身，由于肿瘤组织结构的特异性，其血流不畅，无法将热量顺利带走，产生热滞留，使肿瘤组织的温度高于周围正常组织的（3~7）℃，达到既杀死肿瘤细胞又不会损坏正常组织的目的。

5  计量性能要求

5.1 工作频率

射频热疗设备工作频率应不超过标称值的±2%。

5.2 输出功率

额定输出功率应不小于500W，输出功率误差应不大于±20%。

5.3 温度测量

测量误差应不大于±0.3℃。

5.4 温度控制

射频热疗设备应能在自动控温模式下工作，温度波动应不大于±0.5℃。

6  校准条件

6.1 环境条件

环境温度：15℃～30℃   相对湿度：≤85%    大气压力：80 kPa～106 kPa。

6.2 测量标准及其他设备

表 1 测量标准及其他设备一览表

| 仪器名称 | 主要技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 射频热疗设备检测仪 | 频 率： | 测量范围：（30～120）MHz |
|  |  | 精度不低于±0.5% |
|  | 功 率： | 测量范围：（0～800）W |
|  |  | 最大允许误差：±5% |
|  | 温 度： | 测量范围：（0～50）℃ |
|  |  | 精度不低于0.1℃ |
| 恒温装置 | 温度均匀度 | 任意两点温差不超过 0.05℃ |
|  | 温度稳定度 | 不超过±0.05℃/10min |

7  校准项目和校准方法

7.1 校准项目

射频热疗设备的校准项目见表 2。

表 2 校准项目一览表

| 序 号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 工作频率 |
| 2 | 输出功率 |
| 3 | 温度测量 |
| 4 | 温度控制 |

7.2 校准方法

7.2.1 校准前准备

检查被校仪器有无影响正常工作和妨碍读数的缺陷和机械损伤、电源开关是否通断状态明显，是否具有仪器名称、生产厂家、型号和出厂编号等标识、仪器开机是否正常工作。

仪器开机预热30min。

7.2.2 工作频率相对示值误差

7.2.2.1 工作频率的校准采用射频热疗设备检测仪（以下简称检测仪）进行。在正常工作条件下，在额定输出功率下测量被校设备的频率值，测量3次并记录。

工作频率相对示值误差按公式（1）计算。

(1)

式中：

——被校射频热疗设备工作频率相对示值误差，%；

——被校射频热疗设备工作频率3次测量的算术平均值，MHz；

——被校射频热疗设备工作频率的标称值，MHz。

7.2.2.2 输出功率相对示值误差

分别选取额定输出功率的100%、75%、50%处或附近，用检测仪在制造商规定的测试位置（射频源输出接口或应用器之间）测量3次并记录。

输出功率相对示值误差按公式（2）计算。

(2)

式中：

—— 被校射频热疗设备工作频率相对示值误差，%；

—— 被校射频热疗设备工作频率3次测量的算术平均值，W；

—— 被校射频热疗设备工作频率的标称值，W。

7.2.3温度测量误差

将恒温装置的温度分别设定为37℃、42℃和45℃。待稳定后，用被校仪器的温度测量装置和检测仪同时测量恒温装置的温度，分别读取被校仪器显示温度和检测仪的温度值。每隔2分钟读取一次并记录，测量3次。计算被校仪器显示温度值和检测仪显示温度之差，即为温度测量误差。

温度测量示值误差按公式（3）计算。

(3)

式中：

——被校设备温度测量示值误差，℃；

——被校设备同一点3次测量的算术平均值，℃；

——检测仪的实测温度值，℃。

7.2.4温度控制误差

将检测仪放置在被校仪器的加热区域内，并将被校设备的温度测量装置（选择其中一路测温通道）和温度检测仪探头插入恒温装置中，使被校设备在自动控温模式下工作，将控温的目标温度设定为制造商标称温度控制范围的最小值、最大值和制造商规定的常用治疗温度（或温度控制范围中最接近42℃的温度）。

当温度检测仪实测温度到控温目标温度并稳定后开始读数，每隔2min记录一次温度值，在30min内测试15次，取一个温度极大值和一个温度极小值，计算温度极大值、温度极小值与控温目标温度之差，取绝对值最大者即为温度控制误差。

温度控制误差按公式（4）计算。

(4)

式中：

——被校设备控温精度，℃；

——被校设备温度最大值或最小值，℃；

——控温的目标温度，℃。

注：如被校准仪器不具备温度控制功能时，可不做此项校准。

8  校准结果表达

8.1 校准结果处理

经校准的射频热疗设备出具校准证书，校准证书应符合JJF 1071-2010中5.12的要求，并给出各校准项目名称和测量结果以及测量不确定度。校准原始记录（参考）格式见附录A，校准证书内容及内页（参考）格式见附录B。

8.2 校准结果的不确定度

射频热疗设备校准结果的不确定度按JJF 1059.1的要求评定，校准结果不确定度评定示例见附录C和附录D。

校准结果应包含测量不确定度，并注明校准地点。

9  复校时间间隔

建议射频热疗设备复校时间间隔不超过12个月。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者和仪器本身质量等诸原因所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

射频热疗设备校准记录（推荐）格式

送检单位：                                              任务单号：

制造厂/商：                                             出厂编号：

型号规格/测量范围：

主要标准器信息：

| 主要标准器名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 标准器证书号 | 证书有效日期止 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：          ℃；湿度：         ％RH；             校准地点：

主要标准器使用前工作状况：□正常 □不正常；

主要标准器使用后工作状况：□正常 □不正常

校准项目：

一、外观及报警功能检查：     □ 符合要求        □ 不符合要求

二、校准数据

1、射频热疗设备工作频率：

表一、射频热疗设备工作频率

| 实测值/MHz |  | 平均值/MHz | 标称值/MHz | 示值误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

2、射频热疗设备输出功率：

表二、射频热疗设备输出功率

| 测量点/W |  | 实测值/W |  |  | 平均值/W | 示值误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100%处： |  |  |  |  |  |  |
| 75% 处： |  |  |  |  |  |  |
| 50% 处： |  |  |  |  |  |  |

3、温度测量：

表三 、温度测量误差记录表

| 温度探头1 | 测量次数 |  | 1 | 2 | 3 | 平均值/℃ | 示值误差/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 被校设备 显示温度/℃ | 37 |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  | 实测温度/℃ | 37 |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 温度探头2 | 测量次数 |  | 1 | 2 | 3 | 平均值/℃ | 示值误差/℃ |
|  | 被校设备 显示温度/℃ | 37 |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  | 实测温度/℃ | 37 |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 温度探头3 | 测量次数 |  | 1 | 2 | 3 | 平均值/℃ | 示值误差/℃ |
|  | 被校设备 显示温度/℃ | 37 |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  | 实测温度/℃ | 37 |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 温度探头4 | 测量次数 |  | 1 | 2 | 3 | 平均值/℃ | 示值误差/℃ |
|  | 被校设备 显示温度/℃ | 37 |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  | 实测温度/℃ | 37 |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 温度探头5 | 测量次数 |  | 1 | 2 | 3 | 平均值/℃ | 示值误差/℃ |
|  | 被校设备 显示温度/℃ | 37 |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  | 实测温度/℃ | 37 |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 |  |  |  |  |  |

4、温度测量：

表四 、温度控制误差记录表

| 测量次数 |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示温度/℃ | 37 |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  |  |  |  |
| 实测温度/℃ | 37 |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  |  |  |  |

校准数据/结果不确定度的描述：

被校设备温度测量不确定度:   U(Δtd)=     ℃； k = 2

被校设备工作频率不确定度：U() =      %；k = 2。

附录B

# 校准证书内容及内页（参考）格式

B.1  校准证书应至少包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室的名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）送校单位的名称；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对校准对象有效的声明；

p）未经校准实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

B.2 校准证书内页（参考）格式

校准证书内页（推荐） 格式

证书编号：××××-×××× 校准机构授权说明. 校准所依据/参考的技术文件（代号、名称）. 校准环境条件极其地点. 温度： ℃ 相对湿度： % 地点： 其他：. 测量标准及其他设备. 名称; 测量范围; 不确定度/准确度等级/最大允许误差; 证书编号; 有效期至. 第×页 共×页

证书编号：××××-×××× 校准结果 序 号; 校准项目; 校准结果. 1; 外观及报警功能检查. 2; 工作频率相对示值误差. 3; 输出功率相对示值误差. 4; 温度测量误差. 校准数据/结果不确定度的描述： 被校设备温度测量不确定度: U(Δtd)= ℃； k = 2 被校设备工作频率不确定度：U() = MHz；k = 2。 第×页 共×页

附录C

射频热疗设备温度测量误差的不确定度评定

C.1 概述

温度由检测仪测量所得，该检测仪具有温度修正值。温度测量误差是指在稳定温度状态下，被校设备的显示温度值与检测仪实测温度的差值。

C.2 数学模型

(3)

式中：

——被校设备温度测量示值误差，℃；

——被校设备同一点3次测量的算术平均值，℃；

——检测仪的实测温度值，℃。

C.3 测量不确定度的评定

C.3.1 测量重复性引入的标准不确定度评定

在37℃温度测量点，对一台射频热疗设备中心点温度进行重复测量，中心点温度测量结果如下表：

表C.1 温度测量结果

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示温度值 | 36.9 | 36.7 | 36.8 | 36.6 | 36.5 | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 36.7 | 36.8 | 36.74 |
| 实测温度 | 36.6 | 36.6 | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.7 | 36.5 | 36.6 | 36.6 | 36.7 | 36.62 |

将表格里的数据代入贝塞尔公式，得：

=36.74℃

C.3.2 由标准器引入的不确定度

标准器的最大允许误差为±0.1℃ ，其半宽为 0.05℃，按均匀分布考虑，得：

C.3.3 射频热疗设备分辨力引入的标准不确定度

射频热疗设备显示仪表分辨力为 0.1℃时，其影响量半宽为0.05℃，按均匀分布考虑，得

C.4 合成标准不确定度

C.5 测量扩展不确定度

在最佳测量能力条件下，取 k=2 得：

C.6 测量不确定度的表示

。

附录D

工作频率测量误差的不确定度评定

D.1 概述

工作频率由检测仪测量所得，该检测仪具有温度修正值。工作频率校准结果的不确定度评定：以测量点为40.68MHz为例进行评定。

（一）数学模型

式中：——被校射频热疗设备工作频率相对示值误差，%；

——被校射频热疗设备工作频率3次测量的算术平均值，MHz；

——被校射频热疗设备工作频率的标称值，MHz。

各影响量的灵敏系数计算见如下公式：

各输入量的标准不确定度见如下公式：

和相互独立，因此可得公式如下

P=53.4dB

D.3 测量不确定度的评定

D.3.1测量重复性引入的标准不确定度U(P)=1.4dB

k=2是工作频率测量重复性引入的标准不确定度，用测试仪对被校准射频热疗设备进行10次独立重复测量，测量值为（i=1,2,……，10），则其标准偏差可用贝塞尔公式计算得出，具体数据见下表：

表1   工作频率测量数据表

| 参数 MHz | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 40.68 | 40.32 | 40.11 | 40.36 | 40.22 | 40.41 | 40.49 | 40.33 | 40.56 | 40.45 | 40.33 | 40.36 | 0.13 |

对工作频率校准点分别进行3次测量，则由重复性引入的标准不确定度分量为：

D.3.2 被校仪器分辨力引入的标准不确定度

射频热疗设备的分辨力为，则由仪器自身分辨力引起的标准不确定度为：

由于重复性引入的标准不确定度，大于被测仪器分辨力引入的标准不确定度，故在计算合成标准不确定度时只需考虑重复性引入的标准不确定度。

D.3.2 环境温度、湿度变化引入的标准不确定度

在仪器的正常使用环境条件下，由于被校设备和测试仪均处于相同温度、湿度条件下，测量值不受温度、湿度影响，故该项可以忽略不计。

D.3.3 工作频率校准结果的合成标准不确定度

以上各输入量相互独立，因此工作频率校准结果的合成标准不确定度为：

2、由测试仪引入的被校设备的工作频率3次监测值的算术平均值的标准不确定度，根据规范中规定的测试仪工作频率最大允许误差为±0.5%，则40.68MHz校准点工作频率的最大允许误差为±0.2MHz，考虑均匀分布，则由测试仪标准值的标准不确定度为：

3、合成标准不确定度

以上各输入量无关，故工作频率相对示值误差的合成标准不确定度为：

注：3次监测值为40.32mL、40.11mL、40.36mL。所以V0=40.26 MHz。被校设备的标称值 为40.68MHz。

D.4 扩展不确定度

取包含因子k=2,则扩展不确定度U为：

。

D.5 测量不确定度的表示

。

JJF（甘）XXXX-2024